CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor  materiale

- Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare  pentru verificări metrologice şi controale periodice a funcționalității analizoarelor de gaze la CET  Sursa 1.

Tabela 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1: Amestecuri de gaze de calibrare |  |  |  |  |
| 1.1 | Conform pct.4 | Amestec de gaz de calibrare (AGC) | but/10 l | 9 | Conform pct.4 | 79200 |
| 1.2 |  | Amestec de gaz de calibrare (AGC) | but/4 l | 2 |  | 17600 |
| Valoarea totală a bunurilor |  |  |  |  |  | 96800 |

2. Adresa unde va fi utilizat bunul:

«TERMOELECTRICA» S.A., CET Sursa1  str.  Meșterul  Manole 3, or. Chișinău, Republica Moldova.

3.Termenul de realizare a achiziţiei

15 aprilie 2024.

4. Caracteristicile tehnice principale

Tabela 2

| Nr.crt. | Cod CPV | Nr, Materiale de referințță stat (№ ГСО) * | Amestec de gaz de calibrare | Butelii/litri | Total | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24111700-2 | 9293-74 | Azot de puritate înaltă 100% | b/10 l | 2 | Analizoare de gaze AG-0012 «Scurgere H2»TG nr. 1,2,3 -5 complete , poz.1,2,3 Г-п30 – 3complete, 5ВЦ-п24«H2 IE» |
| 2 | 24111600-1 | 3022-87 | Hidrogen tehnic marca «A» | b/10 l | 2 | Analizoare de gaze AG-0012 «Puritatea H2»TG nr. 1,2,3-3 compl., poz.1,2,3 Г-п34 – 3 compl. |
| 3 | 24111700-2 | 3788-87 | Oxigen gazos de calitatea Ӏ | b/10 l | 2 | Analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 compl. în lucru; 2- în rezervă |
| 4 | 24111700-2 | 4261-88 | (95±5) mln-1/2mln-1(CO în N2) | b/10 l | 1 | Se utilizează la analizoare de gaze, MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi, poz.1,2,3 K-п125A, п126Б |
| 5 | 24111700-2 | 3810-87 | (950±50) mln-1/20mln-1(CO în N2) | b/10 l | 1 |  |
| 6 | 24111700-2 | 3811-87 | (1900±100) mln-1/40mln-1(CO în N2) | b/10 l | 1 |  |
| 7 | 09123000-7 | Anexa 1 | Gaz natural | b/4 l | 1 | Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» , TГ nr. 1,2,3 și IE |
| 8 | 24111600-1 | 3022-87 | Hidrogen tehnic marca «А» | b/4 l | 1 |  |

Notă: *- conform documentului normativ «ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные - Стандартные образцы состава».

Componenţa gazului natural în                                   Anexa 1  la pct.7 tabela 2

amestecurile de gaze de verificare (control)

| Componenţi | Fracţie masică (fracţiuni de masă), % |
| --- | --- |
| Oxigen, О2 | 0,011 – 0,014 |
| Azot, N2 | 0,65 – 0,75 |
| Dioxid de carbon, СО2 | 0,18 – 0,20 |
| Etan С2Н6 | 2,00 – 2,20 |
| Propan, С3Н8 | 0,6 – 0,8 |
| N-butan, n-С4Н10 | 0,11 – 0,13 |
| Izo-butan, i- С4Н10 | 0,11 – 0,12 |
| N-pentan. n-С5Н12 | 0,012 – 0,013 |
| Izo-pentan, i-С5Н12 | 0,020 – 0,022 |
| Hexan, С6Н14 | 0,004 – 0,008 |
| Metan, СН4 | restul |

5. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Vânzătorul va trebui se asigure furnizarea AGC la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3)

Transportul și manipularea produselor se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.

5.1. Termen de valabilitate și garanție:

Termenul de valabilitate a AGC la momentul livrării trebuie să fie minim 18 luni.

Perioada de garanție acordată AGC  de către Furnizor este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

5.2. Cerințe la ambalaj și etichetare:

Beneficiarul va pune la dispoziția  Furnizorului buteliile necesare de 10 l  (9 un.) și respectiv 4 l (2 un.) pentru umplerea cu AGC și vor fi predate contractantului de la Beneficiar.

AGE vor fi livrate în aceste butelii, cu pașaportul și eticheta  amestecului de gaze emise de producător  conform standardelor.

6. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Puritatea produselor AGC trebuie să fie cea specificată sau echivalentă.

7.  Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei.

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- Certificatul  de înregistrare a întreprinderii;

- capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova;

- dovada de experiență similară minimum un an;

- certificate sau scrisori de recomandare ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu;

- specificația tehnică la fiecare AGC;

- specificația de preț;

- Fișe cu date de securitate la amestecurile de gaze solicitate.

8.  Documente pentru prezentare la livrare

-  Certificate de calitate emise de producător;

-  Certificatul  de  origine  a  produsului;

- Pașaportul și eticheta  amestecului de gaze conform standardelor  cu indicarea perioadei de valabilitate care va constitui -18 luni de la data livrării la AGC.