# Caiet de sarcini

privind achiziționarea  Modul termic de mare sensibilitate

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Mica Valoare
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022 256-125

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Sistem video pentru determinarea temperaturii corpului uman | Bucata | 1 | - Modul termic de mare sensibilitate; - Rezoluție – min 256 x 192; - Algoritmi integrați adaptivi: - AGC - DDE - 3D DNR - Sensibilitatea termică NETD – max 60 mK; - Diapazonul de temperatură – 35 – 50C; - Temperatura țintă – 35- 39C; - Acuratețea măsurărilor – max ±0,3 C; - Semnalizarea evenimentelor: - temperatură ridicată; - persoană fără mască; - detectare simultană a mai multor fețe; - stocare măsurări efectuate – min 100 000; - posibilitate de conectare directă la monitor (fără PC); - Distanța optimală de măsurare – 1 metru; - Distanța de măsurare – 0,5-3 metri; - Display – min. 50 inch; Rezoluție video – min 1920 x 1080; - Suport pentru display si camera - inclus in cost; - Livrare, instalare, calibrare și alte setări necesare precum și diferite softuri necesare – incluse în costul echipamentului; | 50 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 50 000,00 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN 6 mai 2021 la solicitare timp de 5 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie   2021

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | CE | semnat electronic | DA |
| 4 | Prezentarea mostrei | La solicitare timp de 1 zi | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: __NU__

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.