# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Utilaj medical de laborator

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

- Numărul de telefon/fax: 022205265

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1.Etuva | Buc. | 1 | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalic-acoperire cu vopsea tip pulbere; - usa solida - circulatia fortata a aerului cu reglarea vitezei ventilatorului de la 0 la 100 % - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient +300oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer - interfata RS 232 si port USB | 22500,00 |
| 2. |  | 2.Termostat | Buc. | 1 | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalica-acoperire cu pulbere - usa solida; - circulatia naturala a aerului - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient .... +100oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer; - interfata RS 232 si port USB | 20833,33 |
| 3. |  | 3. Microscop binocular + camera | Buc. | 1 | Caracteristici generale : Carcasa din aluminiu cu maner pentru transportare - Trinocular rotabil 360 o inclinat 30 o - Echipat cu oculare cu camp larg WF10X/20 mm - Reglarea dioptriilor pe ocularul stâng. - Ajustare interpupilară 48-75 mm. - Cap revolver pentru 5 obiective: 4x 10x 40x 100x (ulei sau apa) - Toate obiectivele sunt tratate antifungic - Sistem cu control coaxial in incrementi de 0.002 mm, cu blocare superioara, pentru a preveni contactul intre obiectiv si proba. - Buton de focusare din partea dreapta. - Reglarea tensiunii de focusare a butonului - Suprafata de lucru 150x139 mm ce se poate deplasa pe directia XY.; - Suprafata anti-zgiriere. - Vernier gradat pe ambele axe cu acuratetea de 0,1 m.; - Sursa iluminare sistema X-LED3 - 65.000 de ore durata de viata LED. - Consum de energie 3.6 W. - Iluminare foarte buna, comparativa cu un bec halogen de 50W. - Condensor Abbe cu lentila dubla N.A. 1.25 - Alimentare 240 V, 50/60HZ - Dotat cu camera de 5.1 MP si soft | 18333,33 |
| 4. |  | 4..Autoclav | Buc. | 1 | Caracteristici tehnice generale : - model vertical; - volumul min. 110 litri - constructie interioara si exterioara din otel – inox; - functionare automata prin microprocesor; - senzor de temperatura PT 100, clasa A; - control al temperaturii prin microprocesor; - purjare automata a aburului controlata prin microprocesor; - garnituri siliconice - afisaj digital cu doua linii si 16 caractere ce afiseaza date cu privire la statusul aparatului (temperatura , timpul numarul programului ales, erori de functionare); - 10 programe diferite ce pot fi selectate prin apasarea unei taste; - Parametri de sterilizare : durata de sterilizare setabila 3-120 minute, temperatura de sterilizare setabila 105-139oC; - timer pentru durata sterilizarii; - manometru; - buton pornire/oprire. - siguranta absoluta a sterilizarii se obtine prin controlul simultan al parametrilor de temperatura si presiune ; - orice eroare aparuta este afisata pe ecranul LCD al aparatului ; - sistemul de blocare a capacului nu permite deschiderea acestuia atit timp cit in interiorul incitei de sterilizare exista presiune ; - blocarea capacului este deasemena dependenta de temperatura din interior interzicand deschiderea acestuia cand temperatura este periculoasa pentru utilizator; -protectie la supraincalzire ; -valva de suprapresiune impiedica aparitia unor presiuni prea ridicate ; - la sfirsitul ciclului de operare alimentarea cu curent se intrerupe in mod automat. - Alimentarea 380V | 25000,00 |
| 5. |  | 5.Plită electrică de masa | Buc. | 2 | Caracteristici generale : Tip: de masă - Tip elementul de încălzire: fonta ▪ Număr arzătoare: 2 ▪ Suprafaţă: email ▪ Tip control: mecanic ▪ Putere maximă consumată, W: 2000 ▪ Dimensiuni (LxÎxA), cm: 35,5x4,6x25,5 | 666,66 |
| 6. |  | 6.Tuburi fluorescente | Buc. | 10 | Caracteristici generale : Cu acțiune germicidă, 253,7 nm, 30 W/T8/G13, fără ozon, cu protective din Teflon | 4166,67 |
| 7. |  | 7.Lampa bactericidă cu doua tuburi si fixare de tavan | Buc. | 1 | Caracteristici generale : - Corp de iluminat cu doua tuburi UV - Putere 2x30 W | 2500,00 |
| 8. |  | 8. Purificator de aer pentru laboratoare si instituții medicale | buc | 1 | Caracteristii tehnice: Portativ. Pentru o suprafață de minimum 25 m2. Înzestrat cu mai multe sisteme de filtrare și sterilizare ca: -HEPA filtru cu dimensiunea porilor între 0,1-0,3µm, -Fitru din carbon activat, -Filtru fibrilar, -Fotocatalizator, -Se admite sistem de sterilizare cu raze ultraviolete, -Se admite sistem de îmbogățire a aerului cu sursă de ioni. Purificarea aerului de praf, polen, germeni patogeni cu o eficacitate minimum de 98%. Catalizarea și descompunerea eficientă a gazelor nocive ca formaldehida, H2S, NH3, etc. Neutralizarea mirosului urît. Sterilizarea aerului cu o rată mai mare de 97%. Filtre de carbon de rezervă – minimum 2. Filtre Hepa de rezervă – minimum 2. Garanție minimum 12 luni. | 25000,00 |
| 9. |  | 9. Coagulometru portabil | bucată | 1 | Specificații: •Sistem de măsurare: 2 canale optice de măsurare independente (LED 405 nm) •Tehnologia de testare: Coagulare, cromogenică, imunoturbidimetrică •Bloc de incubare: 12 poziții termostatate pentru probe; 3 poziții termostatate pentru reactivi, din care o poziție cu agitator magnetic; 2 canale de măsurare termostatate •Volum de reacție: Minim 75 µl, maxim 500µl •Calibrare: Curbe de calibrare editabile cu pana la 5 puncte de calibrare pentru fiecare metoda •Afișarea rezultatelor: Opțional : Secs INR, %, ng/ml, mg/dl, g/l, U/ml, IE/ml •Teste preprogramate: PT (+/- derived); APTT; Fibrinogen; Thrombin Clotting Time; Extrinsic Factor Deficiency (II, V, VII, X); Intrinsic Factor Deficiency (VIII, IX, XI, XII); Protein C; Protein S; Antithrombin (ATIII); DRVVT Screen; DRVVT Confirm (including automatic calculation of Lupus Ratio); Activated Protein C Resistance; Quantitative D-dimer; Ecarin (Thrombin); Ecarin (Hirudin); Venom Time; α2AP Condiții de operare: •Temperatura: 18 grade C pana la 25 grade C •Umiditate: < 80% umiditate relative Managementul datelor: •LCD (4 linii x 20 caractere) •Tastatura: Test, Funcție si taste numerice •1 x interfață RS232 Opțional se poate atașa imprimanta termica, pipeta automata de start si scanner pentru cod de bare. | 43333,33 |
| 10. |  | 10. Argon Modul | Modul | 1 | Argon Modul- pentru argon-plasma coagulare destinat operatiilor deschise si laparoscopice si interventiilor prin endoscoape flexibile. Dotat cu troleu. | 83333,33 |
| 11. |  | 11. Pensa bipolara pentru chirurgia laparoscopica | Unitate | 1 | Diametru de 10-12 mm, lungimea 30-33 cm cu lame de unica folosinta in set (10 bucati). Compatibila cu unitarea electrochirurgicala existenta Lamidey Noury. Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila articipantului.* Certificat CE sau declarație deconformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copieconfirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant –confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice. termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 12 luni | 50000,00 |
| 12. |  | 12. Taviţă cu capac 355 x254 x 50 mm | bucată | 2 | Material - inox | 2269,45 |
| 13. |  | 13. Trusă chirurgicală | bucată | 1 | Dotare standard - Trusa chirurgicala. Instrumentar chirurgical de calitate superioara fabricat din inox japonez Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr; 18,0cm. buc. 2 Pensa Halsted Mosquito 1:2 ;cb.12,5cm. buc. 1 Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr;12,5cm. buc. 1 Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1 Sonda canelata 14,0cm. buc. 1 Sonda canelata 16,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 20,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 16,0cm. buc. 1 Departator Hook 3 v.a. 16,0cm. buc. 1 Departator Kocher 4 v.b. 22,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. dr cu varf ascutit 14,0cm. buc. 2 Foarfeca ch. dr cu varf bont 14,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. cu varf bont cb 14,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 16,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 20,0cm. buc. 1 Pensa scos fire 12,5cm. buc. 2 Pensa chirurgicala 16,0cm. buc. 2 Departator de gura Whitehead 13cm , buc. 1 Bisturiu monobloc, buc. 2 Maner bisturiu curb - buc. 1, lame -buc. 3 Maner bisturiu drept - buc. 1, lame -buc. 3 Apasator de limba, adulti Bruening, 19,0cm. buc. 1 Apasator de limba,copii 14,5cm. buc. 1 Bisturiu varf ascutit, buc. 2 Chiureta Volkmann, buc. 1 Ciocanel Doyen 21,0cm. buc. 1 Stilet butonat 14,0cm. buc. 2 Tavita renala 16 cm.buc. 1 Cutie instrumentar cu maner, 300x150x60 | 4106,38 |
| 14. |  | 14. Ochelari cu lupă pentru operaţii (Ochelari Lupe chirurgicale binoculare) | bucată | 3 | Factorul de marime X3,5 - 5,5, Distanţa de lucru 36 - 60cm | 80417,50 |
| 15. |  | 15. Sobă cu muftă | bucată | 1 | Corp interior din fibră ceramic, Temperatura maxima: 1100°C, Volumul camerei: 8-9 l Controller automat cu programarea temperaturii si a timpului de lucru, Timpul maxim de încălzire: 50-55 min, Stabilitatea temperaturii: 1˚C Greutatea: nu mai mult de 30kg, Puterea nominală: nu mai mult de 2kW Sursa de alimentare: 220V/50Hz Dimensiuni interne WxDxH: 200x300x133 mm Dimensiuni externe WxDxH: 440x560X510 mm Certificate: ISO şi CE, Certificat metrologic Garanție min 12 luni | 25833,33 |
| 16. |  | 16. Fittinguripentru HPLC, dintr-o singură piesă (One-Piece Fingertight Fittings) | ambalaj | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide; Material: PEEK; Thread Port Configuration Coned: 10-32; For Tubing OD (in): 1/16; Ambalaj minim: 10 bucăţi. | 1350,00 |
| 17. |  | 17. Deuteriumlamp | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru detectorul UV-Vis al cromatografului de lichide; Specificaţie: 3 Pin, compatibil cu detector cu şir de diode, seria Agilent 1260 Infinity, model G1315C. | 10937,50 |
| 18. |  | 18. Sistem de achiziție de date de înaltă performanță PowerLab PL 3508 cu LabChart v 8 inclus sau analogic | Buc. | 1 | Destinație: pentru achiziția și prelucrarea aproape a tuturor tipurilor de date, utilizat în cercetare și predare în domeniul fiziologiei umane și animale, farmacologie, neurofiziologie, biologie, zoologie, biochimie și inginerie biomedicală. Calculele online pot fi efectuate la rate de eșantionare ridicate și afișate în timp real. Nu are butoane sau cadrane și nu este necesară nici o programare. Se conectează direct la calculatoarele Windows și Macintosh prin portul USB. Specificări tehnice: CPU processor: PowerPC 405GPr RAM: 16 Mb SDRAM Comunicare de date: USB 2.0 Canale de intrare analogice: 4 Intrări unice terminate: 4 Intrări diferențiale: 4 Tensiunea de intrare: ± 2 mV până la ± 10 V Rezoluția ADC: 16 bit Rata minimă de eșantionare: 1 S/10 min Viteză maximă de eșantionare: 200 kS/sec Crosstalk de intrare: 75 dB (min) Răspunsul de frecvență: - 3 dB (25 kHz, 10 V) CMRR: >100 dB @ 100 Hz, 2-100 mV Impedanţă de intrare: 1 MΩ @ 100 pF Amplificator de ieșire: da Canalele de ieșire: 2 Rezoluția de ieșire: 16 bit Tensiunea de ieșire: ± 200 mV to ± 10 V Curent de ieșire analogic: ± 50 mA Canale digitale de ieșire: 8 Canale digitale de intrare: 8 Evaluarea siguranței: IEC60601-1 Conectori Pod: Tensiune de alimentare: ± 5 V reglată; Curentul maxim: 50 mA pe portul pod; Comunicații: I2C cu 2 fire; Intrare semnal: intrări analogice pozitive și negative; Tip conector: DIN cu 8 pini Prelevarea de probe: Rezoluția ADC: 16 biți (rezoluție 313 μV pe domeniul ± 10 V); Eroare de liniaritate: ± 2,5 LSB; Ratele maxime de eșantionare: 200 kHz utilizând una sau două intrări; 100 kHz utilizând trei sau patru intrări; 40 kHz utilizând cinci până la opt intrări; 20 kHz utilizând nouă până la șaisprezece intrări. Comandă externă: Modul declanșator: Nivel TTL sau închidere de contact (neizolat), software selectabil; Prag de declanșare: +1,3 V (margine în creștere), +1,1 V (margine care se încadrează); Histerezis: 0,6 V; Impedanță de intrare: 50 kΩ; Tensiune maximă de intrare: ± 12 V; Durata minimă a evenimentului: 5 μs. Porturi de extindere: Portul de expansiune I2C: magistrala de alimentare și control pentru unitățile front-end; Suportă o serie de fronturi egale cu numărul de intrări analogice PowerLab. Interfață cu viteza de comunicație de până la 10 Kb / s; Ieșire digitală: 8 linii independente, nivel de ieșire TTL (Sarcină maximă 8 mA pe linie); Intrare digitală: 8 linii independente, nivel de intrare TTL, prag 1,2 V, 10 kΩ impedanță de intrare, 5 V maxim. Termen de garanție: 5 ani Software inclus: LabChart Pro v 8 sau analogic cu următoarele specificări: Capacitate de deschidere și citire a fișierelor LabChart; Înregistrare și analiză a datelor, salvare și export; Partajarea datelor experimentale prin LabChart Online; Extensii incluse în software: 1. Ieșire audio (permite ca datele să fie redate ca sunet); 2. Axa cardiacă (automatizează calculul electrocardiogramelor frontale și vectorcardiogramei. De asemenea, poate anima afișajul instantaneu al vectorului cardiac); 3. Managerul evenimentelor (monitorizează semnalele de intrare, detectează evenimente definite de utilizator și efectuează acțiuni asociate utilizatorului); 4. Export QuickTime (permite salvarea fișierelor de date LabChart ca filme QuickTime); 5. Ieșire de răspunsu rapid (permite controlul ieșirilor digitale, ceea ce este util pentru generarea de răspunsuri rapide din interiorul dispozitivului în sine, indiferent de viteza calculatorului); 6. Telegraf (utilizează ieșirea telegrafului câștigat de la un amplificator electrofiziologic pentru a continua să afișeze datele la scala corectă după o schimbare a câștigului); 7. Spirometrie (este folosit pentru a obține un număr de parametri respiratori bazați pe flux și volum, cum ar fi VE, VT, frecvență, PIF, PEF, FVC, FEV1); 8. Planificator (permite programarea înregistrărilor pe unul sau mai multe fișiere de date LabChart. Un program poate consta într-o întârziere inițială, urmată de cicluri de înregistrare repetate, până la un anumit timp de încheiere); 9. Calibrarea multiplă (oferă un calcul al canalului care permite convertirea semnalelor de tensiune brută din în unitățile dorite); 10. Labchart Remote (permite utilizarea aplicației LabChart Remote. Aceasta conectează dispozitivul iOS la computerul de eșantionare, permițând controlul de la distanță a LabChart pe rețeaua locală din iPhone sau iPad). | 299166,67 |
| 19. |  | 19. Traductor de tensiune arteriala MLT0699 ADInstruments sau analogic cu cabluri de adaptare incluse | buc. | 5 | Destinație: pentru măsurarea invazivă a presiunii sanguine arteriale și venoase la animale, inclusiv la rozătoare. Conectare: Traductorul poate fi conectat la toate amplificatoarele în punte ADInstruments cu un cablu adaptor MLAC06 ADInstruments. Specificări tehnice: Gama de operare: -50 până la +300 mmHg Tensiunea de excitație: 2 până la 10 V DC Sensibilitate (întreaga gamă): 5 μV / V / mmHg Protecție la suprapresiune: -400 până la +4000 mmHg Non-linearitatea și histerezis: ± 2% din citire sau ± 1 mmHg (oricare dintre acestea este mai mare) Impedanță de ieșire: ≤ 400 Ω Impedanță de intrare: 350 Ω ± 10% Temperatura de funcționare: + 15 ° C până la 40 ° C Temperatura de depozitare: -25 ° C până la + 70 ° C Durată de funcționare garantată: > 500 ore Lungimea cablului: ≥1,2 m Garanție – da. | 16666,67 |
| 20. |  | 20. Amplificator în punte (punte de amplificare) FE221 ADInstruments sau analogic | Buc. | 2 | Destinație: pentru conectarea PowerLab 4/35 la majoritatea traductoarelor în punte DC, inclusiv traductoare de forță, de temperatură, de lumină, traductoare de deplasare, traductoare de presiune și dispozitive similare. Compatibilitate totală cu PowerLab 4/35. Specificări tehnice: Intrare: Numărul de intrări: 4, tipul intrării 8-pini DIN; Configurație de intrare: Diferențial; Interval de amplificare: ± 200 μV până la ± 5 V scară completă în 14 pași; Precizie de amplificare: ± 0,5%; Tensiune maximă de intrare: ± 10 V; Impedanță de intrare: 2 x 1 MΩ (cu un singur capăt) și 2 MΩ (Diferențial); Filtru cu trecere joasă: 1 Hz până la 2 kHz în opt trepte (software selectabil); Răspuns de frecvență (-3 dB): maxim 2 kHz la toate câștigurile cu filtrul de 2 kHz selectat; CMRR (diferențial): 100 dB la 50 Hz (tipic); Zgomotul de intrare: <1μVrms se referă la intrarea la cel mai mare câștig. Excitare și zeroare: Intervalul de tensiune de excitație: 0-20 volți DC (± 10 V față de sol), reglată cu ajutorul rezistenței externe; Curent de antrenare a traductorului: maxim ± 45 mA; Reglajul de reglare automată: manuală și/sau automată; Domeniu de compensare internă: ± 10 V (domeniul 1 V - 5 V) ± 1 V (100 mV - domeniul 500 mV) ± 100 mV (200 μV - 50 mV); Rezoluție offset internă: 16 biți (DAC intern) ± 32 000 de pași aproximativ 0 V. 1, 2, 5 V -310 μV / pas; 100 mV, 200 mV, 500 mV - 31 μV / pas; 200 μV la 50 mV - 3 μV / pas. Port de control: Portul I2C: magistrala de alimentare și control pentru unitățile frontale. Sprijină un număr de front-end-uri care depind de PowerLab. Rata de comunicație a interfeței de ~ 50 Kb / s. Livrat cu 4 conectori DIN cu 8 pini EMC: Aprobat conform standardului EN61326-1: 2006 Termen de garanție – minim 5 ani | 93333,33 |
| 21. |  | 21. Sistem ADInstruments de analiză a concentrațiilor O2, CO2 in aerul inspirat si cel expirat. In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. | unit. | 1 | In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. Analizator de gaze (ML206 Gas Analyzer, ADInstruments), - 1 unitate | 25833,33 |
| 22. |  | 22. Set Imprimantă 3D cu SLA | Set | 1 | Utilizare: Imprimarea 3D a obiectelor dure cu o exactitate extrem de înaltă Caracteristici: Autoîncălzire pînă la 35° C Rezervor de rășină cu autoîncălzire Alimentare 100–240 V, 1.5 A 50/60 Hz, 65 W Specificațiile laserului: Laser certificat de clasa 1, EN 60825-1:2007 Laser violet cu lungimea de undă 405nm, cu puterea fasciculului de lumină 250mW Conexiune: Wifi, Ethernet si USB Cale optice cu protecție Ecran tactil cu buton de apăsare Tehnologia de imrimare 3D: Stereolitografie (SLA) Imprimantă echipată cu un mecanism de curățare cu ștergător prin procedeul de peeling alunecos. Sistemul de umplere a rășinii automatizat Volumul de imrimare maximală Lungimea x Lăţimea x Înălţimea:145 × 145 × 175 mm Grosimea de aplicare a stratului: 25, 50 și 100 microni Dimensiunea spotului laserului (FWHM) 140 microni Suporturi de imprimare: autogenerabile și ușor înlăturabile Compatibil cu sistem de oprtare Windows 8,10 x64, MacOS Să includă accesorii: cartuș pentru rășină sură, dispozitiv pentru spălare, dispozitiv pentru tratare, kit pentru finisare, platformă pentru 3D printare și recipient pentru rășină În comandă să intre: Soft pentru proiectarea implantelor Withing Medical și soft pentru lucrul cu imprimanta. Kit de mentenață specific imprimantei Bază de culoare – 6 litri, cu pigment mangeta – 2 bucăți, pigment alb – 2 bucăți și pigment galben – 2 bucăți. Rășină flexibilă – 5 litri specific imprimantei Rășină elastică – 5 litri specific imprimantei Rășină pentru modele dentare – 5 litri specific imprimantei Rășină transparentă – 5 litri specific imprimantei Rășină albă – 5 litri specific imprimantei. Livrare: Conform cerințelor procătorului. Garanție: minimum 12 luni | 170833,33 |
| 23. |  | 23. Scaner 3D | Bucată | 1 | Utilizare: scanarea obiectelor pentru obținerea structurii tridimensionale în variantă electronică. Specificații: Rezoluție 3D până la 0,5 mm Precizia de scanare a punctului în 3D până la 0,1 mm; Acurateţe 3D la o distanță de peste 100 cm 0,03%; Intensitatea culorilor 24 bpp Rezoluția texturilor 1,3 mp Tehnologia de scanare - lumină ultrastrurată Sursa de lumină structurată – bec pentru bliț Distanța de lucru 0,4 - 1 m Cîmpul de vedere liniar, Lungime x Lățime la cea mai apropiată distanță 214 × 148 mm și la cea mai îndepărtată distanță 536 × 371 mm. Câmpul de vedere sub unghi, Lungime x Lățime 30 × 21°; Rată cadrelor pe secundă până la 16 fps.; Timp necesar de expunere 0,0002 sec. Viteza de obținere a datelor minimum 2 mln puncte/sec.; Procesare a datelor pe mai multe nuclee. Formate de ieșire: Pentru format 3D: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB Formate pentru măsurări: CSV, DXF, XML Caracteristica generală: Greutate 0,9 kg Dimensions Înălţimea x Lungimea x Lăţimea 262×158×63 mm; Consum de energie 12V, 48W de ieșire, 240W de intrare Acumulator Li-Po 12V 16000 mAh în scaner și o baterie de rezervă.; Scanerul să fie înzestrat cu carcasă; Cablul de alimentare – 2metri Compatibilitate cu interfața 1 × USB 2.0, USB 3.0; Capacitatea de procesare pînă la 40 mln triunghiuri/1 GB RAM; Compatibil cu sistem de oprtare Windows 7,8,10, x64, MaOS Comanda să includă un calculator stationar și un UPS cu următoarele specificații tehnice compatibile cu 3D scanerul: 1. Calculator: Procesor: Intel Core i7-8700K cu sistem de răcire pe apă/lichid cu radiator de 280 mm; Placa de bază: compatibilă cu procesorul de generația 8-a, cu DDR4 DP HDMI DVI Dual M.2 USB 3.1Gen2; Procesor video: Geforce RTX 2080 XC de 8GB GDDR6 cu sistem de răcire corespuzător; Memorie operativă: 2 plăci RAM compatibile a cîte 16 GB fiecare, Spațiu de stocare: SSD de 500GB și HDD minimum de 2 TB Case: - sistemă de răcire corespunzătoare pentru un lucru eficient, cu suport pentru radiator, - confecționat din SPCC, - peretele lateral cu fereastra transparentă, - posibilitatea de fixare și lucru armonios a componentelor cu un clearence corespunzător, - masa între 12-14 kg Unitate optică: DVD-RW Bloc de alimentare: de 850W corespunzător parametrilor configurației prezentate la tensiunea de intrare 220 - 240V Tastatură și mouse multifuncționale de culoare neagră Monitor: Diagonala ecranului: minimum 23,8" Rezoluţia ecranului: 1920x1080 Matrice LCD: LED cu iluminare IPS Luminozitate: minimum 250 cd/m2 Timpul răspunsului: 5 ms Unghiul observării pe laturile orizontală/verticală: 178°/178° Sursa de alimentare: externă Conexiune: HDMI, DVI etc 2. Sistem UPS: Caracteristici de bază ieșire: Putere activă: minimum 900W Putere aparentă: minimum: 1500 VA Tensiune ominal: 220 +/-5% V Frecvență: minimum 50 Hz Număr prize: minimum 2, din care minimum 1 cu protecție Caracteristici de bază intrare: Tensiune ominal: 220 +/- 25%V Frecvență: 50/60 +/- 5%Hz Alte caracteristici: Alarmă sonoră Rație protecție supratensiune minimum 320 jouli Funcție de stabilizator tensiune Livrare: Conform recomadărilor procătorului, asamblat. Garanție: pentru fiecare componentă separat minimum 24 luni | 75000,00 |
| 24. |  | 24. Imprimantă 3D FDA cu 5 culori | Bucată | 1 | Utilizarea: Preconizat pentru imprimarea simultană în 3d a unor figuri cu o mare varietate de culori Caracateristici: Nivelare automată a patului de plasă Înălțimea stratului: 0.05 – 0.35 mm Viteză:200 mm / s Temperatura maximă de încălzire/încălzire: 300° C/120°C (572°F/248°F) Suprafața de printare: placă de oțel Număr de materiale utilizate simultan: 5 Materiale suportate: orice termoplastic incluzând nailon și policarbonat pentru grosimea filamentului de 1.75 mm Caracteristici speciale: unelte Bondtech, ventilator, senzor optic de filamente și compatibilitate cu Octoprint. Senzori: 4 termistori avansați, senzor de ventilatoare, extruder blocat, straturi deplasate Calibrare: compensare automată cu 9 puncte XYZ / axe de înclinare Consum de energie: setări PLA: setări 80W / ABS: 120W Rezoluția stratului printat: - pentru duza de 0.25mm de la 0.15 pîna la 0.06mm - pentru duza de 0.4 mm de la 0.2 pînă la 0.02 mm - pentru duza de 0.6 mm de la 0.4 pînă la 0.02 mm - pentru duza de 0.8 mm de la 0.6 pînă la 0.02 mm Viteza de printare: - pentru duza de 0.25 mm pînă la 8 mm³/s - pentru duza de 0.4 mm pînă la 16 mm³/s - pentru duza de 0.6 mm pînă la 23 mm³/s - pentru duza de 0.8 mm pînă la 24 mm³/s Viteza capului de printare: de la 30 la 300 mm/s Precizia pe axele XYZ (mm): 0.0125, 0.0125, 0.005 Specializare: Instruire, machetare, medicina Conectivitate: SD-card, wi-fi Software: specific sau propriu 3D imprimantei Monitor LCD integrat Sistemul de operare: Windows 7/8/10 Garantie și deservire tehnică: minimum 12 luni Accesorii: Duze înlocuibilile în timpul imprimării cu diametrul de: 0.01; 0.05; 0.10; 0.15; 0.25; 0.4; 0.6 și 0.8. Card memorie SD: 8GB Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 2,85mm: 1. Acid polilactic (PLA) – 5 bobine cu filament din plastic biodegradabil obținut din plante, transparent, cu diametru de 2.85 mm, cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Culori neutre (incolor, alb sau sur) Fără metale grele, ftalați sau bisfenol-A (BPA) Temperatura de extruzie 200-220ºC. Temperatura de topire 160-180ºC. Temperatura de tranziție la sticlă 58ºC. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) – 5 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 1681,5 MPa Tensiune de întindere: 39,0 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 33,9 MPa Elongație la întindere: 3,5% Elongație la rupere: 4,8% Rezistența la încovoiere: 70,5 MPa Modul flexibil: 2070,0 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură (la 23˚C): 10,5 kJ / m2 Forța de impact Charpy (la 23˚C) absentă Duritate prin Shore D – 76 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 3. Poliamidă (Nailon) – 5 bobine de material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 579,0 MPa Tensiune de întindere: 27,8 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 34,4 MPa Elongație la întindere: 20,0% Elongație la rupere: 210,0% Rezistența la încovoiere: 24,0 MPa Modul flexibil: 463,5 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C – absentă Duritate prin Shore D – 74. Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 4. Poliuretan termoplastic (TPU 95°) – 5 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 26,0 MPa Tensiune de întindere: 8,6 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 39,0 MPa Elongație la întindere: 55,0% Elongație la rupere: 580.0% Rezistența la încovoiere: 4,3 MPa Modul flexibil: 78,7 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C absentă Duritate Shore A – 95 și duritate Shore D – 46 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat într-un set cu 5 bobine de Acid polilactic (PLA), 5 bobine de Acrilonitril butadien stiren (ABS), 5 bobine de Poliamidă (Nailon) și 5 bobine de Poliuretan termoplastic (TPU 95°), conform recomandărilor producătorului. Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 1,75mm: 1. Acid polilactic (PLA) - 4 bobine de culoare alba; 4 bobine de culoare albastra; 4 bobine de culoare galbenă; 4 bobine de culoare rosie. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) - 4 bobine de culoare albă; 4 bobine de culoare albastra; 4 bobine de culoare galbena; 4 bobine de culoare rosie. 3. Poliamidă (nailon) - 4 bobine de culoare alba; 4 bobine de culoare albastra; 4 bobine de culoare galbena; 4 bobine de culoare rosie. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat conform recomandărilor producătorului. | 170833,33 |
| 25. |  | 25. Analizor Profesional al compoziției corporale | bucată | 1 | Capacitate cantarire: pana la 270 kg Gradatie: 100 g Dimensiuni varianta S: 372x375x101 mm Dimensiuni varianta P: 372 x 690 x 1022mm Masa proprie: varianta S: 6,8 kg Masa proprie: varianta P: 12,1 kg Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Interfata calculator: RS232C sau USB Posibilitate printare: hartie termica Calibrat pentru 300 000 de utilizari Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Software inclus; SD card; User memory Bluetooth Măsurători: * Masa * Indicele de masa corporala * Grasimea corporala % * Grasimea viscerala (rating 1-60) * Masa de grasime * Masa fara grasime * Masa musculara * Apa totala din corp in kg * Apa totala din corp in procentaj * Rata metabolica de baza * Intervalele tinta * Indicatorul de masa minerala a osului * Varsta metabolica | 37500,00 |
| 26. |  | 26. Software pentru Analizor Profesional | bucată | 1 | pentru Analizor Profesional al compoziției corporale Tanita DC-360 P (Tanita FIT) | 8333,33 |
| 27. |  | 27. Banda de alergare | bucată | 1 | Puterea motorului: 1,5 CP; Viteza:0-16 km/h Greutatea maximă a utilizatorului: 130kg Display: 3,5 " LSD, lumină albastră Număr de programe: 12 plus program manual, Afișaj: timp, distanță, viteză, cheie de siguranță, calorii arse; Suprafața de alergare: 39 x 100 cm Dimensiunile benzii de alergare: 127 x 66 x 122 cm; Greutate: 30 kg. | 12666,67 |
| 28. |  | 28. Caliper pentru măsurarea grăsimii corporale (Skinfold caliper slim guide) | bucată | 1 | Măsurarea procentajului de grăsimi | 1250,00 |
| 29. |  | 29. Ochelari cu lupă pentru operație | bucata | 1 | Compatibilitatea lupe/ramă: 2.5x – 4.8x Rama: aliaj de carbon, magneziu, siliciu și titan Greutate : lupe 2.5 x : 54 grame; lupe 4.8x : 79 grame;Intensitatea luminii: high: 43,000 lux; low: 26,875 lux; Baterie: de tip Lithium Ion; Durata baterie (set de 4): 10 ore pentru LOW; 6 ore pentru HIGH Timp incarcare: (set de 2):< 2 ore Componentele necesare. Sistemul System (lupe+lumina); Cablu alimentare; Incarcator baterii; 4 baterii reincarcabile (2 seturi); Filtru de polimerizare pentru compozite; Cutie transport 2 surubelnite; Servetel textil pentru curatare | 26805,83 |
| 30. |  | 30.Trusă de instrumente chirurgicale | set | 1 | Material – inox 1.Depărtător Fritch – 2buc 2.Depărtător Farabeuf – 2buc 3.Depărtător hepatic, lat, lung – 1buc 4.Depărtător hepatic, lat, scurt – 1buc 5.Mîner pentru bisturiu, lama nr. 20-24 – 1buc 6.Pincet chirurgical, 14cm – 2buc 7.Raci Backhaus, 12-14cm – 4buc 8.Pincet anatomic (pentru lucru a/m) 24cm – 1buc 9.Pincet anatomic, 20cm – 2buc 10.Portac Mayo Hegar, 20 cm – 1buc 11.Portac Mayo Hegar, 28cm -1buc 12.Corțang pt prelucrarea cîmp operator – 1buc 13.Foarfece abdominal – 1buc 14.Foarfece Cooper (de lucru a/m) – 1buc 15.Pensa Mikulicz, curb, 19cm – 8buc 16.Pensa Bilirot, curb, 19cm – 2buc 17.Pensa Bilirot, curb, 14cm – 4buc 18.Pensa Alisa, drept, 19cm – 2buc 19.Pensa Kocher, drept, 15cm – 1buc 20.Pensa Kocher, drept, 19cm – 2buc 21.Pensa Gray, dissektor – 2buc 22.Pensa Fiodorov – 2buc 23.Pensa fenestrat, Luier – 2buc 24.Corțang de lucru – 2buc 25.Pensa Pean(легочной) 26.Canula pentru tub de aspirație – 1buc | 4108,33 |
| 31. |  | 31.Trusă instrumentar oftalmologic | bucată | 1 | Foarfeca Noyes, dreapta, 12,0 cm - buc. 1 Foarfeca Wecker, 11,0 cm - buc. 1 Foarfeca Castroviejo a/a, curba, 10.0cm-buc.1 Port ac Castroviejo, 14,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe, 6,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe 9,0 cm - buc. 1 Intorcator pleoape Desmarres, 12,0 cm - buc. 2 Bisturiu varf rotund - buc. 1; Bisturiu varf ascutit - buc. 1; Bisturiu ptr. cataracta - buc. 1; Ac pentru cataracta drept - buc .1; Ac pentru cataracta curb - buc. 1; Lingura ptr. Chalasion Meyhofer - buc. 1; Carliga scutit ptr. sac lacrimal Guthrie- buc. 1; Spatula Castroviejo - buc. 1; Ac de scos corpi straini drept - buc. 1; Ac de scos corpi straini curb - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Walton - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Dix - buc. 1 ; Sonda ptr. canal lacrimal Wilder - buc. 1 ; Sonda Bowmann - buc. 5 ( set); Pensa ptr. iris Graefe, 10 cm - buc. 1 ; Pensa ptr. iris Hess 1:2 dinti, 7,0 cm - buc. 1; Pensa sutura Castroviejo, 9,0 cm - buc . 1; Pensa ptr. chalasion Desmarres, 9,0 cm-buc.1 ; Tavita renala, 160 mm - buc. 1; Port ac - buc. 1; Cutie instrumentar cu maner - buc. 1 | 17083,33 |
| 32. |  | 32. Dozator automat 1-20-200 mkl | Bucată | 1 | Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor Volum: reglabil - 1-20-200 mkl | 1666,67 |
| 33. |  | 33. Dozator automat 1-100-1000 mkl | Bucată | 1 | Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor Volum: reglabil - 1-100-1000 mkl | 1666,67 |
| 34. |  | 34. Probă termocuplu implantabilă tip T MLT1405 sau analogic, total compatibilă cu puntea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments | Bucată | 1 | Destinație: pentru determinarea temperaturii lichidelor biologice, inclusiv a sângelui in vivo, a țesuturilor la animale de laborator in-vivo, a debitului cardiac prin metoda termodiluției prin conectare la extensia pentru determinarea debitului cardiac (Cardiac Output Pod) Adinstruments ML313. Specificații tehnice: Domeniu de funcționare: -273 până la 150 ° C Element senzor: Termocuplu tip T Precizie: ± 0,1 ° C Timp de răspuns termic: 0,08 secunde Tipul sondei: Izolat Diametrul firului: 0,4 mm (0,02 ") Lungimea firului: 30 cm (1 ') Învelișul (izolarea) firului: pereche răsucită acoperită cu Teflon ™ Acul: 21 ga. hipodermic Conector: tip T Total compatibil cu untea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments | 4416,67 |
| 35. |  | 35. Probă termocuplu implantabilă tip T ultrarapidă MLT1402 sau analogic, total compatibilă cu puntea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments | Bucată | 1 | Destinație: pentru determinarea temperaturii lichidelor biologice, inclusiv a sângelui in vivo, a țesuturilor la animale de laborator in-vivo, a debitului cardiac prin metoda termodiluției prin conectare la extensia pentru determinarea debitului cardiac (Cardiac Output Pod) Adinstruments ML313. Specificații tehnice: Diapazonul de operare: -273 până la 150 ° C Element senzor: Termocuplu tip T Precizie: ± 0,1 ° C Timp de răspuns termic: 0,005 secunde Tipul sondei: Izolat Diametrul firului: 0,22 mm (0,01 ") Lungimea firului: 1 m (3 ') Învelișul (izolarea) firului: pereche răsucită acoperită cu Teflon ™ Acul: 23 ga. hipodermic Greutate: 5,6 g Conector: tip T Total compatibilă cu puntea pentru determinarea debitului cardiac ML313 Adinstruments | 4416,67 |
| 36. |  | 36. Probă termocuplu de uz general MLT1400 sau analogic, total compatibilă cu podul pentru determinarea temperaturii ML312 Adinstruments | Bucată | 1 | Destinație: sonda cu termocuplu este utilizată pentru măsurarea temperaturii în lichide, gaze și semi-solide. Dispune de un mâner din plastic, un arbore din oțel inoxidabil cu lungimea de 75 mm și un conector de termocuplu tip T adecvat pentru conectarea la termometrele tip ML312 Pod Adinstruments sau termometrul ML290 Adinstruments pentru termocupluri de tip T. Specificații tehnice: Interval de funcționare: -273 până la 400 ° C Element senzor: Termocuplu tip T Precizie: ± 0,1 ° C Timp de răspuns termic: 0,5 secunde Tipul sondei: Neizolat Lungimea axului: 75 mm (3 ") Grosimea arborelui: 1,5 mm (0,06 ") Lungimea cablului: 1,5 m (5 ') Greutate: 26 g Conector: tip T Total compatibilă cu podul pentru determinarea temperaturii ML312 Adinstruments | 4166,67 |
| 37. |  | 37. Pod amplificator pentru determinarea debitului cardiac ML313 sau analogic, total compatibil cu PowerLab 4/35 Adinstruments | Bucată | 1 | Destinație: este utilizat pentru determinarea invazivă a debitului cardiac la animale mici (șoareci, șobolani, iepuri) prin metoda termodiluției cu utilizarea termocuplurilor de tip T. Caracteristici: Un semnal de tensiune al termocuplului este amplificat la 10 mV/°C@25° C; Compensare la referința Ice Point; Filtru low-pass la 30 Hz.; Modul "delta" (ΔT) de operare a temperaturii permite aplicarea unei deplasări a semnalului care permite monitorizarea precisă a variațiilor mici a temperaturii. Specificații tehnice: Tipul sondei necesar: termocuplu tip T Diapazon: 20°C sau 50°C; Intervalele ΔT: ± 1, ± 2, ± 5, ± 10, ± 20, ± 50 Δ ° C Intervalul offset (ΔT): 25 - 50 ° C (Abs) Ieșire: 0 mV = 0 ° C, 10 mV / ° C Compensare: referință la punctul de gheață încorporată; Precizia temperaturii: <0,2 ° C @ 35 - 40 ° C; Rezoluția temperaturii: <0.001 ° C @ ± 20 ° C sau mai mică; Debitul DC: 2 μV / ° C; Filtru low pass: 30 Hz; Timp de răspuns (@ 30 Hz): 13 ms (timpul de creștere 10-90% pe intrarea în pătrat); Zgomot amplificator: 1 μV p-p (0,1 Hz la 10 Hz); Conector de intrare: tip T miniatural; Dimensiuni: 108 x 58 x 35 mm Greutate: ~ 200 g; Posibilitatea de conectare directă la PowerLab 4/35 – obligatoriu. Termen de garanție: minim 2 ani | 13750,00 |
| 38. |  | 38. Pod amplificator pentru determinarea temperaturii ML312 sau analogic, total compatibil cu PowerLab 4/35 Adinstruments | Bucată | 1 | Destinație: reprezintă un condiționer compact de semnale pentru utilizarea cu termocupluri pentru măsurarea temperaturilor fiziologice. Podul tip T acceptă conectarea directă a termocuplurilor tip T echipate cu conectori mini-plat cu pin. Ieșirea Pod-ului este de 10 mV / ° C în intervalul 0 până la 50 ° C. Specificații tehnice: Impedanță de intrare: ~ 1 kΩ; Interval de temperatură : sau 0 până la 50 ° C; Tensiunea de ieșire: 10 mV / ° C (0 V = 0 ° C) nelinializată; Calibrare: calibrarea de referință pentru punctul de gheață prevăzută Precizia temperaturii: ± 0,2 ° C 35 până la 40 ° C; ± 0,5 ° C 0 până la 45 ° C; ± 1 ° C 0 până la 50 ° C; Debitul DC: 2 μV / ° C; Timp de răspuns: ~ 40 ms (10 până la 90% din interval) Zgomot amplificator: 1 μV p-p (0,1 Hz la 10 Hz); Conexiune de intrare: conector tip T miniatural; Greutate: 200 g; Dimensiunea carcasei: 108 x 58 x 35 mm; Posibilitatea de conectare directă la PowerLab 4/35 – obligatoriu; Termen de garanție: minim 2 ani | 9583,33 |
| 39. |  | # 39. Balanta analitica de laborator cu calibrare interna | Bucată | 1 | # Destinație: Domeniu dublu de cantarrie: 40/120 grame; Acuratete: 0,01 mg (domeniul de 40 grame)/0,1 mg(domeniul de 120 grame) # Timp de reactie: maxim 6-7 secunde; Dimensiunea platanului de cantarire: cel putin 80 mm; Panou de comanda tip LCD cu reglarea intensitatii; Camera de cantarire cu deschidere din trei parti: laterale si partea de sus; Panourile camerei fabricate din sticla; Sistem de restaurare a fortei electromagnetice pentru asigurarea stabilitatii cantaririi; Interfata RS232; Cântărirea de control; Unități de măsură selectabile; Functie de numarare a unitatilor; Funtie tara; Cântărire procentuala; Functie pentru cantarirea animalelor; Determinarea densității (solid și lichid); Determinarea sarcinii maxime; Tastiera acoperita cu o husa din plastic transparent pentru protectia sporita | 21666,67 |
| 40. |  | 40. Baie ultrasonoră multifuncțională | Bucată | 1 | # Utilizare: demineralizare, decelularizare, spălare de utilaj; Caracteristici: capacitatea rezervorului între 3 și 3,2 Litri, confecționată din inox. Cu display LCD digital și keypad; Dimensiuni externe: între 260x160x220 mm și 280x180x270 mm, dimensiunile rezervorului: între 230x135x 100 mm și 250x1150x120 mm.; Puterea ultrasunetului – 160 W; Fregvența undelor – 37 kHz; Puterea de încălzire – 150 W; # Temperatura maximă 80°C, reglabilă cu o precizie de ±1°C; Cu timer pînă la 60 min. # Băița trebuie să suporte funcțiile SWEEP, DEGASS și PULS Comanda să includă 1 coș din inox, 1 capac din inox cu mîner și 1 Litru de detergent pentru băiță ultrasonoră. # Livrare: Conform recomandărilor producătorului # Garanție: 12......36 luni | 14125,00 |
| 41. |  | 41. Micropipetă monocanal 10 µl | Bucată | 2 | # Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil 0,5-10 µl, precizia maximă de 1%, neautoclavabilă. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. | 2489,58 |
| 42. |  | 42. Micropipetă monocanal 200 µl | Bucată | 2 | Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil de 10-200 µl sau 20 – 200 µl, precizia maximă de 0,6%. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. | 2489,58 |
| 43. |  | 43. Agitator magnetic cu timer | Bucată | 1 | Utilizare: pentru agitarea soluțiilor Caracteristici: Placa de încălzire cu diametrul între 130 și 140 mm, confecționată din oțel inoxidabil acoperit cu ceramic; Dimensiuni între 160 x 270 x 80 și 170 x 285 x 90 mm Frecvența de agitare pînă la 1500 rpm Încălzire reglabilă, maxim 340°C; Display tip LCD cu indicarea temperaturii, numărului de rotații/min. și afișarea semnului de alarmă dacă placa de încălzire are mai mult de 50°C. Înzestrat cu taimer și control integrat al temperaturii cu precizie de ±0,2°C printr-un termometru extern atașat la o bară verticală fixată în aparat; Puterea de 550 W; Alimentare de la priza de 220-240 V; Livrare: Conform cerințelor procătorului; Garanție: 12-36 luni | 15350,00 |
| 44. |  | 44. Traductor de tensiune arteriala de unica folosință MLT0699 sau analogic | Bucată | 3 | Destinație: pentru măsurarea invazivă a presiunii sanguine arteriale și venoase la animale, inclusiv la rozătoare; Conectare: Traductorul poate fi conectat la toate amplificatoarele în punte ADInstruments cu un cablu adaptor MLAC06 ADInstruments. Specificări tehnice: Gama de operare: -50 până la +300 mmHg; Tensiunea de excitație: 2 până la 10 V DC; Sensibilitate (întreaga gamă): 5 μV / V / mmHg; Protecție la suprapresiune: -400 până la +4000 mmHg; Non-linearitatea și histerezis: ± 2% din citire sau ± 1 mmHg (oricare dintre acestea este mai mare) Impedanță de ieșire: ≤ 400 Ω Impedanță de intrare: 350 Ω ± 10% Temperatura de funcționare: + 15 ° C până la 40 ° C; Temperatura de depozitare: -25 ° C până la + 70 ° C; Durată de funcționare garantată: > 500 ore; Lungimea cablului: ≥1,2 m Garanție – da. | 5500,00 |
| 45. |  | 45. Plunger seal 42455 | unit | 2 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 1833,33 |
| 46. |  | 46. Suction filter | unit | 4 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 2533,33 |
| 47. |  | 47. Line filter assy | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 808,33 |
| 48. |  | 48. Check valve in-spb rev 2pcs | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 5083,33 |
| 49. |  | 49. Set integral pentru chirurgia ORL pediatrică cu video sistema FULL HD, sursa de lumină LED portabil, ryno-laringo-fibroscop fin și accesorii | Set | 1 | - Videosistema cu 3 chipuri, FULL HD, 1920/1080: modul de conectare, videoprocesare pentru module pînă la 3 linkuri, resoluție 1920x1080 pixels, cu modul de procesare integral digital, 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 in set cu cablu principal, lungime 300 cm, cablu de conectare DVI-D Conecting Cable, lungime 300 cm cablu interconectare, lungime 100 cm, USB Flash Drive, 32 GB Link modul H3 LINK, pentru videocamere FULL HD tcsp camera 3 chipuri, 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 Hz in set cu: cablu principal, 300 cm, cablu Link, l=20 cm. Cap camera H3-Z Three-Chip FULL HD Camera Head, S-technologii, scanare progresiva, soakabila, gas- și plasma-sterilizabila, cu Parfocal Zoom Lens, focal f=15-31 mm (2x), 2 butoane freely programmabile - Cabli fibfooptic: Cablu Fibro Light conector direct conector, d=3.5 mm, l=230 cm. - FIBERSCOP: Rhino-Laringo-Fiberscop, 2.5x270 mm, deflective sus jos 180o/90o, directiile de vedere 0o, unghi de vedere 90o, distal capat diametru extern 2.5 mm, lungime de lucru 27 cm, set din Rhino-Laringo-Fiberscope, ches, tester scurgere, capac compensare compresare - SURSA DE LUMINĂ portativă LED, baterie: Unitate de încărcare LED battery surse de lumină I 110-240 VAC, 50/60 Hz; cablu principal, pentru încărcător l=150 cm, Incărcător Li-Ion, pentru reîncărcător battery box 100-240 VAC, 50/60 Hz - Monitor FULL HD: Monitor Stand, sus/jos/tilding cu brat mic; 32” LED FHD Dual DVI/SDI In/Outputs 16:9 - Garanție DA | 583333,33 |
| 50. |  | 50. Generator de oxigen | buc | 4 | Concentrator de oxigen portabil, design modern, silentios, usor de folosit. Concentratia de oxygen este masurata continuu, debitul este reglabil in mai multe trepte. Oxigenul respirat este umidificat dintr-un dispozitiv special care se reumple cu apa plata. Aerul din camera folosit pentru obtinerea oxigenului este curatat de praf cu 2 filtre speciale. Aparatul este dotat cu alarme pentru temperatura, intreruperea tensiunii de alimentare, modificarea fluxului si a concentratiei de oxigen. Greutate: <14 kg Dimensiuni: <36×30×53 cm Debit de oxigen până la 5 l / min reglabil Debitmetru Mecanic, cu bila. Filtru şi siguranţe uşor accesibile. Nivel zgomot: max 40 dB (A) Consum redus: 290 W Tensiune alimentare 220-230V 50Hz / 60 Hz, Monitorizarea timpului total de functionare, in ore, necesar pentru mentenanta dispozitivului, Concentrația de oxigen de la 90% +5.5%.. -3%. | 233333,33 |
| 51. |  | 51. Autoclav 80 litri | buc | 4 | - Dimensiuni aproximative: exterioare -- LxHxD 85cmx160cmx110cm+5cm, interioare: Mărimea camerei: diametru 40cmx70+5cm - Capacitatea minimă: 85 litri - Utilaj separat, cu toate componentele necesare incluse. - Autoclavul să fie simplu la instalare, pentru funcționare să necesite doar conectarea la sursa electrică, aprovizionare cu apa si canalizare. - Greutatea:+ 335kg. - Construcția: camera de lucru din inox de calitate înaltă, STS 316L. Restul componentelor sînt produse din materiale termorezistente și anticorozive.– Autoclavul să dispună de posibilitatea de conectare la sistemul de pregătire a apei și/sau drenare automată. - Autoclavul să dispună de un sistem de încălzire prealabil, care poate fi conectat și deconectat după nevoile utilizatorului. - Programe de lucru 4: 1. 134°C 2,1 bari - program universal, pentru instrumente neambalate. Timpul sterilizării 4 minute. 2. 134°C 2,1 bari - program rapid, pentru instrumente ambalate. Timpul sterilizării pînă la 18 minute, uscare pina la 30 minute 3. 121°C, 1,1 bari, - program pentru textile si cauciucuri. Timpul sterilizării maxim 30 minute 4. 121°C , 2,1 bari - program mixt, pentru încărcături de tip mixt (prion programa) - Timpul sterilizării maxim 30 minute, uscare pina la 30 minute. - Test pentru controlul eficienţei sterilizării (B&D, test-control al calitatii vaporilor) - Dirijarea utilajului: Autoclavul să posede reglare prin microprocesor. Să conțină un sistem de reflectare a parametrilor de lucru, pentru demonstrarea corespunderii la parametrii cu cei necesari. Autoclavul să posede un display care să afişeze cifre şi litere şi să reflecte situaţia curentă şi toată informaţia necesară pentru utilizator. Informaţia pe ecran trebuie să fie în limba engleza sau romana. Indicatori fizici, accesibili pentru utilizator. Funcționarea autoclavului să se realizeze cît mai simplu pentru utilizator, cu ajutorul a două butoane: ”Program”și ”Start-Stop”. La începutul fiecărui ciclu de lucru de sterilizare, autoclavul să determine calitatea apei folosite. Daca calitatea apei este necorespunzătoare - ciclul de sterilizare nu începe. La fiecare container să existe marcaj al nivelului apei. - Interfața utilajului - Cerințe de securitate: În caz de lipsă a sursei de energie electrică, ușa automat să se blocheze. În timpul lucrului ușa să se blocheze automat (electric sau mechanic). Să existe o supapă specială de presiune, care reglează excesul de presiune ridicată. Să posede sistem de control și stopare a supraîncălzirii, deconectînd automat autoclavul. În caz de erori sau devieri de la norme autoclavul să posede un sistem de alarmă și informația să apară pe display. - Cerințe de exploatare: Puterea cerută şi consum de energie : 1500 Wt Electricitate:max 220 V / 50 H. Garanție min 24 luni. Școlarizarea a două persoane din cadrul CSU al IP USMF ”Nicolae Testemițanu” privind utilizarea, deservirea și reparația utilajului. | 383333,33 |
| 52. |  | 52. Autoclav 40 litri | buc | 10 | - Dimensiuni aproximative: exterioare -- LxHxD 62cmx51cmx75cm+5cm, interioare: Mărimea camerei: 31cm x 41cm x 31cm+5cm - Capacitatea minimă: 38-40 litri – cu vacuum, Încarcarea instrumentelor: 6 kg +0,5. - Utilaj separat, portabil, autoclav de masă, cu toate componentele necesare incluse. - Autoclavul să fie simplu la instalare, pentru funcționare să necesite doar conectarea la sursa electrică. Containerele interioare să fie ușor de extras, pentru a păstra posibilitatea de încărcare a altor containere sau casolete. - Greutatea:+ 78kg. - Construcția: camera de lucru din inox de calitate înaltă, STS 316L. Restul componentelor sînt produse din materiale termorezistente și anticorozive. Pentru eliminarea mai eficientă a aerului din camera de sterilizare, autoclavul să dispună de sistemă de reglare fracționată(pulsată) a jetului. Pentru asigurarea uscării calitative autoclavul să fie dotat cu un sistem de uscare pulsată poststerilizare. – Rezervor apa curata min. 7.500c.c, Rezervor apa procesata min. 7.500c.c. - Autoclavul să dispună de posibilitatea de conectare la sistemul de pregătire a apei și/saudrenare automată. - Autoclavul să posede posibilitatea de selectare din două direcții de mișcare a apei: într-o direcție și circular. - Autoclavul să dispună de un sistem de încălzire prealabil, care poate fi conectat și deconectat după nevoile utilizatorului. - Programe de lucru 4: 1. 134°C 2,1 bari - program universal, pentru instrumente neambalate. Timpul sterilizării 4 minute. 2. 134°C 2,1 bari - program rapid, pentru instrumente ambalate. Timpul sterilizării pînă la 18 minute, uscare pina la 30 minute 3. 121°C, 1,1 bari, - program pentru textile si cauciucuri. Timpul sterilizării maxim 30 minute 4. 121°C , 2,1 bari - program mixt, pentru încărcături de tip mixt (prion programa) - Timpul sterilizării maxim 30 minute, uscare pina la 30 minute. - Test pentru controlul eficienţei sterilizării (B&D, test-control al calitatii vaporilor) - Dirijarea utilajului: Autoclavul să posede reglare prin microprocesor. Să conțină un sistem de reflectare a parametrilor de lucru, pentru demonstrarea corespunderii la parametrii cu cei necesari. Autoclavul să posede un display care să afişeze cifre şi litere şi să reflecte situaţia curentă şi toată informaţia necesară pentru utilizator. Informaţia pe ecran trebuie să fie în limba engleza. Indicatori fizici, accesibili pentru utilizator. Funcționarea autoclavului să se realizeze cît mai simplu pentru utilizator, cu ajutorul a două butoane: ”Program”și ”Start-Stop”. La începutul fiecărui ciclu de lucru de sterilizare, autoclavul să determine calitatea apei folosite. Daca calitatea apei este necorespunzătoare - ciclul de sterilizare nu începe. La fiecare container să existe marcaj al nivelului apei. - Interfața utilajului - Cerințe de securitate: În caz de lipsă a sursei de energie electrică, ușa automat să se blocheze. În timpul lucrului ușa să se blocheze automat (electric sau mechanic). Să existe o supapă specială de presiune, care reglează excesul de presiune ridicată. Să posede sistem de control și stopare a supraîncălzirii, deconectînd automat autoclavul. În caz de erori sau devieri de la norme autoclavul să posede un sistem de alarmă și informația să apară pe display. - Cerințe de exploatare: Puterea cerută şi consum de energie : 1500 Wt Electricitate:max 220 V / 50 H. Garanție min 24 luni. Școlarizarea a două persoane din cadrul CSU al IP USMF ”Nicolae Testemițanu” privind utilizarea, deservirea și reparația utilajului. | 1083333,33 |
| 53. |  | 53. Difibrilator | buc | 4 | Tip BTE (bifazictruncat exponential) -Tip Manual sau Semiautomatic - Afisare text pe ecran pentru a ghida operatorul in procedura de defibrilare - Selectie de energie: de la 1 la 200 Joule direct de pepanoul central - Timp de incarcare: 5 sec pentru 200 Joule cu baterie complet incarcata - Control Incarcare/Descarcarepadele - ECG "R" mod sincron sau asincron - Posibilitate de utilizare cu electrozi de fibrilare de unicafolosinta (optional) Monitor: - LCD 120x89mm rezolutie 320x240 pixels – Afisare derivatii ECG prin electrozii de defibrilare (1 canal) sau princablu cu 5 electrozi (6 canale): I, II, III, aVR, aVL, aVF, cu trecere automata la acestea in momentul conectarii cablului, afisare SpO2, valori - Filtre: 50 Hz/60 Hz - Indicator ritm cardiac Monitorizare ECG: Latime de banda: 0.05 la 150 Hz Parametri ECG: - Velocitate 10, 25, 50 mm/sec - Amplificare 0,5, 1, 2, 4 cm/mV - Ritm cardiac HR digital afisatpe monitor de la 30 la 300 bpm Alarme: HR max setabil 250 bpm, HR min setabil 30 bpm Imprimanta: - Imprimanta termica integrate pentru canalele ECG si inregistrare a evenimentelor incluzand nivelul SO2 in % - Vitezahartie: 10, 25, 50 mm/sec - Latimehartie: 50 mm - Mod de operare: manual, automat (10 sec inainte si dupa inregistrare soc) Alimentare: - Baterieinterna Ni-MH tip acumulator , timp de viata 130 socuri de 200J sau 150 minute de monitorizare– Timp incarcare (95%): 3 ore - Incarcator: 100-230 V, Â±10% 50/60 Hz Dimensiuni: 195x249x310 mm - Greutate: max6,3 kg Dotare standard defibrilator; Padele reutilizabile adulti/pediatrice 1 Set; Cablu de alimentare; Adaptor AC; Manual de utilizare în limba română sau rusă; Imprimanta; Baterie Ni-MH; Cablu ECG (5 electrozi). Terment de Garantie min 24 luni | 333333,33 |
| 54. |  | 54. Cuptor pentru arderea ceramicii | buc | 1 | •Pentru orice tip de ceramică de pe piață (inclusiv Zirconiu) •Diametrul camerei de coacere de 120 mm pentru a asigura distribuția uniformă a temperaturii față de restaurările ceramice. •Nu necesită calibrare a temperaturii. •Ecran LCD color. Afișează parametrii de lucru la fiecare program. •Afișează evoluția în timp la fiecare program. Rezistent la temperatura și șocuri mecanice. •Închiderea verticală și simetrică a liftului. •Memorează pînă la 500 programe. La cerere programele necesare pot fi direct scrise din fabrică. •Sistem inteligent de uscare. Ajustarea automată a temperaturii în funcție de înălțimea liftului. •Meniul de lucru în mai multe limbi, inclusiv română. •Platforma mare din aluminiu pentru răcirea ceramicii. •Temperatura de lucru: 200C -12000C. •Puterea 1250 W. •Dimensiuni 32X54X46 cm. •Greutatea 23 kg •Garanție 2 ani. •Sistem de protecție în caz de întrerupere a curentului electric. •Port USB •Set de accesorii inclus: suport termorezistent, pinuri, penseta lungă. | 108333,33 |
| 55. |  | 55. Complex computerizat pentru diagnosticul biofuncțional al sistemului stomatognat | buc | 1 | Este constituit din minim 8 programe computerizate cu posibilitatea de interconectare, care asigură evaluarea și analiza stării funcționale a sistemului stomatognat și a componentelor lui în regim separat: articulația temporo-mandibulară, starea mușchilor sistemului stomatognat, dinamica mandibulară, relațiile de ocluzie în statică și în dinamică. Complexul include următoarele aparate: 1. T-Scan; 2. electromiograf; 3. chinetoziograf; 4. TENS-terapie. Aparatul T-scan este predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare prin utilizarea plăcuțelor cu sensori. Utilajul este dotat cu soft care asigură evidența: •datelor referitor la contactele ocluzale ale pacientului; •contactelor ocluzale separat la nivelul dinților; •analiza datelor privitor la forța și durata contactului dento-dentar redate sub forma desenelor de contur, care reflectă: * identificarea topografiei contactului; *centrul forței ocluzale; *centrul traiectoriei forței ocluzale două tipuri de placuțe cu sensori mare și mic suprafața placii cu sensori poliester densitatea sensorilor pe suprafață 62 sensori/cm2 grosimea sensorului 0,102 mm Plăcuța mare cu sensori lungimea-130 mm, lățimea-74 mm, lungimea suprafeței cu sensori - 56 mm, lățimes suprafeței cu sensori-66 mm, nr. de sensori 1370 Plăcuța mică cu sensori lungimea-124 mm, lățimea-67 mm, lungimea suprafeței cu sensori - 51 mm, lățimes suprafeței cu sensori-58 mm, nr. de sensori 1122 Posibilitatea de sterilizare rece a placuței cu sensori Rezistență a placuței cu sensori la 15-20 de ocluderi Electromiograful înregistrează activitatea musculaturii sistemului stomatognat în repaos și în funcție. Caracteristica tehnică: *Posibilitatea de a evalua parametrii activității musculare în repaos și în funcție în aceiași înregistrare; *posibilitatea de a garanta modululgeneral a coeficientuluide micșorarea a sunetului mai mare decât 130 decibeli; *posibilitatea de a mări semnalele în microvolți de până la 5000 de ori; *posibilitatea de înregistra activitatea simultan a 8 mușchi; *rezistența >100Mom; *diapazonul 0-2000 microvolți; *sunet >0,3 microvolți; *diapazon deviere de la -0,7 volți până la +0,7 volți curent continuu; *raport maxim signal-sunet 1000000:1; *perioadă de grație până la milisecunda apropiată. Aparat pentru evaluarea deplasărilor mandibulei Caracteristica tehnică: *evaluiază deplasările mandibulei prin înregistrarea punctului de pe dinții frontali în sens sagital, orizontal și vertical; *fixare simpla pe capul pacientului, nu se atinge de țesuturile cutanate; *diapazonul mișcărilor: diapazon direct linear /diapazon efectiv pe verticală 50 mm/ 60 mm; antero-posterior 40 mm/ 50 mm; orizontal 30mm/ 40 mm; SLANT 64mm/78 mm Aparat pentru TEHS-terapie Caracteristica tehnică: *este un neurostimular cutanat cu frecvență joasă; *posedă două canale de activitate; *tipul impulsurilor două faze, simetrie alternativă; *ieșire curent continuu; *diapazon dinamic 0,7 mA - 80 mA; *durata impulsului 300-900 microsecunde; *frecvența impulsurilor 60/min.; *balans 1:3-3,1; *interval între canale 28 milisecunde; *alimentare acumulator 9 volți. | 666666,67 |
| 56. |  | 56. Cuptor pentru sintetizare | buc | 1 | Acest cuptor se adreseaza laboratoarelor dentare ce realizeaza un numar redus de lucrari. Ofera urmatoarele avantaje: - rata de incalzire / racire: pana la 70 °C/min - durata intregului proces de sinterizare: max. 120 de minute - control precis al temperaturii, in 4 trepte - mod de operare facill - toate operatiile sunt afisate pe LCD - posibilitatea de a salva 9 programe de incalzire indivduale (cu observatii) - terminarea unui program de incalzire este marcata sonor si vizual - este dotat cu 4 elemente de incalzire MoSI2 - este inclus un suport pentru sinterizare - capacitate: max.20 unitati / suport 100mm ø Specificatii tehnice - temperatura maxima de coacere 1650˚C - rata de incalzire de maxim 70˚C/min - program rapid de sinterizare de 120 minute - camera de ardere pentru un suport de 100mm ø x 35mm - dimensiuni externe: 385x720x500 mm - putere: max. 1900 W - masa: 58kg | 129166,67 |
| 57. |  | 57. Aparat piezosargery | buc | 1 | •să posede certificate CE (conformitate europeană) Parametrii tehnici: •Putere 100 – 240V~50 Hz/60 Hz 600 mA (max) •Frecvența 24 kHz ~ 36kHz •Puterea de ieșire 5W ~ 35W •Greutate 3,1 kg •Dimensiuni 330 mm x 254 mm x 167 mm •Panou de comanda tactil (cu programele presetate ) Componența setului: 1.Aparatul de ultrasurgery -1 2.2 piese de mână 3.14 anse diverse 4.Comutator de picior -1 5.Boxă pentru sterilizarea și păstrarea piesei de mână și a anselor -1 6.Panou de comanda tactil (cu programele presetate ) 7.Suport pentru piesa de mână 8.Suport pentru sticla cu ser fiziologic - 1 9.Geantă pentru păstrarea accesoriilor – 1 buc 10.Carte de Instrucțiuni (limba rusă sau română) 1-buc Garanție – minim 24 luni | 129166,67 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 5141540,78 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 2. | Formularul ofertei | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei, fără TVA | – prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante – ordin de plată – copie, cu ștampila băncii, autentificat prin semnătura electronică a Participantului | DA |
| 4. | Specificații tehnice | original, cu completarea tuturor rubricilor, ofertarea bunurilor să fie în strictă conformitate cu cerințele autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | DA |
| 5. | Specificații de preț | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 6. | Formular informativ despre ofertant | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 7. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | – copie, emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 8. | Extrasul din Registrul de Stat – nume, prenume, cod personal | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 10. | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de IF(valabilitatea certificatului, conform cerințelor IF RM) | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 11. | Situațiile financiare aprobate de DGS, prin ștampilă sau recipisă | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 12. | Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 13. | Declarația privind situația personală a operatorului economic | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 14. | Declarație privind asigurarea transportării instalării și/sau conectării bunurilor la sediul indicat de către beneficiar | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 15. | Declarație privind asigurarea garanție și postgaranției, in conformitate cu specificațiile tehnice din anunțul de participare | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 16. | Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | 3 ani | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.07.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe Rojnoveanu _________________              L.Ș.