| Nr d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea | Unitatea de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Recirculator Bactericid tip UV-C p/u 15m2 | 13 | buc |  |  |
| 2. | Recirculator Bactericid tip UV-C p/u 25m2 | 7 | buc |  |  |

Recirculator Bactericid tip UV-C p/u 15m2

Acest tip de dispozitive sunt destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala operație, sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezenta pacienților și personalului medical.

Specificația tehnică:

- Sursă de iradiere – lampă ultravioletă tip UV-C;

- Lungimea undei UV-C 253,7 nm;

- Tipul iradierii – închis, Fără ozon;

- Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) - 80-90 m3 pe oră;

- Termenul de exploatare a tubului bactericid - minim 8000 ore;

- Dispozitivul să fie dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru;

- Carcasa - din metal inoxidabil;

- Mod de fixare - pe perete, orizontal;

- Sursa de energie - electrică 220 -230V/50Hz;

- Cablu de alimentare - cu 3 fire de minim 3m;

- Consum energie - a dispozitivului 45-50 Watt;

- Sa fie dotata obligatoriu - cu telecomanda cu timer;

- Fără balast electromagnetic si starter;

- Dispozitivul trebuie să fie asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune.

- Recirculatorul trebuie să fie dotat - cu orificiu placat cu sticla, plastic sau indicator pentru vizualizarea funcționarii.

- Nivelul acustic max – 40 dB;

- Să fie prezente – filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire;

- Termenul de garanție minim 12 luni de la data livrării;

- Dispozitivul trebuie să fie dotat cu:

  - set de fixare pe perete;

  - instrucțiune în limba română sau rusă;

- Pe dispozitiv trebuie să fie indicată - data producerii și numărul de serie;

- Certificat de calitate CE – da;

- Înregistrat la AMDM - da;

- Prezentarea - rezultatelor de eficiență împotriva virușilor și bacteriilor.

Recirculator Bactericid tip UV-C p/u 25m2

Acest tip de dispozitive sunt destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala operație, sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezenta pacienților și personalului medical.

Specificația tehnică:

- Sursă de iradiere – lampă ultravioletă tip UV-C;

- Lungimea undei UV-C 253,7 nm;

- Tipul iradierii – închis, Fără ozon;

- Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) – minim120 m3 pe oră;

- Termenul de exploatare a tubului bactericid - minim 8000 ore;

- Dispozitivul să fie dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru;

- Carcasa - din metal inoxidabil;

- Mod de fixare - pe perete, orizontal;

- Sursa de energie - electrică 220 -230V/50Hz;

- Cablu de alimentare - cu 3 fire de minim 3m;

- Consum energie - a dispozitivului 45-50 Watt;

- Sa fie dotata obligatoriu - cu telecomanda cu timer;

- Fără balast electromagnetic si starter;

- Dispozitivul trebuie să fie asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune.

- Recirculatorul trebuie să fie dotat - cu orificiu placat cu sticla, plastic sau indicator pentru vizualizarea funcționarii.

- Nivelul acustic max – 40 dB;

- Să fie prezente – filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire;

- Termenul de garanție minim 12 luni de la data livrării;

- Dispozitivul trebuie să fie dotat cu:

  - set de fixare pe perete;

  - instrucțiune în limba română sau rusă;

- Pe dispozitiv trebuie să fie indicată - data producerii și numărul de serie;

- Certificat de calitate CE – da;

- Înregistrat la AMDM - da;

- Prezentarea - rezultatelor de eficiență împotriva virușilor și bacteriilor.