Specificația Tehnică

| Nr. | Dispozitiv medical (model, producător, anul producerii) | Cantit. | Cerințe speciale solicitate de beneficiar | Periodicitate Lucrărilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RMN Vantage Galan 3T, prod. Canon Medical Systems, anul 2024 | 1 unit | Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. Verificări, ajustări de protocoale. Lucrări de verificare și ajustare la necesitate a următoarelor părți sistemului RMN: I - Camera Tehnică II - Cooling Cabinet III - Main Cabinet IV - Gradient cabinet V - Transformer Cabinet VI - Fan Box VII - Electric Filter Panel VIII - Cabina RF IX - Monitor de Oxigen X - Gantry XI - Masa pacient XII - Gantry Cabinet XIII - Antenele RF XIV - Testări și lucrări operaționale XV - Verificare și ajustare la necesitate a componentelor (chiller, climatizare din camera tehnică și camera de scanare, UPS, Injectomat, Imprimanta digitală film radiologic, Stația de post-procesare Vitrea, Sistem de achiziție ECG) Suplimentar să fie incluse în costul deservirii următoarele servicii: - Monitoringul indicatorului principal a sistemului de răcire prin cameră de supraveghere video - Sistem de informare și atenționare în privința deconectării survenite în sistemul de răcire și notificări stări anormale a sistemului RMN - Sistem de control și dirijare la distanță prin software specializat - Implementarea gratuită a modificărilor de soft sau hardware recomandate de producător - În cazul defecţiunilor neprevăzute prestatorul va fi un reprezentant autorizat de către producător pentru deservirea utilajului RMN, și capabil să intervină în cazuri de urgență timp de 24 ore la fața locului, și timp de 2 ore la distanță din momentul notificării. Adăugarea/Ajustarea protocoalelor minim necesare pentru activitate: 1. Protocol pentru Articulația radiocarpiană; 2. Protocol pentru Articulația cotului; 3. Protocol pentru Articulația talocrurală; 4. Protocol Coloana vertebrală pentru metastaze; 5. Conexiunea între RMN și Radioterapie; 6. Angiografia prin RMN a vaselor extra-intra craniene; 7. Angiografia prin RMN a aortei; 8. Angiografia prin RMN a vaselor membrelor superioare; 9. Angiografia prin RMN a vaselor membrelor inferioare; 10. Angiografia prin RMN a întregului corp; 11. Imagistica prin RMN cu contrast protocol cu Tractografie; 12. Angiografia prin RMN cu noncontrast a vaselor intracerebrale, protocol TOF și INHANCE arterial + venos; 13. Imagistica prin RMN protocol cu Spectroscopie fără contrast; 14. Imagistica prin RMN protocol cu Spectroscopie + contrast; 15. La Protocolul Abdomen de adăugat Secvența STIR T2; 16. Protocol Perfuzie cerebrală; 17. Protocol Glanda pituitară + contrast (fazele); 18. Protocol Abdomen (difuzia de 1400). 19. Protocol Țesuturi moi ale membrelor superioare/inferioare. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; | Trimestrial pe parcursul anului 2026 |  |