## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 9) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă |  |  |  | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă Descriere Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi printează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG Monitorizarea EEG PSG (Polysomnography) LTM (Long Term Monitoring) Electroencefalografia Altele Numărul de canale EEG Rezoluția datelor EEG, bit Gama frecvenței de lucru, Hz Display Funcția freez Afișare derivații Dimensiuni EEG în timp real Verificarea impendanței electrodului Filtru de rejecție comună, dB Impendanța preamplificatorului, Mohm Calibrarea automată Rata de calibrare selectată de utilizator Detectarea și interpretarea datelor Alarme Fotostimulator amplasat pe stativ separat Modul de colectare a semnalelor amplasat pe stativ separat Pacientul se va afla în cameră separate față de medic Interfață de ieşire I/O auxiliare SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Sistem de operare licențiat Tip de stocare HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive; Printer Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient Afișări Afișare oră, data Afișare ID pacient Alimentare 220 V 50 Hz, cu UPS pentru minim 30 min de lucru Accesorii Masa de lucru Pe support mobil pentru amplasarea unității de lucru Stative pentru amplasarea modulelor Pentru fotostimulator, modul de colectare a semnalelor Chituri de interconectare a modulelor Caciulite pentru pacient adult, pediatric, nou nascut Cu cabluri de interconectare dacă este necesar pentru fiecare caciulita Standarte și certificate Certificat CE ( Certificat european pentru directiva 93/42/CEE) Standard ISO 13485 Standart de calitate a dispozitivelor medicale Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului,
3310000-1 | 2 | Stimulator de localizare musculară | Stimulator de localizare musculară |  |  |  | Stimulator de localizare musculară Descriere Dispozitiv utilizat pentru stimularea chirurgicală, locală cu curenți constanți pentru efectuarea tehnicilor de reconstrucție a rectului sau sfincterului anal la copii: Peña, Pull-through sau PSARP Parametru Specificaţia Tip Portabil Frecvența de stimulare 50 Hz Intensitatea curentului 0 - 100 mA Posibilitatea de ajustare a curentului în trepte Da Durata impulsurilor 200 și 500 µs Posibilitate de lucru fără pedală Da Posibilitate de control cu pedală Da Indicator de rezistență de contact ridicată Da Alimentare 220 V, 50Hz Accesorii Cablu de alimentare tip Schuko Pedala de comandă Cablu de interconectare 2 buc. Electrod bipolar pentru stimulare de unică utilizare 30 buc.
3310000-1 | 3 | Set pentru interventii endo-urologice | Set pentru interventii endo-urologice |  |  |  | Set pentru interventii endo-urologice Cantitatea 1 Descriere Set pentru intervenții endo-urologice . Accesorii (videocamera, videoprocesor cu sursă de lumină incorporata, unitate electrochirurgicala, instrumente chirurgicale.) Parametrul Specificația Video procesor cu sursa de lumina incorporata Semnale video de ieșire: HDMI minim 1 iesiri Rezoutia de iesire minim 1920/1080 Reglaj al culorilor da Reglaj al intensității luminoase da Reglaj zoom si focusare da Posibilitatea de salvare imaginei si video de inalta rezolutie da Intensitatea luminii minim 80000 lux da Control prin intermediul Butoanelor si touch LCD da lampă da timp de lucru a lămpii LED ≥ 50.000 ore LED 6800K Cablu fibră optică Compatibil cu sursa de lumina si telescopele propuse da Lungime- 300- 400 cm da Cu rotire liberă în jurul axei da Cap camera TIP 1/3CMOS da Cuplarea automata pe telescop da Sistem de blocare a mecanismului de conectare cu telescopul da Rezolutia sensurului minim Full HD (1920x1080) da butoane de dirijare da zoom digital da Controlul diametrului cimpului de operare in dependeta de telescop da Lungimea minima a cablului ≥ 3 m Sterilizare low temperature da Telescop optic- cistoscop Unghi de vedere 0 ° da Diametrul extern- 4 mm da Lungime- minim 30cm da lentile safir da posibilitatea de redare a unei imaginii HD 1920 x 1080 pix da autoclavabil da Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid da Cantitatea 2 buc Telescop optic- cistoscop Unghi de vedere 0 ° da Diametrul extern- 4 mm da Lungime- minim 30cm da lentile safir da posibilitatea de redare a unei imaginii HD 1920 x 1080 pix da autoclavabil da Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid da Cantitatea 1 buc Rezectoscop compatibil cu cistoscop de 4 mm diametrul. Conține teaca externă 26 CH, teacă internă 24 CH, obturator.---2 set da Element de lucru activ 26/24 CH pentru electrozi monopolari---2 buc. da Element de lucru activ 26/24 CH pentru electrozi bipolari---2 buc. da Electrod monopolar LOOP 24 CH 10 buc da Electrod monopolar vaporizare 24 CH 5 buc. da Electrod bipolar LOOP 24 CH, plazma rezecție 30 buc da Electrod bipolar vaporizare 24 CH, plazma rezecție 5 buc. da Monitor medical Diagonala ≥ 24 ” Rezoluție minim 1920x1080 pixels Unghi de verere minim ≥ 170 ° Troliu pentru echipament 1 bucata da Electrocoagulator și accesorii Canale de iesire independenta, izolate Bipolar - 1 canal da Monopolar - 1 canal Bipolar cu autorecunoasterea instrumentului - 1 canale da Regimuri monopolare Tăiere (Pure ; Blend1 ; Blend 2, EndoCut). Coagulare (Soft ; Disecție ; Fulguare ; Argon; Puls Argon) da Regimuri bipolare Coagulare (Soft ; Forced). Coagulare in mediu salin. Tăiere și vaporizare in mediu salin. Regim de ligare a vaselor până la 7 mm da Butoane de control da Indicatori Vizuale da Audio da Comutator de mina pentru electrozi monipolari autoclavabil diametru 2,4 mm.------2 buc da Comutator de picior tip pedală cu 1 butoan pentru activare bipolara da Comutator de picior tip pedală cu minim 2 butoane da Moduri de lucru Monopolar Taiere ≥ 370 W Cuagulare ≥ 200 W Bipolar ≥ 230 W Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc Lame reutilizabile pentru bisturiu, lungime 150-160 mm 10 buc Cablu de alimentare 1 buc Cablu pentru impamintare minim 3 m 1 buc Alimentarea 220 V, 50 Hz
3310000-1 | 4 | Set pentru laparosocpie pentru vizualizare si interventii | Set pentru laparosocpie pentru vizualizare si interventii |  |  |  | Set pentru laparosocpie pentru vizualizare si interventii Cantitatea 2 Descriere Set pentru laparoscopie pentru vizualizare și intervenții. Accesorii (videocamera, videoprocesor cu sursă de lumină incorporata, insuflatori, unitate electrochirurgicala, instrumente chirurgicale, trocar) Parametrul Specificația Video procesor cu sursa de lumina incorporata Semnale video de ieșire: HDMI minim 1 iesiri Rezoutia de iesire minim 1920/1080 Reglaj al culorilor da Reglaj al intensității luminoase da Reglaj zoom si focusare da Posibilitatea de salvare imaginei si video de inalta rezolutie da Intensitatea luminii minim 80000 lux da Control prin intermediul Butoanelor si touch LCD da lampă da timp de lucru a lămpii LED ≥ 50.000 ore LED 6800K Cablu fibră optică Compatibil cu sursa de lumina si telescopele propuse da Lungime- 300 - 400 cm da Cu rotire liberă în jurul axei da Cap camera TIP 1/3CMOS da Cuplarea automata pe telescop da Sistem de blocare a mecanismului de conectare cu telescopul da Rezolutia sensurului minim Full HD (1920x1080) da butoane de dirijare da zoom digital da Controlul diametrului cimpului de operare in dependeta de telescop da Lungimea minima a cablului ≥ 3 m Sterilizare low temperature da Telescop optic- laporoscop Unghi de vedere 0 ° da Diametrul extern- 10 mm da Lungime- minim 30cm da lentile safir da posibilitatea de redare a unei imaginii HD 1920 x 1080 pix da autoclavabil da Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid da Cantitatea 1 buc Telescop optic- laporoscop Unghi de vedere 30 ° da Diametrul extern- 10 mm da Lungime- minim 30cm da lentile safir da posibilitatea de redare a unei imaginii HD 1920 x 1080 pix da autoclavabil da Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid da Cantitatea 1 buc Trocar Componente: Canulă cu vîrf drept, stilet piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă sau magnetica da diametrul 10-11 mm, lungimea de lucru minim 95 mm----- 2 buc. da diametrul 5,0-5,5 mm, lungimea de lucru minim 95 mm----- 2 buc. da diametrul 6,0 mm, lungimea de lucru minim 95 mm----- 1 buc. da diametrul 12 mm, lungimea de lucru minim 95 mm----- 1 buc. da Reductor cilindric 10/5- 11/5 mm.-----1 buc. da Aplicator clipuri titan medii, rotativ 360 grade Detasabil cu posibilitate de rotire minim 360° da Diametrul 10 mm Lungime minim 30 cm Compatibil cu clipsurile de la Ethicon/Horizon/Weck Conectare tip LuerLock da Cantiatea 1 set Clipuri titan medii-largi ML minim 1 set da Aplicator clipuri titan medii, Detasabil cu posibilitate de rotire minim 360° da Diametrul 10 mm Lungime minim 30 cm Compatibil cu clipsurile de la Ethicon/Horizon/Weck Conectare tip LuerLock da Cantitatea 1 set Canulă metalică irigare/aspirație cu miner Canulă metalică care se atașează la mîner da Diametrul exterior 5 mm Lungime minim 30 cm Canula cu perforații laterale la capăt da Cantitatea 1 set Canulă metalică irigare/aspirație cu miner Canulă metalică care se atașează la mîner da Diametrul exterior 10 mm Lungime minim 30 cm Canula cu perforații laterale la capăt da Cantitatea 1 set Monitor medical Diagonala ≥ 24 ” Rezoluție minim 1920x1080 pixels Unghi de verere minim ≥ 170 ° Troliu pentru echipament 1 bucata da Insuflator CO2 Debit de insuflare maxim ≥ 30 L/ min Afișarea parametrilor presetați (debit, presiune, gaz consumat) da Setarea presiunii 3-30 mmHg da Gama presiunei de lucru minim intre valorile 3- 30 mmHG Reglare continuă da Tub de insuflare 20 set Alarmă la lipsa gazului de insuflare da Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune 2 buc Butelie de CO2 capacitate minimă de 10 l 2 buc Electrocoagulator și accesorii Canale de iesire independenta, izolate Bipolar - 1 canal da Monopolar - 1 canal Bipolar cu autorecunoasterea instrumentului - 1 canale da Regimuri monopolare Tăiere (Pure ; Blend1 ; Blend 2, EndoCut). Coagulare (Soft ; Disecție ; Fulguare ; Argon; Puls Argon) da Regimuri bipolare Coagulare (Soft ; Forced). Coagulare in mediu salin. Tăiere și vaporizare in mediu salin. Regim de ligare a vaselor până la 7 mm da Butoane de control da Indicatori Vizuale da Audio da Comutator de mina pentru electrozi monipolari autoclavabil diametru 2,4 mm.------2 buc da Comutator de picior tip pedală cu 1 butoan pentru activare bipolara da Comutator de picior tip pedală cu minim 2 butoane da Moduri de lucru Monopolar Taiere ≥ 370 W Cuagulare ≥ 200 W Bipolar ≥ 230 W Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc Lame reutilizabile pentru bisturiu, lungime 150-160 mm 10 buc Electrod de coagulare, monopolar, diametru 5 mm . Lungimea minim 300 mm 1 buc Electrod tip cârlig laparoscopic, monopolar, diametru 5 mm, Lungimea minim 300 mm 1 buc Electrod tip Haken (L) laparoscopic, monopolar, diametru 5 mm, cu canal separat pentru irigatia/insuflare. Lungimea maxim 360 mm 1 buc Cablu pentru electrodul laparscopic, monopolar, compatibil cu diatermocuagulatorul, lungimea minim 3 m 2 buc Instrument laparoscopic bipolar pentru cuagulare tip Maryland, diametru 5 mm, lungimea minim 300 mm 2 buc "Sistema pentru sigilarea vaselor laparoscopic 10 mm diametrul. Lungimea minim 300 mm, cablu autoclavabil cu regim de autorecunoastere a instrumentului, cu butoane de activare pentru mâina dreapta și stângă. Cu 20 de lame de unica folosință în set." 1 buc "Sistema pentru sigilarea vaselor laparoscopic 5 mm diametrul. Lungimea minim 300 mm, cablu autoclavabil cu regim de autorecunoastere a instrumentului, cu butoane de activare pentru mâina dreapta și stângă. Cu 20 de lame de unica folosință în set." 1 buc "Intrument monopolar tip forceps, operatie laparoscopice. Diametru 5mm, lungimea minim 300 mm include Minerul cu clemalieră" 6 buc "Foarfece monopolar laparoscopic. Diametru 5mm, lungimea minim 300 mm include Minerul fără clemalieră" 1 buc "Portac laparoscopic. Diametru 5mm, lungimea minim 300 mm include Minerul cu clemalieră" 1 buc Retractor tip evantai 10 mm diametrul. 2 buc Cablu de alimentare 1 buc Cablu pentru impamintare minim 3 m 1 buc Alimentarea 220 V, 50 Hz
3310000-1 | 5 | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate |  |  |  | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Cantitatea 3 buc. Cod 260231 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 24 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm da Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția ≥ 800x480 pix Touchscreen da Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card da Format date ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM" da Memorie ≥ 200 inregistrari ECG da Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru Troleu pe rotile indicați modelul oferit model troleu pe rotile da ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da mîner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da braț articulat pentru electrozi ECG da suport pentru gel de contact da ajustarea pe înalține optional sistem de fixare dispozitivului de suport da
3310000-1 | 6 | Defibrilator extern, semiautomat | Defibrilator extern, semiautomat |  |  |  | Defibrilator extern, semiautomat Cantitatea 2 buc. Cod 130400 Descriere Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încarcare automata și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele externe semiautomate se utilizează în secţiile de medicină urgentă sau de către poliţie şi pompieri – personalul care este responsabil pentru urgenţe medicale. Parametrul Specificația Defibrilator Tip semiautomat Acțiune manuală da Acțiune automată da Ghidare vocală în română sau rusă da Categorie de pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de energie pacient Adult ≥ 100 J Secvențe de energie pacient Pediatric ≥ 10 J Energia maximală de descărcare ≥ 300 J Forma de undă la ieșire bifazică Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da Display Afișare semnal ECG da Afișare ritm cardiac da Afișare erori da Afișare mesaje informative da Analiza semnalului ECG Automată da Timpul de analiză < 15 s Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor Ritmului cardiac diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Autotestare zilnică, săptămînal, lunar da Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s Baterie Tip reîncărcabil da Timp de operare > 200 de descărcări sau 4 ore continui de monitorizare a ECG Greutate ≤ 4.5 kg Alimentare electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Electrozi defibrilare adult, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 3 set. pediatric, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 3 set. Hîrtie pentru imprimantă doar în cazul dacă defibrilatorul este dotat cu imprimantă ≥ 3 buc Geantă de transport/depozitare defibrilator geanta să fie prevăzută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată cu buzunare pentru toate accesoriile da
3310000-1 | 7 | Monitor Holter ECG | Monitor Holter ECG |  |  |  | "Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-300 Hz Impendanța de intrare ≥ 60 MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 85 dB Detectare pacemaker da Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1000 Hz Frecvența ajustabilă da Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 24 bit Ecran LCD / TF T ≥ 2.2'' Rezolutie ≥ 240x320 lumină fundal da Date ecran ora da statut baterie da Identificairea automata a tipului de cablu folosit 5,7,10 fire da Memorie Interna ≥16GB Timpul maximal de inregistrare a semnalului ECG 24h, 48h, 7 zile Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Buton marcare evenimente da Inregistrare voce/comentarii da Buton navigare meniu da Blocarea automată a butoanelor da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Baterie reîncărcabilă da tip baterie AA sau AAA Tip operare autonomă ≥ 48 h Posibilitatea de schimbare a bateriilor fara a intrerupe inregistrarea da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient da Adnotare eveniment ECG da Clasificarea de evenimente da Analiza RR da Analiza ST da Analiza QT da Analiza PQ da Analiza PM da Analiza aritmiilor da Variabilitate ritm cardiac după timp da Variabilitate ritm cardiac după frecvență da Reprezentarea grafică a datelor da Reprezentarea tabelară a datelor da Raport presetabil de utilizator da Interfața presetabilă utilizator da Posibilitate printare raport da Accesorii Cablu ECG cu 10 fire 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare da Sursa de almentare pentru reîncărcarea bateriilor da
3310000-1 | 8 | Sterilizator cu oxid de etilenă / sistem de aerare | Sterilizator cu oxid de etilenă / sistem de aerare |  |  |  | Sistemul de sterilizare ETO care va fi oferit include următoarele: 1. Sterilizator / Aerator ETO cu temperatură scăzută = 1 cu următoarele specificații: • Volumul intern de cameră nu mai mic de 135 litri • Lungimea camerei este min 100 cm pentru scop cardiovascular. • Cu aerare încorporată • Funcționează cu cartușe ETO de unică folosință • ușă unică (semi-automată) • Afișaj digital care afișează meniul de configurare și jurnalele de eroare • Putere: Monofazat, 220V, 50 Hz • Instalarea sterilizatorului se va face de către furnizor, inclusiv instalarea evacuării camerei și evacuarea hotei • Oferta trebuie să includă: Cartușele x 100 conțin o greutate maximă de 11 g 2. Cantitatea monitorului ETO = 1 • Monitor de zonă cu oxid de etilenă pentru a afișa valorile ETO în timp real și alarmele atunci când nivelurile de expunere sunt prea mari pentru a indica imediat scurgerile de ETO în zona de lucru • Ecran LED color de culoare mare cu concentrație de oxid de etilenă în ppm • Senzorii ETO trebuie să fie ușor de instalat și fără a fi necesari calibrarea.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 9) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 142700 | IMSP Institutul de Mamei și Copilului
3310000-1 | 2 | Stimulator de localizare musculară | Stimulator de localizare musculară | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 132100 | IMSP Institutul de Mamei și Copilului
3310000-1 | 3 | Set pentru interventii endo-urologice | Set pentru interventii endo-urologice | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 850000 | IMSP Spitalul de Stat
3310000-1 | 4 | Set pentru laparosocpie pentru vizualizare si interventii | Set pentru laparosocpie pentru vizualizare si interventii | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 2483333 | IMSP Spitalul de Stat
3310000-1 | 5 | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 80000 | IMSP Insitutul de Cardiologie
3310000-1 | 6 | Defibrilator extern, semiautomat | Defibrilator extern, semiautomat | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 100000 | IMSP Insitutul de Cardiologie
3310000-1 | 7 | Monitor Holter ECG | Monitor Holter ECG | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 300000 | IMSP Insitutul de Cardiologie
3310000-1 | 8 | Sterilizator cu oxid de etilenă / sistem de aerare | Sterilizator cu oxid de etilenă / sistem de aerare | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 100000 | IMSP Insitutul de Cardiologie
[5 empty] | Suma total: |  |  | 0 | 0 |  | 4188133
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________