Anexa nr. 2

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor  nr. 115

# din “15” 09. 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sisteme Ultrasonografe)

conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 30)

prin procedura de achiziție: Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

- IDNO: 1016601000212

- Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2

- Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma fără TVA | IMSP BENEFICIARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultrasonograf General, OB-GYN | Ultrasonograf General, OB-GYN. Transportul, montarea şi punerea în funcţiune se realizează de către furnizor, costul acestor operaţii fiind incluse în preţ. Personal calificat instruit la producator pentru instalare, punere in funcţiune si instruire personal medical. ECOGRAF DOPPLER COLOR. CARACTERISTICI GENERALE. UNITATEA DE BAZA. Aplicatii disponibile pe echipament. Abdomen. Ginecologie. Obstetrica. Musculoscheletal. Pediatrie. Parti moi. Urologie. Cardiologie. Vascular. Transcranial. Transrectal. Transvaginal. Moduri de operare. B-Mode/2D. Doppler color. Doppler pulsat. Doppler continuu /CWD – Obtional – achizitionare separat. Power Doppler. Power Doppler Bidirectional. Mod M. Mod M anatomic - Obtional - achizitionare separat. Doppler color tisular - Obtional - achizitionare separat. Doppler pulsat + tisular - Obtional - achizitionare separat. Single/Dual/Quad. 3D - Obtional - achizitionare separat. 4D - Obtional - achizitionare separat. TUI (Imagini Ultrasonografice Tomografice) - Obtional - achizitionare separat. Mod Elastografie compresivă ( tiroidă, glanda mamară, ginecologie) - Obtional - achizitionare separat. Soft specilizat de vizualizare a circulati sanguine, prioritate vor fi regimurile ce folosesc tehnici non-doppler.. Moduri de vizualizare a imaginii. Imagine panoramica - disponibilă pe minim sonda liniară. Imagine trapezoidala – disponibilă pe minim sonda liniară. Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia - Obtional - achizitionare separat. Mod imagine duala in timp real - prezentarea cobinatiolor disponibile. Mod triplex in timp real - prezentarea cobinatiolor disponibile. Mod quad. Zoom. Reglarea unghiului ferestrei doppler minim ±20°. Consola sistemului. Minim 4 porturi de sonda active. Sistem de blocare a celor 4 roti. Ecograful sa dispuna de spatiu incorporat pentru printer. Support pentru tubul de gel. Support pentru transductori. Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului. Posibilitate de atasare a unui incalzitor de gel - Obtional - achizitionare separat. Posibilitate de atasare a unui modul ECG - Obtional - achizitionare separat. Posibilitate de atasare a unui tastaturi fizice - Obtional - achizitionare separat. Pentru o pornire cat mai rapida si o stocare mai sigura sistemul sa aiba SSD. SDD minim 350 GB. Putere consumata (cu tot cu periferice) max 500 VA. Tip conexiuni. LAN. Iesire video tip. - HDMI. Porturi USB minim 4. Monitor. Diagonala min 23 inch. Tehnologie LED sau superior. Rezolutie Full HD (1920 x 1080) sau superioara. Minim 16.7 M culori. Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita :. - Rotire pe orizontala. - Rotire pe verticala. - Reglarea inaltimii. Panou de control. Minim 4 taste configurabile de catre utilizator. Minim 4 suporturi pentru sonde. Inaltime reglabil. Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispuna de ecran tactil. Ecran tactil. Tehnologie LCD. Diagonala minim 15 inch. Tastatura alfa-numerica disponibila pe ecranul tactil. Reglarea luminozității. Transductori. Echipamentul sa fie compatibil cu :. Sonde liniare. Sonde convexe. Sonde micro-convexe (convex pediatrice). Sonde endocavitare. Sonde phased array. Sonde abdominale volumetrice 3D/4D. Sonde endocavitare volumetrice 3D/4D. Caracteristici standard ale echipamentului. Formator de unde digital. Gama totala de frecventa acoperita min 2-25 MHz. Minim 400.000 canale digitală de procesare sau minim 500 canale fizice. Adancime de scanare min 0-40 cm. Minim 8 nivele/pubcte pentru focusare.. Soft de imbunatatire a imaginii 2D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor. - Fregevente Harmonice (exemplu THI sau CHI). - Soft specilizat pentru reducerea artefactelor/umbrelor.. Minim 256 tonuri de gri. Gama dinamica minim 250 dB. Sistemul sa poata atinge un frame rate de minim 1700 fps. Posibilitate de inversare a imaginii. - Stanga/dreapta. Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara masuratorilor pediatrice tip HIP. Memorie CINE min 44500 frame-uri sau 350 Mb. Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton. Crearea preseturi personalizabile de catre utilizator. Baza de date pacienti. Posibilitatea salvarii bazei de date. Posibilitatea reincarcarii bazei de date de pe un dispozitiv extern. Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil. Minim 4 butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentului. Softuri si periferice disponibile optional pe sistem cu achizitia la necesitatea utilizatorului. 4D. 3D. Softuri de prelucrare a volumului. - Vizualizare a volumului in slice-uri 2D cu grosime reglabila. - Vizualizare a unei sectiuni in volum definita dupa orice plan trasat de catre utilizator. Masurare automata a intimei medii. DICOM 3.0. Elastografie tip compresiva cu analiza cantintaiv – activă minim pe sonda liniară, endocavitară.. Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia. Modul ce permite generarea sau utilizarea unui protocol predefinit și alocarea. protocoalelor pentru examinări care sunt executate frecvent în spital, pentru a reduce numărul pașilor care trebuie parcurși. – de la acelas echipament sau serie de la acelas producator.. TUI (Imagini Ultrasonografice Tomografice). Pachet pentru examinarea sanului. -conturare si caracterizare automata a leziunilor detectate in ecografia de san. -evaluarea scorului BI-RADS pentru analiza si diagnosticarea leziunilor de san. Soft de ecografie de stres. Pedala pentru functii suplimentare. Incalzitor de gel. DVD-RW. Doppler Continuu. Modul ECG. CONFIGURATIE DE LIVRARE:. 1.Unitatea de baza, incluzand minim cerintele tehnice de la punctul de mai sus.. 2. Transductor convex multifrecventa. - gama de frecventa in intervalul minim 2-5 MHz. - minim 192 elemente. - unghi de scanare minim 70°. - aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie. - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie. 3. Transductor endocavitar multifrecventa. - gama de frecventa in intervalul minim 4-10 MHz. - minim 192 elemente. - unghi de scanare minim 160°. - aplicatii: urologie(transrectal), obstetrica, ginecologie (transvaginal). - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie. 4. Transductor liniar. - gama de frecventa in intervalul minim 4-12 MHz. - minim 256 elemente. - camp de scanare minim 50 mm. - aplicatii: abdomen, parti moi, vascular, pediatrie, neonat.. 5. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D. 6. Soft de compunere spatiala pentru rezolutie superioara in modul 2D (exemplu THI). 7. Baterie interna inclusa in unitatea de baza sau UPS extern cu timpul minim de lucru 30 min.. 8. Termoprinter alb negru integrat in unitatea de baza.. | Bucată | 1 | 570 000,00 | IMSP CS Ungheni |
|  | Sistem ultrasonografic de clasa expert cu aplicații avansate cardiovasculare | Descriere; Aparat de ultrasonografie staționar atât 2D cât și 4D, de înaltă performanță (expert) conceput să exceleze în imagistica cardiovasculară.. Parametrul; Specificația. APLICAȚII CLINICE. PRINCIPALE; Cardiac, vascular de bază ce include carotida, LEA, LEV, UEA, UEV și aorta-iliaca.. SECUNDARE; Abdomen, General.. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE ȘI DIMENSIONALE. Anul producerii echipamentului; minim 2025. Sistem staționar; minim 4 roți. cu posibilitatea de blocare. Suporturi pentru sonde; minim 4 locuri. Suport integrat pentru gel; suport pentru gel: minim 1 bucată. Suport tip cârlige sau echivalente pentru agățarea cablurilor de la sonde prevazute de producator; obligatoriu. Porturi active (probe conectors) pentru conexiunea sondelor; minim 4. PANOU DE CONTROL (CONSOLA). Panou de control (consolă); cu posibilitate de reglare pe verticală, orizontală. tip mobil. Deplasarea panoului de control (consolei); cu posibilitate de reglare pe verticală și orizontală. Tastatură (keyboard); tip glisantă sau integrată pe consolă. Butoane; cu funcții configurabile pe panoul de control optional. ECRAN (MONITOR) DE COMANDĂ. Ecran (monitor) de comandă; color, tactil (touch screen). Diagonala ecranului de comandă; minim 10 inch. Posibilitate de a crea profiluri individuale pentru utilizator. Posibilitate de ajustare a luminozității. MONITOR MEDICAL. Monitor Medical de înaltă rezoluție; Cu braț articulat flexibil cu mișcare sus/jos/stânga/dreapta ( cu sau fara panel). Diagonala Monitorului Medical; minim 22 inch. Rezoluția Monitorului Medical; minim 1920x1080 px. Posibilitate de ajustare a Monitorului Medical; a gradului de înclinare în plan vertical și rotire în plan orizontal. Ajustarea a luminozității și a contrastului. Posibilitatea de conectare a unui monitor extern. MODURI DE OPERARE (Fundamentale și derivate din cele fundamentale). Moduri de funcționare fundamentale:; Mod tip M. Mod tip B (2D). Mod tip Doppler (Color, Power, Spectral). Moduri de funcționare derivate și/sau combinate din cele fundamentale:; Mod tip M Anatomic cu posibilitatea plasării cursorului în orice plan. Mod tip M Color. Imagistica cu armonici: inversie de fază sau HdT sau echivalent. Doppler tisular (TDI/DTI/TVI sau echivalent). Mod tip Doppler Continuu (CW). Mod tip Doppler Spectral Pulsat (PW). Mod tip Doppler Color (Color flow Doppler, color flow mode, color flow). Mod tip Power Doppler. Mod tip Doppler cu impulsuri de înaltă frecvență (HPRF). Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 2 moduri (Exemplu 2D+M-mod). Afișare frecvență. Afișare viteză. PRF cu posibilitate de control. Duplex în timp real.. Triplex în timp real.. Prezentarea listei de regimuri care pot fi combinate.. Tehnologie de vizualizare a fluxului pentru analiza stenozelor (echivalentă B-Flow / DFI / Clarify), care elimină artefactele de suprapunere a culorii pentru evaluarea precisă a lumenului.. SONDE (TRANSDUCTORE). SONDĂ LINEARĂ; Banda de frecvențe de lucru acoperă în totalitate intervalul minim: 3.5 – 9 MHz;. FOV (Field of View) - lățimea câmpului de scanare/unghiul de scanare, minim 45 mm;. SONDĂ CONVEXĂ; Banda de frecvențe de lucru acoperă în totalitate intervalul minim: 1.5 - 5 MHz;. FOV (Field of View) - lățimea câmpului de scanare/unghiul de scanare, minim 69°;. Tehnologie de tip Single Crystal / Composite / Matrice sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR, articolelor stiintifice, white papers, etc). SONDĂ SECTORIALĂ/CARDIACĂ; Banda de frecvenţe de lucru acoperă în totalitate intervalul: 1.5 – 4.9 MHz;. FOV (Field of View) - lățimea câmpului de scanare/unghiul de scanare, minim 90°;. Tehnologie de tip Single Crystal / Composite / Matrice sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR, articolelor stiintifice, white papers, etc). SONDĂ SECTORIALĂ/CARDIACĂ CU TEHNOLOGIE VOLUMETRICĂ 4D de tip TTE; Banda de frecvenţe de lucru acoperă în totalitate intervalul minim: 1.5 – 3.8 MHz;. FOV (Field of View) - lățimea câmpului de scanare/unghiul de scanare, minim 90°;. Tehnologie de tip Single Crystal / Composite / Matrice sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR, articolelor stiintifice, white papers, etc). ALTE CERINȚE. Prezentarea listei de sonde care sunt disponibile pentru modelul de ecograf propus. Adâncimea maximă de scanare prezent la aparatul de ultrasonografie; minim 40 cm. NIVELE DE GRI; minim 256. SUMA GAMEI DINAMICE; minim 320 dB. POSTPROCESARE; obligatoriu. FUNCŢIONALITĂŢI incluse minim obligatorii. Măsurători pe imagini statice, salvate. Măsurarea automată grosimii vasului ( IMT). Diapazon dinamic selectabil. Elastografia de tip strain (Cardio). Măsurători pe reluarea video. Analiza Cantitativă a datelor dopplerului tisular sau echivalent. Rotirea imaginei; 90° sau 180°. Revers; stânga-dreapta. Prezența listei de măsurători pentru regimul cardio. Optimizarea automata a imaginei pentru 2D,CF,PW sau echivalent. Regim de măsurare semi-automate pe imaginile de B-Mod bazată pe tehnologia artificială sau echivalent. Regim de măsurare automat în regim de doppler pulsativ, bazată pe tehnologia artificială sau echivalent. Calcule care sunt indexate cu suprafața corpolară a pacientului (BSA). Regim trapezoidal. Regim Panoramic. Regim calcul automat Fracție de ejecție în regim 2D fără necesitatea de conectare a modului ECG la pacient. Regim calcul automat a strain rate pentru Ventricul stâng fără necesitatea de conectarea a modului ECG la pacient;. Metoda de calcul activ strain rate. Metoda de calcul activ strain global cu redarea Bulls-eye sau echivalent. Metoda de calcul activ pentru strain rate/GS in regim de stres ECO sau echivalent. Metoda de calcul activ pentru strain rate/GS a Ventricului stâng sau echivalent. Metoda de calcul activ pentru strain rate/GS a Ventricului drept sau echivalent. Metoda de calcul activ pentru strain rate/GS a Atriului stâng sau echivalent. Introducerea tensiunii arteriale luate de la pacient care vor corela cu strain rate /GS sau echivalent - optional. Control CINE imagine; Timp în sec conform bare CINE memorie. Pe numărul de cicluri ECG da. Prezenta Bazei interne de pacienți cu posibilitatea:; Introducerea unui noi investigații pentru pacientul existent. Introducerea unui noi investigații pentru pacientul existent. Posibilitatea de vizualizare a rezultatelor de la o investigație precedenta. Prezenta tabelului sumar cu toate măsurătorile făcute în regim 2D, M-mode, CW, PW și altele. Transfer date pacient pe purtător digital (memorie flash USB) sau server local. Regim 4D în regim cardio prezent. 4D inclusă posibilitatea de rotație a imaginei reconstruite. 4D inclus reconstrucția apex sau echivalent. 4D cuantificarea/evaluarea/masurarea automată ventriculară stângă (volumul ventricului stâng și Fracția de Ejecție) sau echivalent. 4D cuantificare/masurarea automată/semi-automată a inelului aortic (dimensiune, zonă, circumferință) sau echivalent - optional. 4D cuantificarea/evaluarea/masurarea semi-automată a atriului stâng sau echivalent. 4D cuantificarea/evaluarea/masurarea semi-automată a valvei tricuspide sau echivalent - optional. regim de doppler color în 4D mod,. Tehnica dată oferă posibilitatea de a vedea componentele turbulente ale vitezei în interiorul volumului de flux sau echivalent. Prezența tehnicii de ajustării transparenței și a pragului de afișare a țesuturilor (threshold) pentru vizualizarea structurilor anatomice. Este necesar să fie disponibilă în mod live și în mod reluare (Cine/Playback), precum și prezența diferitor hărți de culori.. Prezența tehnicei de extragere a imaginilor/slice 2D din 4D sau din 4D Color. Rezultatele finale să fie posibil de vizualizat în formă tabelară cu posibilitatea de redactare și alegere în dependență de tipul măsurări făcute în 2D/B mod, M-Mod, Doppler. PARAMETRI SISTEM:. ZOOM/PAN; Imagine în timp real. Imagine înghețată. ZOOM de rezoluție înaltă (HD Zoom). STOCARE IMAGINI; Capacitate de stocare a imaginelor, minim 500 GB. Tip modulului de stocare SSD. Minim. 950MB sau min 80000 frame-uri sau min 600 sec. DICOM 3.0 transfer date în formatat DICOM 3.0 și citirea DICOM 3.0. La salvarea datelor pe un purtător digital automat se înscrie și DICOM Viewer sau in format PC sau echivalent. ALIMENTARE ELECTRICĂ; Sursă electrică monofazată 220-240 V ± 10% 50 Hz. Tip de fișă în conformitate cu standardele și reglementările locale/naționale cerute. UPS cu reglarea autoamta a tensiunei de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu.. ACCESORII. Modul ECG; da. Cablu ECG Adult inclus; 1 buc. Husă / Capac pentru sonde; (unul pentru fiecare sondă). Înveliș / Capac de protecție a panoului de control. Husă/ Capac pentru întreg dispozitivul. INSTALARE. Furnizorul va instala și testa echipamentul și toate componentele, inclusiv software și conexiunile. Instruirea minim 2 persoane. Instruirea utilizatorului / utilizatorilor Funcționarea de bază a sistemului. Operarea avansată a sistemului; Instruirea utilizatorului / utilizatorilor. Rutina de întreținere; Întreținere pe perioada de garanție (nu mai puțin de 24 luni).. Sarcini de întreținere preventivă, inclus în garanție de două ori pe an sau după recomandările producatorului.. | buc | 1 | 2 000 000,00 | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală |

Valoarea estimativă fără TVA: 2 570 000,00 lei

Notă: Grupul de lucru, la etapa evaluării ofertelor, în cazul constatării încălcării unuia din principiile de reglementare a relațiilor

privind achizițiile publice reglementate de art. 7 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, își rezervă dreptul de a anula procedura de achiziție publică.

- în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru toate loturile.

- Pentru mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte  alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și  alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea  după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a  fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

- Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

- Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

- Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligat Ivitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de | DA |

|  |  | către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de | DA |

|  |  | către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE Cerințe de calificare obligatorii |  |  |  |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 12 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 15 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 16 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 19 | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit | DA |

| 20 | Declarație de la ofertant | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic | Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil; | DA |
| 22 | Cerințe pentru mijloace de cântărit | Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări: - marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...; - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului | DA |

| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 24 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS | DA |

- Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar:      MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

- Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

- sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

- Ofertele se prezintă: în lei.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor,  per lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis  la publicare la data de 27.07.2026

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 27.07.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial  al Uniunii Europene): da___________________

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:                        semnat electronic                           Gheorghe GORCEAG