| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reactive, consumabile și gaze pentru laborator anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Reactive și consumabile pentru analizator biochimic Biosistem A15 (cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A15) – Sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| Glucoza (Glucose) cu amb.special p/u Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP.Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 7,0 ; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3,0; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| Bilirubina totală (Total Bilirubin) cu amb.special p/u Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,3 mkmol/l ; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 5,0 ; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 5,0; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| Bilirubina directă (direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec.Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,8 mkmol/l ; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,03; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,01; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ;Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ;Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,0 U/L. Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 1,5; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1.0 ; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. |  |  |  |  |
| ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent . Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 U/L; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1.5; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l ;Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml; Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent, Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 5,0 g/l ; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,1 ; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,15 ; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| Uree (Urea) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică Ureaze UV. Reagenti: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,3 mmol/l ; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3.5 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 15 mkmol/l; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,05; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0.05; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 g/l ; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,15 ; Ceficientul de variaţie extraserial ≤ 0.15; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluţie; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 33 U/L; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 5,0; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 8.0; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 ; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) ) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 5x20 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 3,0 U/L ; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 3,0 ; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3.0 ; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,2 mcmol/l ; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,1; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,15; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15; Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP; Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,08 U/L; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 2,0; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 2.5; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l ; Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| Trigliceride (Triglecerides) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 (sistem închis) |  |  |  | Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-15. Metoda de determinare: Fotometrică GPO.Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent . Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,01 mmol/l ; Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 3,5; Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3,0; Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l ; Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l ; Hemoglobina pînă la 3,8 g/l ; Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l; Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni |  |  |  |  |
| MultiCalibrator |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct – m.d. Iendrașec. Bilirubin Total - m.d. Iendrașec. Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine…… |  |  |  |  |
| MultiControl ser normal |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3, Bilirubin Direct – m.d. Iendrașec, Bilirubin Total - m.d. Iendrașec, Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine…… |  |  |  |  |
| MultiControl ser patologic |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct – m.d. Iendrașec, Bilirubin Total - m.d. Iendrașec, Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine…… |  |  |  |  |
| Cuva p/u ser |  |  |  | Cuva p/u ser, compatibil Technicon /A-15, D= 13,75x24,90mm , V2.0 ml, amb.1 000 buc. în set. |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Reactive și consumabile pentru analizator hematologic Horiba ABX Micros ES 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reagent |  |  |  | Reagent p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L. |  |  |  |  |
| Soluţie de curățare |  |  |  | Soluţie de curățare p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L. |  |  |  |  |
| Diluant |  |  |  | Diluant p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 20 L. |  |  |  |  |
| Set de control hematologic 3 nivele |  |  |  | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High (3fl x 2,5 ml) |  |  |  |  |
| Hîrtie pentru termoprinter |  |  |  | Latime 5,5cm |  |  |  |  |
| Lotul 3 | Reactive și consumabile pentru analizator Diamond SmartLyte Plus K/Na/Ca |  |  |  |  |  |  |  |
| Pachet de reactive( Standart A, StandartB, soluție de spălare) pentru analizatorul SmartLyte plus K/Na/Ca |  |  |  | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, soluție de spălare) pentru analizatorul SmartLyte plus K/Na/Ca, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |
| Soluție de spălare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Soluție de spălare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |
| Soluție de condiționare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plu |  |  |  | Soluție de condiționare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |
| Electrod K(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod K(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |
| Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod Na (original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |
| Electrod Ca(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod Ca (original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |
| Electrod de referința(original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Electrod de referința (original de la producător) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |
| Hîrtie pentru imprimantă |  |  |  | Hîrtie pentru imprimanta pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |
| Material de control cu nivel 1-2-3 |  |  |  | Material de control cu nivel 1-2-3 pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |
| Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |  |
| Lotul 4 | Reactive pentru determinarea stupefiantelor în urină |  |  |  |  |  |  |  |
| Multicalibrator 5 nivele p/u opiate şi amphetamine în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele. Turbidimetrica. Material pentru investigații: Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu vol. pînă la 10 ml. 5 fl/set. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |
| Multicalibrator 5 nivele p/u cannabioide în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele. Turbidimetrica. Material pentru investigații Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 4 ml. 5 fl/set. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |
| Multicalibrator 5 nivele p/u benzodiazipine în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele.Turbidimetrica. Material pentru investigații: Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 10 ml. 5 fl/set. Standarde de referință ISO, CE |  |  |  |  |
| Opiate în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material pentru investigații: urina; Limita minimă de detecție pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,3 %, Coefic.de variație extraserial 2,2 %, Interferenţe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina, Β-phenylamina, Amphetamine, Chlorpheniramine; Ambalaj solicitat: 2 Flacoane cu volum de R1-105 ml și R2- 38 ml. Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |
| Cannabinoide în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material pentru investigații: urina; Limita minimă de detecție pentru set 20 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,3 %, Coefic.de variație extraserial 1,4 %, Interferenţe 6-Acetyl-Morfin, Amitriptilina, Amobarbital, Aspirina, Amphetamine, Canabidiol, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |
| Amfetamine în urină |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material pentru investigații: urina; Limita minimă de detectie pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,4 %, Coefic.de variație extraserial 1,2 %, Interferenţe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |
| Benzodiazipine in urina |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material pentru investigații: urina; Ambalaj solicitat: (2fl x21ml/2fl x 8ml). Standarde de referință ISO, CE. |  |  |  |  |
| Lotul 5 | Consumabile pentru Analizatorul AGILENT 8890 GS system-Headspace |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcool etilic pur |  |  |  | Alcool etilic cu puritate de 99,6% , amb.în sticlă cîte 1000ml |  |  |  |  |
| Coloană cromatografică de tip (DB –BAC1 UI) |  |  |  | Coloană cromatografică DB – BAC1 UI; lungime 30 m; diametrul pe interior 0,530mm film 3,00 µm, Codul produsului - (part number 125-9334UI) Temperatura de lucru de la 20 C pînă la 270 C |  |  |  |  |
| Coloană cromatografică de tip (DB –BAC2 UI) |  |  |  | Coloană cromatografică DB – BAC2 UI; lungime 30 m; diametrul pe interior 0,530mm film 2,00 µm, Codul produsului - (part number 125-9434UI) Temperatura de lucru de la 20 C pînă la 260 C |  |  |  |  |
| Capace din aluminiu |  |  |  | Capace din aluminiu pentru închiderea flacoanelor de penicilină, D. capacului = 21mm |  |  |  |  |
| Dopuri din cauciuc |  |  |  | Dop de cauciuc elastometric clorobutilic pentru flacoane de penicilină, D.I. 12mm, D.E. 20mm |  |  |  |  |
| Izopropanol |  |  |  | Ambalat in sticla de 1000ml |  |  |  |  |
| Lotul 6 | Gaze de laborator pentru Analizatorul AGILENT 8890 GS system-Headspace |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 1 m3 |  |  |  | Hidrogen minim 99,9990% , butelie 50L (8,9Nmc) |  |  |  |  |
| Azot N2 - 1 m3 |  |  |  | Azot minim 99,9990 % , butelie 50L (9,6Nmc) |  |  |  |  |
| Aer sintetic - 1 m 3 |  |  |  | Aer sintetic pur 99,9990% , butelie 50L (10,0Nmc) |  |  |  |  |
| Lotul 7 | Eprubete |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete de unica folosința 12ml |  |  |  | Eprubeta de poliester pentru urina cu fund conic volum 12ml,gradata. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. Mostre se vor prezenta 2buc. |  |  |  |  |
| Eprubete cu heparină |  |  |  | Eprubete cu heparină 10 ml, 16x100 mm |  |  |  |  |
| Lotul 8 | Marcher |  |  |  |  |  |  |  |
| Marcher |  |  |  | Marker cu 2 vîrfuri de dimensiuni diferite(1mm, 3mm), înscriere pe sticlă , plastic, metal cu cerneala pe baza de alcool. |  |  |  |  |
| Lotul 9 | Expres teste p/u urină |  |  |  |  |  |  |  |
| Expres teste p/u urină |  |  |  | Expres-teste p/u urină - 10 parametri (Glucoza, proteine, PH, sînge ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriți, greutate specifică, leucocite). Amb. cîte 100 teste în set. |  |  |  |  |
| Lotul 10 | Reactive pentru hematologie |  |  |  |  |  |  |  |
| Eozin metilen după Main-Griunvald |  |  |  | Eozin metilen după Main-Griunvald în amb. cu volum de 1L |  |  |  |  |
| Vopsea Romanovschi |  |  |  | Vopsea Romanovschi, colorația May-Grunwald în amb. cu volum de 1 L |  |  |  |  |
| Ulei de imersie |  |  |  | Ulei de imersie , în ambalaj de 100 ml |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1; Reactive și consumabile pentru analizator biochimic Biosistem A15 (cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A15) – Sistem închis. 33696500-0; Glucoza (Glucose) cu amb.special p/u Analizator Biochimic A-15; ml; 2 500,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. 33696500-0; Bilirubina totală (Total Bilirubin) cu amb.special p/u Analizator Biochimic A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; Bilirubina directă (direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15; ml; 2 000,0. 33696500-0; Uree (Urea) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) ) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15; ml; 2 500,0. 33696500-0; Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15; ml; 1 500,0. 33696500-0; Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15; ml; 500,0. 33696500-0; Trigliceride (Triglecerides) cu ambalaj special pentru Analizator Biochimic A-15 (sistem închis); ml; 500,0. 33696500-0; MultiCalibrator; ml; 25,0. 33696500-0; MultiControl ser normal; ml; 125,0. 33696500-0; MultiControl ser patologic; ml; 125,0. 33140000-3; Cuva p/u ser; set; 10,0. Total lotul 1. Lotul 2; Reactive și consumabile pentru analizator hematologic Horiba ABX Micros ES 60. 33696500-0; Reagent; buc; 5,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. 33696500-0; Soluţie de curaţare; buc; 11,0. 33696500-0; Diluant; buc; 6,0. 33696500-0; Set de control hematologic 3 nivele; set; 10,0. 33000000-0; Hirtie pentru termoprinter; buc; 10,0. Total lotul 2. Lotul 3; Reactive și consumabile pentru analizator Diamond SmartLyte Plus K/Na/Ca. 33000000-0; Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) pentru analizatorul SmartLyte plus K/Na/Ca; buc; 5,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. 33000000-0; Solutie de spalare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus; buc; 1,0. 33000000-0; Solutie de conditionare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plu; buc; 1,0. 33000000-0; Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus; buc; 1,0. 33000000-0; Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus; buc; 1,0. 33000000-0; Electrod Ca(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus; buc; 1,0. 33000000-0; Electrod de referinta(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus; buc; 1,0. 33000000-0; Hirtie pentru imprimant; buc; 1,0. 33000000-0; Material de control cu nivel 1-2-3; buc; 2,0. 33000000-0; Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u analizatorul SmartLyte plus; buc; 1,0. Total lotul 3. Lotul 4; Reactive pentru determinarea stupifiantelor în urină. 33696500-0; Multicalibrator 5 nivele p/u opiate şi amphetamine în urină; set; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. 33696500-0; Multicalibrator 5 nivele p/u cannabioide în urină; set; 1,0. 33696500-0; Multicalibrator 5 nivele p/u benzodiazipine în urină; set; 1,0. 33696500-0; Opiate în urină; set; 1,0. 33696500-0; Cannabinoide în urină; set; 2,0. 33696500-0; Amfetamine în urină; set; 1,0. 33696500-0; Benzodiazipine in urina; set; 1,0. Total lotul 4. Lotul 5; Consumabile pentru Analizatorul AGILENT 8890 GS system-Headspace. 33140000-3; Alcool etilic pur; buc; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. 33140000-3; Colonă cromatografică de tip (DB –BAC1 UI); buc; 1,0. 33140000-3; Colonă cromatografică de tip (DB –BAC2 UI); buc; 1,0. 33140000-3; Capace din aluminiu; buc; 3 000,0. 33140000-3; Dopuri din cauciuc; buc; 3 000,0. 33140000-3; Izopropanol; buc; 1,0. Total lotul 5. Lotul 6; Gaze de laborator pentru Analizatorul AGILENT 8890 GS system-Headspace. 33140000-3; Hidrogen H2 - 1 m3; buc; 1,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. 33140000-3; Azot N2 - 1 m3; buc; 1,0. 33140000-3; Aer sintetic 1 m 3; buc; 1,0. Total lotul 6. Lotul 7; Eprubete. 33140000-3; Eprubete de unica folosinta 12ml; buc; 8 000,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. 33140000-3; Eprubete cu heparină; buc; 4 000,0. Total lotul 7. Lotul 8; Marcher. 33140000-3; Marcher; buc; 15,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. Total lotul 8. Lotul 9; Expres teste p/u urină. 33140000-3; Expres teste p/u urină; set; 30,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. Total lotul 9. Lotul 10; Reactive pentru hematologie. 33696500-0; Eozin metilen după Main-Griunvald; ml; 4 000,0; La solicitarea autorității contractante De la semnarea contractului pînă la 31.12.2022. 33140000-3; Vopsea Romanovschi; ml; 2 000,0. 33140000-3; Ulei de imersie; ml; 100,0. Total lotul 10. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |