| Nr. Lot | Denumire Lot | Unitatea de măsură | cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterilizator 110 L | Bucată | 2 | Sterilizator 110 L Cod 270330 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 110l, ±10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la solutiile de dezinfectare Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz | 48000 |
| 2 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta | Bucată | 1 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă Cod 300100 APLICAŢII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI 3 PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12 Phased/Vector 2-7,5 Multifrequency da TEE 2-7,5 CW 1,9-2,5 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI ≥256 GAMA DINAMICĂ ≥250dB PREPROCESARE, Canale digitale ≥120000 POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da 3-D (freehand) da 3-D (automatic) da 4-D (live 3-D) da Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Măsurători pe reluarea video da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥250GB Cine da DICOM 3.0 da MONITOR FIZIOLOGIC ECG PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular da Stress echo da Altele Să se indice GHID ACE Cardiac da MONITOR 19" DIVIZARE MONITOR da | 572000 |
| 3 | Electromiograf cu potențiale evocate | Bucată | 1 | Electromiograf+potențiale evocate Descriere Electromiograful măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EMG şi permite evaluarea nervilor periferici sau a activitatii musculare. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EMG da Neurografie (Nerve Conduction Studies) da RNS – Low/High Frequency da QEMG – Multi-MUP, IP da EMG Monitor & Spectral Analysis da EP – SEP, VEP, BAER da Numărul de canale EMG ≥8 Rezoluția datelor EMG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, kHz 0.001-13 Display Funcția freeze da Dimensiuni ≥ 20 inci Verifricarea impendanței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 120 Impendanța amplificatorului, Mohm ≥ 100 Calibrarea automată da Rata de calibrare selectată de utilizator da Detectarea și interpretarea datelor da Detectare automată da Alarme da Video stimulator da Audio stimulator da Interfaşă de ieşire da I/O auxiliare da SISTEM PC CPU Intel Core i5 minim, HDD/SSD min. 500 Gb, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență da Tip de stocare SSD, HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB Printer da Printare automată Optional Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient da Alimentare 220 V, 50 Hz da | 256000 |
| 4 | Sistem videoendoscopic pentru fibro-bronho/gastro/colonoscopie (caracteristici avansate) | Bucată | 1 | Sistem videoendoscopic pentru fibro-bronho/gastro/colonoscopie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice /afecţiuni în interiorul intestinului gros/ investigarea internă a organelor cavitare ale sistemului digestiv și respirator Cod Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță da Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate da Videocompensare da Înghetarea imaginii da Iris automat da "Reducerea zgomotului imaginii" da Zoom electronic da Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W Contor lampă da Mod standby da Lampă de rezervă da Periferice disponibile Display medical HD ≥ 23 inch "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode" DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice da Suport pe rotile da Sistem de furnizare a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului 1,4-1,8 litri Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa Lampă halogen de rezervă 2 unit. Piesă bucală 2 unit. Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar Vas de revervă pentru aspirator ≥ 1,5 l, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Display medical HD ≥ 23 inch să se indice modelul Troliu 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videogastroscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.2 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8 mm Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mîinerului de dirijare butoane ≥4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da reglarea tonului de culoare (filtre optice) da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videobronhoscop Să se indice modelul oferit Tip HDTV / HD Tubul de inserție Lungimea Diametrul exterior Gradația Canalul de lucru Diametrul Optica Unghiul cîmpului de vedere Adîncimea cîmpului de vedere Deflecția sus/jos Capul distal Diametrul exterior Funcționalitatea mîinerului de dirijare butoane înghețarea imaginii eliberarea imagini capturare imaginii reglarea intensității lumnii reglarea tonului de culoare (filtre optice) modificarea contrastului zoom electronic Spălarea obiectivului Metode de sterilizare Videocolonoscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Tubul de inserție Lungimea totală ≥1990 Lungimea de lucru ≥ 1680 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7 mm Optica Unghiul cîmpului de vedere >140 Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3-100 Rata de deflecție sus/jos 180 grade stînga/dreapta 160 grade Cu functie de rigidizare in trepte a portiunii distale care da posibilitatea ajustarii rigiditatii colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare de pe manerul endoscopului da Funcționalitatea mîinerului de dirijare butoane ≥4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da reglarea tonului de culoare (filtre optice) da modificarea contrastului da pornirea / oprirea pompei suplimentare de apa zoom electronic da Canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri da Spălarea obiectivului da Imersibil da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare | 880000 |
| 5 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum | Bucată | 1 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da Alarme acustică, vizuală Durata sterilizartii reglabilă da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare da Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 105 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da "Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare " da Înregistrator date da Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz | 168800 |
| 6 | Mașină de plasmofereză (caracteristici avansate) | Bucată | 1 | Mașină de plasmofereză (caracteristici avansate) Descriere Mașina de plasmofereză este destinată procedurilor prin care se filtreaza sangele si se separa celulele plasmatice si sangvine Parametru Specificaţia Display mașina de anestezie ≥10", color TFT sau LCD Senzor optic Da Mecanisme de siguranță alarmă vizuală acustică, vizuală alarmă acustică da Dotari conectivitatea la internet da Scaner coduri de bare da Limba interfaței Multi Protecție împotriva panei de curent UPS Debit Aspirație 20-90 ml/min Returnare 20-90 ml/min Viteza de centrifugare 7000 rpm Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii Seturi de plasmofereza de unica folosință 100 buc. | 272000 |
| 7 | Peak-flow metre | Bucată | 5 | Peak-flow metru Parametrul Specificația Descriere Peak flowmetru mecanic pt monitorizarea astmului. Este un dispozitiv medical simplu, portabil ce masoara debitul de aer ce iese din plamini la un expir rapid si fortat (debit expirator de varf - PEF) Tip pacient pediatric, adul Domeniul de masurare: 50-720 L/min Markeri colorati ce permit pacientului monitorizarea schimbarilor da | 1500 |
| 8 | Tonometru ocular portativ | Bucată | 5 | Tonometru ocular portativ Cod 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificaţia Tip non-corneal Autocalibrare da Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii | 34650 |
| 9 | Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura | Bucată | 2 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere." Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 80 - 100 l Domeniul de temperatură programabil 5 - 70 grade C Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Alaramă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz" | 64000 |
| 10 | Centrifuga, de laborator (24 tuburi) | Bucată | 1 | Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da | 10500 |
| 11 | Microscop binocular, cu contrast de faza | Bucată | 1 |  | 14707 |
| 12 | Frigider pentru vaccini 130-180L | Bucată | 2 | Frigider pentru vaccini 130-180L Cod 140890 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configuraţie staționar, orizontal Capacitatea 130-180 L da Uşa Număr ≥ 1 Deschidere pe vertical Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie Lumină interior nu Construcţie interioară cu acoperire anticorozivă Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă +2-+8℃ Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2 | 48000 |
| 13 | Termometru digital cu infrarosu | Bucată | 28 | Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarme/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa | 22400 |
| 14 | Cintar electronic, pentru nou-nascuti | Bucată | 5 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Functia fixare greutate, (TARE) da Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca da Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare da | 3440 |
| 15 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop | Bucată | 64 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da | 8704 |
| 16 | Tensiometru electronic automat Pediatric | Bucată | 8 | Tensiometru electronic automat Pediatrc Cod 260770 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 280 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru pediatrici - 2 buc | 10240 |
| 17 | Tensiometru electronic automat de triaj Adult | Bucată | 8 | Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice- pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart Beat (IHD), Pulse Arrithmia Detection (PAD), AFIB etc. Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc | 7040 |
| 18 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru | Bucată | 10 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare da Taliometru da, 200 cm | 31200 |
| 19 | Termometru mecanic | Bucată | 185 | Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material făr de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C | 5920 |
| 20 | Higrometru Psihrometru 15-40C | Bucată | 10 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 % | 1440 |
| 21 | Lampa germicida (varianta mobila) | Bucată | 6 | Lampă germicida (varianta mobilă) Cod 130160 Descriere Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul Mîner pentru transportare da min. 3 roți da min. 2 cu frînă da Lampile fară reflector da Numar de tuburi 3 tuburi ≥ 30W, ≥ 30 m² da Tuburile tuburile incluse în set da ≥ 8000 ore da Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 360 grade da | 24000 |
| 22 | Lampa germicida (varianta stationara 20m) | Bucată | 21 | Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete Da Lampa cu tub inclus cu 1 tub, area de dezinfectare ≥ 20 m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore | 36750 |
| 23 | Targa sanitara | Bucată | 2 | Targa sanitară Cod 140360 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacientilor, in cadrul departamentului de urgenta. Parametru Specificație Tip pliabila Caracteristici Fixare pacient da Tetieră reglabilă da Material Bară de transport Oțel inox/Al Acoperire stofă reziztentă lavabilă Sarcina maximă ≥ 150 kg Dimensiuni in stare intinsa ≤ 209 x 60 x 15 cm Dimensiuni in stare pliata ≤ 98 x 60 x 20 cm Cadru de metal cu minim 3 bare transversale Să se atribuie dimensiunilor constructive | 5440 |
| 24 | Electrocardiograf 3 canale | Bucată | 2 | Electrocardiograf cu 3 canale Cod 260210 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru | 19200 |
| 25 | Doppler fetal portabil | Bucată | 2 | Doppler fetal portabil Măsoară ritmul cardiac la făt Display LCD color, ≥ 1.5 inch Frecvența ultrasunetului de lucru 1 MHz, ±5% Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 10 săptămîni da Mod de lucru Doppler pulsatoriu Rata de ritm cardiac fetal: ≥ 50-210 batai / min Putere de ieșire audio: ≥ 1 W Acuratețea ± 1% sau ± 2bpm Alimentarea, baterii reîncărcabile Da, incluse în set Timp de functionare de pe barie min 5 ore Gel de contact Flacon 250ml – 2 buc. Încărcător pentru baterii Da, de la rețea 220V | 14000 |
| 26 | Refractometru automat | Bucată | 1 | Refractometru automat Mod de masurare: K/R- masurarea refractiei / keratometriei, REF – masurarea refractiei, KER – masurarea keratometrica. Masurarea refractiei: Distanta vertical: 0 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm. Sfera: - 25.00 ~ + 22.00D (pas aproximativ 0.1 2/0.25) Cilindru: 0.00 ~ +-10.00D (cresteri aproximativ 0.12/0.25D) Axa: 0*~180*(pas 1*) Distanta pupilara: 10~85mm Diametrul minim al pupilei: +- 2.0mm Tinta: Tinta automata de ceata Masurare cheratotermica: Raza de curbura: 5*10mm (cu un pas de 0.01mm) Forta de refractive: 33.75D ~ 67.50D (pas aproximativ 0.12/0.25D) Puterea cilindrica: 0.00+-15.00D (pas aproximativ 0.12/0.25D) Axa: 0*~180* (pas 1*) Diametrul corneei: 2.0~12.0mm Cerinte hardware Monitor – min. 7 inch., LCD color Imprimanta – Imprimanta termica cu incarcare usoara si taietor autmat Iesire date – RS232 / Bluetooth Alimentare – 220V | 34400 |
| 27 | Scaner oftalmic si pasimetru | Bucată | 1 | Scaner oftalmic si pasimetru Scaner: Frecventa – min. 10Mhz; Precizia masurarii lungimii axiale ≤ 0.05mm; Adincime ≥ 40mm; Viteza de propagare – 1641.1532 Date de iesire: Cornea, camera anterioara, lentil, umorul vitros, lungimea axiala; Calcul IOL: min. 6 metode generale (Srk2, Srk/t, Binkhorst II, Hoffer Q, Hollady, Haigis); Mod implicit pentru ochi: Normal, dens, afhakic, PMMA, silicon, acrylic, cataracta si 2 moduri personalizate; Pasimetru: Frecventa: 20Mhz; Precizie de masurare a corneei: ≤ 0.01mm; Adincimea: min. 0.15 – 1.5mm; Viteza de propagare: 1640; Iesire datelor: grosimea corneei; Metoda de masurare: Modul de masurare a contactului; Alti parametric: Ecran tactil colorat min. 6 inch; Rezolutia ecranului ≤0.1mm; Informatii de iesire: Date din 10 grupuiri, calculul mediei si deviatiei standard; Locatie de stocare: 200 de copii ale datelor examinilor; Imprimare: Imprimanta termica rapida incorporate; | 39360 |
| 28 | Lupa binoculara cu lumina pentru fixare pe cap | Bucată | 2 | Lupa binoculara cu lumina pentru fixare pe cap Tip unealta: lupa binoculara; Marire – min. 1.8 – 4.8X; Sursa de alimentare: 2 bateri, 1.5V LR03 (AAA), reincarcabile; Incarcator pentru bateriile reincarcabile – da; Caracteristici instrumente de inspectie: - Asigura protectia cimpului visual de lumina lateral nedorita; - Examinarea de imaginii marite cu ambii ochi; - Iluminarea cimpului de observatie din surse proprii; - Indepratarea rapida a lentilelor din cimpul visual; - Marire gradual: min. 1.8X /2.3X/ 3.7X /4.8X; - Permit lucru cu ochelari de corectie; - Posibilitatea de schimbare rapida a gradului de marire; - Prevazute cu doua surse de lumina independente; | 3440 |