| Aparat radiologic mobil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caracteristici generale: |  |  |
| 1.1 | - Mișcarea asistată de motor activată de la mânerul principal |  |  |
| 1.2 | - Capabil să conducă sistemul la o înclinare de celpuțin 5 ° |  |  |
| 1.3 | - Reglarea lentă a vitezei pentru o manevră mai precisă |  |  |
| 1.4 | - Să poată atinge viteze de până la 5 km / h |  |  |
| 1.5 | - Sistemul trebuie să fie deplasabil chiar și fără ajutorul motorului |  |  |
| 1.6 | - Întrerupător de lumină collimator disponibil și de la panoul de control |  |  |
| 1.7 | - Cablul de alimentare automată cu cablu de 3m pentru conectarea la orice priză cu împământare |  |  |
| 1.8 | - O cheie standard pentru acces securizat la sistem. |  |  |
| 1.9 | - Posibilitatea de a bloca sistemul fara al deconecta de la sursa. |  |  |
| 1.10 | - Display color Touchscreen, mini 17inch |  |  |
| 1.11 | - Capacitate de stocare de peste 9.000 de imagini |  |  |
| 1.12 | - Expunerile ar trebuisă fie posibile în timp ce sistemul este conectat la priza de alimentare. |  |  |
| 2 | CaracteristiciGenerator: |  |  |
| 2.1 | Puterea | Minim 32kW |  |
| 2.2 | gama kV | de la 40kV la 150kV |  |
| 2.3 | Gama mAs | Celpuțin o gamă de 0,4mAs la 350mAs |  |
| 2.4 | Celmaiscurttimp de expunere | ≤1ms |  |
| 3 | Caracteristici Tub: |  |  |
| 3.1 | Tip | Anod rotativ |  |
| 3.2 | Unghiul de anod | ≤15° |  |
| 3.3 | Viteza de rotație a anodului | ≥2700 r.p.m. |  |
| 3.4 | Punct focal dublu | 0.6/1.2mm |  |
| 3.5 | Capacitate termică anodică | ≥70kJ (95k HU) |  |
| 3.6 | Carcasa cu tub termorezistenta | ≥700kJ (963k HU) |  |
| 4 | Colimator |  |  |
| 4.1 | Tip | Colimator reglabil manual |  |
| 4.2 | Rotire | ±90° |  |
| 4.3 | Lumina de collimator și luminozitate pentru FOV | > 150 lux măsurat la 1m de la ieșirea din colimator |  |
| 5 | Detector |  |  |
| 5.1 | Area activa (cm) | 35 cm x 43 cm (±2cm) |  |
| 5.2 | Dimensiunea matricei active (pixeli) min | 1.990 x 2.430 |  |
| 5.3 | Dimensiunea pixelilor | ≤175µm |  |
| 5.4 | Greutatea | <2.6kg |  |
| 5.5 | Tehnologia detector | Caesium iodide (CsI) scintillator sau al materie echivalent |  |
| 5.6 | Material semiconductor | Siliciul amorf (a-Si)sau al materie echivalent |  |
| 5.7 | Adâncimea pixelilor | 16 bits |  |
| 5.8 | Durată previzualizare imagine | <5s previzualizare, <10s pentru imaginea completă (ciclu) |  |
| 5.9 | Greutatea maximala a pacientului | 300 kg pentru sarcină distribuită și 150 kg pentru sarcină punctuală |  |
| 5.10 | Timp de incarcare (la baterie completă) | ≤30 min |  |
| 5.11 | Grila anti-dispersie | Grilăfizică (clip-on) cu distanță focală (f0)> 100cm pentru detectorul mai mare |  |
| 6 | Înregistrarea pacientului, achiziția de imagini, procesarea și comunicarea |  |  |
| 6.1 | Conexiune la RIS / HIS, PACS, MPPS |  |  |
| 6.2 | Înregistrarea pacientului de urgență |  |  |
| 6.3 | Procesarea imaginii |  |  |
| 6.4 | - Îmbunătățirea marginilor |  |  |
| 6.5 | - Ferestre și nivelare |  |  |
| 6.6 | - Modificare tabel LUT |  |  |
| 6.7 | - Rotire și zoom |  |  |
| 6.8 | - Imagine flip (orizontală și verticală) |  |  |
| 6.9 | - Inversia imaginii |  |  |
| 6.10 | - Suport pentru identificarea regiunilor de interes (ROI) |  |  |
| 6.11 | - Modificarea informațiilor despre pacient și istoria acestuia |  |  |
| 6.12 | - Programe prestabilite pentru organe |  |  |
| 6.13 | - Transmiterea imaginilor către PACS prin rețea în format DICOM 3.0 și support pentru exportul de imagini prin USB în format COM3.0 sau TIFF |  |  |
| 6.14 | - Sistemul trebuie să suporte exportul de imagini brute (neprocesate sau pentru procesare) |  |  |
| 7 | Alimentarea electrica: |  |  |
| 7.1 | Echipamentele trebuie sa fie operate printr-o alimentare cu o singură fază de 230V / 50Hz șilivrate complet cu cablu cu 3 nuclee, terminat cu un conector cu 3 pini. |  |  |