Anexa la Anunțul de participare

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ A BUNURILOR

LOTUL NR. 1 – RĂȘINĂ UV PENTRU MODELE DENTARE

Rășină culoarea orange fotopolimerizabilă (UV)  pentru modele dentare restaurative.

1. Domeniul de utilizare și aplicabilitate

- Destinație: Potrivită pentru industria dentară, activități de predare și cercetare, design industrial de piese de înaltă precizie.

- Compatibilitate tehnologică: Optimizată pentru imprimante 3D cu tehnologie LCD/DLP, cu lungimea de undă de operare cuprinsă în spectrul 385 ~ 410 nm.

2. Parametri fizico-chimici (Înainte de întărire / Stare lichidă)

- Viscozitate (la 25°C): Cupinsă în intervalul 250 ~ 450 mPa·s (determinată prin rheometru rotativ NDJ-8S sau echivalent).

- Densitate (la 25°C): Cuprinsă în intervalul 1.05 ~ 1.25 g/cm³.

- Proprietăți de turnare: Timp scurt de fotopolimerizare (întărire), stabilitate dimensională ridicată (fără deformare în timpul procesului de turnare), rată scăzută de contracție și obținerea unei suprafețe netede a produsului finit.

3. Proprietăți mecanice ale produsului finit (După procesul de post-curare / întărire UV)

Toți parametrii mecanici de mai jos să fie certificați conform standardelor ASTM, în condiții de testare la temperatura de 23±2°C și umiditate relativă de 50%±5% RH, după post-curare în apă sub radiație UV de 405nm (200mw/cm²) timp de minimum 1 minut.

- Forță maximă suportată: minimum 109.9 KGF (±10%).

- Rezistență la tracțiune (Tensile strength): minimum 25.9 MPa (±10%).

- Modul de elasticitate la tracțiune (Tensile modulus): minimum 305.9 MPa (±10%).

- Deformarea la punctul maxim de forță: minimum 14.47 mm (±10%).

- Alungirea la limita de curgere (Yield point): minimum 5.61% (±10%).

- Alungirea la rupere (Break): minimum 25.5% (±10%).

- Rezistență maximă la încovoiere (Bending strength): minimum 22.2 MPa (±10%).

- Modul de încovoiere (Flexural modulus): minimum 616.4 MPa (±10%).

- Rezistență la impact: minimum 192.6 J/m (±10%).

- Duritate material: cuprinsă în intervalul 80 - 85 Shore D.

- Rezistență de suprafață: Materialul trebuie să prezinte rezistență ridicată la zgârieturi după finalizarea ciclului complet de post-curare UV.

4. Condiții de livrare, ambalare și valabilitate

- Ambalaj: minim 1 Kg. cu recipient etanș, opac, care să asigure protecție totală împotriva radiațiilor solare și a umidității.

- Termen de valabilitate: Minimum 1 ani de la data fabricației, în condiții optime de depozitare la temperaturi cuprinse între 25°C și 30°C, sau ½ din termenul de valabilitate.

LOTUL NR. 2 – RĂȘINĂ FOTOPOLIMERIZABILĂ (SPĂLARE CU APĂ)

Produsul livrat trebuie să fie compatibil cu tehnologiile de imprimare 3D aditive (LCD/DLP) și să asigure o calitate fină a suprafețelor, detalii de înaltă definiție și o tenacitate excelentă a pieselor finite.

2. DOMENII DE UTILIZARE ȘI PROPRIETĂȚI GENERALE

Produsul solicitat trebuie să fie pretabil pentru utilizarea în următoarele domenii și să prezinte caracteristicile de turnare de mai jos:

- Domenii de aplicare: Industrie stomatologică, activități didactice și de cercetare, design si proiectare.

- Proprietăți de turnare: Rezoluție, intensitate și precizie ridicate; timp de întărire redus; stabilitate termică în timpul procesului de formare (fără deformări induse de temperatură); suprafață netedă a produsului finit.

3. SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME OBLIGATORII

3.1. Parametrii Tehnici ai Produsului înainte de Întărire (Stare Lichidă)

Materialul livrat în stare lichidă trebuie să respecte cu strictețe următorii parametri fizico-chimici la temperatura de referință:

- Viscozitate: 200 ~ 400 mPa·s – determinată cu reometru rotativ (de tip NDJ-8S sau echivalent) la temperatura de 25℃.

- Densitate: 1.05 ~ 1.25 g/cm³ – determinată cu densitometru la temperatura de 25℃.

3.2. Parametrii de Imprimare Recomandați (Setări de Operare)

Rășina trebuie să fie optimizată pentru funcționarea pe echipamente LCD/DLP care utilizează un rezervor de lichid și expunere strat cu strat, fiind compatibilă cu următoarele setări:

- Lungime de undă UV: 385 ~ 410 nm.

- Timp de expunere a bazei (Bottom Exposure Time): 25 - 35 secunde (valoare calculată pentru o intensitate a imprimantei de 3500-4500 µw/cm²).

- Timp de expunere a stratului (Layer Exposure Time): 2.5 - 3.5 secunde.

- Distanța de ridicare a bazei (Bottom Lift Distance): 6 mm.

- Distanța de ridicare a straturilor (Lifting Distance): 6 mm.

- Viteza de ridicare a bazei (Bottom Lift Speed): 60 mm/min.

- Viteza de ridicare a straturilor (Lifting Speed): 80 mm/min.

- Viteza de retragere (Retract Speed): 150 mm/min.

3.3. Proprietăți Mecanice (Cum rezistă piesa după imprimare)Pentru ca piesele imprimate să aibă rezistența maximă de mai jos, ele trebuie spălate și apoi lăsate 1 minut în apă sub o lampă UV (de 405nm).Piesele finale trebuie să respecte următoarele valori (cu o marjă de eroare acceptată de maxim ±10%):Forță maximă (Maximum force): 167.1 KGF ±10%

- Rezistență la tracțiune (Tensile strength): 39.39 MPa ±10%

- Deformare la punctul maxim de forță: 6.41 mm ±10%

- Alungire la limita de curgere (Yield point): 6.49 % ±10%

- Alungire la rupere (Elongation at break): 14 % ±10%

- Rezistență maximă la încovoiere (Bending strength): 40.54 MPa ±10%

- Modul de încovoiere (Flexural modulus): 1089.62 MPa ±10%

- Duritate suprafață: 80 - 85 D (Scala Shore D)

- Rezistență la impact (Impact strength): 205 j/m ±10%

- Modul de elasticitate la tracțiune (Tensile modulus): 538.9 ±10%

4. CERINȚE DE DEPOZITARE, AMBALARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE

- Ambalare: Produsul trebuie livrat în recipient de minim 1 kg. complet etanșe, rezistente, sigilate imediat după îmbuteliere, concepute pentru a bloca pătrunderea luminii solare.

- Condiții de depozitare: Produsul va fi stocat într-o încăpere uscată, bine ventilată, fără gaze corozive, ferit de surse de căldură, protejat de umiditate și de expunerea directă la soare. Temperatura optimă de depozitare este cuprinsă între 25 ~ 30℃.

- Termen de valabilitate (Shelf life): Minim 1 ani de la data producției, în condițiile respectării integrității ambalajului și a parametrilor de stocare, sau ½ din termenul de valabilitate.

5. RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ ȘI MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

- Produsul este de unică folosință și nu poate fi reutilizat în starea sa inițială lichidă.

- Materialul este lichid și prezintă un miros ușor, necesitând utilizarea măștilor de protecție la manipulare pentru evitarea inhalării aerosolilor.

- Manipularea obligă la evitarea contactului direct cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

- Eliminarea apelor uzate și a reziduurilor de deșeuri rezultate din utilizare se va efectua strict în conformitate cu reglementările locale de mediu în vigoare.

LOTUL NR. 3 – RĂȘINĂ 3D TEMP

Rășină polimerică biocompatibilă pentru imprimarea 3D a elementelor protetice dentare provizorii.

Culoare A2 – 2 kg

Culoare A3 – 2 kg.

Destinație și utilizare:

- Material optimizat pentru printarea 3D de elemente protetice dentare: coroane

- provizorii, punți, inlay-uri, onlay-uri și fațete (termen scurt spre mediu).

Biocompatibilitate:

- Certificare ca Dispozitiv Medical Clasa IIa.

- Non-citotoxic conform ISO 10993-5.

- Non-iritant și non-sensibilizant conform ISO 10993-10.

Compoziție chimică:

- Pe bază de Uretan Dimetacrilat (UDMA) și monomeri biocompatibili, îmbogățită cu nanomateriale de umplutură (nanofillers) pentru rezistență crescută la abraziune.

Proprietăți fizice (Lichid):

- Vâscozitate (la 25°C): în intervalul 1500 – 2500 mPa·s.

- Densitate: 1.12 ± 0.05 g/cm³.

Proprietăți mecanice (După post-polimerizare):

- Rezistență la flexiune: > 95 MPa (conform ISO 178).

- Modul de flexiune: > 2.500 MPa (conform ISO 178).

- Sorbție de apă: < 40 µg/mm³ (conform ISO 4049).

- Solubilitate: 5 – 8% (conform ISO 4049).

Compatibilitate system:

- Compatibil cu imprimante 3D cu lungimi de undă de 385 nm și 405 nm (sisteme DLP/LCD/SLA).

Proprietăți estetice:

- Ofere fluorescență similară dintelui natural și stabilitate cromatică. Culori solicitate: nuanțele A2 și A3.

Ambalaj și gramaj:

- Recipiente etanșe din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) de culoare neagră (anti-UV), la gramaj de 1Kg.

- Cerințe privind managementul calității și standarde

- Standarde de producție: Produsul este fabricat sub un Sistem de Management al Calității certificat ISO 13485 (Dispozitive Medicale).

- Documente la livrare: Fiecare lot este însoțit obligatoriu de Fișa Tehnică (TDS) și Certificatul de Conformitate CE.

Condiții de depozitare, livrare și valabilitate

- Termen de valabilitate: Minimum 22 de luni de la data fabricației. La momentul livrării, produsele trebuie să aibă minim 80% din durata de valabilitate totală rămasă.

- Condiții logistice: depozitarea accepta un mediu uscat și ferit de lumină, la temperaturi cuprinse între 5°C și 25°C.