## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP CS Leova (listă suplimentară 3) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanţă obişnuită | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanţă obişnuită |  |  |  | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanţă obişnuită Cod APLICAŢII CLINICE General, Multidisciplinar PROBE PORTURI 4 Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful Linear banda de frecvenţe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 2 MHz – nu mai mic de 11 MHz câmp vizual de nu mai mic de 50 mm aplicatii: abdominale, vasculare, si parti moi. Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie Compatibil cu elastografi de compresie sau strain Convex banda de frecvenţe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 1 MHz – nu mai mic de 6 MHz câmp vizual nu mai mic de 65º aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, urologie, vascular Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear/Matricial / Single cristala Compatibil cu elastografi de compresie sau strain si shearwai sau elastografia hepatica Edocavitar Banda de frecvente de lucru acopera in totalitatea intervalul Nu mai mare de 3 MHz – nu mai mic de 10 MHz câmp vizual nu mai mic de 160º aplicatii:, obstetrica, ginecologie, urologie Compatibil cu elastografi de compresie sau strain NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥380.000,00 GAMA DINAMICA ≥ 350dB Gama de fregventa a ecografului ≥ 2 - 22 MHz Adincimea de scanare ≥ 45 cm Prezenta obligatoriilor a fregventilor armonice si filtrelor care po fi reglate de utilizator pentru imagine, pentru contur. da prezentarea listei POSTPROCESARE da Compatibil cu transductoarele Liniar, Liniar Matriciale/XDClera/ Single Cristal, Liniar ≥ 20 Mhz, Convex, Convex matriciale/XDClear/ Single Cristal, Convex pediatric, Convex 4D (3D/4D), Endocavitar, Endocavitar 4D (3D/4D), Cardiac adult si cardiac pediatric si neodant, sonda CW si Sonda TEE prezentare listei compelte de sonde disponible pe ecograf. Aplicatii/Moduri disponibile pe echipament minim Cardiologie, Obstetrica, Ginecologie, Abdomen, Vascular, Parti moi, Urologie, Preseturi standard, Cord adult, Adnexa, Aorta, Arc aortic, Arterial, Abdomen, Vezica urinara, Intestine, Sin, Carotida, Penetrare, OB Trim 1, OB Trim 2, OB Trim 3, Coloana, Uter, Venos, Prostata, Renal, Tiroida, Testicul, Doppler transcranial, Cord fetal, Cap (neonatologie), Translucenta nucala, Abdomen pediatrie, Cord pediatrie. IMAGINE MODURI INCLUSE 2D/B-mode da Dopper color da Doppler Pulsat da M-mode da Dual life da Triplex life da Quat life da IMAGINE MODURI OBTIONALE Dopller Tisular da Doppler Continu da Anatomic M-Mode da FUNCŢIONALITĂŢI INCLUSE Măsurători digitale da Măsurători pe reluarea video da Posibilitate de inversare a imaginii - Sus/jos - Stanga/dreapta da Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara da Mod de compunere a frecventelor da Disponibil Baza de date a pacientilor da Posibilitatea salvarii bazei de date da Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil da Harti in scara gri minim 11 harti Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului da Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice da Posibilitatea reglarii nivelului puterii da Read zoom de minim 8 ori in dependeta de adincime si sonda sa specifice sonda obligatooriu sibilitatea maririi imaginii 2D intr-un interval de 75-100% da Gama PRF minim 0.2 KHz – 19 KHz da Inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30° da Control Unghiul pentru regimul PW si M-Mode da Control latime poarta sau SV in regimul PW si M-mode da Masuratori atuoamte in regium PW da prezentarea listei FUNCŢIONALITĂŢI OPTIONALE Mod 3D da Mod 4D da Softuri de prelucrare a volumul cu control al grosimi slice-urilor da Sitem de reconstructia de rezolutie inalta cu control a unghiului de iluminare si bioblioteca de textura pentru fetusul reconstruit. da Masurarea automata a translucentei nucale da prezentarea modului de masurare Masurarea autoamta a foliculilor avariane in regim 3D da Unelte pentru prelucrarea imaginilor volumetrice sau reconstruite. da Prezenta ergimului STIC da Mod CWD Doppler Continu da Mod Doppler Tisular da Strain (cardiac) da Ecografie Stress da EF fractie de ejectie in regim semi-automat in Mod B da Velocitate a tesutlui cardiac a analiza Q da Masurarea autoama a intimi medii da Regim de diagnostic hepatic UGAP -folosit in determinarea gradului de stenoza. Cu clasificarea de la prododucator pentru ecograf da Elastografie Share wave heaptica, cu prezenta indiciului de calitatea pentru zona de diagnostic. da Soft de detectie autoamta a zonei cu poblema disponibila pentru glanda mamara da prezentarea imagenii cu descriere Modul ECG da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥500GB tip SSD Cine da Memoria minima 700 MB Popsibilitare de navigare pe imaginea CINE in timp DICOM 3.0 COMPLIANT da Posibilitatea de conectare la orce printer extern format minim A4 da PACHETE DE ANALIZĂ GENERAL, Multidisciplinar da Elastografie prin compresie Strain da Elastografie prin compresie cu analiza in timp da Regim de studiere a circulati sagvine non-Dopller ( Exemplu B-Flow) da prezentarea imagnilor pentru demonstarea posbilitatilorin preseturile disponibile. MONITOR Diagonala ≥ 23 inch Rezolutie inalta da TIP LCD LED CONTROL Butonae da Minim 5 programbele la necesitate utilizatorului Tastiera Minim tip digitala Optional diponibilitate tip glisanta Display pentru control Tip touch screen Diagonala minima 10 inch Imprimanta termica integrata tip alb/negru da Incalzitor de gel inclus da Suporturi pentru sonde inclus minim 4 uniati Brat articulat a monitorului cu posibilitate reglare pe inaltime stinga dreapta Platforma ecografului mobila da prezenta minim a 4 roti cu frina pentru fiecare roata reglabila pe inaltime Reglabila stinga/dreapta pentru partea zonei de cotrol si monitor fara a deplsa baza ecogrfului. Alimentare elctrica 220-230 V la 50-60 Hz Garantia 36 luni
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP CS Leova (listă suplimentară 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanţă obişnuită | Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanţă obişnuită | 3: bucată; 4: 1; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării.
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________