## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Analizatoarelor automate imunohematologice conform necesarului Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Analizator automat imunohematologic |  |  |  |  | Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 90 zile calendaristice din data de notificare emisă de beneficiar. -Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru 500 examinări, per fiecare dispozitiv (pentru testarea și calibrarea dispozitivului precum și instruirea personalului implicat) -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție. -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024. -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire. Destinație: pentru realizarea examinărilor imunohematologice în sângele donatorului/pacientului recipient. Parametri: • Analizator complet automatizat, cu un randament ridicat; • Sistem analitic Automatizat cu computer integrat sau extern (procesor, monitor, tastatura+mouse) cu posibilitatea conectării la SIA existent. • Tip eșantion: eprubetă cu EDTA, volum (6-10 ml), eritrocite din segmente, ser/ plasmă, etc. • Capacitate de procesare: minim 60 probe 1 (una) probă = cu 1 (unu) donator)/per oră. • Accesul în meniul/programul de lucrul al dispozitivului medical se va realiza, în mod obligator cu logarea utilizatorului. • Funcție de vizualizare a rezultatelor în timp real și posibilitatea de arhivare a rezultatelor pe un dispozitiv cu memorie externă, aflat în dotarea instituției. • Principiul de funcționare: reacție de aglutinare (direct și/sau indirectă). • Afisaj LCD, ecran tactil. • Imprimantă. • UPS, minim 30 min. • Scaner de coduri de bare capabil să citească: Cod/bar, Cod 128, Cod 39, ISBT 128. • Sistem automat de monitorizare a stării funcționale: -spălătorului integrat; -centrifugii cu auto-echilibrare; -incubatorului; -posibilitatea vizualizării rezultatului pe monitorul dispozitivului și posibilitatea de imprimare. • Comunicare LIS bidirecțională. • Meniu Test: -ABO/Rh D/Kell și alte sisteme sanguine, Testare primară/Testare inversă/Testare confirmatorie/testare pacienți/testare nou născuți; -Variantele antigenului D; -TAD (testul antiglobulinic direct); -TAI (testul antiglobulinic indirect: screening/detectare/identificare anticorpi antieritrocitari, testarea la compatibilizare sanguine pretransfuzională); • Limba de afișare a instrumentului engleză/română. • Parametrii rețelei electrice: 220 V, 50 Hz.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Analizatoarelor automate imunohematologice conform necesarului Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) nu se aplică | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | 1 | Analizator automat imunohematologic |  | 2 |  |  |  | Proiectul ,,Consolidarea serviciului de transfuzii de sânge în Republica Moldova pentru 2024-2026” Proiectul sus menționat cade sub incidență anexei nr. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu modificări ulterioare. (Nu se aplică TVA) | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; | 2000000
[5 empty] | Suma total: |  |  |  |  | #REF!
Proiectul sus menționat cade sub incidență anexei nr. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu modificări ulterioare. (Nu se aplică TVA)
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________