## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | TROLIU VIDEO LAPAROSCOPIC pentru vizualizare şi intervenţii chirurgieale | TROLIU VIDEO LAPAROSCOPIC pentru vizualizare şi intervenţii chirurgieale |  |  |  | TROLIU VIDEO LAPAROSCOPIC pentru vizualizare şi intervenţii chirurgieale Troleu pentru dispozitive-1 unit: Mobil pe 4 roţi cu frâne de blocare; cu prize să asigure conectarea tuturor unităţilor pentru buna funcţionare a sistemului; Suport pentru monitor, ajustabil pe înălţime, cu posibilitate de rotire şi înclinare; 5 rafturi; Suport cap cameră. Monitor medical- 1 unit: Diagonala min. 27 "; Rezoluţie: min. 1920 x 1080 (Full HD); Intrări video: compatibile cu video camera oferită; Unghi de vedere min. 178 grade; Cap camera- 1 unit. Cap camera min. FULL HD- 1 unit; Senzor minim: CMOS; Cameră cu captare minim Full HD; “Focalizare la distanta minim diapazonul 16-28 (+/2 mm) mm; Cablu lungime minim 3m; Butoane uşor programabile, minim 2; Videoprocesor- 1 unit; Posibilitatea de capturare video în calitate Full HD; Video ieşire compatibile cu monitorul oferit; Videorecorder; Programe prestabilite profilului chirurgical min.4; Display LCD-opțional"; Conector cameră 360 grade monofilament. Sursa de lumina (Integrat in videoprocesor sau aparte)- 1 unit: Sursa de lumina LED echivalenta cu xenon de 300W; Durata de funcţionare, ore min. 30.000; Temperatura de culoare aprox. 6500 K ± 500 K: Controlul automat al luminozităţii / prin intermediul capului de cameră; Cablu de lumină compatibilă cu telescopul oferit- 2 buc. (acelaşi producător ca şi la sursa de lumină); Detector automat al cablului de lumină; Sistem anti-orbire Sistem automat de protecţie termică; Telescop optic- laporoscop Unghi de vedere 30֯° da Diametrul extern- 10 mm da Lungime- minim 30cm, lentilă de protecție rezistentă la zgârieturi și șocuri mecanice, conform tehnologiei oferite de producător- 2 buc. (acelaşi producător ca şi sursa de lumină). Pompa de aspiraţie şi de irigare- 1 unit: -capacitate de irigare: 0-2000ml/min; -presiune: 0- 450 mmHg;. -capacitate de aspirare: 0-3000 ml/min. -vacuum : 0-450 mmHg. -tuburi de irigare si aspiraţie autoclavabile- 1 set sau Seturi de unică utilizare, în număr cel puțin egal cu echivalentul ciclurilor de utilizare declarate de producător pentru setul autoclavabil, dar nu mai puțin de 10 seturi -cablu de alimentare, alimentare 240 VAC, 50/60 Hz; Control vizual şi monitorizarea fluxului de până la 3 l/min Comutator de picior C02- Insuflator- 1 buc -capacitate 2-45 L/min -Presiune: 0-25mmHg -Conector de presiune înaltă-1 buc. -tub conectare pacient autoclavabil- 1 buc. Detectarea automată a trecerii de la debit mare/mic Echipai cu supapă externă pentru a elimina suprapresiunea Compatibil cu lucru la presiune joasă 8-9 mmHg Diapazon de presiune C02 10-60 bar Display LCD pentru monitorizarea parametrilor (debitul curent, presiunea curentă, volumul total de C02, timp de insuflare) Să fie incluse toate conexiunile şi accesorii necesari pentru buna funcţionare a troleului
33100000-1 | 2 | Unitate electro-chirurgicală | Unitate electro-chirurgicală |  |  |  | Unitate electro-chirurgicală: Porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilare vaselor; Suportă moduri de lucru avansate, cu putere reglabilă, adaptabile în funcție de impedanța țesuturilor. Funcție de autotestare automată la pornire. Afișare digitală a parametrilor de lucru și stării aparatului. Indicatori vizuali și acustici pentru activare, eroare sau finalizare cicluri. Control al volumului semnalelor sonore, cu opțiune de reglare. Posibilitatea de salvare și încărcare a programelor personalizate (programe de utilizator). Recunoaștere automată a instrumentelor conectate (manipulează automat setările corespunzătoare). Recunoașterea automată a finalizării ciclului de sigilare vasculară. Software integrat pentru rezecție bipolară în mediu salin. Compatibilitate cu comutatoare de picior pentru modurile: Monopolar (tăiere/coagulare), Bipolar (coagulare, rezecție), Sigilare vasculară/plasma. Moduri de lucru: - Monopolar: Tăiere pură: min. 360 W / 450 Ohm. Tăiere cu hemostază (blend): min. 330 W / 450 Ohm. Coagulare tip spray („fulgurate”): min. 100 W / 750 Ohm. Coagulare moale: min. 160 W / 250 Ohm. Coagulare cu argon (dacă este oferită): min. 100 W / 750 Ohm. - Bipolar: Coagulare în mediu salin: min. 120 W / 75 Ohm. Coagulare forțată: min. 170 W / 75 Ohm. Coagulare moale: min. 100 W / 30 Ohm. Rezecție salină: min. 230 W / 350 Ohm. - Sigilare vaselor (fuziune de ţesut, sigilarea vaselor de legătură sau echivalent): Putere: min. 140 W / 30 Ohm. Capacitatea de a sigila vase de sânge și limfatice de până la 7 mm în diametru. -. Electrod neutru rcutilizabil - 1 buc; -. Mâner monopolar reutilizabil (creion) pentru electrod, cu cel puţin două butoane de operare- 1 buc. -. Set de electrozi (min. 3 buc.) de diferite dimensiuni şi forme (minge, lama, ac) - 2 buc.; -. Cablu monopolar de cel puţin 3 m. lungime (pentru conectarea instrumentelor laparoscopice) -2 buc.
33100000-1 | 3 | Instrumentariu Laparoscopic | Instrumentariu Laparoscopic |  |  |  | 1. Trocar Componente: Canulă. stilet piramidal, supapă tip clapetă, diametrul 10-11 mm, -5 buc 2. Trocar Componente: Canulă. stilet piramidal, supapă tip clapetă, diametrul 5-6 mm. - 5 buc 3. Reductor cilindric 10/5- 11/5 mm.- 1 buc; 4. Aplicator clipuri titan medii, rotativ 360 grade Diametrul 10 mm Lungime minim 30 cm Compatibil cu clipsurile oferite M/L- 2 buc; 5. Clipuri titan medii-largi M/L -1200 buc; 6. Canulă metalică irigare/aspiraţie cu valve tip trompetă. Canulă metalică care se ataşează la mâner; diametrul exterior 5 mm Lungime minim 30 cm Canula cu perforaţii laterale la capăt - 1 set; 7. Canulă metalică irigare/aspiraţie cu miner: Canulă metalică care se ataşează la miner- da; Diametrul exterior - 10 mm. Lungime minim 30 cm; Canula cu perforaţii laterale la capăt - 1 set 8. Electrod de coagulare, monopolar tip buton, diametru 5 mm. Lungimea minim 300 mm - 1 buc; 9. Electrod tip cârlig/ J-forma laparoscopic. monopolar, diametru 5 mm. Lungimea minim 300 mm- 2 buc; 10. Electrod tip laparoscopic, monopolar, diametru 5 mm, cu canal separat pentru irigatia/insuflare. Lungimea maxim 360 mm -1 buc; electrod tip laparascopic L-Hook. 11. Forceps laparoscopic 5 mm atraumatic cu branşe lungi-2 buc; branşe lungi 38-42 mm, lungimea instrumentului 300-340 mm. 12. Forceps laparoscopic 5 mm atraumatic cu branşe scurte-2 buc.; branşe scurte 20-24 mm, lungimea instrumentului 300-340 mm . 13. Forceps laparoscopic 5 mm cu dinţi-1 buc; 14. Disector tip Maryland 5 mm-2 buc; 15. Forceps Babcock 10 mm- 1 buc; 16. Foarfece laparoscopic 5 mm, curbate-2 buc; 17. Palpator tip evantai, articulat 10 mm-1 buc; 18. Palpator tip ’’Golden finger” 5 mm-1 buc; 19. Instrument pentru suturarea fasciei, diam 3 mm, lungime 150-180 mm-1 buc; 20. Portac laparoscopic drept 5 mm-1 buc; 21. Portac laparoscopic curbat stânga 5 mm-1 buc;
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi” | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | TROLIU VIDEO LAPAROSCOPIC pentru vizualizare şi intervenţii chirurgieale | TROLIU VIDEO LAPAROSCOPIC pentru vizualizare şi intervenţii chirurgieale | 3: Set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 950000
33100000-1 | 2 | Unitate electro-chirurgicală | Unitate electro-chirurgicală | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 340000
33100000-1 | 3 | Instrumentariu Laparoscopic | Instrumentariu Laparoscopic | 3: Set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 253800
1543800
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________