CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: achiziționarea analizorului portabil de gaze de ardere.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | UM | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 38400000-9 | Analizorul portabil de gaze arse | buc. | 1 | Conform p.2 | 300.000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  | 300.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

| Tip analizorului: | portabil |
| --- | --- |
| Grad de protecție: | min IP40 (rezistență la șocuri, protecție pentru praf și umezeală) |
| Alimentare: | acumulator intern și încărcare de la rețea 230V±10%, 50 Hz (încărcător extern) |
| Tip afișaj: | afișaj color grafic de înaltă rezoluție pentru reprezentarea datelor măsurate |
| Comunicarea datelor: | interfața USB cablu și interfața imprimantă cu infraroșii, fără fir (Bluetooth sau Wi-Fi) |
| Imprimanta: | imprimanta externa infraroşu cu imprimare pe hârtie termosensibilă |
| Memoria: | maxim 100 blocuri de memorie cu administrare dinamică de memorare și structurată pe fișiere și Card Micro SD |
| Particularități | Alegere unități de măsura (ppm, mg/Nm3, mg/kWh, mg/MJ), valorii de referinţă O2 și combustibili; Posibilitate de introducere antet firma, date client, precum și observații pe buletinul de măsurare; Imprimare buletin de măsurare; Funcție de căutare a punctului optim de prelevare; Autodiagnoza, autocurățare și control senzori / pompa prelevare / pompa curățare |
| Meniu de operare: | complet în limba română, opțional în limba engleză |
| Disponibile pentru selectarea din meniu următoarele tipuri de combustibili | - gaze naturale; - păcură; - biomasă (peleți) |
| Parametri măsurați: | conținut de O2; CO; NO; NO2; SO2; temperatura aerului și gazului ars, presiunea sau vidul, viteză aer, umiditatea gazelor de ardere |
| Parametri calculați: | CO2, NOx, excesul de aer, pierderea de gaze, gradul de eficiență, punct de rouă al aerului de combustie |
| Principiu de măsurare: | senzori electrochimici pentru măsurarea O2, CO, NO, NO2 și SO2; senzori incorporați pentru măsurarea presiunii absolute și diferențiale; termocuplu pentru măsurarea temperaturii |
| Domeniu de măsurare | Parametru; Domeniu; Acuratețe; Rezoluție. măsurare O2; 0 .... 21 vol. %; ±0,2% din valoarea măsurată; 0,1 vol.% O2. măsurare CO cu compensarea dinamică H2; 0 .... 10000 ppm; ±5 ppm din valoarea măsurată până la 50 ppm; 1 ppm CO. ±5% din valoarea măsurată peste 50 ppm. măsurare NO; 0 .... 5000 ppm; ±5 ppm din valoarea măsurată până la 50 ppm; 1 ppm NO. ±5% din valoarea măsurată peste 50 ppm. măsurare NO2; 0 .... 500 ppm; ±10 ppm din valoarea măsurată până la 50 ppm; 0,1 ppm NO2. ±10% din valoarea măsurată peste 50 ppm. măsurare SO2; 0 .... 5000 ppm; ±10 ppm din valoarea măsurată până la 200 ppm; 1 ppm SO2. ±5% din valoarea măsurată peste 200 ppm. temperatura gazelor de ardere; (0 .... 1100)0C; ±10C din val. măs. (0 .... 3000C); 0,1 0C. ±1% din valoarea măsurată peste 3000C. tiraj; ±70 hPa; ±2 Pa din valoarea măsurată până 2 hPa; 0,01 hPa. ±1% din valoarea măsurată peste 2 hPa. presiune diferențială; ±130 hPa; ±2 Pa din valoarea măsurată până 2 hPa; 0,01 hPa. ±1% din valoarea măsurată peste 2 hPa. presiune atmosferică; 750 .... 1100 hPa; 1 hPa. viteza curent aer /gaz; 0,5 ... 70 m/s; ±0,1 m/s; 0,1 m/s. |
| Sondă de prelevare a probelor: | Sondă modulară pentru gaze de ardere cu termocuplu cu filtru și trapă pentru condens cu lungimea tijei de 300 mm, cu senzor de temperatură integrat (Tmax +5000C) |
| Durata de funcționare continuă pe baterie | min. 3 h la utilizarea maximă |
| Garanție pentru instrumentul de măsură | min. 24 luni |
| Garanție pentru acumulator | min. 12 luni |
| Garanție pentru senzorii de gaz | min. 24 luni |
| Accesorii obligatorii | imprimanta IR, alimentator USB de la rețea, sondă de prelevare, set filtre de rezervă, senzori de temperatură, geanta de transport profesională, husă de protecție cu magneți |

- Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate reprezintă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.

- Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Analizorul portabil de gaze de ardere se va utiliza pentru măsurarea parametrilor și componenței gazelor de ardere evacuate de la instalațiile de ardere de orice puteri, care funcționează pe baza combustibili gazoşi (gaze naturale), lichizi (păcură) și solizi (pelete din biomasă).

Cerințe speciale:

- Mijlocul de măsurare propus trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova.

- Odată cu achiziția analizorului portabil de gaze de ardere, Furnizorul se obligă să efectueze un curs de instruire a personalului „TERMOELECTRICA” S.A. (fără costuri suplimentare) aferent modalității de utilizare și întreținere a analizorului portabil de gaze de ardere la locația stabilită de comun acord cu Cumpărătorul. Instruirea va avea două componente: teoretică și practică, în urma căruia participanții vor dobândi competențele necesare utilizării produsului în condiții optime.

- Analizorul portabil de gaze de ardere se va testa practic, în locația Cumpărătorului, în prezența comisiei pentru primirea mărfurilor din cadrul entității și ale altor specialiști desemnați de către Cumpărător.

- Furnizorul va asigura pregătirea completă a analizorului de gaze de ardere pentru funcționare (calibrare, reglare etc.), adaptându-l la condițiile de măsurare și analiză ale Beneficiarului.

Termenul de livrare: Echipamentul va fi livrat în decurs de maximum 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data încheierii contractului.

Adresa livrării bunului: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

Cerințe la ambalaj și etichetare:

Echipamentul de măsurare (incl. componente și elemente ale analizorului) trebuie să fie nou (nefolosit, nu este produsul demo, nu este recondiționat sau refuzat de alt beneficiar), fără drepturile terților, anul de fabricație nu mai devreme de 2024.

Analizorul va  fi furnizat în ambalaj original marcat conform normelor internaționale, astfel încât să fie asigurată integritatea echipamentului pe durata manipulărilor, transportului și depozitarii.

Analizorul va conține marcaje cu informații privitoare la denumirea producătorului sau logo-ul acestuia, denumirea produsului,  marcajul de conformitate CE.

Documentele însoțitoare ale produsului:

- Pașapoarte și instrucțiunile de utilizare, manipulare, transport și depozitare specifice produselor livrate editate în limba română;

- Lista componentelor livrate;

- Declarație de conformitate UE a producătorului pentru caracteristicele tehnice ale produsului;

- Rapoartele de încercare care au stat la baza declarațiilor de conformitate (după caz);

- Certificat de etalonare emis de un laborator acreditat de organisme naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaștere multilaterală Cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA MLA);

- Buletin de verificare metrologică inițial, eliberat de către un laborator acreditat/desemnat pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;

- Certificatul de garanție de la Furnizor.

Condiții de garanție: Certificatul de garanție trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a garanției (întreținere, reparare, înlocuire) și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea, adresa și datele de contact ale Furnizorului și ale unității specializate de service.

Perioada de garanție a echipamentului (incl. componentelor și elementelor ale analizorului) va corespunde termenului (resursa), confirmat prin documente de către producător, dar nu mai puțin de 24 luni de la data semnării Actului de predare-primire.

Service pe durata perioadei de garanție:

Furnizorul va asigură asistența tehnică, reparații, precum și înlocuirea componentelor defecte, pe toată perioada de garanție cu asumarea integrală a cheltuielilor.

Promptitudine service: max. 15 zile calendaristice de la sesizarea defecțiunii. Pentru perioada care depășește termenul de remediere, în termen de maximul 5 zile calendaristice, Furnizorul va pune la dispoziția „TERMOELECTRICA” S.A. un analizor portabil de gaze de ardere, identic cu cel achiziționat, până la repararea și livrarea aparatului la destinatar.

Condiții de primire-predare a bunului:

Transmiterea bunului (în set de livrare) la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice, cu viza și ștampila originală a Furnizorului),  cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”,  în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă”.

Dacă bunul nu trece controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci el va fi returnat Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

Dacă bunul va trece testarea, atunci va fi semnat Actul de predare-primire și Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunurilor.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- Hotărârea Guvernului RM nr. 408/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare.

- Hotărârea Guvernului RM nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal.

- SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012 Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale.

- SM SR EN ISO/CEI 17050-2:2012 Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentație suport.

- SM EN 50379-1:2014 Specificație pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare.

- SM EN 50379-2:2014 Specificație pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparate utilizate în inspecții şi evaluări reglementate.

- SM EN 50379-3:2014 Specificație pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 3: Cerinţe de performanţă pentru aparate utilizate pentru încălzirea cu gaz, cu funcționare nereglementată.

- SM SR ISO 12039:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea monoxidului de carbon, dioxidului de carbon şi oxigenului. Caracteristici de performanţă şi etalonarea sistemelor automate de măsurare.

- SM SR ISO 10849:2012 Emisii ale surselor fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot. Caracteristicile de performanţă ale sistemelor de măsurare automate.

- SM SR ISO 7935:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de dioxid de sulf. Caracteristici de performanţă ale metodelor automate de măsurare.

- Mostre:

Nu se aplică

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz):

Nu se aplică

- Definiții:

Fișa tehnică a produsului - document întocmit de o unitate de inginerie tehnologică și proiectare în vederea informării beneficiarului asupra produsului proiectat.

Declarație de conformitate – asigurare scrisă, bazată pe o decizie luată în urma unei evaluări, prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat confirmă cu certitudine că produsul este conform cerințelor specificate.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificația de preț care va include toate costurile, inclusiv costul serviciilor de instruire pentru 2 persoane;

- Specificația tehnică;

- Fișa tehnică a produsului eliberată de producător și autentificată (ștampilată și semnată) care cuprinde condițiile exprimate prin caracteristici, însușiri, proprietăți și toate informațiile referitoare realizării-producerii produsului;

- Declarație de conformitate.