CAIET DE SARCINI 
privind achiziționarea de dispozitive de testare a alcoolemiei în aerul expirat (alcooltest/imprimantă) prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preț
în cadrul Proiectului „Strengthening Biodiversity Protection Cross Borders”, finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre, acronim ISTROS (BSB00927)

1. Autoritatea contractantă: Inspectoratul național de securitate publică.
2. Obiectul achiziționării: Achiziționarea dispozitivelor de testare a alcoolemiei în aerul expirat (alcooltest/imprimantă).
3. Parametrii tehnici: alcooltest/imprimantă (5 unități).
	
	DISPOZITIV DE TESTARE A ALCOOLEMIEI ÎN AERUL EXPIRAT (alcooltest/imprimantă)

	Cantitate
	5 buc

	Interval de măsurare
	0 până la 2,5 mg/l – Indicație afișată pe ecran
> 2,5 mg/l – Eroare / Interval depășit

	Eșantionare standard
	Eșantionarea începe automat când volumul minim este atins.
Este posibilă eșantionarea pasivă sau declanșarea manuală a testării

	Timp de pornire
	Gata de utilizare în maximum 5 secunde

	Afișarea rezultatelor testului
	Maximum 10 secunde

	Afișaj
	Afișaj LCD cu iluminare de fundal sau LED
Indicatoare LED pentru susținerea rezultatelor (Roșu / Verde)

	Semnale acustice
	Diverse tonuri de semnal pentru susținerea mesajelor de afișare și avertizare

	Memorie
	Minimum 1000 de rezultate stocate, cu metadate privind data / ora

	Alimentare cu energie
	Baterii reîncărcabile

	Dispozitiv de respirație
	Piese bucale igienice, cu montare culisantă și clic

	Calibrare
	Posibilitate de calibrare a dispozitivului, certificat de calibrare inclus

	Carcasă exterioară
	Plastic / ABS / PC, rezistentă la impact, greutate de până la 300g

	Interfețe de date
	USB către PC; interfață optică pentru controlul imprimantei

	Rezistență la vibrații și impact
	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64

	Interval de service
	Minimum 24 de luni

	Temperatură de operare
	-10 °C până la +40 °C

	Accesoriu carcasă de sistem
	Inclus

	Imprimantă mobilă
	Inclusă

	Role de hârtie pentru imprimantă
	Incluse, minimum 5

	Piese bucale
	Incluse, minimum 1000

	Încărcător
	Inclus

	Cablu USB
	Inclus

	Garanție
	Minimum 12 luni

	Certificat de calibrare
	Minimum 182 de zile

	Certificat metrologic
	Minimum 12 luni



4. Scopul achiziționării: modernizarea și crearea condițiilor necesare de activitate.
5. Informație financiară: surse externe.
6. Termenul și condițiile de livrare: 60 zile maxim;
7. Modul de prezentare a ofertei:
· Oferta se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
· Prețul se indică în lei MD;
· Oferta trebuie să corespundă la toate caracteristicile tehnice solicitate;
· Oferta va include toate actele indicate în anunț și va fi prezentată prin intermediul SIA RSAP;
8. Modul de întocmire a ofertei, oferta va cuprinde următoarele formulare:
[bookmark: _Toc449630846][bookmark: _Toc449632599][bookmark: _Toc449633091][bookmark: _Toc449692047]1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține - Specificaţii tehnice;
2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț;
3) DUAE;
4) Garanția pentru ofertă.
9. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț.
10. Înștiințarea privind câștigătorul se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar.

Notă: Suma totală estimativă a procedurii constituie  280 000 lei MD, fără TVA.

