## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității IMSP Institutul Oncologic Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sisteme radiodiagnostice complet digitale cu braț C | Sisteme radiodiagnostice complet digitale cu braț C |  |  |  | Sistem radiodiagnostic complet digital cu braț ”C” "Destinat efecturiii examinarilor radiodiagnostice in cadrul interventiilor chirurgicale. Constructie compactă cu stativ unic (braț ”C”, suport monitoare pe brat, panou comanda. Spectru larg de aplicații (chirurgie generala, endoscopie, alte aplicații)" Specificatie: Suport braț ”C” da Aplicații obligatorii ERCP/Endoscopie Deplasare verticala min 400 mm Rotire orbitala min 160 grade Deplasare orizontala min 215 mm Rotire plan vertical in jurul axei orizontale min +/-225 grade Spatiu liber brat ”C” min 800 mm Generator raze-x Regim lucru: Fluroscopie continua da Fluroscopie pulsativa da Radiografie digitala da Parametri: Voltajul maxim kVp ≥ 100 kVp Curentul maxim mA in modul pulsativ ≥ 50 mA Curentul maxim mA in modul continuu ≥ 5 mA Curentul maxim mA in modul radiografie ≥ 100 mA Rata puls, FPS min 1--25 FPS Durata puls: min ≤20 ms max ≥30 ms Putere de iesire generator min 5 kW Caracteristici Tub raze X: Marime pata focala tub "Small focus: 0.3 Large focus: 0.6 mm" Rata putere disipare caldura ansamblu min 22 KHU/min Frecventa lucru min 40 kHz Tip generator monobloc da Controlat microprocesor da Tub cu anod rotativ da Material Anod Rhenium/Tungsten/Molybdenum Alte functii: Regim cu 1/2 doza da Programe: "metal","soft" Circuit oprire urgenta da Indicator luminos "x-ray on" Filtrare monobloc totala min 3 mm Al Sistema de achzitie imagine Receptor imagine tip "Flat panel detector" da Tehnologie "Matrice Amorphous Silicon" da Marime FPD 306x306 mm, +/- 10 mm Marime pixel ≤ 200 µm Matrice min 1534x1534 pixel Rezolutie pentru stocare min 2,5 lp/mm Rata digitalizare min 16 bit Dispozitv centrare cu LAZER integrat in detector Sistem integrat de control doza dupa obiect: Corectie dupa miscare pacient da Automat corectie doza da Automat corectie metal da Colimator virtual da Rata de achizitie min 30 frame/sec Sistema de achizitie si stocare: Parametru: Capacitatea de stocare interna min 100000 imagini Port USB da Sistem integrat de monitorizare doza da Programe de : Arhivare da Post procesare da Adnotari da Instrumente masurare da Rotire Imagine da Colimare digitala da Procesare digitala imagini min 16 bit Numar de imagini simultane pe monitor referinta min 5 imagini Pachet DICOM: Store SCU da Print SCU da Worklist SCU da Dose da Structured Report SCU da Query / Retrieve SCU da Media Class (USB) da Monitor pentru vizualizarea investigatiile integrat pe instalatia radiologica. da Monitor pe stativ fixate cu brat la instalatia radiologica, cantitatea: min 1 dublu, buc. monitor dublu cu diagonala min 27 inch Rezolutie min 2560x1440 pixel contrast min 1000:1 Unghi vedere min 178 grade Luminozitate min 350 cd/m2 Rotire imagine fara expozitie da Panou de comanda pentru tehnicianul radiolog integrat pe instalatia radiologica Monitor interactiv de control da Fixat pe stativ da Diagonala min 10 inch Tehnologie touchscreen Multitouch 10-point (sa fie posibila utilizarea in manusi chirurgicale) da SDRAM min 4 GB Memorie SSD min 32 GB Porturi USB min 2 unitati Rezolutie min 1920x1080 pixel Contrast min 1000:1 Alimetare electrica Parametru: Retea standart: 220V, 50Hz Curent consumat max 16 A Impendanta retelei max 0,6 Ohm Cerinte generale obligatorii: 1. Garantie cu deservire inclusă de la darea în exploatarea min 36 luni 2. Greutate maximala a sistemului C-arm maxim 350 kg 3. Centru de service in RM cu ingineri locali certificati de producator da 4. Verificarea a tuturor parametrilor de performanțe a dispozitivului; da 5. Instruirea specialiștilor din cadrul instituției minim 2 zile "6. Dozimetru digital pentru monitorizarea radiatiei individuale acumulate ale tehnicianului care exploatează dispozitivul. Cu posibilitatea de stocare si evidenta a datelor colectate in timp real prin aplicatii software usor accesibile de pe smartphone. " min 1 bucata
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității IMSP Institutul Oncologic Sistem radiodiagnostic complet digital cu braț ”C” | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sisteme radiodiagnostice complet digitale cu braț C | Sisteme radiodiagnostice complet digitale cu braț C | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________