| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea fotometrului fotoelectric de determinare a concentrației (fotocolorimetru) REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea fotometrului fotoelectric de determinare a concentrației (fotocolorimetru) inclusiv piesele de schimb și accesoriile de rezervă |  |  |  | Conform caietului de sarcini: 1.Intervalul lungimii de undă, nm - 315 - 990 2.Intervalul spectral selectat, nm, nu mai mult de: 5 3.Intervalul de măsurare: - coeficientul de concentrație, - 1-100 - densitatea optică, - 0-2 4.Intervalul de indicare: - coeficientul de transmitanță, % - 0,1 - 100 densiate optică - densitatea optică, - 0-3 concentrație - unități de concentrare - 0,001 - 9999 5.Limita valorii admisibile a erorii absolute de bază în măsurarea coeficienților de transmisie, % - 0,5 6.Limita erorii absolute de bază admisibile de setare a lungimii de undă , nm - ±3 7.Limita valorii admisibile a erorii Absolute, % - 0,15 8.Timpul de stabilire a regimului de funcționare, min., nu mai mult de: 30 9.Lungimea de lucru a cuvetelor,mm - 1; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100 10.Indicarea rezultatelor măsurătorilor și a lungimii de undă de funcționare - digitală 11.Masa, nu mai mult de: 15 kg 12.Gabaritele, mm, nu mai mult de - 405 x 360 x 165 13.Sursa de iluminare - bec cu halogen 14. Sursa de alimentarea, V frecvența, Hz - 220 ± 22 50 0,5 • Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate și trebuie să fie completat cu piese de schimb, accesorii și de rezervă: - Filtre de control «К-1», «К-2», «К-3»; - Set de cuvete № 2 (câte 3 cuvete de - 5 mm; 10 mm; 20mm; 30 mm; 50 mm); - Set de cuvete № 3 (câte 3 cuvete de - 5 mm, 10mm, 20mm, 30 mm, 50 mm) - Suport cuvetă; - Mecanism de mișcare/deplasare. - Set de împachetare. - Marcaje (descriere). - Piese de schimb (ЗИП), incluse în complectație de bază. - Manualul de exploatare, cu metodologia de verificare/testare/calibrare. • Fotocolorimetrul livrat trebuie să măsoare: - transmitanța și densitatea optică la lungimi de undă fixate; - concentrația; - măsurări cinetice la lungimi de undă fixă. • Mijlocul de măsurare propus trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și să dețină unul din următoarele documente: - buletin de verificare metrologică valabil. - marcaj CE de conformitate europeană. - certificat de etalonare eliberat de către Institutul Național de Metrologie al Republicii Moldova, valabil la data livrării. Perioada de garanție a Fotocolorimetrului și componentelor acestuia va constitui – 12 luni din data facturării. |  |  |  |
| TOTAL General |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________