CAIET DE SARCINI

Lot 1

Tub X-ray pentru Computer Tomograf Aquilion Prime, Toshiba

| Tub cu raze X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descriere | Tub cu raze X și cablul de înaltă tensiune pentru scanerul TOSHIBA Aquilion PRIME . |  |  |
| Specificațiile tubului cu raze X |  | Specificație |  |  |
| • Capacitate termică a anodului |  | ≥ 7500 kHu |  |  |
| • Max. răcirea anodului rata: |  | ≥ 1386 kHU/min (16,5 kW |  |  |
| • Răcirea anodului efectiv rata |  | ≥ 1008 kHU/min (12,0 kW) |  |  |
| • Evaluări electrice |  | Max. tensiune tub: 140 kV |  |  |
|  |  | Max. curent tub: 600 mA (120kV) |  |  |
| • Filtrarea |  | 1,0 mm Al sau mai mult |  |  |
| • Dimensiunea spotului focal standard IEC, |  | 0,9 mm × 0,8 mm (mic) 1,6 mm × 1,4 mm (mare) |  |  |
|  |  | 1,6 mm × 1,4 mm (mare) |  |  |
| Dispozitive de siguranță |  | Comutator termic, comutator debit ulei, valvă de eliberare a presiunii |  |  |
| Debit |  |  |  |
| Timpul maxim aproximativ de expunere pentru scanare elicoidală (focalizare mare) | – 120 kV/600 mA |  | ±15 s |
|  | – 120 kV/500 mA |  | ±20 s |
|  | – 120 kV/400 mA |  | ±40 s |
|  | – 120 kV/300 mA |  | ±60 s |
|  | – 120 kV/200 mA |  | ±100 s |
|  | – 120 kV/180 mA |  | ±100 s |
| Cablu de inalta tensiune – 1 unitate |  |  |  |  |
| Calitate: Certificate: CE / UL / MHW |  |  |  |  |
| La livrarea Tubului să fie incluse toate licențile standard ce permit automat utilizarea aplicațiilor avansate bazate pe tub. |  |  |  |  |
| Tubul să fie compatibil cu opțiunele de verificare și/sau reducere de doză (DOSE CHECK). |  |  |  |  |
| Data producerii tubului - minim 2023 |  |  |  |  |
| Garanție: Garanția se va aplica de la data instalării Tubului și va fi minim de 12 luni, indiferent de cantitatea pacienților scanați sau scan/secundă. |  |  |  |  |
| Nu se va admite tubul refurbished precum și tubul cu orice piesă refurbished din componența sa! |  |  |  |  |
| Costul final al tubului va include toate lucrările de demontarea tubului defect cu eliberarea unui act de demontare precum și instalare, calibrare, testare la fel cu eliberarea unui raport de expunerea la radiații efectuat pe fantom în toate modurile. Pentru efectuarea lucrărilor enumerate se va lua în calcul și toată manopera necesară. |  |  |  |  |
| Tubul v-a fi achiziționat doar în caz de necesitate la solicitare. În cazul lipsei necesități acesta nu v-a fi achiziționat. |  |  |  |  |

Lot 2

Tub X-ray pentru Angiograf

Producător: Shimadzu

Model: Trinias C12

Anul producerii: 2014

Număr serie dispozitiv: M1B247049004

Caracteristicile tehnice ale tubului:

| Descriere | Tub de X-ray destinat pentru emiterea radiației X, compatibil cu Angiograful Shimadzu Trinias C12. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tub x-ray | Analogicul sau echivalentul la: Model: LX-2011 si PN: 582-24475-01 |  |  |
| Controlul comutatorului de rețea/ (Grid switch control) |  |  | Disponibil atât pentru Radiografie cât și pentru Fluoroscopie |
| Voltajul Tubului |  |  | 40 - 125 kV, (Pe parcursul Fluoroscopiei/Radiografiei |
| Dimensiunea focală nominală/ (Nominal focal spot size) | Focalizarea mica/(Small focus) | 0.6 mm |  |
|  | Focalizarea mare/(Small focus) | 1.0 mm |  |
| Puterea de intrare (0.1 sec.) | Focalizarea mica/(Small focus) | 48 kW |  |
|  | Focalizarea mare/(Small focus) | 100 kW |  |
| Caracteristici termici | Capacitatea de încălzire a anodului | 3000 kHU |  |
|  | Rata de răcire a anodului | 5500 W (7700 HU/s = 462 kHU/min) |  |
|  | Capacitatea de încălzire a tubului | 2890 kHU |  |
| Intrarea max. continuă a tubului de xray/ (Max. continuous X-ray tube input) | 60 min. (în medie) | 2200 W (3100 HU/s) |  |
|  | În 30 min. | 2500 W (3525 HU/s) |  |
|  | În 20 min. | 2800 W (3950 HU/s) |  |
| Datele anodului/ (Anode target) | Materialul | Rheniu-tungsten |  |
|  | Diametrul | 140 mm |  |
|  | Unghiul | 11° |  |
|  | Viteza de rotație | Min. 9000 rpm |  |
| Rulmentul anodului/(Anode bearing) |  |  | Metal lichid |
| Filtrarea inerentă/(Inherent Filtration) |  |  | 1.5 mmAl echivalent cu (75 kV voltajul tubului) |
| Sistema de răcire |  |  | Prin apă (distilată) |
| Data producerii tubului - minim 2023 |  |  |  |
| Emiterea unui raport de testare a calității imaginilor 2D și 3D, sincronizarea cu stația 3D |  |  |  |
| Garanție: Garanția se va aplica de la data instalării Tubului și va fi minim de 12 luni, indiferent de cantitatea pacienților scanați sau scan/secundă. |  |  |  |
| Calitate: Certificate: CE / UL / MHW |  |  |  |
| Nu se va admite tubul refurbished precum și tubul cu orice piesă refurbished din componența sa! |  |  |  |
| Costul final al tubului va include toate lucrările de demontarea tubului defect cu eliberarea unui act de demontare precum și instalare, calibrare, testare la fel cu eliberarea unui raport de expunerea la radiații efectuat pe fantom în toate modurile. Pentru efectuarea lucrărilor enumerate se va lua în calcul și toată manopera necesară. |  |  |  |
| Tubul v-a fi achiziționat doar în caz de necesitate la solicitare. În cazul lipsei necesități acesta nu v-a fi achiziționat. |  |  |  |

Cerințe față de agentul economic/ofertant:

- Instalarea, testarea și calibrarea de către agentul economic cîștigător în prezența reprezentantului local oficial al producătorului.

- Emiterea unui raport cu parametrii de performanță a tubului.

- Inginerului care va desfășura activitatea de instalare și montare a tubului să dispună de certificat de instruire/training pe modelul solicitat de angiograf „Trinias C12, Shimadzu” și computer tomograf „TOSHIBA Aquilion PRIME”.

- Garanție pentru tubul oferit minim 12 luni.

- Certificat de calitate a produsului oferit.

- Certificat de proveniență a produsului.