|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: conform SIARSAP M-tender |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Echipament laborator |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Lotul 1. Oximetru |  |  |  |  |  |  |  |
| 38000000-5 |  | Aparat pentru determinarea concentrației de oxigen în vin. + Multimetru portabil cu un singur canal pentru pH, ORP, conductivitate, TDS, rezistivitate, salinitate şi LDO. | Oximetru utilizat pentru identificarea nivelului oxigenului în vin, atât în condiții de laborator, cât și în recipiente de producere. Cerințe tehnice minime: • Acuratețea conductivității:± 0.5 în intervalul (între 1 µS/cm şi 200 mS/cm) • Acuratețe temperatura:± 0.3 °C • Auto recunoașterea soluției buffer: Standarde IUPAC (DIN 19266), tampon tehnic (DIN 19267), seria 4-7-10 sau definit de utilizator • Calibrare electrod CDC:  Demal (1D/ 0,1D/ 0,01D);  Molar (0,1M/ 0,01M/0,001M);  NaCl (0,05%; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm);  Apă de mare standard;  Definită de utilizator • Calibrare electrod ISE: 2 to 5 Points • Calibrare electrod ORP: mai multe standarde ORP predefinite (de ex. Zoebell) • Calibrare electrod oxigen dizolvat: 0 - 1 Calibrare oxigen dizolvat • Caracteristici GLP: Date; Time; Sample ID; Operator ID • Certificarea conformității: Marcaj CE • Condiții de mediu: temperatura: 0 - +60 °C (32 - 140 °F) • Condiții de mediu: umiditate relativă:90 % (nu determină condens) • Continuturi: Meter + Probe(s) + Field Accessories • Electrod inclus: LDO10101 • Evaluare IP carcasa: IP67; • Functie de blocare monitor: Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval • Garanţie : minim 1 an • Greutate:0,365 kg fără baterii • Instrument: Portabil • Interfaţă operare:Tastatură • Intervale/alerte/ reminder calibrare:Off, Selectabil de la 2 ore la 7 zile • Intrari:1 • Jurnal date: Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power Supply adapter required • Limbi interfață utilizator: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, daneză, olandeză, poloneză, portugheză, turcă, finlandeză, rusă. • Măsurarea conductivitatii:0.01 µS/cm to 200 mS/cm • Măsurarea conductivității: corecția temperaturii: None; Linear; NaCl Non-Linear Natural Water. •Măsurarea conductivității la citire stabila:5 moduri de stabilitate diferite • Măsurarea presiunii barometrice: pentru compensarea automată a oxigenului dizolvat •Măsurare directa ISE:Yes • Măsurare mV:-1500 - 1500 mV • Măsurare mV la citire stabila:5 moduri de stabilitate diferite • Măsurare oxigen dizolvat:0.1 - 20.0 mg/L Oxigen dizolvat luminescent • Măsurare salinitate:0 - 42 (ppt) (‰) • Măsurare TDS:0,0 - 50,0 mg/L • Măsurare temperatura:°C or °F • Măsurare rezistivitate:2,5 Ωcm - 49 MΩcm • Mesaje erori de operare: Mesaje text complete • Metoda de măsurare: Probe specific programe metoda settings • Monitor: Detailed mode/Large mode • Operare AC și USB: Opțional; • Parametru : pH, mV, ISE, DO, Conductivi, TDS, Salinity, Resistivity, ORP, Temp • PC data transfer software : Utilitar pentru transferul datelor HQD • pH Electrod calibration: 1-3 puncte calibrare • pH Measurement Range:0 - 14 pH • Printer: ca accesoriu opţional • Result ID:marcaj temporar, ID utilizator, ID probă etc. • Rezolutia conductivitatii:5 cifre cu 2 cifre după zecimală • Rezolutie mV:0.1 mV • Rezolutie oxigen dizolvat:0.01 mg/L sau 0.1 % Saturaţie oxigen dizolvat • Rezolutie pH:Selectabilă între 0.001 - 0.1 pH • Rezoluție TDS:0.01 mg/L up - 0.1 g/L upon measuring range • Rezolutie temperatura:0,1 °C • Rezoluţie:± 0,5 în intervalul (între 1 µS/cm şi 200 mS/cm) • Salinity resolution: minim 0.01 (ppt) (‰) • Scop alimentare: Meter package includes Portable Meter; 4 AA batteries; LDO101 Laboratory Luminescent/Optical Dissolved Oxygen (DO) Sensor, 5 m Cable; quick-start guide and user manuals; Standard Field case; Protective Glove for Portable HQd Meter; 120 mL Sample Container (x5) • Selecție standard :Standarde IUPAC (DIN 19266), tampon tehnic (DIN 19267), seria 4-7-10 sau definit de utilizator • Măsurări simultane : Da, 2 canale • Standarde de calibrare personalizate: Opţiune pentru standarde personalizate • Stocare date: minim 500 înregistrări/FIFO • Datele de citire automate, compatibile ISO GLP, stocate cu detalii despre calibrarea bateriilor. • Compensare temperatură: Compensare automată a temperaturii pentru pH; • Compensare automată a temperaturii pentru pH • Tip display: 261 x 160 pixeli LCD cu iluminare de fundal • Tip electrod: Standard |  |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș