## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil | 6: Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038’’. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
33100000-1 | 2 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | 6: Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038’’, contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator, diametru 6-10F, ( suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
33100000-1 | 3 | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | 6: Lungimea canulei utile de 20-25 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F, 9F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 50-70 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.
33100000-1 | 4 | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | 6: Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă
33100000-1 | 5 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | 6: Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F.
33100000-1 | 6 | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | 6: Stimulator cardiac extern monocameral pentru managementul temporar al bradiaritmiilor. Display digital. Moduri de ritm AAI, AOO, VVI, VOO. Rata de bază 30-200 ppm, rata înaltă 80-800 ppm. Amplitudine (A) 0.1-25 mA. Amplitudine (V) 0.1-20 mV. Sensibilitate (V) 0.4-20 mV. Durata impulsului 1-1.5 ms. Indicator de alarma acustic. Greutatea <700 g . Alimentare baterii tip AA 1.5V alcaline cu autonomie de aprox 20 zile. Indicator de baterie descarcata. Capac de protectie pentru a preveni manipularea accidentala a butoanelor de control. Functie de blocare. Functie de autotestare. Electrod lungimea min 125 cm, tip J-curve - 5 buc incluse in set.
33100000-1 | 7 | Ac pentru puncție transseptala | Ac pentru puncție transseptala | 6: Ac pentru puncție transseptala metalic (disponibil în mărimi pentru adulți , indicator pentru ac ce arată direcția curbei acului, proiectat special pentru fucnționarea cu curba fixă al tecii transseptale, lungimea 70-71 cm
33100000-1 | 8 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 6: Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 7 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 5-7F, lungimea 52-60 cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, aautosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil | 3: Bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 11250
33100000-1 | 2 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | 3: Bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 20500
33100000-1 | 3 | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | 3: Bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 10000.2
33100000-1 | 4 | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | 3: Bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 23333.4
33100000-1 | 5 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | 3: Bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2800
33100000-1 | 6 | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | 3: Bucată; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 150000
33100000-1 | 7 | Ac pentru puncție transseptala | Ac pentru puncție transseptala | 3: Bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 66000
33100000-1 | 8 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 3: Bucată; 4: 12; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 760220.04
|  |  |  | 5: Suma total:; 7: 0; 8: 0 | 1044103.64

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________