
FISA TEHNICA

Denumire: ECOGRAF CU APLICATII GENERALE, PĂRȚILE MOI, GINECOLOGIE ȘI OBSTETRICĂ
Model:

Producator/Tara:

	Specificatii tehnice 

(cerinte minime si obligatorii)
	CONFORMITATE

(pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice)

	Perioada de garanţie: minim 36 luni de la data recepţiei finale
	

	Termen de interventie – maxim 72 de ore de la primirea notificarii
	

	Transportul, montarea şi punerea în funcţiune se realizează de către furnizor, costul acestor operaţii fiind incluse în preţ
	

	Personal calificat instruit la producator pentru instalare, punere in funcţiune si instruire personal medical
	

	In vederea sustinerii activiatii de service se va face dovada existentei personalului calificat. Documente solicitate: orice document emis de producator din care sa rezulte ca personalul ofertantului a fost instruit de producator, document nu mai vechi de 24 de luni.
	

	Nu se acceptă echipamente fabricate sau distribuite de companii din țări aflate sub sancțiuni internaționale
	

	Termenul de livrarea Maxim -15 zile de la semnarea contractului
	

	ECOGRAF DOPPLER COLOR
	

	CARACTERISTICI GENERALE
	

	UNITATEA DE BAZA
	

	Aplicatii disponibile pe echipament
	

	Abdomen
	

	Ginecologie
	

	Obstetrica
	

	Musculoscheletal
	

	Pediatrie
	

	Parti moi
	

	Urologie
	

	Cardiologie
	

	Vascular
	

	Preseturi standard
	

	Abdomen
	

	General
	

	Adnexa
	

	Cord adult
	

	Aorta
	

	Arc aortic
	

	Arterial
	

	Vezica urinara
	

	Intestine
	

	Penetrare
	

	Cap (neonatologie)
	

	Translucenta nucala
	

	Abdomen pediatrie
	

	Cord pediatrie
	

	Sold pediatrie
	

	Prostata
	

	Renal
	

	Tiroida
	

	San
	

	Superficial
	

	Testicul
	

	Doppler transcranial
	

	Uter
	

	Carotida
	

	Venos
	

	OB Trim 1
	

	OB Trim 2
	

	OB Trim 3
	

	Cord fetal
	

	Coloana
	

	Moduri de operare
	

	2D
	

	Doppler color
	

	Doppler pulsat
	

	Doppler continuu
	

	Power Doppler
	

	Power Doppler directional
	

	Mod M
	

	Mod M anatomic
	

	Doppler color tisular
	

	Doppler pulsat tisular
	

	Single/Dual/Quad
	

	3D
	

	4D
	

	STIC (Spatio Temporal Image Correlation)
	

	Mod Elastografie
	

	Moduri de vizualizare a imaginii
	

	Imagine panoramica
	

	Imagine trapezoidala
	

	Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia
	

	Mod imagine duala intre diferite moduri de lucru (B+C, B+M, B+3D, B+4D, B+PW, B+PD, B+PD directional, B+CW,

B+C+PW, B+C+CW, B+C+M, B+Elastografie, B+TDI, B+TDW)
	

	Mod imagine duala in timp real B+B, B+B/C, B+B/PD, B+B/PD directional
- B+Elastografie
	

	Mod imagine tip triplex intre diferite moduri de lucru (B+C, B+M, B+3D, B+4D, B+PW, B+PD, B+PD directional, B+CW,

B+C+PW, B+C+CW, B+C+M, B+Elastografie, B+TDI, B+TDW)
	

	Mod triplex in timp real (B+C+PW, B+PD+PW, B+PD directional+PW, B+TDI+TDW)
	

	Mod quad
	

	Zoom
	

	Consola sistemului
	

	Minim 3 porturi de sonda active
	

	Posibilitatea montarii unui al 4-lea port activ pentru sonde
	

	Timpul de schimbare a transductorilor din softul sistemului sa fie de maxim 3 secunde
	

	Sistem de blocare a celor 4 roti
	

	Ecograful sa dispuna de spatiu incorporat pentru printer
	

	Support pentru tubul de gel
	

	Support pentru transductori
	

	Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului
	

	Posibilitate de atasare a unui incalzitor de gel
	

	Posibilitate de atasare a unui modul ECG
	

	Posibilitate de atasare a unui tastaturi fizice
	

	Pentru o pornire cat mai rapida si o stocare mai sigura sistemul sa aiba SSD
	

	SDD minim 512 GB
	

	Optional extinderea unui SSD intern de 1Tb
	

	Memoria RAM a sistemului sa fie de minim 8Gb
	

	Procesorul sa fie din ultima gereratie Intel din gama i (i3,i5,i7,i9)
	

	Sistemul de operare sa fie Windows 10 sau superior
	

	Zgomot generat maxim 40 dB
	

	Putere consumata (cu tot cu periferice) max  630VA
	

	Pentru confortul termic al examinatorului si pacientului caldura emanata de sistem sa nu depaseasca 2730 BTU/h
	

	Circuit echipotențial încorporat
	

	Posibilitatea montarii unei baterii reincarcabile incorporate pentru functionarea sistemului fara energie electrica 
	

	-aceasta trebuie sa ofere aceeasi manevrabilitate sistemului fara limitarea transportului acestuia asa cum fac sursele suplimentare atasate langa sistem tip UPS
	

	-minim 30 de minute de scanare continua pe baterie
	

	-tehnologia de constructie a bateriei sa fie Litium-Ion sau superioara
	

	-puterea bateriei sa fie de cel putin 6800 mAh
	

	-timpul de incarcare completa sa nu depaseasca 5 ore
	

	Timpul minim de examinare/scanare prin intermediul acumulatorului sa fie de minim 30 minute
	

	Greutatea consolei sa nu depaseasca 55 kg
	

	Tip conexiuni
	

	LAN
	

	Iesire audio
	

	Iesire video tip
	

	-HDMI
	

	-VGA
	

	-S-Video
	

	Porturi USB minim 6
	

	
	

	Monitor
	

	Diagonala min 21 inch
	

	Tehnologie LED sau superior
	

	Rezolutie Full HD (1920 x 1080) sau superioara
	

	16.7 M culori
	

	Posibilitate de reglare a luminozitatii
	

	Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita :
	

	· Rotire pe orizontala ±155 grade 
	

	· Rotire pe verticala +10/-70 grade
	

	· Reglarea inaltimii min 17 cm
	

	Panou de control
	

	Minim 4 taste configurabile de catre utilizator 
	

	Minim 5 suporturi pentru sonde
	

	Inaltime reglabila pe minim 10 cm
	

	Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispuna de ecran tactil
	

	Ecran tactil
	

	Tehnologie LED
	

	Diagonala minim 10 inch
	

	Rezolutie minim 1280 x 800
	

	Tastatura alfa-numerica disponibila pe ecranul tactil
	

	Ecran tactil de tip capacitiv
	

	Panoul iluminat in 3 moduri
	

	Transductori
	

	Echipamentul sa fie compatibil cu :
	

	Sonde liniare in gama totala de frecventa minim 3-15.5 MHz
	

	Sonde convexe in gama totala de frecventa minim 2.5-8 MHz
	

	Sonde micro-convexe in gama totala de frecventa minim  4-9.5 MHz
	

	Sonde endocavitare in gama totala de frecventa minim 4-9 MHz
	

	Sonde phased array in gama totala de frecventa minim 2-7.5 MHz
	

	Sonde abdominale volumetrice in gama totala de frecventa minim 4-8 MHz
	

	Sonde endocavitare volumetrice in gama totala de frecventa minim 2-9.5 MHz
	

	Sonda creion cu frecventa 2MHz +/-10%
	

	Sonda creion cu frecventa 8MHz +/-10%
	

	Caracteristici standard ale echipamentului
	

	Formator de unde digital
	

	Gama totala de frecventa acoperita min 2-16 MHz
	

	Minim 850000 canale de procesare
	

	Adancime de scanare min 2-38 cm
	

	Minim 8 focare
	

	Soft de imbunatatire a imaginii 2D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor  
	

	· Reglabil in 6 trepte minim
	

	Minim 256 tonuri de gri
	

	Gama dinamica minim 255 dB
	

	Sistemul sa poata atinge un frame rate de minim 1980 fps
	

	Sistemul sa poata atinge un frame rate Doppler color de minim 380 fps
	

	Posibilitate de inversare a imaginii
	

	· Sus/jos
	

	· Stanga/dreapta
	

	Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara masuratorilor pediatrice tip HIP
	

	Velocitatea Doppler pulsat minim in intervalul 0.1cm/s ~ 8.5m/s
	

	Velocitatea Doppler continuu minim in intervalul 1cm/s ~ 19m/s
	

	Mod de compunere a frecventelor 
	

	Memorie CINE min 44500 frame-uri
	

	CINE Loop minim 13700 linii
	

	Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton
	

	Timp de pornire a sistemului max 180 sec
	

	Minim 30 preseturi personalizabile de catre utilizator
	

	Baza de date pacienti
	

	Posibilitatea salvarii bazei de date
	

	Posibilitatea reincarcarii bazei de date de pe un dispozitiv extern
	

	Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil
	

	Cititor de bare (barcode reader) 
	

	Cititor de card (card reader)
	

	Minim 4 butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentului
	

	Wireless Lan incorporat
	

	Posibilitatea vizualizarii imaginilor si rapoartelor ecografice online cu aplicatiile Q-Path/ Q-View
	

	Softuri si periferice disponibile optional pe sistem
	

	4D
	

	3D
	

	Softuri de prelucrare a volumului 
	

	· Vizualizare a volumului in slice-uri 2D cu grosime reglabila 
	

	· Vizualizare a unei sectiuni in volum definita dupa orice plan trasat de catre utilizator
	

	Prelucrare Volum in tehnica HD “High Definition” pentru vizualizarea cat mai realista a fetusului cu posibilitatea de a schimba sursa de lumina, din unghiuri gata presetate, sau ajustabile de catre utilizator
	

	Masurare automata a intimei medii
	

	DICOM 3.0
	

	Elastografie de tip calitativ
	

	Elastografie de tip cantitativ sau strain
	

	Modul de exportare a imaginilor pe orice smartphone ce foloseste un browser (Chrome, FireFox, Safari etc)
	

	-acest mod sa suporte atat sistem de operare Android cat si iOS
	

	Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia
	

	Modul ce permite generarea sau utilizarea unui protocol predefinit și alocarea

protocoalelor pentru examinări care sunt executate frecvent în spital, pentru a reduce numărul pașilor care trebuie parcurși. 
	

	Imagine panoramica
	

	Masuratoare automata a translucentei nucale in imaginea 2D
	

	Masuratoare automata a translucentei nucale dintr-un volum achizitionat
	

	-Identificarea automata a planului sagital perfect pentru masuratoarea translucentei nucale
	

	Masuratoare automata a foliculilor ovarieni in imaginea 2D
	

	Masuratoare automata a foliculilor ovarieni dintr-o achizitie 3D a ovarului
	

	Mod de reconstructie realista a tesuturilor in 3D/4D
	

	STIC (Spatio Temporal Image Correlation )
	

	Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnologie de afisare si randare a volumelor pentru vizualizarea prin transparenta a structurilor interne hipo-ecogene, a fetusilor gemelari, imbunatatirea marginilor si afisare cat mai realistica a fetusului
	

	Instrument cantitativ pentru progresia capului fetal la naștere
	

	Modul de lucru in tehnica Compounding –Echipamentul trebuie sa poata obtine imaginea prin emisia semnalului ultrasonic in cel putin 5 planuri de scanare urmata de combinarea ecourilor si obtinerea unei imagini fara artefacte.
	

	Pachet pentru examinarea sanului
	

	-conturare si caracterizare automata a leziunilor detectate in ecografia  de san
	

	-evaluarea scorului BI-RADS pentru analiza si diagnosticarea leziunilor de san
	

	-softul trebuie sa indice exact pozitionarea leziunii, printr-o reprezentare grafica
	

	Strain (cardiologie)
	

	Soft de ecografie de stres
	

	Soft care furnizeaza informații despre localizarea unui nerv
	

	Pedala pentru functii suplimentare
	

	Incalzitor de gel
	

	DVD-RW
	

	Doppler Continuu
	

	Modul ECG
	

	Modul 2D
	

	Steer 2D minim 3 unghiuri
	

	Chroma minim 11 harti
	

	Posibilitatea rotirii imaginii sus/jos sau stanga/dreapta
	

	Posibilitatea reglarii gain-ului in cel putin 100 de pasi
	

	Minim 8 potentiometre TGC
	

	Gama dimanica in intervalul minim 30 - 250
	

	Afisare in mod dual 2D si Doppler Color in timp real
	

	Minim 5 frecvente selectabile 
	

	Minim 12 harti de gri
	

	Mod de lucru cu armonice fundamentale
	

	Mod de lucru cu armonice cu inversie de faza
	

	Mod de lucru cu frecvente compuse
	

	Posibilitate de reglare a densitatii de linii minim 3 pasi
	

	Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor
	

	· Reglabil in minim 5 pasi
	

	Compunere spatiala
	

	· Reglabila in minim 3 pasi
	

	Imagine trapezoidala
	

	Posibilitatea activarii mai multor zone focale pana la minim 4
	

	Reglare a unghiului de scanare minim 40-100%
	

	Zoom
	

	· Read zoom de minim 8 ori
	

	· Write zoom
	

	Posibilitatea maririi imaginii 2D intr-un interval de 75-100%
	

	Posibilitatea modificarii unghiului de achizitie in sondele volumetrice din consola ecografului, fara a misca sonda
	

	Modul M
	

	Minim 11 harti
	

	Posibilitate de reglare a vitezei de baleiere (sweep speed)
	

	Mod M anatomic
	

	Mod M color
	

	Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului in minim 100 de pasi
	

	Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice
	

	Posibilitatea reglarii nivelului puterii
	

	Reglarea modului M prin apasarea unui singur buton
	

	Posibilitatea alegerii a minim 3 dimensiuni intre fereastra 2D si cea a modului M
	

	Modul Doppler Color
	

	Minim 11 harti de culoare
	

	Posibilitate de reglare a sensibilitatii in minim 5 trepte
	

	Gama PRF minim  0.1 KHz – 19 KHz
	

	Inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30°
	

	Filtru de perete reglabil in minim 4 pasi
	

	Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului
	

	Posibilitatea reglarii nivelului sensitivitatii
	

	Posibilitatea reglarii nivelului puterii
	

	Posibilitatea inversarii culorii
	

	Harta separata de culoare tip « variance »
	

	Posibilitatea reglarii baseline-ului in minim 6 pasi
	

	Posibilitatea reglarii a minim 2 frecvente de lucru
	

	Posibilitatea afisarii concomitent in timp real a imaginii 2D si a imaginii 2D+Doppler Color
	

	Posibilitatea modificarii dentitatii liniilor in minim 3 pasi pentru o rezolutie crescuta
	

	Modul Doppler pulsat
	

	Calcul automat pe imagine in timp real sau inghetata 
	

	Posibilitatea alegerii calculului automat fata de linia de baza
	

	-deasupra liniei
	

	-dedesubtul liniei
	

	-ambele variante
	

	Harti de culoare  minim 11
	

	Gama PRF minim 1.5-22 kHz
	

	Optimizare automata a spectrului prin ajustarea baseline-ului si reglarea PRF-ului prin apasarea unui singur buton
	

	Reglare a dimensiunii portii minim 0.5 – 25 mm
	

	Corectie automata a unghiului de insonatie la +/-80°
	

	Posibilitatea selectarii prin apasare de buton a principalelor unghiuri 0°, 60°, -60°
	

	Posibilitatea reglarii volumului
	

	Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului
	

	Posibilitatea reglarii filtrului in minim 4 pasi
	

	Posibilitatea alegerii a minim 3 dimensiuni intre fereastra 2D si cea a modului Doppler Pulsat
	

	Posibilitatea vizualizarii doar a anvelopei Doppler pe tot ecranul pentru o interpretare cat mai exacta
	

	Posibilitatea reglarii baseline-ului in minim 8 pasi
	

	Functia Triplex sau Simulan activa sau nu
	

	Posibilitatea reglarii a minim 2 frecvente de lucru
	

	Posibilitate de reglare a vitezei de baleiere (sweep speed) pe un interval minim de 15 – 115 mm/s
	

	Modul Doppler Continuu
	

	Gama PRF minim 1.9-56.5 kHz
	

	Harti de culoare  minim 11
	

	Harti de croma minim 11
	

	Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului
	

	Optimizare automata a spectrului prin ajustarea baseline-ului si reglarea PRF-ului prin apasarea unui singur buton
	

	Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice
	

	Posibilitatea reglarii filtrului in minim 4 pasi
	

	Posibilitatea reglarii volumului
	

	Posibilitatea alegerii a minim 3 dimensiuni intre fereastra 2D si cea a modului Doppler Continuu
	

	Posibilitatea vizualizarii doar a anvelopei Doppler Continuu pe tot ecranul pentru o interpretare cat mai exacta
	

	Posibilitatea corectiei de unghi pe interval +/-80° 
	

	Functie de inversare a anvelopei
	

	Posibilitatea selectarii prin apasare de buton a principalelor unghiuri 0°, 60°, -60°
	

	Posibilitatea reglarii vitezei anvelopei Doppler pe un interval de minim 

16 ~ 115mm/s 
	

	Posibilitatea reglarii baseline-ului in minim 6 pasi
	

	Posibilitatea efectuarii de calcule automate atat in timp real cat si pe immaginea inghetata
	

	Posibilitatea alegerii calculului automat fata de linia de baza
	

	-deasupra liniei
	

	-dedesubtul liniei
	

	-ambele variante
	

	Modul Power Doppler
	

	Minim 11 harti de culoare
	

	Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului
	

	Inversare a hartii de culoare 
	

	Filtru de perete reglabil in minim 4 pasi
	

	Gama PRF minim  0.2 KHz – 19 KHz
	

	Inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30 grade
	

	Minim 2 frecvente selectabile
	

	Posibilitatea reglarii sensitivitatii
	

	Posibilitatea afisarii concomitent in timp real a imaginii 2D si a imaginii 2D+Doppler Power
	

	Posibilitatea modificarii dentitatii liniilor in minim 3 pasi pentru o rezolutie crescuta
	

	Modul 3D/4D
	

	Mod 3D
	

	Mod 3D Color
	

	Mod 4D in timp real
	

	Vizualizare tomografica a volumului in slice-uri 2D de grosime reglabila 
	

	Unelte de prelucrare a volumului (stergere, decupare pentru inlaturarea artefactelor sau a structurilor inutile)
	

	ROI Curve – posibilitate de curbare a boxului pentru reconstructia 3D/4D in zone cu putin lichid amniotic)
	

	Posibilitate de reglare a unghiului de reconstructie pentru scurtarea timpului de achizitie 
	

	Posibilitate de reglare a calitatii imaginii de reconstructie in minim 4 pasi pentru un numar de frame-uri imbunatatit
	

	Dispune de posibilitate de upgradare cu modul de calcul semiautomat si asistat al volumelor din zone de interes ce prezinta forma excentrica sau a unor structuri anatomice bazate pe achizitie de 3D. Acest mod de lucru prezinta urmatoarele caracteristici:
	

	 - utilizatorului i se ofera posibilitatea de a regla masuratorile la diferite unghiuri din volum dar nu mai putin de 3 
	

	- Posibilitatea de a alege oricare plan de achizitie A/, B sau C
	

	-posibilitatea de a alege mai multe harti de culoare in immaginea 2D
	

	-posibilitatea de a alege mai multe harti de culoare in immaginea 3D
	

	-minim 5 posibilitati de presetari de fabrica pentru randare a volumului 
	

	-minim 3 posibilitati de presetari reglabile de catre utilizator pentru randare a volumului
	

	STIC (Spatio Temporal Image Correlation )
	

	Posibilitatea alegerii timpului de scanare
	

	Presetari prestabilite pentru cele 3 trimestre de sarcina in parte
	

	Posibilitatea alegerii a cel putin 5 viteze pentru achizitia volumului STIC
	

	Soft de reconstructie realista a tesuturilor
	

	· Posibilitate de reglare a unghiului de iluminare
	

	· Posibilitate de reglare a culorii tesutului
	

	Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnologie de afisare si randare a volumelor pentru vizualizarea prin transparenta a structurilor interne hipo-ecogene, a fetusilor gemelari, imbunatatirea marginilor si afisare cat mai realistica a fetusului
	

	-posibilitatea alegerii transparentei volumelor randate cu acest mod
	

	- posibilitatea alegerii complexitatii volumelor randate cu acest mod
	

	Tehnologie de calcul automat al translucentei nucale dintr-un volum achizitionat
	

	Masuratoare automata a foliculilor ovarieni dintr-un volum achizitionat al ovarului
	

	Elastografie
	

	Echipamentul trebuie sa dispuna de software de elastografie de tip strain pe sonda liniara si endocavitara 
	

	Softul de elastografie sa dispuna de un indicator de calitate a achizitiei in timp real
	

	Minim 5 harti de culoare selectabile
	

	Afisare in mod dual
	

	Reglare a transparentei hartii de culoare
	

	Inversare a hartii de culoare
	

	Reglarea densitatii liniilor in minim 3 pasi
	

	Alegerea frecventrei de lucru
	

	Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului
	

	Posibilitatea reglarii nivelului contrastului
	

	CONFIGURATIE DE LIVRARE:
	

	1.Unitatea de baza cu baterie interna, incluzand minim  cerintele  tehnice de la punctul A.
	

	2. Transductor convex multifrecventa
	

	- gama de frecventa in intervalul minim 2-8 MHz
	

	- minim 192 elemente
	

	- unghi de scanare minim 55°
	

	- aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie
	

	- Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie
	

	3. Transductor endocavitar multifrecventa
	

	- gama de frecventa in intervalul minim 4-9 MHz
	

	- minim 128 elemente
	

	- unghi de scanare minim 145°
	

	- aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie
	

	- Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie
	

	4. Transductor liniar de tip hockey stick
	

	- gama de frecventa in intervalul minim 6-15 MHz
	

	- minim 128 elemente
	

	- camp de scanare minim 25 mm
	

	- aplicatii: abdomen, musculoscheletal, parti moi, vascular, obstetrica, ginecologie, pediatrie
	

	5. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D
	

	6. Soft de compunere spatiala pentru rezolutie superioara in modul 2D
	

	7. Baterie interna inclusa in unitatea de baza.
	



