ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea Consumabile și articole parafarmaceutice (transductor presional) 2024, repetat

prin Achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

2. IDNO: 1003600152592

3. Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

4. Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com,  treime.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Autoritate contractantă

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Transductor presional getabil (tip model JIBPT-01-BD) pentru aparatul Bistos BT-770) A se consulta Anexa 1 | Bucată | 100 | Presiune barometrică -70~106Kpa Umiditate relativă - 10~90% (fără condensare) Interval de presiune de operare - -50 ~ + 300 mmHg Sensibilitate - 5,0μV/V/mmHg ±3% Neliniaritate și histerezis - citire la scară completă ± 1,5% Impedanta de intrare - 1200Ω ~3200Ω Decalaj de presiune zero - -20mmHg~+20mmHg Deplasare de compensare termică - ≤±0,3 mmHg/°C Deriva compensată - După încălzire timp de 20 de secunde, se deplasează cu 2 mmHg în decurs de 8 ore Schimbarea intervalului termic - ≤±0,1%/°C Raspuns in frecventa - Setul standard de presiune (48 "/ 12") este de 40 Hz; Senzor separat > 200 Hz - Sarcina de suprapresiune - -400~+4000mmHg - 20 ° C ~ + 60 ° C, < 90% (fără condensare), fără gaze corozive și ventilație interioară și pentru a evita temperaturile ridicate și frigul. Contactul cu corpul uman - ≤168h Viteza intra-sistem curgere 2-5 ml/h Viteza intra-sistem se referă la viteza sub 6,00 VDC și 25°C, cu excepția cazului în care există instrucțiuni suplimentare. Perioada de valabilitate a produsului min 3 ani | 25 000,00 |
| Total |  |  |  |  |  | 25 000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: în termen de maxim 10 zile calendaristice de la comanda beneficiarului conform necesităților reale.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu |
| 2 | Oferta de preț | Anexa nr.22din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Anexa nr.23 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu |
| 4 | Termen de livrare 10 zile | Declarație semnată electronic de operatorul economic | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitație electronică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută: MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-  până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

23. Alte informaţii relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe STRAJESCU     _____________________        L.Ș.