CAIET DE SARCINI
pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea echipamentului de laborator: ionometru/conductometru, necesar pentru determinarea, în soluții apoase, a temperaturii, concentrației ionilor de hidrogen și sodiu, precum și a conductivității electrice.

| Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38400000-9 | Ionometru/conductometru | buc. | 2 | Conform specificațiilor tehnice p.2 | 100 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată:

| Nr. d/o | Caracteristicile ionometrului/conductometrului | Valori/caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Canale de măsurare a potențialului electric | 2 |
| 2 | Canale de măsurare a temperaturii | 2 |
| 3 | Intervalul de măsurare a pH-ului | 0,000...+14,000 pH |
| 4 | Puncte de calibrare pH | 1 ... 3 puncte |
| 5 | Puncte de calibrare Na | 1...3 puncte + blanc |
| 6 | Intervalul de măsurare a concentrației de ioni | 0,01*10-9 g/l...100 g/l |
| 7 | Intervalul de măsurare a conductivității electrice | 0...20 000 µS/cm |
| 8 | Rezistența electrică specifică | 0...200 MΩ.cm |
| 9 | Intervalul de măsurare a temperaturii | 1...+100°C |
| 10 | Intervalul de măsurare a potențialului electric | -2000...+2000 mV |

3.   Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

3.1 Cerințe generale.

- Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

- Ofertantul vă efectua livrarea bunurilor respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea sau avarierea bunului.

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, produse în anii 2023-2024, fără defecte vizibile și funcționale.

- Ofertantul va asigura pregătirea complexă a ionometrului/conductometrului pentru procesul de lucru, adaptate la condițiile de măsurare și analiză ale Beneficiarului (calibrare, ajustare ș.a.).

- Perioada de garanție a ionometrelor/conductometrelor și componentelor acestuia va constitui 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului verbal de primire-predare a bunului. În caz de reparație sau înlocuire a bunului perioada de garanție va fi prelungită din data recepționării bunului de către Beneficiar.

- Mijlocul de măsurare propus trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și să dețină unul din următoarele documente:

  - Certificat/marcaj CE, de conformitate europeană valabil la data livrării.

  - Certificat de etalonare valabil, eliberat de către un laborator acreditat/desemnat în Republica Moldova în domeniul etalonării mijloacelor de măsurare specificate.

  - Documente obligatorii de prezentare la livrarea bunurilor:

- facturii fiscale.

- certificatului/marcaj CE valabil sau a certificatului de etalonare;

- certificatul  de garanție al bunului;

- manualul de exploatare;

- actului de primire după verificarea calității și cantității acestuia;

- Manualul de exploatare împreună cu metodologia de verificare/ calibrare.

În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri și la componentele acestora, Beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (să returneze marfa fără a o achita).

  - Destinația și scopul de utilizării:

Ionometru/conductometru livrat va fi utilizat pentru măsurările următorilor parametri ai apei:

- valorii pH-ului;

- concentrației ionilor de sodiu (Na+);

- conținutului de săruri;

- potențialului electric;

- conductivității electrice;

- temperaturii.

3.4 Adresa unde va fi livrat bunul:

-   mun.Chișinău, “TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole.3, Depozitul central.

3.5 Termenul de livrare: mai-iunie 2025.

4.   Documente de referință:

-  Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

-  SM EN 61010-1:2010/A1:2019 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale”.

5.   Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare:

Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctul 2, și trebuie să fie completat cu electrozi, accesorii, piese de schimb și de rezervă, și anume:

| Nr. d/o | Denumirea | Valori/caracteristici/unități |
| --- | --- | --- |
| 1 | Electrod de conductivitate | 1 |
|  | Tip Port | BNC |
|  | Diapazonul de măsurare a conductivității electrice | 0 ... 20 000 µS/cm |
| 2 | electrod de sodiu (Na-selectiv) | 3 |
|  | Materialul de confecționare | Electrod din sticlă |
|  | Tip Port | BNC |
|  | Diapazonul concentrațiilor măsurate | 10-6 (mol/l) - sat. |
|  | Diapazonul temperaturilor măsurate | 1 – 50 °C |
| 3 | Celulă pentru măsurarea conținutului de ioni de sodiu (flowcell 2 chanel) celulă de flux/de curgere 2 canal (bi-canal) | 2 |
|  | Materialul de confecționare | Sticlă organică (polimetilmetacrilat/ PMMA) |
| 4 | Suport electrozi (electrod holder) pentru 3 electrozi | 2 |

6.   Cerințe de mentenanță:

- Ofertantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu. Echipamentul reparat/ înlocuit va fi etalonat și restituit pe teritoriul Beneficiarului, iar cheltuielile legate de aceasta (ridicare, transportare, calibrare, etalonare ș.a.) vor fi suportate de către Ofertant.

- Prețul bunului va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne același pe toată perioada de derulare a contractului.

- Prețul bunului va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant  pentru îndeplinirea achiziției bunului solicitat (transportare, accesorii, calibrare, etalonare, după caz).

7.    Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Certificatul de înregistrare a companiei ofertante.

- Informațiile cu privire la descrierea , modelul, producătorul și specificația tehnică deplină a echipamentului.

- Specificațiile de preț, care să includă toate cheltuielile aferente suportate de Ofertant.

- Lista/componența detaliată a bunurilor livrate (a specifica detaliat conform cerințelor pct.5).

- Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani.