Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de verificare metrologică a balanței electronice cu funcționare neautomată (cântar pentru vehicule rutiere) din cadrul “Termoelectrica”S.A.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea lucrării/serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50411000-9 | Verificarea metrologică, cu ajustare (după caz), balanță electronică cu funcționare neautomată tip BSA-30/60 D1.4 T-1 (cântar pentru vehicule rutiere) | un. | 1 | Conform p.4 | 3 000,00 |  |
|  |  | Valoarea estimată totală |  |  |  |  | 3 000,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locația desfășurării lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meşterul Manole 3,

CET Sursa 1.

2.2 Termenul de realizare a serviciilor: 20 august - 7 septembrie 2026.

Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- Documentația normativă tehnică de reglementare a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure executarea lucrărilor specificate în punctul 1 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare:

- Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

- RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- Hotărârea Guvernului nr. 1118 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes;

- NML 2-15:2018 Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată. Procedura de verificare metrologică.

- Hotărârea  Guvernului Nr. 603 din 11.08.2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă.

- Alte acte normative.

- Volumul lucrărilor:

| Nr. | Denumirea lucrării | Tip MM | Număr de platforme, un. | Valoarea diviziunii de verificare, (kg) | Capacitatea maximă de cântărire, (t) | Clasa de exactitate | Număr de senzori, un. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verificarea metrologică, cu ajustare(după caz), balanță electronică cu funcționare neautomată tip BSA-30/60 D1.4T-1 (cântar pentru vehicule rutiere) | staționar | 3 | 10/20 | 60 | Medium (III) | 8 |

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Serviciile de verificare și ajustare se vor petrece la locul exploatării cântarului pentru vehicule rutiere, str.Meșterul Manole, 3, depozit "Termoelectrica”S.A.

- Transportarea verificatorului la locul efectuării măsurărilor se va face din contul Executantului.

- Pentru executarea serviciilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumente și alte materialele necesare din dotarea sa personală.

- Prestarea serviciilor de verificare și ajustare(după caz) se vor efectua în termen de 15 zile lucrătoare, din momentul înregistrării solicitării.

- Executantul lucrărilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- La finalizarea lucrărilor, Executantul în termen de 10 zile lucrătoare va prezenta buletin de verificare metrologică (sau de inutilizabilitate – după caz).

- În cazul imposibilității efectuării lucrărilor în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza și modul de rezolvare a problemei respective, cu stabilirea unui nou termen.

- Cerințe de mentenanță:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul  urmează   să  recepționeze  lucrările  efectuate  în termen  de 10 zile  calendaristice  prin  semnarea  procesului-verbal  de  recepție a lucrărilor,  sau  să  remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și pe perioada de garanție a lucrărilor.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include specificația de preț pentru executarea serviciilor conform cerințelor din punctul 1 și conform volumelor lucrărilor din pct.4.

- Certificatul de acreditare cu anexă pentru activitățile de verificare metrologică solicitată, valabile la data depunerii ofertelor.

- Lista și certificatele de competență a personalului care va asigura executarea serviciilor.

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor de verificare metrologică, sau să dețină contract de arendă;

- Dovada de experiență în domeniul verificărilor metrologice solicitate;

- Termenul executării serviciilor.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA, și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (calibrare, ajustarea tabelului de calibrare, transportare, verificare metrologică ș.a.).