## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 2)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | Set de colonoscoape pentru videoprocesorul CV-1500 | Set de colonoscoape pentru videoprocesorul CV-1500 |  |  |  | Setul să includă: -Videocolonoscop HDTV cu posibilitatea de focalizare – 2 unități; -Videocolonoscop HDTV – 1 unitate. Videocolonoscop HDTV cu posibilitatea de focalizare – 2 unități: a) Compatibil cu videoprocesorul Olympus CV-1500. b) Cu rezoluția imaginei minim 1080p. c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei. d) Compatibil cu tehnologia ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare e) Compatibil cu tehnologia ce optimizează structura, tonurile de culoare și luminozitatea mucoasei f) Cu tehnologie care extinde câmpul de vedere și care combină imaginile capturate în vederea apropiată cu cele capturate în vederea îndepărtată, astfel încât să se obțină o imagine cu o adâncime mai mare a câmpului vizual, ceea ce oferă o mai mare claritate și detalii mai bogate pe toată suprafața imaginii, asigurând un nivel superior de observarea cu focalizare continuă. g) Câmp de vedere minim: în regim normal 170°, în regim apropiat 160°. h) Adâncimea câmpului vizual minim: 1,5 -100 mm. i) Posibilitatea de focalizare pe două distante: în regim normal (diapazonul minim) 3 – 100 mm; în regim apropiat (diapazon minim) 1,5 – 5,5 mm. j) Zoom optic cel puțin 90X. k) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, stânga 160°, dreapta 160°. l) Minim 5 butoane pe mânerul de comandă cu funcții setabile. m) Canal de biopsie (minim): 3,7 mm. n) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa un jet pentru a permite curățarea colonului de mucus sau reziduuri. o) Diametru exterior maxim al tubului de inserție (maxim): 12,8 mm. p) Datele endoscopului să fi afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 5 butoane). q) Cu funcție de rigidizare în trepte a porțiunii distale care da posibilitatea ajustării rigidității colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe mânerul de control al endoscopului. r) Cu funcție flexie pasivă care ajuta endoscopul să treacă de curburile accentuate ale colonului s) Lungimea de lucru (minim): 1600 mm. t) Endoscopul să permită imersarea în apă fără necesitatea utilizării a capacelor de etanșare a contactelor electrice. Videocolonoscop HDTV – 1 unitate: a) Compatibil cu videoprocesorul Olympus CV-1500. b) Cu imagine HDTV sau Full HD c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei d) Câmp de vedere (minim): 170° e) Adâncimea câmpului vizual (minim): 2-100 mm f) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°,jos 180°, st. 160°, dr. 160° g) Minim 4 butoane pe mânerul de comandă cu funcții setabile. a) Canal de biopsie (minim): 3,7 mm. h) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa un jet pentru a permite curățarea colonului de mucus sau reziduuri i) Diametru exterior maxim al tubului de inserție (maxim): 12,8 mm. j) Datele endoscopului să fi afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 4 butoane). k) Cu funcție de rigidizare in trepte a porțiunii distale care dă posibilitatea ajustării rigidității colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe mânerul de control al endoscopului l) Lungimea de lucru (minim): 1680 mm. m) Cu conector la videoprocesor care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare. |  |  | IMSP SCR "Timofei Moșneaga"
33100000-1 | 2 | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare |  |  |  | Transductor transesofagian S3ESL1 compatibil cu USG Arietta 750 VE (Fuji) |  |  | IMSP Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 3 | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare |  |  |  | Transductor 3D MXS1 cu soft compatibil cu USG Arietta 750 VE (Fuji) |  |  | IMSP Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 4 | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare |  |  |  | Transductor 6Vt-D Electronic 4D Multiplane Transesophageal (TEE) cu soft compatibil cu USG GE Vivid E95 |  |  | IMSP Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 5 | Unitate electro-chirurgicală | Unitate electro-chirurgicală |  |  |  | "Unitate electro-chirurgicală: Porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilare vaselor; Suportă moduri de lucru avansate, cu putere reglabilă, adaptabile în funcție de impedanța țesuturilor. Funcție de autotestare automată la pornire Afișare digitală a parametrilor de lucru. Indicatori vizuali și acustici pentru activare, eroare sau finalizare cicluri. Control al volumului semnalelor sonore. Posibilitatea de salvare și încărcare a programelor personalizate (programe de utilizator). Recunoaștere automată a instrumentelor conectate (manipulează automat setările corespunzătoare). Software integrat pentru rezecție bipolară în mediu salin. Compatibilitate cu comutatoare de picior pentru modurile: Monopolar (tăiere/coagulare) Bipolar (coagulare, rezecție), Sigilare vasculară/plasma Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere pură: min. 330 W / 200 Ohm. Tăiere cu hemostază (blend): min. 200 W / 200 Ohm. Coagulare tip spray (fulgurate): min. 100 W / 500Ohm. Coagulare moale: min. 120 W / 75 Ohm. Coagulare cu argon (dacă este oferită): min. 100 W / 500 Ohm Bipolar: Coagulare în mediu salin: min. 120 W / 25 Ohm. Coagulare forțată: min. 100 W / 50 Ohm. Coagulare moale: min. 100 W / 30 Ohm. Rezecție salină: min. 230 W / 25 Ohm Sigilare vaselor (fuziune de ţesut, sigilarea vaselor de legătură sau echivalent): Putere: min. 140 W / 25 Ohm. Capacitatea de a sigila vase de sânge și limfatice de până la 7 mm în diametru. Electrod neutru reutilizabil - 1 buc; Mâner monopolar reutilizabil (creion) pentru electrod, cu cel puţin două butoane de operare1 buc Set de electrozi (min. 3 buc.) de diferite dimensiuni şi forme (minge, lama, ac) - 2 buc Cablu monopolar de cel puțin 3 m. lungime (pentru conectarea instrumentelor laparoscopice) -2 buc" |  |  | IMSP SCM Gheorghe Paladi"
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 2) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Set de colonoscoape pentru videoprocesorul CV-1500 | Set de colonoscoape pentru videoprocesorul CV-1500 | 3: Set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 3 | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 4 | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare | Sondă/Transductor pentru USG aflat în dotare | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 5 | Unitate electro-chirurgicală | Unitate electro-chirurgicală | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________