| 1 | Accesorii pentru digitalizare: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stația de lucru pentru achiziție trebuie să utilizeze același software ca și echipamentul radiologic mobil |  |
| 1.2 | Sa fie compatibil cu același detector de tip flat-panel al echipamentul radiologic mobil, pentru a permite o flexibilitate deplină și eventuale modernizări cu panourile plate suplimentare |  |
| 1.3 | Detectorul portabil de tip flat-panel sa fie compatibil si sa se incadreze in caseta existenta la echipamentul Opera T. |  |
| 1.4 | Sincronizare achiziție hardware cu raze X, cu Opera T30 este necesară cu marcajul CE asociat (AED - Sincronizare de detectare automată a expunerii nu este permisă) |  |
| 1.5 | Posibilitatea de a controla până la 4 panouri cu înregistrarea simplă a panoului |  |
| 1.6 | Monitor cu ecran tactil minim 23 ” |  |
| 1.7 | Conexiune la RIS / HIS, PACS, MPPS |  |
| 1.8 | Înregistrarea pacientului de urgență |  |
| 1.9 | Procesarea imaginii |  |
| 1.10 | - Posibilitatea de a ajusta marginile |  |
| 1.11 | - Ferestre și nivelare |  |
| 1.12 | - Modificare tabel LUT |  |
| 1.13 | - Rotire și zoom |  |
| 1.14 | - Imagine flip (orizontală și verticală) |  |
| 1.15 | - Posibilitatea de a inversa imaginea |  |
| 1.16 | - Suport pentru detectarea regiunilor de interes (ROI) |  |
| 1.17 | - Modificarea informațiilor despre pacient și istoria acestuia |  |
| 1.18 | - Programe prestabilite pentru organe |  |
| 1.19 | - Transmiterea imaginilor către PACS prin rețea în format DICOM 3.0 și suport pentru exportul de imagini prin USB în format COM3.0 sau TIFF |  |
| 1.20 | - Sistemul trebuie să suporte exportul de imagini brute (neprocesate sau pentru procesare) |  |