I.P „SERVICIUL NAȚIONAL  DE MANAGEMENT AL FRECVENȚELOR RADIO ”

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia unui osciloscope digital

Elaborat:

Şef Direcţia DECP				               Anatolie GUZUN

Aprobat:

Director Tehnic     					       Ovidiu SPĂTARU

Chişinău – 2020

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia unui osciloscop digital

CUPRINS

1.	NOTE GENERALE	3

2.	OBIECTUL ACHIZIŢIEI	3

3.	SCOPUL GENERAL AL ACHIZIŢIEI	4

4.	CANTITATEA	4

5.    COMPONENŢA	5

6.	CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII ALE MIJLOACELOR SI                                                                     UTILAJULUI DE MĂSURARE	5

7.    INSTRUIRE	8

8.    PERIOADA DE GARANŢIE	8

9.    PERIOADA POSTGARANŢIE	8

10.    CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU  OFERTANŢI	9

11.   MODUL DE EVALUARE A OFERTELOR.......................................................................... 9

| # NOTE GENERALE | Se va completa de către ofertant |  |
| --- | --- | --- |
|  | Specificaţii tehnice garantate | Abateri/ Remarce De specificat dacă există |
| Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conţine caracteristici ale produselor inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă si va fi respinsă. |  |  |
| # Obiectul achiziţiei |  |  |
| Obiectul procedurii de achiziție îl constituie: Furnizarea, Instalarea şi punerea în funcţiune a unui osciloscop digital pentru efectuarea măsurărilor marimilor electrice si de compatibilitate electromagnetică. Scopul achiziţiei: Utilajele şi accesoriile se achiziţionează pentru dotarea laboratorului de încercări din cadrul IP SNMFR. Locul livrării: Locul livrării mijloacelor şi utilajului de măsurare achziţionate este sediul IP SNMFR din or. Durlești, str. N.Dimo 22/20, MD 2003 |  |  |
| # SCOPUL GENERAL AL ACHIZIŢIEI |  |  |
| - efectuarea încercărilor de laborator – măsurarea parametrilor de compatibilitate electromagnetică a produselor de comunicaţii electronice şi electrocasnice în conformitate cu standardele europene EN si ETSI din domeniul compatibiltăţii electromagnetice şi celor pentru echipamente radio; - Testarea echipamentelor radio din punct de vedere al utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio, astfel încât acestea să nu cauzeze interferenţe prejudiciabile care să împiedice buna utilizare a spectrului de către deţinătorii de licenţe sau utilizatorii finali (cerinţă a Reglementării tehnice „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”, aprobată prin HG 1274 din 23.11.2007) - Facilitarea acreditării laboratorului de încercări pentru măsurătorile necesare activităţii de evaluare a conformităţii produselor cât şi de control al pieţei produselor de comunicaţii electronice pentru o gamă largă de teste la cerinţele de compatibilitate electromagnetică privite din punctul de vedere al emisiilor de perturbaţii EMI şi imunităţii la perturbaţii EMS (Reglementarea tehnică „Compatibilitatea Electromagnetică a Echipamentelor”, aprobată prin HG 807 din 29.10.2015). - Oferirea producătorilor de produse electrocasnice, de telecomunicaţii şi radio a serviciilor de încercări şi testări necesar de efectuat în vederea marcării produselor cu marca de conformitate SM sau CE. |  |  |
| # CANTITATEA |  |  |
| - Osciloscop digital de tip benchtop, unitate functională independentă cu displeu capacitiv tactil (touchscreen) în cantitate de una unitate |  |  |

| # COMPONENŢA |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Osciloscop digital de tip benchtop, unitate functională independentă cu displeu capacitiv tactil (touchscreen) - Sonde pasive pentru conectare la fiecare din intrări - Manualul de utilizare a echipamentului - Certificat de etalonare efectuat de un laborator accreditat. |  |  |
| # CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII ALE MIJLOACELOR SI UTILAJULUI DE MĂSURARE |  |  |
| Tipul osciloscopului; Benchtop cu displeu touchscreen. Input channels; ≥ 2 canale. Analog bandwidth (–3 dB): - at 50 Ω input impedance; ≥ 3 GHz Upgradable up to 6 GHz or better. Analog bandwidth limits; 200 MHz, 20 MHz. Rise time/fall time (10 % to 90 % at 50 Ω); <117 ps. Vertical resolution; ≥8 bit. Effective number of bits (ENOB) at declared bandwith; > 7 bit. Input impedance; 50 Ω ± 3.5 % 1 MΩ ± 1 %. DC gain accuracy; ±2.5 % or better. Input coupling at 50 Ω at 1 MΩ; AC, DC. Input sensitivity at 50 Ω; 1 mV/div to 1 V/div or better. Maximum input voltage (with or without probes) at 50 Ω at 1 MΩ; 5V 400 V (Vp). Channel-to-channel isolation; 40 dB or better. Noise floor at 50 Ω f≥3GHz 1mv/div 10mV/div; 180µVrms or better 355µVrms or better. Timebase accuracy (during 1year after calibration); ≤±0.2 ppm or better. Acquisition System. Real Time Sampling Rate; max. 10 Gsample/s on each channel or better. Waveform acquisition rate; >1 000 000 waveforms/sec or better. Memory depth/sampling memory; 50MSamples on each channel or better. Acquisition modes; Realtime, Segmented mode. Time base range; 25ps/div to 50s/div or better. Trigger System. Detectable glitch width; 100ps to 1000s or better. Sweep mode; auto, normal, single. Trigger modes; Edge, Glitch, Width, Runt, Window, Timeout, Pattern, Video. Analysis & Measurement. Waveform processing; Math functions, Gates, Waveform measurements, Voltage, Time, Frequency domain, Eye-diagram measurements,Statistics, Mask testing, Histograms, Waveform Math. Power analysis; Quality, harmonics, inrush current,. Arbitrary Waveform and Pattern Generator; Operating modes: function generator, arbitrary waveform generator, modulation, frequency sweep. List of Osciloscope probes should be supplied. Standard Probes; At least 500 MHz passive probes for each channel, 10:1, 1 MΩ,. Connectivity. USB port; 2 ports or more. LAN port; 1 port. 10MHz reference port; 1 port or more. General data. Display; Capacitive Touchscreen display. Operating Voltage; 100-240 V, 50/60 Hz. Operating Temperature range; 0 °C to +45 °C. Warranty; 3 years. - Mijlocul de masurare trebuie să fie conform cu reglementările tehnice europene aplicabile, cerinţele de securitate a standardului EN/IEC 61010 şi cerinţele de compatibilitate electromagnetică a standardelor EMC&EMI relevante - Mijlocul de masurare va fi livrat cu Certificat de etalonare pentru întreaga lărgime de bandă a osciloscopului, eliberat de laborator acreditat ILAC/EA/APLAC/IAAC (ISO 17025). - Certificatul de etalonare trebuie să fie de o vechime nu mai mare de 3 luni de la data livrării câtre IP SNMFR |  |  |
| # Accesorii |  |  |
| Vor fi oferite toate accesoriile standard, cabluri pentru interconectări, fire şi cabluri pentru conectare la sursa de energie electrică, conectoare, etc. Vor fi oferite copiile soft şi hard a Instrucţiunilor de Inofensivitate, a Manualului de instalare şi a Manualului de operare în cel puţin una din limbile romană/engleză/rusă. |  |  |

| 7. Instruirea personalului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contractantul va instala, va pune în funcţiune şi va demonstra modul de funcţionare a echipamentului. După instalarea echipamentului contractantul/ofertantul trebuie să demonstreze că echipamentul livrat corespunde prezentului caiet de sarcini şi va oferi instrucţiuni personalului laboratorului privind următoarele aspecte: - Funcţionarea echipamentului - Verificarea caracteristicilor - Aspecte de mentenanţă şi troubleshooting - Instrucţiuni de inofensivitate în timpul operării şi mentenanţei echipamentului - Mentenanţa preventivă şi corectivă a echipamentului |  |  |
| # PERIOADA DE GARANŢIE |  |  |
| Perioada de garanţie trebuie să fie minim 36 luni pentru echipamentul de măsurare solicitat şi va începe de la data semnării fără obiecţii a procesului –verbal de acceptanţă a echipamentelor. În cazul cînd diferite părţi a echipamentului sunt acceptate de către IP SNMFR în diferite perioade de timp, perioada de garanţie pentru întreg echipamentul/sistemul de măsurare va începe din data semnării ultimului proces verbal de acceptanţă. |  |  |
| # PERIOADA POST GARANŢIE |  |  |
| Contractantul are obligaţia de a garanta, ca echipamentele oferite, vor fi asigurate cu servicii de reparație şi piese de schimb de către producătorul produsului, pentru o perioadă de minim 7 ani după expirarea perioadei de garanţie. |  |  |

| # Criterii de eligibilitate pentru ofertanţi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ofertantul va furniza documente care să stabilească experienţa şi capacitatea, după cum urmează: - Ofertantul va avea o experienţă minimă de 5 ani în furnizarea unor echipamente similare sau superioare acestora - Ofertantul va furniza copia scrisorilor de recomandare sau feedback-ul de la cel puţin 3 laboratoare europene acreditate care utilizează astfel de echipamente Notă: în cazul în care ofertantul nu este producătorul echipamentului, se acceptă referinţele companiei producătoare pentru tipul echipamentului solicitat. |  |  |
| # Modul și factorii de evaluare a ofertelor |  |  |
| Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele prezentului Caiet de sarcini şi care are prețul total cel mai scăzut. |  |  |
| Notă: Conformitatea şi respectarea tuturor cerinţelor prezentate mai sus în prezentul caiet de sarcini trebuie furnizate în detaliu pentru fiecare cerinţă în coloana Specificaţii tehnice garantate (STG) cu documente de suport tehnic, ilustraţii, scheme, diagrame, desene, cataloage ale furnizorilor de echipamente, părţi şi subansamble oferite. |  |  |