|  |  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o a lotului |  | Denumirea bunurilor |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1 |  | Autoclav 90 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) |  |  |  |  | Încărcare verticală |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Construcția interioară din oțel AISI 316L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Clasa B, S |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Securitate la supraîncălzire da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Alarme acustică vizuală |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Durata sterilizartii reglabilă da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Regimuri de sterilizare presetate≥ 5 programe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Control electronic Microprocesor |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesului de sterilizare da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Suprafata exterioara să nu se încălzească |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Imprimantă termică da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă ; Ciclu de vacuum |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pre şi post vacuum selectabil |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sistem de uscare da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Camera de sterilizare sudată conform standartelor UE (BSEN 13060; PED2014/68/EU;) inclusiv interior |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Volum interior 90 l, ± 10 l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Precizie timp de sterilizare± 1 min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gama de temperatură: 105 -134 grade C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Precizie temperatură± 2℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Înbinările țevilor, sensorilor, furtunelor conform standartelor UE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Înălțimea maximă (mm.) - 1150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Înregistrator date da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip date data, timp temperatura, presiune |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380 / 220V, 50 Hz |  |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |