CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38433000-9 | Achiziția spectrometrului portabil pentru analize spectrale ale metalului | buc. | 1 | Aprecierea componenței elementelor chimice ale metalelor | 1.000.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL/ADRESA UTILIZĂRII BUNULUI

Orașul Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa-1 (Laboratorul de Control al Metalelor).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIȚIEI

Spectrometrul portabil de metale trebuie să fie livrat până la 31.08.2025, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” SA.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI

Aprecierea componenței elementelor chimice ale metalelor în timpul executării lucrărilor de diagnosticare tehnică și controlului calității metalelor.

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE

| Nr. d/o | Specificația tehnică | Caracteristică/valoare parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnologia aplicată | Indusa de Laser |
|  | Gama de elemente chimice definite | Toate elementele tabelului periodic de la H (hidrogen) până la U (uraniu) |
|  | Diapazonul spectral al undei de măsurare | 190 – 420 nm |
|  | Sursa de execuție | Laser clasa 3b |
|  | Sursa de purjare | Purjare Gaz Argon. Butelie de argon incorporată în mânerul carcasei, cu posibilitate de înlocuire. |
|  | Capacitate rezervor cu argon | Suficient pentru executarea a minim 600 teste de apreciere a componenței elementelor chimice. |
|  | Rastru | Platformă pentru executarea laserului în 2 direcții – XY. Zona de rastru – 16×16 puncte, 256 de locații. |
|  | Calibrare analizor | Calibrare automată cu ajutorul modelului etalon incorporat din oțel inoxidabil – marca AISI 316 |
|  | Display | Ecran tactil de 2,7 inch, TouchScreen |
|  | Procesorul principal | ARM Quad Cortex-A53/1,2 GHz. Memoria operativă: cel puțin 1 GB. Memorie internă: cel puțin 8 GB |
|  | Temperatura de lucru | De la -15°C până la +55°C |
|  | Clasa de protecție a carcasei | IP 54 |
|  | Alimentare analizor | Baterie Li-ion reîncărcabilă și alimentare de la rețea – 220 V (50 Hz) |
|  | Soft | Aplicație pe baza platformei Android compatibilă cu analizorul |
|  | Interfață | Cameră video și foto, Wifi, Bluetooth, USB. Posibilitate de conectare la PC, tabletă sau alt dispozitiv portabil. |
|  | Cameră video și foto încorporată | Cameră incorporată cu punct-marker pentru a focusa punctul de examinare cu funcția de auto-focusare |
|  | Arhiva mărcilor pentru aliaje | Cel puțin 700 de mărci. Posibilitate de suplinire a arhivei direct de pe analizor și/sau PC |
|  | Greutate | Pînă la 2 kg |

- CERINȚE GENERALE

  - Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctul 5 al prezentului caiet de sarcini. Vor fi luate în considerare numai ofertele care respectă aceste cerințe.

  - Bunul livrat trebuie să fie nou și produs nu mai devreme de anul 2024.

  - Bunul livrat trebuie să îndeplinească/corespundă cerințelor stipulate în SM SR EN 61010-1:2013 ”Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 1: Cerințe generale”.

  - Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzină conform legislației în vigoare.

  - Modelul analizorului portabil de metale livrat trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova şi să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie și buletin de verificare metrologică valabil.

  - Furnizorul echipamentului livrat va asigura pregătirea totală a analizorului pentru procesul de lucru, adaptat la condițiile de măsurări și analiză ale beneficiarului (instalare soft, calibrare analizor ș.a.)

  - Furnizorul echipamentului va asigura instruirea personalului ”TERMOELECTRICA” S.A. cu privire la:

- Utilizarea și exploatarea echipamentului respectiv;

- Metodologia de efectuare a analizei spectrale a materialului;

- Interpretarea rezultatelor obținute cu ajutorul aplicației soft.

  - Pentru meniul analizorului limba Română sau Engleză trebuie să fie predefinită.

  - Analizorul trebuie să detecteze următoarele elemente chimice în aliajele menționate:

- Li, Br, Na, Ca – în aliaje de aluminiu;

- Br – în aliaje de nichel;

- Procentaj scăzut de Cr și Si – în aliaje metalice;

- Be și Se – în aliaje de aluminiu;

- C – de la 0,002% în toate tipurile de aliaje.

  - Analizorul portabil de metale livrat trebuie să fie completat cu:

- Unitate de bază (analizor) - 1 bucată;

- Stativ pentru examinarea staționară – 1 bucată;

- Butelii cu argon – 20 bucăți cu V=21 ml

- Adaptor pentru butelie externă de argon – 2 bucăți;

- Acumulator Li-ion – 2 bucăți, - Autonomie / baterie: circa 4 ore

- Încărcător acumulator Li-ion – 1 bucată;

- Ochelari de protecție pentru lucrări cu laser – 1 bucată;

- Cablu alimentare de la rețea 220V a analizorului – 1 bucată;

- Cabluri USB și micro-USB pentru conectare la PC sau alt dispozitiv portabil compatibil;

- Soft pentru PC compatibil cu analizorul (CD sau stick);

- Geantă rigidă de transport rezistentă la șocuri – 1 bucată;

- Pașaport (în limbile română sau engleză);

- Manual de utilizare (în limbile română sau engleză);

- Metodologia de verificare metrologică a analizorului (în limbile română sau engleză);

- Certificat de aprobare de model valabil;

- Buletin de verificare metrologică inițială, sau marcaj CE

- Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare.

- CONDIȚII DE PREZENTARE A OFERTELOR

Oferta trebuie să conțină:

- Producătorul analizorului portabil de metale (uzina producătoare, țara, tipul produsului, anul de fabricare);

- Modelul analizorului portabil de metale;

- Lista/componenţa detaliată a echipamentului;

- Specificațiile tehnice ale echipamentului indicate în punctele 5 și 6;

- Termenul de garanție al bunului  – minim 24 luni de la punerea în exploatare;

- Certificatul de aprobare de model;

- Termenul de livrare a bunului;

- Specificații de preț.

- CONDIȚII CONTRACTUALE

- Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal de recepție a bunurilor), în baza facturii fiscale, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului.