## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Institutul de Medicină de Urgentă pentru anul 2024 (necesar suplimentar) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Cupă necimentata diferite dimensiuni |  |  |  | CUPA Confecționată din aliaj de titan; Acoperirea externa a cupei :plasma spray (hidroxiapatita sau titan),bile sintetizate sau metal poros; Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; Diametre externe sa se prezinte in minim 12 dimensiuni incepind de la 40mm; Sa prezinte minim 2 orificii cu dopuri filetate pentru utilizarea suruburilor si orificiu central din cupa sa prezinte obturator . Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, dimensiunile suruburilor de la 20mm la 40mm lungime,; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul
33100000-1 | 1.2 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Cap ceramic |  |  |  | Cap femural ceramic - - Sa fie disponibil in minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante diametru exterior de28mm,32mm,36mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.
33100000-1 | 1.3 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Cap diferite dimensiuni CoCr |  |  |  | Cap diferite dimensiuni - Sa fie confectionat din aliaj de CoCrMo ; - Sa fie disponibil in minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante de diametru exterior de 22mm, 28mm,32mm,36mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.
33100000-1 | 1.4 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni |  |  |  | Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan, acoperita cu strat de suprafață osteointegrativă hidroxiapatita, titanium plasam spray sau mixt, care crează stabilizarea secundară; Minim 10 dimensiuni; - Tija cu forma conica trapezoidala ; Variantele standard minim 10dimensiuni si lateralizate minim 8, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Pentru implantarea tijelor femurale cimentate si necimentate se va utiliza același intrumentar.Sa prezinte in setul de tije alezoare specifice pentru implantarea mai exaccta a tijelor.Instrumentarul sa prezinte sistem de extragere a tijelor implantate si instrumentar specific pentru abord anterior. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.
33100000-1 | 1.5 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni |  |  |  | Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de CoCr sau otel nitrogenat sau echivalentul său; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Sa prezine varianta standard si lateralizata; In minim 8 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale cimentate si necimentate se va utiliza același intrumentar Sa prezinte in setul de tije alezoare specifice pentru implantarea mai exacta a tijelor.Instrumentarul sa prezinte sistem de extragere a tijelor implantate.Tijele sa fie cu centror pe tija. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
33100000-1 | 1.6 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Restrictor pentru canal femoral |  |  |  | Restrictor pentru canal femural - Confectionat din polietilena supradensa; - Disponibil in mai multe tipodimensiuni, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizata; - Sa existe masuratorul pentru masurarea adincimii si diametrului de canal femural; - Sa se implanteze cu un instrument special, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -
33100000-1 | 1.7 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Insert |  |  |  | INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata ; Diametre pentru minim 12 dimensiuni a cupelor, sa inceapa de la 40mm diamentrul exterior .Sa prezinte guler antiluxant de 15 grade si neutru; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni22, 28, 32,36 mm conform tehnicii.Setul de instrumente sa prezinte probe de insert specifice cupei; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
33100000-1 | 1.8 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Cupa cimentata |  |  |  | Confectionat din polietilena UHMWPE.Implantabila cimentat. Sa prezinte inel radioopac din otel inoxidabil. Minim 8dimensiuni a cupelor, sa inceapa de la 44mm diamentrul exterior .Striatii circulare si radiale pe cupa pentru a preveni rotirea si inclinarea cupei..Sa prezinte guler antiluxant de 15 grade; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de 28mm optional 32mm conform tehnicii;Instrumentar specific de implantare Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
33100000-1 | 1.9 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Lame pentru motor oscilant |  |  |  | Lame pentru motor oscilant
33100000-1 | 1.10 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Motor burghiu si oscilant gratis în folosință |  |  |  | Motor burghiu si oscilant gratis în folosință 1. Sa fie noi 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 1.11 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Set de instrumente gratis in folosinta |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 2.1 | Proteza de revizie sold | Tija femurala de revizie modulara |  |  |  | Sa fie disponibila cimentata si necimentata - Varianta necimentata sa fie rugoasa, cimentata sa fie lustruita;- Sa fie confectionata din aliaj de titan;- Sa fie compusa din 2 segmente: metafizar si diafizar;- Sa fie serile;- Conul 12 / 14mmSegmentul metafizar:- Sa fie disponibil in minim 2 lungimi cuprinse intre 40 – 70mm +/_ 10mm, Sa fie disponibile varianta standard si lateralizata- Sa aiba inclus capacul de protective;- Sa fie disponibil segment de extensie conform tehnicii Sa permita reglarea anteversiei la minim 180 grade;- Sa prezinte filet interior pentru fixarea impactorului;- Sa existe posibilitatea testarii pozitionarii ansamblului in situ;- Sa aiba suprafata rugoasa;- Sa permita combinarea oricarei componente metafizare cu oricare componenta diafizara.Segmentul diafizar- Sa prezinte optiunea dreapta si curba pentru varianta necimentata si pentru varianta cimentata- Sa prezinte santuri longitudinale pentru imbunatairea osteointegrarii;- Sa permita combinarea oricarei componente diafizare cu oricare componenta metafizara inclusiv pe probe. Varianta necimentata sa prezinte minim 7 diametre intre 12 si 22mm, increment cel mult 2mm, varianta cimentata sa prezinte minim 3 diametre;- Varianta necimentata sa prezinte minim 2 lungimi de 150 dreapta si 200mm curba +/ - 10mm Varianta cimentata sa prezinte minim doua lungimi- Fixarea sa se faca cu o cheie dinamometrica si surub de blocare disponibil in doua lungimi;- Sa fie sterile 3 ani din momentul livrarii.
33100000-1 | 2.2 | Proteza de revizie sold | Cupa femurala de revizie |  |  |  | Cupa acetabulara de revizii Sa fie confectionata din tantal sau titan poros, cu structura 3 D. -Porozitatea materialului sa fie de minim 60% -Sa prezinte o elasticitate apropiata de cea tesutului osos; -Sa faciliteze integrarea tesutului osos si a tesuturilor moi , - -Materialul sa fie foarte stabil si rezistent la coroziune -Sa permita cimentarea unei cupe (un insert ) in interiorul acesteia,sau fixare necimentata. -Modalitate de implantare : necimentata -Sa prezinte gauri pentru fixare aditionala cu suruburi - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
33100000-1 | 2.3 | Proteza de revizie sold | Insertul acetabular de revizie |  |  |  | Confectionat din polietilena UHMWPE, crosslinkat;- Disponibile minim 14 dimensiuni;Sa se fixeze necimentat sau cimentat de cupa conform tehnicii Disponibile variante neutra, antiluxatie 10 si 20grade- Sa permita utilizarea capetelor articulare de 28, 32 si 36mm;
33100000-1 | 2.4 | Proteza de revizie sold | Cap femural |  |  |  | Cap femural proteic, confecționat din aliaj CoCr; Con 12/14 mm; Diametre externe variind fiind 28, 32, 36 mm; Cel putin 4 dimensiuni de lungime pentru capuri de dimensiunea 28, 32 mm . Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
33100000-1 | 2.5 | Proteza de revizie sold | Cupa cimentata |  |  |  | Confectionat din polietilena UHMWPE.Implantabila cimentat. Sa prezinte inel radioopac din otel inoxidabil. Minim 8dimensiuni a cupelor, sa inceapa de la 44mm diamentrul exterior .Striatii circulare si radiale pe cupa pentru a preveni rotirea si inclinarea cupei..Sa prezinte guler antiluxant de 15 sau 20 grade; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de 28mm si 32 conform tehnicii;Instrumentar specific de implantare Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
33100000-1 | 2.6 | Proteza de revizie sold | Lamele pentru motor |  |  |  | Lame pentru motor oscilant
33100000-1 | 2.7 | Proteza de revizie sold | suruburi cupa de revizie |  |  |  | Şuruburi de cupă - Confecţionate din aliaj de Titan - Diametru de 6,5mm - Profil redus - mărimi disponibile 20-50 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
33100000-1 | 2.8 | Proteza de revizie sold | Tija femurala de revizie monobloc cimentata si necimentata |  |  |  | Sa prezinte doua variante: necimentata si cimentata; - Unghiul cervicocefalic intre 127 la135;- Sa fie confectionata din aliaj de titan – varianta necimentata si aliaj de otel inox sau aliaj CoCr – varianta cimentata;- Conul 12/14mm;- Geometrie conica in toate planurile;- Suprafata sablata;- Fara coleret;- Sa prezinte minim 10 dimensiuni pentru varianta necimentata si 8 dimensiuni pentru varianta cimentata;- Sa prezinte striuri longitudinale pe toata lungimea;- Varianta cimentata sa prezinte centroareproximal si distal pentru implantare mai exacta.Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrăr
33100000-1 | 2.9 | Proteza de revizie sold | Set de instrumente gratis in folosinta |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.Setul de revizie sa prezinte dalti specifice si instrumentar pentru usurarea inlaturarii componentei femurale si acetabulare.
33100000-1 | 2.10 | Proteza de revizie sold | Motor burghiu,oscilant gratis in folosinta |  |  |  | Motor burghiu si oscilant gratis în folosință 1. Sa fie noi 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 3.1 | Cusca acetabulara de revizie si inel de ranforsare | inel de ranforsare |  |  |  | Confectionat din aliaj titan Minim 8 dimensiuni incepind cu diametrul exern 48mm pina la 66mm suprafata mata.Sa fie steril .Sa fie cu gauri proximale pentru fixare cu suruburi.
33100000-1 | 3.2 | Cusca acetabulara de revizie si inel de ranforsare | Cusca acetabulara de revizie |  |  |  | Confectionata din aliaj de titan - Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de minim 600 microni;- Sa fie poroasa atat pe zona craniala cat si pe aripiș- Sa fie anatomica, stinga / dreapta;- Orificiile sa permita inserarea angulate a suruburilor;- Sa prezinte doua aripioare;- Aripa care se implanteaza pe ischion sa prezinte un orificiu pentru surub;- Sa prezinte 10 dimensiuni stg / dr, intre 44 – 62mm diametru interns- Suruburile sa aiba diametrul de 6,5mm si sa fie disponibile in minim 8 dimensiuni, intre 20 0 60mm;- Sa fie sterile
33100000-1 | 4.1 | Conuri pentru revizia de genunchi | Conuri pentru revizia de genunchi |  |  |  | Confectionate din aliaj de titan, printate 3D;- Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de minim 620 microni- Sa fie disponibile pentru femur si tibiel;- Design conic pentru conurile femurale;- Conurilefemurale sa fie disponibile in 4 dimensiuni;- Conurile tibiale sa fie disponibile in 3 variante: conic, cilindric si in treapta;- Conurile tibiale sa fie disponibile in doua dimensiuni pentru conurile cilindrice si in treapta si 3 dimensiuni pentru cele conice;- Sa fie steri
33100000-1 | 4.2 | Conuri pentru revizia de genunchi | Instrumentar specific pentru impalntarea conurilor |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Institutul de Medicină de Urgentă pentru anul 2024 (necesar suplimentar) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1.1 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Cupă necimentata diferite dimensiuni | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2008000
33100000-1 | 1.2 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Cap ceramic | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.3 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Cap diferite dimensiuni CoCr | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.4 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.5 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.6 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Restrictor pentru canal femoral | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.7 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Insert | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.8 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Cupa cimentata | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.9 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Lame pentru motor oscilant | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.10 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Motor burghiu si oscilant gratis în folosință | 3: bucată; 4: 2+2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.11 | Sistem complex de endoprotezare sold primar | Set de instrumente gratis in folosinta | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.1 | Proteza de revizie sold | Tija femurala de revizie modulara | 3: bucată; 4: 15; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1301500
33100000-1 | 2.2 | Proteza de revizie sold | Cupa femurala de revizie | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.3 | Proteza de revizie sold | Insertul acetabular de revizie | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.4 | Proteza de revizie sold | Cap femural | 3: bucată; 4: 25; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.5 | Proteza de revizie sold | Cupa cimentata | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.6 | Proteza de revizie sold | Lamele pentru motor | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.7 | Proteza de revizie sold | suruburi cupa de revizie | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.8 | Proteza de revizie sold | Tija femurala de revizie monobloc cimentata si necimentata | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.9 | Proteza de revizie sold | Set de instrumente gratis in folosinta | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 2.10 | Proteza de revizie sold | Motor burghiu,oscilant gratis in folosinta | 3: bucată; 4: 1+1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 3.1 | Cusca acetabulara de revizie si inel de ranforsare | inel de ranforsare | 3: bucată; 4: 6; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 114000
33100000-1 | 3.2 | Cusca acetabulara de revizie si inel de ranforsare | Cusca acetabulara de revizie | 3: bucată; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 4.1 | Conuri pentru revizia de genunchi | Conuri pentru revizia de genunchi | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 200000
33100000-1 | 4.2 | Conuri pentru revizia de genunchi | Instrumentar specific pentru impalntarea conurilor | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
3623500

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________