| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivului de măsurare a adâncimii fisurilor (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea dispozitivului de măsurare a adâncimii fisurilor. |  |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Unitatea de bază |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Display (mod de afișare) | LCD DOT display matricial |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Rezoluție display (pe caracter) | minim 5×7 pixeli |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Rata de citire a datelor | ≥1 citire pe secundă |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Domeniul de măsurare | 0 – 99,9 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Rezoluția de măsurare | 0,1 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Unitate de măsură | mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Precizia de măsurare | Pe bloc de control după calibrare în 2 puncte: 0..10mm, ±1%...±3%; După calibrare la zero a corecției de material: 0..10mm, ±1%...±23%; Pe material feromagnetic: 10..100mm, ±1%...±25%; După calibrare la zero a corecției pe material austenitic: 0..100mm, ±1%...±25%; După corecția în două puncte pe material feromagnetic: 0..10mm, ±1%...±13%; 10..100mm, ±1%...±15%; După corecția în două puncte pe material austenitic: 0..10mm, ±1%...±20%; 10..100mm, ±1%...±25%; Precizia unghiului măsurat a fisurilor înclinate: ±10%; ±5° de la α>30°. |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Intrări și ieșiri interfață | Conector pentru PC; Conector pentru sonde; Conector încărcător. |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Memorie valori | Mai mult de 3000 valori |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Alimentare dispozitiv | acumulatori reîncărcabili sau baterii alcaline |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Temperatura de lucru | 0°C ... +45°C |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Clasa de protecție | Cel puțin IP 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Greutatea unității de bază | 200―300g |  |  |  |
|  |  |  |  | Sonde de măsurare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Metoda de măsură | Sonde de potențial cu 2 poli de curent și 2 poli de tensiune |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Element de măsurare | Ghidaje cu arcuri pentru pini interschimbabili |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Tipul pinilor | Pini standard; Pini ascuțiți: pentru penetrarea straturilor subțiri de oxizi; Pini pivotanți: pentru penetrarea straturilor dure neconductive. |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | Circuite electronice integrate | Memorarea a 3 curbe caracteristice |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | Dispunerea pinilor de contact | În formă de pătrat și în formă liniară |  |  |  |
|  |  |  |  | - Perioada de garanție a dispozitivului de măsurare a fisurilor și componentelor acestuia va constitui – 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului Verbal de primire-predare a bunului. - Dispozitivul trebuie să dețină următorii parametri: - Aparat portabil cu dimensiuni și greutate mică, fiabil și rezistent; - Protecție la praf și umiditate; - Display LCD; - Meniu ușor de utilizat; - Afișaj grafic pe ecran; - Precizie ridicată a măsurătorilor; - Alimentare prin acumulatori sau baterii alcaline; - Indicarea stării capacității acumulatorilor și/sau bateriilor; - Deconectare automată; - Mai multe limbi predefinite; - Interfață pentru transfer de date; - Software avansat. - Dispozitivul de măsurare a fisurilor trebuie să fie completat cu: - Unitatea de bază – inclusiv cu baterii și/sau acumulatori (1 buc.); - Sondă (tip 0°) cu ace de contact dispuse în formă de pătrat pentru măsurarea fisurilor verticale, deosebit de mici în poziții foarte înguste (1 buc.); - Sondă (tip 0°) cu ace de contact dispuse în formă de pătrat pentru măsurarea fisurilor verticale la poziții greu accesibile (1 buc.); - Sondă (tip 0°) cu ace de contact în linie pentru măsurarea fisurilor verticale și înclinate (1 buc.); - Sondă cotită la 90° cu ace de contact în linie pentru măsurarea fisurilor verticale și înclinate cu o lățime mai mari de 2,54mm (1 buc.); - Magnet de contact cu cablu pentru sonde de măsurare a fisurilor verticale și înclinate (2 buc.). - Corp de control cu adâncimea fisurilor de la 0 până la 10mm (1 buc.); - Încărcător, 230V (1 buc.); - Termoimprimantă mobilă (cu acumulatori), inclusiv încărcător (1 buc.); - Cablu și adaptor pentru PC și imprimantă (2 buc.); - Software PC pentru prelucrarea datelor – CD sau stick (1 buc.); - Scule pentru știfturi de contact (set); - Consumabile: set cu 8 știfturi de contact și set cu 4 știfturi de contact pentru sonde (2 seturi); - Geantă de protecție pentru dispozitiv și accesorii (1 buc.); - Manual de utilizare/pașaport (în limba română); - Certificate de origine/calitate/proveniență; - Buletin de verificare metrologică inițială/periodică sau certificat de etalonare valabile; - Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare. |  |  |  |  |  |
| TOTAL General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________