Instituția Publică "Laboratorul central de testare a băuturilor

alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate"

Caiet de sarcini privind achiziţionarea :

HPLC  Sistema pentru  determinarea micotoxinelor

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de achiziţie şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora ofertantul participant la procedură va elabora oferta sa, în vederea atribuirii contractului de achiziţii publice având ca obiect vînzarea, livrarea, instruirea personalului a autorității contractante, efectuarea lucrărilor de instalare și pornire, deservirea pe garanție a echipamentului de laborator - HPLC  Sistema pentru  determinarea micotoxinelor  la adresa : mun. Chişinău,  str. Grenoble 128, lit ,,U”.

Situaţia personală a ofertantului:

- nu se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătoreşti; şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

- nu a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- nu a prezentat informaţii false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

- nu este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici, nu practică sau nu a practicat pseudoactivitate de întreprinzător;

- compania, fondatorii şi/sau administratorul nu a fost privat de dreptul de a practica o anumită activitate

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale a ofertantului:

- obligatoriu se prezintă forma de înregistrare ca persoană juridică, autorizaţia sau certificatul privind activitatea de comercializare, instalare și deservire a echipamentelor de laborator

Standarde de asigurare a calităţii:

- certificatele, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaţionale pertinente, emise de organisme acreditate;

Cerinţe tehnice:

| № | Параметры Parameters | Тендерные требования Tender requirements |
| --- | --- | --- |
| 1.Насос с 4-х канальным градиентным блоком и миксером, 1 шт. Pump with 4-channels gradient unit with mixer, 1pc. |  |  |
|  | Тип насоса Solvent delivery method | Параллельный двойной плунжерный Parallel-type double plunger |
|  | Диапазон установки потока Flow-rate setting range | Не уже, чем от 0,001 мл/мин до 10,000 мл/мин Not less than from 0.0001 mL/min to 10.0000 mL/min |
|  | Максимальное рабочее давление Maximum discharge pressure | Не менее, чем 65MПа Not below than 65 Mpa |
|  | Градиентный блок на низком давлении с миксером Low Pressure Gradient Unit with mixer | Не менее чем 4-х канальный Not less than 4 channels |
| 2. Автоматическая промывка плунжеров насоса, 1 шт. Automatic rinsing kit for pump, 1pc. |  |  |
| 3. Отсек для растворителей, 1шт. Reservoir tray, 1pc. |  |  |
| 4. Автоинжектор с блоком охлаждения, 1шт. Auto-injector with cooling unit, 1pc. |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление Maximum discharge pressure | Не менее, чем 65MПа Not below than 65 Mpa |
|  | Количество проб, которые могут быть установлены в автоинжекторе Number of processed samples | Не менее, чем 200 (2 мл виал) Not less than 200 (2ml vials) |
|  | Температурный диапазон блока охлаждения автоинжектора Autoinjector cooling unit temperature range | Не уже, чем от 40С до 450С Not less than from 40С to 450С |
| 5. Дегазатор, 1шт. Degasser Unit, 1pc. |  |  |
|  | Количество каналов дегазации Number of channels | Не менее, чем 5 Not less than 5 |
| 6. Флуоресцентрый детектор, 1шт. Fluorescence detector, 1pc. |  |  |
|  | Диапазон длин волн для экстинкции и эмиссии Wavelength range for extinction and emission | Не уже, чем 200-750нм Not less than 200-750nm |
|  | Точность установки дины волны Wavelenght Accuracy | Не более, чем + 0.2nm Not more than + 0,2нм |
|  | Максимальная частота сканирования Maximum Data Rate | Не менее, чем 100 Гц Not less than 100 Hz |
|  | Чувствительность Sensitivity | Соотношение сигнал-шум для Раман линии воды > 2 000:1 (шум при измерении сигнала) Signal-to-noise ratio of Raman peak water > 2 000:1 (noise reference measured at signal) |
| 7. Диодно-матричный детектор, 1шт. Diode Array Detector, 1pc. |  |  |
|  | Диапазон длин волн Wavelength Range | Не уже, чем 190-800нм Not less than 190-800nm |
|  | Одновременное сканирование длин волн Maximum Data Rate | Не менее, чем 16 Not below than 16 |
| 8. Термостат колонок, 1шт. Column Oven, 1pc. |  |  |
|  | Диапазон контроля температуры Temperature control range | Не уже, чем от 12°C ниже комнатной до 90°C Not less than from 12°C below room temperature to 90°C |
|  | Точность контроля температуры Temperature-control precision | Не более, чем + 0,1оС Not more than + 0,1оС |
|  | Количество колонок, которые могут быть установлены одновременно в термостате Number of columns which can be simultaneously set in the oven | Не менее 3 Not less than 3 |
| 9. Программное обеспечение, 1шт. Software, 1pc. |  |  |
|  | Программное обеспечения для управления прибором и обработки результатов Management by a chromatograph and treatment of analysis’s results | Лицензионное программное обеспечение, обязательно на английском и русском языках, которое разработано фирмой-производителем хроматографа Special Software is produced by a firm, obligatory in English and Russian, which is the producer of HPLC Программное обеспечение должно иметь возможность математической обработки данных (расчет среднего значения и СКО) параллельных измерений Software must be able to process mathematically (calculating of the mean and standard deviation) of parallel measurements |
| 10. Пакет-метода по определению микотоксинов Method package for the determination of mycotoxins |  |  |
|  | Аналитические методы должны включать: Analytical methods should include: | - названия целевых компонентов, время удерживания, УФ-спектры, форматы отчетов. - target component names, retention times, UV-spectrum, report formats. |
|  | Количество аналитов в методе The number of analytes in the method | Не менее 10 (Афлатоксин М1, Афлатоксин G1, Афлатоксин G2, Афлатоксин В1, Афлатоксин В2, Зераленон, Охратоксин А, Ниваленол, Деоксиниваленол, Патулин) Not less than 10 (Aflatoxin M1, Aflatoxin G2, Aflatoxin G1, Aflatoxin B2, Aflatoxin B1, Zearalenone, Ochratoxin A, Nivalenol, Deoxynivalenol, Patulin) |
| 11. Системный контроллер, 1pc. System Controller, 1pc. |  |  |
| 12. Аналитическая колонка С18, 2мкм, 75 х 3,0мм, 3 шт. Analytical column C18, 2 µm; 75 x 3.0mm, 3pcs. |  |  |
| 13. Аналитическая колонка С18, 5мкм, 250 х 4,6мм, 1 шт. Analytical column C18, 5 µm; 250 x 4.6mm, 1pc. |  |  |
| 14. Аналитическая колонка С18, 5мкм, 150 х 2,1мм, 1 шт. Analytical column C18, 5 µm; 150 x 2.1mm, 1pc. |  |  |
| 15. Комплект 2мл виал с крышками и септами (500шт./комплект) Set of 2ml vials with caps and septums (500pcs / set) |  |  |
| 16. Комплект 1л бутылей с крышками со специальными отверстиями (5шт./комплект) Set of 1L bottles with caps with special holes (5 pcs / set) |  |  |
| 17. Набор инструментов для обслуживания прибора, 1 комплект Tool kit, 1 set |  |  |
| 18. Специальные требования Special requirements Год выпуска HPLC СИСТЕМЫ не ранее 2020 года HPLC SYSTEM should be manufactured not earlier than 2020 |  |  |
| 19. ПК, 1шт. PC, 1pc. |  |  |
|  | Системный бок PC System Unit | Intel Core i5-series или выше, DDR - 16 Гб, HDD - не менее 1Тб, DVD+/-RW, Операционная система Widows 10 64-bit; Intel Core i5-series or higher, DDR - 16 GB, HDD - at least 1TB, DVD +/- RW, Widows 10 64-bit operating system; |
|  | Монитор Monitor | Не менее 24-дюймов Not less than 24 inches |
|  | Принтер Printer | Лазерный принтер Laser printer |