Lotul   Reagenţi,calibratori, material de control si consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis)

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu | 15 000 | teste | " Reactivii vor dispune de certificat, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va fi cu doi componenti și va conține curba de calibrare specifică pentru COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. "" Pentru o proba se va folosi 100 mkl reagent. |
| 2 | Fibrinogen-test pentru determinarea fibrinogenului după metodaClauss | 5 000 | teste | " Reactivii vor dispune de certificat, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va conține curba de calibrare compatibilă cu COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de sapte zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 3 | Bufer Imidazol | 5 000 | teste | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Volumul flaconului va fi ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 4 | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) inclusive testul INR | 20 | fl | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 5 | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT), inclusive testul INR | 20 | fl | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 6 | Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) | 2 | fl | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |

Consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis)

| 7 | Cuve p/u coagulometru COAX 2 | 35 | Set | Cuve specific p/u coagulometru COAX 2 set 500 buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Hirtie pentru Coagulometru COAX 2 | 30 | buc | Hirtie pentru Coagulometru COAX 2 |

Cerinţe generale  1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. . La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).