Lista dispozitivelor medicale înaintate pentru repararea și deservire externă 2024

| Nr. | Dispozitiv | Cantit | Lucrări de mentenanta necesare, lunar (pentru 12 luni) | Periodicitate lucrărilor, 12 luni | Pret TOTAL fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv | 1 unit | Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) | lunar | 225 000 |
| 2 | Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv | 1 unit | 1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; (lunar) | lunar | 156 000 |
| 3 | X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv | 1 unit | Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) | lunar | 75 000 |
| 4 | Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 - 2 dispozitive | 2 unitati | Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) | lunar | 33 600 |
| 5 | Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație | 1 unit | Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate. | lunar | 120 000 |
| 6 | Uscator de aer Atlas Copco FD185 | 1 unit | Lucrări necesare: Înlocuirea compresorului de freon la uscător. In oferta sa fie inclus si lucrarile de demontare și instalarea compresorului de freon, completarea circuitului cu freon. | unitar | 30 000 |
| 7 | Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționer și alte compenente ale stației - 1 instalatie | 1 unit | Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verififcarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate. | lunar | 120 000 |
| 8 | X-ray mobil, MobileArt Eco MUX-10, Shimadzu, anul 2014 | 2 unit | Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. | trimestrial | 56 000 |
| 9 | C-arm mobil Opescope Acteno Shimadzu, 2014 | 1 unit | Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. | trimestrial | 30 000 |
| 10 | X-ray mobil, XFM Italray, anul 2020 | 2 unit | Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. | trimestrial | 50 000 |
| 11 | X-ray mobil, Simply DR Ibis, anul 2020 | 1 unit | Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. | trimestrial | 25 000 |
| 12 | C-arm mobil ZEN-7000 Genoray, anul 2019 | 1 unit | Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. | trimestrial | 25 000 |
|  | T O T A L | 945 600 lei |

| Nr. | Dispozitiv | Lucrări de reparație | Oferta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videogastroscop GIF-H185, S/N: 2400831 | Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. | 30 000 |
| 2 | Videobronhoscop BF-190, S/N: 2502144 | Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. | 30 000 |
| 3 | Videogastroscop GIF-HQ190, S/N: 2612292 | Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. | 30 000 |
| 4 | Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L | Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. | 30 000 |
| 5 | UPS instalat la 05.07.2015, la dispozitivul de imagistica Computer Tomograf Aquilion Prime | Lucrari de inlocuirea deplina a bateriilor la UPS, pentru Computer Tomograf Aquilion Prime Toate acumulatoarele Garanție la baterii si lucrari de inlocuire a bateriilor minim 12 luni. | 215 000 |
|  | T O T A L | 335 000 lei |

ACTE OBLIGATORII:

- Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua deservirea pentru modelul de dispozitiv solicitate;

- Certificat de instruire de la producător sau de către alt organism autorizat de către producător pentru  inginerului angajat și certificatul de autorizare de la ANRAR pe modelul solicitat (Angiograf Trinias C12, Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Sistem informațional FlexPaxs, X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, X-ray mobile, MobileArt Eco MUX-10 Shimadzu, C-arm Opescope Acteno Shimadzu, X-ray mobil XFM Italray, X-ray mobil Simply DR Ibis, C-arm mobil ZEN-7000 Genpray, Autoclav  D502E2 Prod. Matachana, Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, Statia de oxigen Inmatec IMT-POC 8600 med ), care atestă că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparare a dispozitivului;

CERINȚE GENERALE:

1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;

2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării;

3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;

- Timpul de reacționare de la chemarea inginerului pînă la 24 ore și soluționare problmei nu mai mult de 72 ore;

- La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;

- Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis.

CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE

- evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare;

- evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare;

- verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.).

OPERAȚIUNI GENERALE:

- curățarea parților componente ale echipamentului (altele decît cele ce sunt executate de către operator, tehnician);

- controlul și eventual o noua reglare a dispozitivului;

- înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic.

OPERAȚIUNI MECANICE:

- verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare;

- eliminarea jocurilor la părțile mecanice;

- curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare.

OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ:

- verificarea tensiunilor de alimentare;

- verificarea conexiunilor electrice;

- verificarea cablurilor de masă;

- curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente;

- verificarea funcționării motoarelor;

- verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc;

- verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).

Cerințe față de dispozitivele reparate:

1. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni.

2. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație.

Șef Departament Inginerie Biomedicală și TI     Palii Valeriu   ________________