## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță (înaltă/expert/superioara) conform necesităților IMSP AMT Buiucani
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță (înaltă/expert/superioara) | ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță (înaltă/expert/superioara) |  |  |  | Descriere: Acest ecograf este special conceput pentru consultațiile ginecologice și obstetricale. Oferă imagini clare și detaliate ale organelor reproducătoare feminine și ale fătului, fiind ideal atât pentru monitorizarea sarcinii, cât și pentru diagnosticarea afecțiunilor ginecologice. Cu tehnologie avansată, permite vizualizarea rapidă și precisă a detaliilor importante, ajutând medicul să ofere un diagnostic sigur. Este ușor de folosit și oferă rezultate de încredere, chiar și în cazurile mai complexe. Parametrul Specificația PROBE PORTURI ≥4 Linear tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 42 mm Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 5 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 70° Endovaginal 4D cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 160° Volum 4D cu valoarea minima nu mai mare de 2.5 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 6.9 Mhz, banda activă câmpul de vedere minim 70° Dispozitivul va fi setat pentru lucru cu sondele livrate Da NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE canale digitale ≥10 000 000 / 500 (canale fizice) Sumarul gamei dinamice ≥350dB Adâncimea de scanare maxima ≥ 50 cm Posibilitate de rotare a imaginei minim ≥ 180° Posibilitatea de oglindire a imaginei Stingă / Dreapta POSTPROCESARE Da IMAGINE MODURI M-mod 2-D/B-Mode 3-D (automatic) 4-D (live 3-D) Harmonic imaging STIC sau echivalent STIC sau echivalent, în mod doppler color Elastografie tip compresivă pentru sonda liniară și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul, opțional DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență Afișare viteză Power Doppler HPRF Duplex în timp real Triplex în timp real FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale Configurarea măsurătorilor conform necesitaților utilizatorului Diapazon dinamic selectabil Focalizarea continu a gamei dinamice Focalizare de transmisie ajustabilă Măsurători pe reluarea video Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorului final. Regim 4D (3D live) și 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapelor de culori, prezenta tehnologie de formare a culorii naturale a fătului sau echivalent Regim de postprocesare pentru imaginele 4D (3D live) si 3D cu posibilitate de taiere a secțiunilor care nu sânt necesare, schimbare unghiului de vizualizarea, adâncimii pe toate axelor de formare a imaginei sau echivalent Regim de postprocesare in regim 4D(3D live) si 3D cu efect transparent a țesutului sau echivalent Reconstrucția sau trasarea a coloanei vertebrale a fătului in regim semi-automata sau echivalent Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru in regim automat. La necesitate se va putea adăuga foliculi care nu au fost incluși in tabel sau echivalent Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitivul. In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul arborelui vascular la rinichi la mama si făt (trimestru 3), Cap făt trimestru 2,3, ficat mama și făt. La fel pentru vasele periferice sau echivalent Regim specializat pentru vizualizarea scheletului fătului în trimestru 2/3 sau echivalent Regim specializat pentru trasarea uterului cu obținerea planului coronal al uterului sau echivalent Prezența tehnologie de mărire a imaginei fără a micșora rezoluția, contrastul si claritatea zonei care este mărită sau echivalent Sistema automatizat de ajustare a imaginei pentru regim 2D/ B-mode. Ajustarea frecvențelor de lucru automat de către dispozitiv. Tehnologia Omniview sau echivalentul Regim de formare a imaginei trapezoidal sau lărgirea câmpului de scanare pentru sonda liniară Măsurători automatizate in regim de dopler pulsativ (PW) Vizualizare de rezoluție înaltă in 1 trimestru pentru măsurarea translucenței nucale sau echivalent PAN/ZOOM imagine în timp real PAN/ZOOM imagine înghețată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1TB Memoria Cine Minim. 950MB sau min 80000 frame-uri sau min 600 sec DICOM 3.0 Porturile pentru intrări/ieșiri USB 2.0 /3.0 min. 3 buc HDMI/DVI LAN/NET/RJ45 PACHETE DE ANALIZĂ Ginecologie Abdomen Small Parts/ Pârți moi Vascular Pediatric Cardiologie, Opțional Transrectal Musculoscheletal (MSK) Elastografie tip compresivă MONITOR Diagonala ≥ 23" Rezoluția minimă 1920x1080 Braț articulat cu posibilitate de ajustare pe înălțime și articulare dreapta stânga DIVIZARE MONITOR Prezenta obligatoriu a monitorului de control Tehnologie Touch Screen Diagonala ≥ 12" Consola de lucru Tastieră Integrata digitală / pe consola sau glisantă Iluminare consola Control intensitate iluminare Butoane programabile pentru utilizator Consola de lucru Ajustare înălțime Ajustare stânga și dreapta fără mișcarea totala a dispozitivului fata de podea. Prezenta roților minim 4 Frâne minim 2 Imprimantă alb/negru integrat Imprimantă extern color inclus Convertire în format pentru imprimantă 3D, opțional UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu. GEL USG ≥ 5 L Rolă de hârtie pentru imprimanta alb/negru ≥ 1 rolă
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță (înaltă/expert/superioara) conform necesităților IMSP AMT Buiucani | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță (înaltă/expert/superioara | ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță (înaltă/expert/superioara | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________