Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:____________________

Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea modelului bunului/serviciului Ţara de origine Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv 1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; (lunar) X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 - 2 dispozitive Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar) Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate. Uscator de aer Atlas Copco FD185 Lucrări necesare: Înlocuirea compresorului de freon la uscător. In oferta sa fie inclus si lucrarile de demontare și instalarea compresorului de freon, completarea circuitului cu freon. Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționer și alte compenente ale stației - 1 instalatie Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verififcarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate. X-ray mobil, MobileArt Eco MUX-10, Shimadzu, anul 2014 Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. C-arm mobil Opescope Acteno Shimadzu, 2014 Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. X-ray mobil, XFM Italray, anul 2020 Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. X-ray mobil, Simply DR Ibis, anul 2020 Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. C-arm mobil ZEN-7000 Genoray, anul 2019 Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Videogastroscop GIF-H185, S/N: 2400831 Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. Videobronhoscop BF-190, S/N: 2502144 Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. Videogastroscop GIF-HQ190, S/N: 2612292 Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. UPS instalat la 05.07.2015, la dispozitivul de imagistica Computer Tomograf Aquilion Prime Lucrari de inlocuirea deplina a bateriilor la UPS, pentru Computer Tomograf Aquilion Prime Toate acumulatoarele Garanție la baterii si lucrari de inlocuire a bateriilor minim 12 luni. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________