## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
Lotul I
33100000-1 |  | Echipament de magnetoterapie cu intensitate înaltă | Echipament de magnetoterapie cu intensitate înaltă |  |  |  | Regim de operare continuu si pulsatil; Gamă largă de aplicatoare; Ecran tactil LCD de 8” și buton central; Prezența a 1-2 canale; Intensitate: 1-3T; 3 Tesla (aplicator mare) 2,5 Tesla (aplicator mediu) Intervalul de frecvență: 1-150 Hz; Răcire aplicator; Programe 20 Protocoale de tratament, inclusiv în limba română; Manual de utilizare detaliat, inclusiv în limba română: Instructiuni pentru configurare, utilizare, întreținere si masuri de sigurantă; Lista accesoriilor echipamentului oferit; Garanție: 24 luni; Deservire pe perioada garanției; Timer magnetoterapie: 1-60 min; Alimentare: 220-240V/50-60Hz; Dimensiuni -Lungime -500-550mm -Lățime- 500-550mm -Înălțime- 900-1000mm Greutate: cca. 60 kg Livrare: conform recomandărilor producătorului Prezența a 1-2 canale; Intensitate: 1-3T; 3 Tesla (aplicator mare) 2,5 Tesla (aplicator mediu) Intervalul de frecvență: 1-150 Hz; Răcire aplicator; Programe 20 Protocoale de tratament, inclusiv în limba română; Manual de utilizare detaliat, inclusiv în limba română: Instructiuni pentru configurare, utilizare, întreținere si masuri de sigurantă; Lista accesoriilor echipamentului oferit; Garanție: 24 luni; Deservire pe perioada garanției; Timer magnetoterapie: 1-60 min; Alimentare: 220-240V/50-60Hz; Dimensiuni -Lungime -500-550mm -Lățime- 500-550mm -Înălțime- 900-1000mm Greutate: cca. 60 kg Livrare: conform recomandărilor producătorului.
Lotul II
|  | Aparat pentru laserterapie cu functie de scanare | Aparat pentru laserterapie cu functie de scanare |  |  |  | Specificații tehnice: Ecran grafic mare color (4,3”) cu ecran tactil Puterea - 480mW Sursa IR - 808nm / 400mW Sursa R - 660nm / 80mW Interval de ajustare a bratului : de la 60cm la 140cm Aria zonei de tratatament : 400cm2 (masurata la 50 cm deasupra pacientului) Distanta (sursa-pacient) masurata automat 5-100cm Setarea rapidă a zonei de tratament cu butoane de selectie. Puterea de transmisie setata in functie de durata tratamentului si suprafata selectata Posibilitate de tratament direct cu capul laser in orice directie Forma personalizată a zonei de tratament Stativ mobil pentru scaner cu raft de dispozitiv. Programe gata de utilizare pentru boli tipice. Reglarea individuală a tuturor parametrilor de tratament Contoare de timp și număr de tratamente. Funcția de dozare repetat. Senzor pentru verificarea puterii sondelor. Ochelari de protecție în set
Lotul III
|  | Dispozitiv de magnetoterapie cu intensitate joasă, analog Almag 02, variana | Dispozitiv de magnetoterapie cu intensitate joasă, analog Almag 02, variana |  |  |  | Configurația dispozitivului reprezintă următoarea schemă: emițător principal (EM), linie de emitere flexibilă (LIG), emițător local disc (LI)-2buc. caracteristici tehnice: - alimentare 220 V, 50 Hz; - valoarea amplitudinii inducției magnetice a câmpului magnetic pulsat de la 2 la 45 mT; - directia fixa a campului magnetic; - frecventa de repetare a pulsului de la 1 la 100 Hz; - timpul de functionare poate fi setat de la 1 la 30 minute; - numărul de programe specificate aproximativ 80; - tipuri de câmpuri magnetice: • curg de sus în jos, de jos în sus • curg de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta • staționare - masa aparatului nu este mai mare de 11 kg
lotul IV
|  | Termostat cu aer uscat | Termostat cu aer uscat |  |  |  | Caracteristici tehnice: Control: automat Răcire forțată: nu Convecție: da Volumul camerei: 80 litri Corp: metal Cameră: oțel inoxidabil Temperaturi setate: t ambiant +5...+70 °C Consum de energie: 0,3 kW Inclus: 2 rafturi Lățime, mm 510±15 Adâncime, mm 531±15 Înălțime, mm 728±15 Dimensiunile camerei (LxAxH), mm 394x394x490±10 Greutate, nu mai mult, kg 37 Volumul camerei: 80 l Corp metalic cu acoperire cu pulbere Cameră din oțel inoxidabil Uși 2 buc. (dintre care 1 din sticlă suplimentară) Temperaturi setate t amb. cf. +5...+70 °C Timp de setare a modului de funcționare la t=37 °C, h nu mai mult de 2 Oprire de urgență în caz de supraîncălzire, °C >75 °C ’ Este disponibilă convecția Timp de funcționare continuă, 500h Consumul de energie, 0.3kW Sursă de alimentare, 220V/50Hz Garanția : 12 luni.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2024 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lotul I
33100000-1 | 1 | Echipament de magnetoterapie cu intensitate înaltă | Echipament de magnetoterapie cu intensitate înaltă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Lotul II
33100000-1 | 1 | Aparat pentru laserterapie cu functie de scanare | Aparat pentru laserterapie cu functie de scanare | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Lotul III
|  | Dispozitiv de magnetoterapie cu intensitate joasă, analog Almag 02, variana 2 | Dispozitiv de magnetoterapie cu intensitate joasă, analog Almag 02, variana 2 | 3: bucata; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Lotul IV
|  | Termostat cu aer uscat | Termostat cu aer uscat | 3: bucata; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1