I.P „SERVICIUL NAȚIONAL  DE MANAGEMENT AL FRECVENȚELOR RADIO ”

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia unui analizor  de armonici şi flicker pentru

măsurări  de compatibilitate  electromagnetică

în  conformitate  cu standardele

IEC/EN  61000-3-2 şi IEC/EN  61000-3-3

Elaborat:

Şef Direcţia DECP				               Anatolie GUZUN

Aprobat:

Director Tehnic     					       Ovidiu SPĂTARU

Chişinău – 2019

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia unui analizor  de armonici şi flicker pentru

măsurări  de compatibilitate  electromagnetică

în  conformitate  cu standardele

IEC/EN  61000-3-2 şi IEC/EN  61000-3-3

CUPRINS

1.	NOTE GENERALE	2

2.	OBIECTUL ACHIZIŢIEI	2

3.	SCOPUL GENERAL AL ACHIZIŢIEI	3

4.	CANTITATEA	3

5. 	DESCRIERE	3

5.1	Tipurile de încercări şi măsurări care se vor executa în cadrul laboratorului	3

5.2	Descrierea compartimentelor Laboratorului unde se vor executa încercările...........4

5.3	Tipurile de echipamente ce vor fi supuse încercărilor şi măsurărilor  CEM..............5

6.    COMPONENŢA	6

7.	CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII ALE MIJLOACELOR SI                                                                     UTILAJULUI DE MĂSURARE	7

8.    INSTRUIRE	9

9.    PERIOADA DE GARANŢIE	10

10.    PERIOADA POSTGARANŢIE	10

11.    MODUL SI FACTORII DE EVALUARE A OFERTELOR	10

12.    CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU  OFERTANŢI	11

| NOTE GENERALE | Se va completa de către ofertant |
| --- | --- |
|  | Specificaţii tehnice garantate | Abateri/ Remarce De specificat dacă există |
| Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conţine caracteristici ale produselor inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă si va fi respinsă. |  |  |
| Obiectul achiziţiei |  |  |
| Obiectul procedurii de achiziție îl constituie: Furnizarea, Instalarea şi punerea în funcţiune a unui analizor de armonici şi flicker pentru măsurări de compatibilitate electromagnetica în conformitate cu standardele IEC/EN 61000-3-2 şi IEC/EN 61000-3-3 Scopul achiziţiei: De a testa produsele Electrice si Electronice în conformitate cu standardele europene EN/IEC 61000-3-2 şi IEC/EN 61000-3-3. Utilajele şi accesoriile se achiziţionează pentru dotarea laboratorului de încercări din cadrul IP SNMFR. Locul livrării: Locul livrării mijloacelor şi utilajului de măsurare achziţionate este sediul IP SNMFR din or. Durlești, str. N.Dimo 22/20, MD 2003 |  |  |
| SCOPUL GENERAL AL ACHIZIŢIEI |  |  |
| efectuarea încercărilor de laborator – măsurarea parametrilor de compatibilitate electromagnetică a produselor de comunicaţii electronice şi electrocasnice în conformitate cu standardele europene din domeniul compatibiltăţii electromagnetice şi celor pentru echipamente radio; Testarea echipamentelor radio din punct de vedere al utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio, astfel încât acestea să nu cauzeze interferenţe prejudiciabile care să împiedice buna utilizare a spectrului de către deţinătorii de licenţe sau utilizatorii finali (cerinţă a Reglementării tehnice „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”, aprobată prin HG 1274 din 23.11.2007) Facilitarea acreditării laboratorului de încercări pentru măsurătorile necesare activităţii de evaluare a conformităţii produselor cât şi de control al pieţei produselor de comunicaţii electronice pentru o gamă largă de teste la cerinţele de compatibilitate electromagnetică privite din punctul de vedere al emisiilor de perturbaţii EMI şi imunităţii la perturbaţii EMS (Reglementarea tehnică „Compatibilitatea Electromagnetică a Echipamentelor”, aprobată prin HG 807 din 29.10.2015). Oferirea producătorilor de produse electrocasnice, de telecomunicaţii şi radio a serviciilor de încercări şi testări necesar de efectuat în vederea marcării produselor cu marca de conformitate SM sau CE. |  |  |
| CANTITATEA |  |  |
| Analizor de test în cantitate de una unitate, care permite efectuarea încercărilor la conformitate cu ambele standarde EN/IEC 61000-3-2 şi IEC/EN 61000-3-3. |  |  |

| DESCRIERE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Tipurile de încercări şi măsurări care se vor executa în cadrul laboratorului |  |  |
| Echipamentele achiziţionate vor permite executarea următoarelor tipuri de încercări şi măsurări: CEM a echipamentelor electrice/electronice/de comunicaţii în conformitate cu standardul european IEC/EN 61000-3-2 „Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)” CEM a echipamentelor electrice/electronice/de comunicaţii în conformitate cu standardul european IEC/EN 61000-3-3 „Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection” Încercările menţionate sunt aplicabile pentru produse electrice şi electronice care utilizează un curent de intrare egal sau mai mic decât 16A per fază, destinate pentru a fi conectate la sistemul de distribuţie public de tensiune joasă 220-250V linie-neutral la frecvenţa de 50Hz. NOTĂ: Mijloacele şi utilajul de măsurare oferite de ofertant pentru dotarea laboratorului de încercări trebuie să permită executarea tipurilor de încercări şi măsurări de certificare sus-menţionate în conformitate cu standardele Europene în vigoare (ultima ediţie). |  |  |
| 5.2 Descrierea compartimentelor Laboratorului unde se vor executa încercările şi măsurările |  |  |
| Laboratorul cuprinde următoarele compartimente specifice pentru efectuarea încercărilor: a. Camera pentru realizarea încercărilor şi măsurărilor CEM, având următoarele dimensiuni: Dimensiuni cameră: lungime 4830mm; lăţime 2950mm; înălţime 3285mm. b. Camera pentru realizarea încercărilor şi măsurărilor CEM, având următoarele dimensiuni: Dimensiuni cameră: lungime 6084mm; lăţime 3545mm; înălţime 3285mm. |  |  |
| 5.3 Tipurile de echipamente ce vor fi supuse încercărilor şi măsurărilor de CEM |  |  |
| Lista neexhaustivă şi nelimitativă a tipurilor de echipamente asupra cărora vor putea fi efectuate încercări de compatibilitate electromagnetică este următoare: emiţătoare de radiocomunicaţii care lucrează în toate benzile de frecvenţe cu atribuire guvernamentală sau neguvernamentală (staţii GSM, UMTS/CDMA 2000, TETRA, PMR/PAMR, WIMAX, LTE, emiţătoare radio şi TV analogice sau digitale etc.); receptoare de radiocomunicaţii care lucrează în toate benzile de frecvenţe, cu atribuire guvernamentală sau neguvernamentală; orice echipament radio care lucrează în orice bandă de frecvenţă, cu atribuire guvernamentală sau neguvernamentală; orice echipament multimedia şi terminal de telecomunicaţii; echipamente de recepţie pentru televiziune şi radiodifuziune; orice echipament care prin funcţionarea sa poate afecta buna funcţionare a echipamentelor radio sau a echipamente terminale de telecomunicaţii. produse electrocasnice şi unelte electrice; Echipamente pentru sisteme de securitate şi alarmă; echipamente din domeniul tehnologiilor informaţionale Fac excepţie din această listă echipamentele care, din cauza dimensiunilor de gabarit (mai mari de 1.5m(L) x 1.1m(W) x 1.7m(H), nu pot fi măsurate în camerele Laboratorului; |  |  |
| COMPONENŢA |  |  |
| Analizorul de test trebuie să corespundă cerinţelor standardelor IEC/EN 61000-3-2 şi IEC/EN 61000-3-3 şi sa asigure efectuarea încercărilor la conformitate cu cerinţele acestor standarde. Sistemul de măsurare constă din: Sursa de tensiune AC/DC, o singura fază, stabilă, programabilă, cu funcţii de analizor de putere Dispozitiv pentru cuplarea produsului testat la sursa de tensiune, o singura fază Dispozitiv de înregistrare a datelor în timp real Dispozitiv de prelucrare, afişare şi raportare a rezultatelor măsurărilor Soft pentru control, înregistrare, afişare, prelucrare şi raportare a rezultatelor măsurărilor |  |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII ALE MIJLOACELOR SI UTILAJULUI DE MĂSURARE |  |  |
| Analizor de armonici şi flicker pentru măsurări de compatibilitate electromagnetică în conformitate cu standardele IEC/EN 61000-3-2 şi IEC/EN 61000-3-3 |  |  |
| Construcţia şi caracteristicile Analizorului de test trebuie să corespundă cerinţelor standardelor IEC/EN 61000-3-2 şi IEC/EN 61000-3-3 şi sa asigure efectuarea încercărilor la conformitate cu cerinţele acestor standarde. Sistemul de măsurare trebuie sa fie destinat pentru măsurări de flicker şi armonici de curent pentru linii de tensiune de până la 16 A şi pentru o singură fază Sistemul de măsurare trebuie să conţină o Sursă de tensiune stabilă, programabilă şi conformă cu cerinţele standardelor IEC/EN 61000-3-2 şi IEC/EN 61000-3-3 Cerinţe pentru Sursa de tensiune AC/DC: Mod de operare: AC/DC Diapazonul de frecvenţe (AC mode): 16-1000Hz Puterea de ieşire a sursei AC: 5000 kVA; Tensiune AC de ieşire: 0-300 Vrms; Tensiune DC de iesire: 0-300 V; Harmonic distortion: <1% la 60 Hz, <2% la 400 Hz, <3% la 800 Hz Output noise: (20 kHz to 1 MHz) <250 mVrms typical, <500 mVrms maximum Programming accuracy: Voltage (rms): ±0.2% din diapazon Frequency: ±0.01% din valoarea programata Current limit: ±0.5% din valoarea programata Phase: <1,5° cu sarcina balansata Programming resolution: Voltage (rms): 100 mV Frequency: 0.01 Hz 16–81.91 Hz, 0.1 Hz 82.0–819.1 Hz, 1 Hz 820–1000 Hz Current limit: 0.1 Amps Phase: 0.1° Impedanţa de ieşire: programabilă Rezistivă Diapazonul: 17-1000 mOhm, Resolution: 4 mOhm, Accuracy: 2% FS; Inductivă Diapazonul: 230-1000 µH, Resolution: 4 µH, Accuracy 2% FS Impedanţa pentru măsurarea flicker-ului: trebuie să fie în conformitate cu cerinţele IEC 61000-3-3 (0.24 Ω + j0.15 Ω în linie şi 0.16 Ω + j0.1 Ω în neutral). Puterea maximă livrată în sarcină: 3500 kVA Zgomotul de ieşire maximal: (20 kHz to 1 MHz) < 500 mV rms, Posibilităţi de a genera forme arbitrare de unde Protecţie la supraîncălzire şi suprasarcină Posibilitatea de a măsura şi a afişa rezultetele pentru următorii parametri: - Frecvenţa în diapazonul 16-500Hz accuracy ± 0.01% - Tensiunea rms 0-300V accuracy ± 0.5V - Curent rms 0-40A accuracy ± 0.5 A - Crest factor 0-6.00 accuracy ± 0.05 - Puterea reală 0-5kW accuracy ± 20W - Puterea aparentă 0-5kVA accuracy ± 20VA - Power factor 0-1.00 accuracy ± 0.02 - Măsurări de armonici: - frecvenţa fundamentala 16-500Hz rezoluţie 0.01Hz accuracy ± 0.01Hz - frecvenţa armonicilor 32-48kHz rezoluţie 0.01Hz accuracy ± 0.01Hz - Phase 0-360° rezoluţie 0.5° accuracy ± 2° - Tensiune rezoluţie 10mV accuracy ± 250mV - Curent rezoluţie 10mA accuracy ± 50mA Caracteristicile dispozitivului de cuplare cu produsul testat: Se va utiliza pentru a efectua conectarea dintre Sursa de tensiune şi produsul testat Number of phases: 1 Measurement channels: 4 Tip conector pentru conectarea produsului testat: CEE77 si terminal block Să conţină impedanţa conformă cu cerinţele IEC 61000-3-3 16 Amp integrată Maximum voltage: 240VAC Maximum current: 16Arms Puterea pentru alimentarea mostrei: Tensiune 230Vac +/- 10% Current 0.5A Frecvenţa: 50/60Hz Analizorul va conţine un dispozitiv de conversie şi înregistrare a datelor în timp real: - rezoluţie: 16biti - viteza de eşantionare: 250 kSamples/s Analizorul va fi livrat împreuna cu softul necesar pentru prelucrarea datelor şi raportarea rezultatelor măsurărilor. Softul va permite următoarele: rularea secvenţelor de test automate: posibilitatea de modificare şi selectare a limitelor aplicabile Monitorizarea continuă a distorsiunilor de tensiune Prezentarea formelor de undă pentru tensiune şi curent în timp real Posibilitatea raportării rezultatelor în formă de raport de test în format WORD/Excell. Posibilitatea de a introduce în raportul de test date referitor la identificarea produsului testat şi a condiţiilor de test Analizorul de test trebuie să fie conform cu reglementările tehnice europene aplicabile, cerinţele de securitate a standardului EN/IEC 61010 şi cerinţele de compatibilitate electromagnetică a standardelor EMC&EMI relevante Analizorul de test va fi livrat cu Certificat de etalonare eliberat de laborator acreditat ILAC/EA/APLAC/IAAC (ISO 17025) pentru întregul sistem de măsurare. Certificatul de etalonare trebuie să fie de o vechime nu mai mare de 3 luni de la data livrării câtre IP SNMFR |  |  |
| Accesorii |  |  |
| Vor fi oferite toate accesoriile standard, cabluri pentru interconectări, fire şi cabluri pentru conectare la sursa de energie electrică, conectoare, etc. În cazul când mijlocul de măsurare se dirijează/monitorizează la distanţă prin interfaţă de tip IEEE-488 oferta va include un convertor de interfeţe de tip USB – GPIB şi cablurile de conexiune respective. Vor fi oferite copiile soft şi hard a Instrucţiunilor de Inofensivitate, a Manualului de instalare şi a Manualului de operare în cel puţin una din limbile romană/engleză/rusă. |  |  |
| 8. Instruirea personalului |  |  |
| Contractantul va instala, va pune în funcţiune şi va demonstra modul de funcţionare a echipamentului. După instalarea echipamentului contractantul/ofertantul trebuie să demonstreze că parametrii echipamentului livrat corespund specificaţiilor tehnice declarate şi va oferi o instruire de o zi (8 ore) personalului laboratorului privind următoarele aspecte: Funcţionarea echipamentului Verificarea caracteristicilor Aspecte de mentenanţă şi troubleshooting Aspecte privind executarea încercărilor in conformitate cu prevederile standardului Instrucţiuni de inofensivitate în timpul operării şi mentenanţei echipamentului Mentenanţa preventivă şi colectivă a echipamentului |  |  |
| GARANŢIE |  |  |
| Perioada de garanţie trebuie să fie minim 24 luni pentru toate echipamentele de măsurare şi va începe de la data semnării fără obiecţii a procesului –verbal de acceptanţă a echipamentelor În cazul cînd diferite părţi a echipamentului sunt acceptate de către IP SNMFR în diferite perioade de timp, perioada de garanţie pentru întreg echipamentul/sistemul de măsurare va începe din data semnării ultimului proces verbal de acceptanţă. |  |  |
| POST GARANŢIE |  |  |
| Furnizorul are obligaţia de a asigura, după expirarea perioadei de garanţie, în condiţiile unui contract ulterior, servicii şi piese de schimb pentru o perioadă de minim 7 ani pentru toate echipamentele oferite |  |  |
| Criterii de eligibilitate pentru ofertanţi |  |  |
| Ofertantul va furniza documente care să stabilească experienţa şi capacitatea, după cum urmează: Ofertantul va avea o experienţă minimă de 5 ani în furnizarea unor echipamente similare sau superioare acestora Lista utilizatorilor finali ale căror facilități au fost acreditate la cerinţele standardului ISO / IEC 17025 şi au procurat sau utilizează astfel de echipamente Ofertantul va furniza copia scrisorilor de recomandare sau feedback-ul de la cel puţin 3 laboratoare europene acreditate care utilizează astfel de echipamente Notă: în cazul în care ofertantul nu este producătorul echipamentului, se acceptă referinţele companiei producătoare pentru tipul echipamentului solicitat. |  |  |
| Notă: Conformitatea şi respectarea tuturor cerinţelor prezentate mai sus în prezentul caiet de sarcini trebuie furnizate în detaliu pentru fiecare cerinţă în coloana Specificaţii tehnice garantate (STG) cu documente de suport tehnic, ilustraţii, scheme, diagrame, desene, cataloage ale furnizorilor de echipamente, părţi şi subansamble oferite. |  |  |