## valvulare
Nr. Lot |  | Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | SCR | imu | Cardio | CANTITATEA
2 |  | Clei biologic Bioglu | Clei biologic Bioglu | Lipici chirurgical (clei biologic) pentru lipirea peretilor aortei si controlul hemostazei. Siringa preumpluta cu 2 componente Cantitatea 15 gr Conținutul: Gelatină, Resorcină, Formaldehidă Setul format din: - 1 seringă de 2 ml care este compus din ser albumina bovină și glutaraldehidă -4 cateter aplicator Setul să fie steril. | bucată |  |  | 15 | 15
12 | 1 | Petic din PTFE, steril | Petic din PTFE, steril | Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 9(+,-3) cm, grosimea: 0.1 mm , 0.4 mm, 0.5mm. | bucată | 17 |  |  | 17
21 | 2 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart | a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥85º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart | bucată | 17 |  |  | 17
23 |  | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina | Aortice -țesut biologic a valvei: valva porcina -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29, | bucată |  |  | 43 | 43
24 | 3 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin | Aortice -țesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29, | bucată | 50 |  | 16 | 66
28 | 4 | Proteze vasculare bifurcate, 22mm | Proteze vasculare bifurcate, 22mm | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 22 mm x 11 mm. Lungimea: 40 - 50 cm. | bucată | 17 | 2 |  | 19
29 | 5 | Proteze vasculare bifurcate 20 mm | Proteze vasculare bifurcate 20 mm | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 20 mm x 10 mm Lungimea: 40 - 50 cm | bucată | 18 | 2 |  | 20
30 | 6 | Proteze vasculare bifurcate 18 mm | Proteze vasculare bifurcate 18 mm | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni:18 x 9-10 mm Lungimea: 40 - 50 cm | bucată | 18 | 2 |  | 20
31 |  | Proteze vasculare bifurcate 16 mm | Proteze vasculare bifurcate 16 mm | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Dimensiuni: 16 mm x 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm | bucată |  | 3 |  | 3
34 | 7 | Proteze vasculare liniare 8 mm | Proteze vasculare liniare 8 mm | Material - ePTFE , perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 8 mm X >50 cm. | bucată | 40 | 5 |  | 45
36 |  | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene). Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm. Diametru:10 mm Lungimea: ≥50 cm | bucată |  | 2 |  | 2
37 |  | Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm | Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm | Material: poliester împletit sau țesut, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermeabilitate pentru sânge. Porozitate zero ml/min/cm2 la momentul implantării. Impregnare cu colagen sau cu gelatină. Fără conținut e aldehide. Se exclude impregnarea cu antibiotice. Trombogenitate relativă – nu mai mare de 0,006. Posibilitatea tratamentului local al infecției fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Diametrul: 20 mm, Lungimea: 10-15 cm. | bucată |  | 2 |  | 2
39 |  | Proteze vasculare pentru arca aortei | Proteze vasculare pentru arca aortei | Cu 4 branse din material tesut acoperit cu collagen. Lungimea cm: 50 x 30 x 30 x 30 x 30 Diametrul mm:26 x 10 x 08 x 08 x 10 | bucată |  |  | 1 | 1
40 | 8 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 | Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporararii tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior şi 20µm pe interior; flexibilă şi maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistenţă redusă) la introducerea acului in timpul suturării; - rezistenţă la compresie, cudare şi kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistenţă la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existenţa în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard şi perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 3,5, Lungime(cm) - 10 (+,-3) | bucată | 6 |  |  | 6