## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1.1 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
3310000-1 | 1.2 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm |  |  |  | Șurub spongios canulat autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 20mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm-5 mm.Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
3310000-1 | 1.3 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt |  |  |  | Șurub spongios canulat autotarodant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
3310000-1 | 1.4 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm |  |  |  | Șurub cortical canulat autotarodant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
3310000-1 | 1.5 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi canulate Ø4.5mm |  |  |  | Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm ±1 mm, 45 mm ±1 mm și 50 mm ±1 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.
3310000-1 | 1.6 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului
3310000-1 | 1.7 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
3310000-1 | 1.8 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm |  |  |  | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.
3310000-1 | 1.9 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șaibă pentru șuruburi canulate |  |  |  | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă.
3310000-1 | 2 | Instrumente ortopedice | Pensă pentru Maleole |  |  |  | Pensă pentru maleole, lungime 210mm Branșe cu pinuri ascuțite, orientate în interior. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
3310000-1 | 3 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase |  |  |  | Pensă PATELLA pentru oase, lungime 185mm Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.
3310000-1 | 4.1 | Lotul Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) |  |  |  | Tijă femurală universală cu diametrul de Ø9mm, 10 mm și 11 mm, lungimea de la 360mm pînă la 420 mm, dreapta și stânga, inox 1. Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj. 2. Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor). 3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter. 4. Diametre tije cuprinse între 9 – 11 mm şi lungimi cuprinse între 360 şi 420 mm. 5. Material de confecţionare oţel – inox. Tijele să aibă marcajul producătorului. 6. În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare. 7. Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare. 8. Să prezinte şurub de compresiune. 9. Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm . 10. Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale. 11. Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare. 12. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm. 13. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. 14. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilor corticale. 15. Sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga.
3310000-1 | 4.2 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi canulate de reconstrucţie diam. 6.5mm, inox |  |  |  | Şurub canulat de reconstrucţie, lungime de la 90mm pînă la120 mm, inox Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.
3310000-1 | 4.3 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi de zăvorâre diam. 6.5mm, inox |  |  |  | Şurub de zăvorâre, lungime de la 40mm până la 52 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate
3310000-1 | 4.4 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox |  |  |  | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime de la 44mm pînă la 56 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.
3310000-1 | 4.5 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Set de instrumente |  |  |  | Set de instrumente 1. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. 2. Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele. 3.Instrumentariu să aibă marcajul producătorului. 4.Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital. 5.Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 6.Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. 7. Va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 8. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 9. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 10. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 11. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.
3310000-1 | 5.1 | Lotul 68. Elevatoare periostale | Elevator Farabeuf drept, 15cm |  |  |  | Elevator Farabeuf drept, 15cm
3310000-1 | 5.2 | Lotul 68. Elevatoare periostale | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved |  |  |  | Elevator Farabeuf curbat 15cm
3310000-1 | 6.1 | Arc de extenzie chișner | Lotul 70. Arc de extensie Kirschner,x=120mm, y=120mm, cu 3 cârlige de tracție |  |  |  | Arc de extensie Kirschner, x=120mm, y=120mm, cu 3 cârlige de tracție
3310000-1 | 6.2 | Arc de extenzie chișner | Arc de extensie Kirschner, x=155mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție |  |  |  | Arc de extensie Kirschner, x=155mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție
3310000-1 | 6.3 | Arc de extenzie chișner | Arc de extensie Kirschner, x=200mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție |  |  |  | Arc de extensie Kirschner, x=200mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție
3310000-1 | 7 | Tăietor mare de pini | Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm |  |  |  | Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm
3310000-1 | 8.1 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox |  |  |  | Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox
3310000-1 | 8.2 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox |  |  |  | Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox
3310000-1 | 8.3 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm |  |  |  | Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm
3310000-1 | 9 | Pensă Luer ciupitoare de os | Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox. |  |  |  | Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox.
3310000-1 | 10.1 | Retractor pentru cap humerus | Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox. |  |  |  | Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox.
3310000-1 | 10.2 | Retractor pentru cap humerus | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox |  |  |  | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox
3310000-1 | 10.3 | Retractor pentru cap humerus | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox |  |  |  | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox
3310000-1 | 11.1 | Daltă Stille | Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox |  |  |  | Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox
3310000-1 | 11.2 | Daltă Stille | Daltă Stille20cm, 8⃰ |  |  |  | Daltă Stille20cm, 8⃰
3310000-1 | 12.1 | Pense chirurgicale | Lotul 77. Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm |  |  |  | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm
3310000-1 | 12.2 | Pense chirurgicale | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm |  |  |  | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm
3310000-1 | 13.1 | Pense hemostatice | Lotul 78. Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm |  |  |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm
3310000-1 | 13.2 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm |  |  |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm
3310000-1 | 13.3 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm |  |  |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm
3310000-1 | 13.4 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm |  |  |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm
3310000-1 | 14.1 | Port ace | Lotul 79. Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm |  |  |  | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm
3310000-1 | 14.2 | Port ace | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm |  |  |  | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm
3310000-1 | 14.3 | Port ace | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm |  |  |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm
3310000-1 | 14.4 | Port ace | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm |  |  |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm
3310000-1 | 15 | Retractore | Lotul 80. Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm |  |  |  | Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm
3310000-1 | 16 | Clemă Gerster-Lowmann | Clemă Gerster-Lowmann pentru oase, cu 1x2 branșe. Material: inox |  |  |  | Clemă Gerster-Lowmann pentru oase, cu 1x2 branșe. Material: inox
3310000-1 | 17 | Elevator periostal | Elevator periostal melacarpols mic,17,5cm. Material: inox |  |  |  | Elevator periostal melacarpols mic,17,5cm. Material: inox
3310000-1 | 18 | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare |  |  |  | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;
3310000-1 | 19.1 | Tije blocate pentru calcaneu | Tija calcaneu |  |  |  | Tija calcaneu ."marimea 45-70 mm, diametrul 10-12mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
3310000-1 | 19.2 | Tije blocate pentru calcaneu | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul |  |  |  | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
3310000-1 | 19.3 | Tije blocate pentru calcaneu | Obturatoare |  |  |  | Obturatoare ."marimea 0-20 mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
3310000-1 | 20.1 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii |  |  |  | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii. Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
3310000-1 | 20.2 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm |  |  |  | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm. Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
3310000-1 | 20.3 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Set de instrumentar |  |  |  | Set de instrumentar (livrat în custodie). Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) în seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele şi instrumentariul să aibă acelaşi producător;
3310000-1 | 21 | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI |  |  |  | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat 2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3310000-1 | 1.1 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm | 3: bucată; 4: 63; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 49664
3310000-1 | 1.2 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm | 3: bucată; 4: 101; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 1.3 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt | 3: bucată; 4: 46; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 1.4 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm | 3: bucată; 4: 47; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 1.5 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi canulate Ø4.5mm | 3: bucată; 4: 66; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 1.6 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm | 3: bucată; 4: 64; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 1.7 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 1.8 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 1.9 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șaibă pentru șuruburi canulate | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 2 | Instrumente ortopedice | Pensă pentru Maleole | 3: bucată; 4: 24; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 9840
3310000-1 | 3 | Instrumente ortopedice | Pense pentru susținere oase | 3: bucată; 4: 12; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 4920
3310000-1 | 4.1 | Lotul Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | 3: bucată; 4: 144; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 501445
3310000-1 | 4.2 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi canulate de reconstrucţie diam. 6.5mm, inox | 3: bucată; 4: 25; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 4.3 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi de zăvorâre diam. 6.5mm, inox | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 4.4 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 4.5 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Set de instrumente | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 5.1 | Lotul 68. Elevatoare periostale | Elevator Farabeuf drept, 15cm | 3: bucată; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 4800
3310000-1 | 5.2 | Lotul 68. Elevatoare periostale | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved | 3: bucată; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 6.1 | Arc de extenzie chișner | Lotul 70. Arc de extensie Kirschner,x=120mm, y=120mm, cu 3 cârlige de tracție | 3: bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 3240
3310000-1 | 6.2 | Arc de extenzie chișner | Arc de extensie Kirschner, x=155mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție | 3: bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 6.3 | Arc de extenzie chișner | Arc de extensie Kirschner, x=200mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție | 3: bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 7 | Tăietor mare de pini | Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 1587.5
3310000-1 | 8.1 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 2400
3310000-1 | 8.2 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 8.3 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 9 | Pensă Luer ciupitoare de os | Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox. | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 600
3310000-1 | 10.1 | Retractor pentru cap humerus | Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox. | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 2400
3310000-1 | 10.2 | Retractor pentru cap humerus | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 10.3 | Retractor pentru cap humerus | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 11.1 | Daltă Stille | Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 1160
3310000-1 | 11.2 | Daltă Stille | Daltă Stille20cm, 8⃰ | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 12.1 | Pense chirurgicale | Lotul 77. Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 2400
3310000-1 | 12.2 | Pense chirurgicale | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 13.1 | Pense hemostatice | Lotul 78. Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 3480
3310000-1 | 13.2 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 13.3 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 13.4 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 14.1 | Port ace | Lotul 79. Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 5600
3310000-1 | 14.2 | Port ace | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 14.3 | Port ace | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 14.4 | Port ace | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 15 | Retractore | Lotul 80. Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 360
3310000-1 | 16 | Clemă Gerster-Lowmann | Clemă Gerster-Lowmann pentru oase, cu 1x2 branșe. Material: inox | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 800
3310000-1 | 17 | Elevator periostal | Elevator periostal melacarpols mic,17,5cm. Material: inox | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 400
3310000-1 | 18 | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 18000
3310000-1 | 19.1 | Tije blocate pentru calcaneu | Tija calcaneu | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 79000
3310000-1 | 19.2 | Tije blocate pentru calcaneu | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 19.3 | Tije blocate pentru calcaneu | Obturatoare | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 20.1 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 3500
3310000-1 | 20.2 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 20.3 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Set de instrumentar | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025
3310000-1 | 21 | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025; 10: 5000
700596.5
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________