CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri privind achiziția unor echipamente pentru laborator

Obiectul achizițiilor: Procurarea și livrarea centrifugă pentru laborator radiologic

Denumirea beneficiarului: ISDS 'Obiectele Speciale 5101, 5102' a IGSU al MAI

Organizatorul procedurii de achiziție: ISDS 'Obiectele Speciale 5101, 5102' a IGSU al MAI

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 210

Telefon: (022) 42 82 16; (022) 42 87 38

Tipul procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Preț

Criterii de atribuire: Cel mai mic preț

Durata contractului: Până la finalizarea procedurii de procurare, livrare și instalare

Sursa de finanțare: Alocații bugetare

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini conține ansamblul cerințelor tehnice și calitative minime, obligatorii, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară pentru bunurile care vor fi achiziționate în cadrul prezentei proceduri de achiziție.

Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care Propunerea Tehnică ofertată presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale impuse în Caietul de Sarcini.

Oferta care conține caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de Sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă, atrăgând descalificarea ofertantului.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentei achiziții îl reprezintă Procurarea și livrarea centrifugă pentru laborator radiologic, destinată utilizării în condiții specifice de manipulare a probelor potențial contaminate cu materiale radioactive.

Caietul de Sarcini conține cerințele tehnice impuse și cele de garanție ce vor fi considerate minimale, precum și regulile care trebuie respectate, astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze Propunerea Tehnică corespunzător cu necesitățile Autorității Contractante.

Criteriul de atribuire a achiziției este prețul cel mai scăzut.

3. CONDIȚII MINIMALE ȘI OBLIGATORII

Oferta va cuprinde obligatoriu specificațiile tehnice de la producător, care vor atesta caracteristicile minime și obligatorii solicitate. Informațiile prezentate în ofertă vor fi redactate concis, astfel încât să reiasă cu claritate și fără echivoc, dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile impuse.

Condițiile generale și specifice de natură tehnică sunt cele menționate în Specificațiile tehnice. Nerespectarea tuturor cerințelor, privind specificațiile tehnice determină considerarea ofertei în cauză ca fiind neconformă.

Dacă bunurile livrate nu corespund specificațiilor minime indicate, contractantul poate să-l refuze, iar furnizorul va trebui să-l înlocuiască, pentru a satisface cerințele specificațiilor tehnice conform Caietului de Sarcini și Contractului, fără a percepe un cost suplimentar.

Bunurile livrate trebuie să fie noi cu ambalaje originale nedeteriorate, nedespachetate și să fie în stare perfectă de funcționare.

4. CONDIȚII DE GARANȚIE, SERVICE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

4.1. Perioada de garanție

Perioada de garanție a bunurilor oferite va fi de minimum 24 luni și se calculează de la data semnării procesului verbal de recepție a bunurilor.

În perioada de garanție, orice defecțiune de funcționare a bunurilor, care face obiectul garanției, va fi soluționată gratuit de către furnizor. Garanția bunurilor se va prelungi cu perioada de nefuncționare a acestuia.

4.2. Service și asistență tehnică

Oferta va include următoarele servicii de suport tehnic:

- Service post-garanție: Furnizorul va indica disponibilitatea service-ului post-garanție și termenele de intervenție;

- Timp de răspuns: Maximum 48 ore pentru diagnosticare de la semnalarea defecțiunii;

- Timp de remediere: Maximum 10 zile lucrătoare de la diagnostic;

- Piese de schimb: Disponibilitatea pieselor de schimb pentru minimum 10 ani de la data achiziției;

- Asistență tehnică: Suport tehnic telefonic/email în limba română sau engleză în timpul programului de lucru (luni-vineri, 09:00-17:00).

5. TERMENE ȘI CONDIȚII DE LIVRARE

Termenul de livrare este de maximum 90 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică.

Documentele valabile, care vor însoți în mod obligatoriu bunurile livrate:

- Factură fiscală în E-factură;

- Declarație/certificat de conformitate și calitate pentru bunurile livrate;

- Certificat de garanție a bunurilor livrate;

- Documentația tehnică completă a bunurilor livrate (manual de utilizare, fișe tehnice, proceduri de mentenanță);

- Certificat CE de conformitate;

- Proces verbal de predare-primire.

6. INSTALARE, CALIFICARE ȘI INSTRUIRE

6.1. Instalare și punere în funcțiune

Furnizorul este obligat să asigure:

- Instalarea completă și punerea în funcțiune a echipamentului la sediul beneficiarului;

- Verificarea tuturor funcțiilor și parametrilor tehnici declarați;

- Efectuarea a minimum 3 cicluri test de centrifugare pentru validarea funcționării corecte;

- Instruirea personalului conform cerințelor de la punctul 6.3.

6.2. Calificare echipament (IQ/OQ/PQ)

În cazul în care beneficiarul solicită, furnizorul trebuie să fie capabil să oferteze servicii de calificare a echipamentului conform cerințelor GLP/GMP:

- IQ (Installation Qualification) - Calificare instalare: verificarea conformității instalării cu specificațiile producătorului;

- OQ (Operational Qualification) - Calificare operațională: verificarea funcționării corecte în întreaga gamă operațională;

- PQ (Performance Qualification) - Calificare performanță: demonstrarea funcționării constante în condiții reale de lucru.

Notă: Costurile pentru IQ/OQ/PQ vor fi specificate separat în ofertă, dacă sunt solicitate de beneficiar.

6.3. Instruire personal

Furnizorul va asigura instruirea a minimum 5 persoane din cadrul beneficiarului privind:

- Operarea echipamentului și utilizarea tuturor funcțiilor;

- Programarea și memorarea ciclurilor de centrifugare;

- Procedurile de siguranță și măsuri de urgență;

- Mentenanță de rutină și curățare;

- Interpretarea mesajelor de eroare și rezolvarea problemelor simple;

- Proceduri specifice pentru manipularea probelor radioactive (dacă este cazul).

Instruirea va fi documentată prin proces-verbal semnat de participanți.

7. RECEPȚIA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A BUNURILOR

Recepția cantitativă și calitativă a bunurilor contractate se va realiza la data livrării acestora, la locul de livrare, în prezența reprezentantului furnizorului, pe baza documentelor de însoțire și a procesului verbal de recepție, semnat de către ambele părți.

Locul și termenul de livrare: ISDS 'Obiectele Speciale 5101, 5102' a IGSU al MAI (mun. Chișinău, str. Uzinelor, 210), pe parcursul anului 2025.

Eventualele neconformități constatate la recepție se vor consemna în cadrul acestui proces verbal.

Dacă bunurile livrate nu corespund specificațiilor tehnice solicitate de beneficiar, acestea vor fi respinse, iar furnizorul, fără a modifica prețul contractului are obligația:

- De a remedia toate neconformitățile pentru ca bunurile să corespundă, în final, specificațiilor tehnice din prezentul Caiet de Sarcini;

- De a înlocui bunurile refuzate cu altele conforme, în cazul în care nu există soluție tehnică de remediere. În acest caz, furnizorul va avea obligația de înlocuire a bunurilor și de suportare a tuturor cheltuielilor generate de acest lucru.

8. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Ofertantul va elabora Propunerea Financiară astfel, încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Plata bunurilor prestate se realizează în baza procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a bunurilor, în conformitate cu propunerea financiară, propunerea tehnică și Caietul de Sarcini.

9. SPECIFICAȚII TEHNICE DETALIATE

| Nr. crt. | Denumire | Specificații tehnice minimale |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrifugă de laborator | A. CARACTERISTICI TEHNICE DE PERFORMANȚĂ Turație maximă: cel puțin 15.000 rpm (rotații pe minut). Forță centrifugă relativă (RCF) maximă: cel puțin 24.000 × g. Capacitate maximă a rotorului: cel puțin 4 × 200 ml sau echivalent (exemplu: 6 × 94 ml, 8 × 50 ml). Interval de temperatură: de la minimum -20°C până la +40°C, cu funcție de pre-răcire automată. Precizie temperatură: ±1°C în camera de centrifugare. Interval timp: de la 1 secundă la 99 ore 59 minute sau funcționare continuă. Nivel de zgomot: maximum 50 dB(A) în timpul funcționării cu rotor unghiular standard. B. CONSTRUCȚIE ȘI MATERIALE - Carcasă și capac: metalic, rezistente la solicitări mecanice și coroziune, cu acoperire rezistentă la produse chimice și dezinfectanți; - Capac cu port de vizualizare: pentru monitorizarea vizuală a procesului; - Sistem automat de blocare: a capacului în timpul funcționării, cu imposibilitatea deschiderii sub regim de lucru; - Mecanism de protecție: împotriva căderii capacului cu sistem de amortizare; - Deblocare de urgență: manuală în caz de întrerupere alimentare electrică; - Cameră de centrifugare: din oțel inoxidabil AISI 304 sau superior, rezistent la coroziune, ușor de curățat și decontaminat, cu suprafețe netede fără zone moarte; - Motor: de tip fără perii (brushless) sau echivalent, cu funcționare silențioasă, durabilitate crescută și fără necesitatea de întreținere periodică; C. SISTEME DE SIGURANȚĂ - Detecție automată dezechilibru: cu oprire automată și avertizare în caz de încărcare neuniformă; - Recunoaștere automată rotor: sistem care identifică rotorul montat și ajustează automat limitele de siguranță (turație, RCF, temperatură); - Protecție la supratemperatură: cu oprire automată și alertă; - Protecție la suprasarcină: a motorului și sistemului de antrenare; - Sistem de afișare erori: cu coduri clare și avertizare acustică/vizuală; - Protecție electrică: împotriva supratensiunii, scurtcircuitelor și fluctuațiilor de tensiune; - Izolare termică: eficientă pentru minimizarea consumului energetic și protecția utilizatorului. D. INTERFAȚĂ ȘI FUNCȚIONALITĂȚI - Panou de control: iluminat (LED sau LCD), cu afișare în timp real a parametrilor de funcționare: turație (rpm), RCF (× g), timp rămas, temperatură actuală și temperatură setată; - Interfață utilizator: intuitivă, cu taste/butoane ergonomice, meniu în limba engleză (minimum) și posibilitate setare limba română; - Memorie programe: posibilitatea de memorare a minimum 9 programe de lucru, cu setări personalizate pentru turație, temperatură, timp, accelerare și decelerare; - Accelerare și decelerare: reglare individuală a cel puțin 9 trepte de accelerare și 10 trepte de decelerare pentru protejarea probelor sensibile; - Semnal finalizare: sonor la finalizarea ciclului de centrifugare, cu posibilitate dezactivare; - Funcție pre-răcire: cameră de centrifugare atinge temperatura setată înainte de pornirea ciclului; - Stocare date: jurnal electronic al ultimelor 100 cicluri de lucru (opțional, dar recomandat pentru trasabilitate). E. COMPATIBILITATE ROTOARE ȘI ACCESORII Tipuri rotoare: echipamentul trebuie să fie compatibil cu minimum 15 tipuri diferite de rotoare: - Rotoare unghiulare (fixed angle): pentru aplicații standard de sedimentare rapidă; - Rotoare basculante (swing-out): pentru separări gradiente și aplicații care necesită pellete compacte; - Rotoare pentru microplăci: capacitate minimum 2 × plăci cu 96 godeuri. Volume tuburi: compatibilitate cu tuburi de diferite capacități: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5 ml, 2 ml, 5 ml, 15 ml, 50 ml, 94 ml, 200 ml și altele, prin utilizarea rotoarelor și adapterilor corespunzători. Rotoare din oțel inoxidabil sau aliaj de aluminiu: rezistent la coroziune, cu posibilitate de autoclavare sau decontaminare chimică. Oferta standard include: minimum 2 rotoare diferite (unul unghiular și unul basculant) și setul complet de adaptoare pentru tuburi standard de laborator. F. CERINȚE SPECIFICE PENTRU MEDIU RADIOLOGIC - Materiale decontaminabile: toate suprafețele interioare și rotoarele trebuie să fie fabricate din materiale care pot fi decontaminate chimic sau prin autoclavare (unde este aplicabil); - Rezistență la produse chimice: suprafețe rezistente la agenți de dezinfecție și decontaminare (alcool, clor, peroxid de hidrogen, etc.); - Design fără zone moarte: cameră de centrifugare cu suprafețe netede, fără fisuri sau îmbinări dificil de curățat, pentru a preveni acumularea contaminanților; - Posibilitate utilizare rotoare bioconfinement: compatibilitate cu rotoare și recipiente etanșe pentru minimizarea riscului de contaminare în caz de spargere tuburilor; - Acces ușor pentru decontaminare: camera de centrifugare trebuie să fie ușor accesibilă pentru curățare și decontaminare completă, inclusiv în părțile din spate și fund; - Proceduri de decontaminare: furnizorul va furniza proceduri detaliate de decontaminare a echipamentului în caz de contaminare radioactivă (incluse în manual). G. CONFORMITATE ȘI STANDARDE - Marcaj CE: obligatoriu, conform Directivei (UE) 2017/746 privind dispozitivele medicale in vitro (IVD); - Standarde de siguranță: conformitate cu IEC 61010-1 (siguranță echipamente electrice de laborator) și IEC 61010-2-020 (cerințe particulare pentru centrifuge de laborator); - Compatibilitate electromagnetică: conformitate cu standardele EN 61326-1 și EN 61326-2-6; - Certificări recomandate: ISO 9001 (sistem management calitate) și ISO 13485 (dispozitive medicale) pentru producător. H. ALIMENTARE ELECTRICĂ ȘI CONSUM Tensiune alimentare: 230 V ±10%, 50/60 Hz (mono-fază); Putere consumată: maximum 1500 W (să fie specificată în ofertă); Siguranță electrică: priză cu împământare obligatorie, protecție la scurtcircuit și suprasarcină integrată. I. DIMENSIUNI ȘI CONDIȚII DE OPERARE Dimensiuni externe: să fie specificate în ofertă (L × l × H în mm); Greutate: să fie specificată în ofertă (kg); Condiții operare: temperatură ambiantă +5°C până la +35°C; umiditate relativă 20% - 80% (necondensantă); Ventilație: spațiu liber de minimum 10 cm în jurul echipamentului pentru ventilație adecvată. J. DOCUMENTAȚIE ȘI GARANȚIE Manual de utilizare: în limba română (obligatoriu) și engleză, cu instrucțiuni detaliate de operare, mentenanță preventivă și depanare; Certificat CE: de conformitate, eliberat de organism notificat; Fișă tehnică: completă cu toate specificațiile de performanță; Listă rotoare compatibile: cu specificații tehnice și dimensiuni pentru fiecare tip de rotor; Proceduri decontaminare: specifice pentru utilizare în mediu radiologic; Plan mentenanță preventivă: cu intervalele recomandate pentru verificări și înlocuiri; Declarație de conformitate: emisă de producător; Garanție: minimum 24 luni de la data recepției (conform secțiunii 4). |

MENȚIUNI SUPLIMENTARE:

- Ofertele pot include echipamente echivalente, cu condiția respectării tuturor performanțelor și cerințelor minime specificate în prezentul caiet de sarcini;

- Toate valorile tehnice și specificațiile declarate vor fi dovedite prin documente oficiale emise de producător (fișe tehnice, cataloage, certificate de conformitate);

- Echipamentul trebuie să asigure funcționare sigură, stabilă și conformă standardelor aplicabile pentru echipamente de laborator;

- Pentru utilizare în mediu radiologic: ofertantul va confirma explicit că echipamentul poate fi utilizat în siguranță în laboratoare care manipulează probe radioactive și va furniza documentația necesară privind procedurile de decontaminare;

- În cazul în care ofertantul propune un echipament cu specificații superioare față de cele minime solicitate, aceste specificații superioare vor fi detaliate clar în propunerea tehnică;

- Ofertantul va specifica separat costurile pentru: echipament de bază (cu 2 rotoare incluse), rotoare suplimentare, adaptoare suplimentare, servicii de calificare IQ/OQ/PQ (dacă sunt solicitate) și service post-garanție.