
FISA TEHNICA

Denumire: ECOGRAF CU APLICATII IN GENERALE, PARTI MOI, GINECOLOGIE SI OBSTETRICĂ
Model:

Producator/Tara:

	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

(cerinte minime si obligatorii)
	CONFORMITATE

(pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice)

	Perioada de garanţie: minim 36 luni de la data instalări
	

	Termen de intervenție – maxim 48 de ore de la primirea notificării
	

	Transportul, montarea şi punerea în funcţiune se realizează de către furnizor, costul acestor operaţii fiind incluse în preţ
	

	Personal calificat instruit la producător pentru instalare, punerea în funcţiune și instruirea personalului medical
	

	ECOGRAF DOPPLER COLOR
	

	CARACTERISTICI GENERALE
	

	UNITATEA DE BAZĂ
	

	Aplicații disponibile pe echipament
	

	Abdomen
	

	Ginecologie
	

	Obstetrică
	

	Musculoscheletal
	

	Pediatrie
	

	Părți moi
	

	Urologie
	

	Cardiologie 
	

	Vascular
	

	Transcranial
	

	Transrectal
	

	Transvaginal
	

	Moduri de operare
	

	B-Mode/2D
	

	Doppler color
	

	Doppler pulsat
	

	Doppler continuu /CWD – Opțional – achiziționare separat
	

	Power Doppler
	

	Power Doppler Direcțional
	

	Mod M
	

	Mod M anatomic  - Opțional - achiziționare separat
	

	Doppler color tisular - Opțional - achiziționare separat
	

	Doppler pulsat + tisular  - Opțional - achiziționare separat
	

	Single/Dual/Quad
	

	3D - Opțional - achiziționare separat
	

	4D - Opțional - achiziționare separat
	

	STIC (Spatio Temporal Image Correlation) - Opțional - achiziționare separat
	

	Mod Elastografie compresivă ( tiroidă, glanda mamară, ginecologie)  - Opțional - achiziționare separat
	

	Soft specilizat de vizualizare a circulației sanguine, prioritate vor fi regimurile ce folosesc tehnici non-doppler.
	

	Moduri de vizualizare a imaginii
	

	Imagine panoramică - disponibilă pe minim sonda liniară
	

	Imagine trapezoidală – disponibilă pe minim sonda liniară 
	

	Mod de lucru ce ușurează vizualizarea acului de biopsie și a traiectoriei acestuia - Opțional - achiziționare separat
	

	Mod imagine duală în timp real - prezentarea combinațiilor disponibile
	

	Mod triplex în timp real  - prezentarea combinațiilor disponibile
	

	Mod quad
	

	Zoom 
	

	Reglarea unghiului ferestrei doppler minim  ±20°
	

	Consola sistemului
	

	Minim 4  porturi de sondă active
	

	Sistem de blocare a celor 4 roți
	

	Ecograful să dispună de spațiu încorporat pentru printer
	

	Suport pentru tubul de gel
	

	Suport pentru transductori
	

	Mâner pentru deplasarea cu ușurință a echipamentului
	

	Posibilitate de atasare a unui încălzitor de gel  - Opțional - achiziționare separat
	

	Posibilitate de atașare a unui modul ECG - Opțional - achiziționare separat
	

	Posibilitate de atașare a unei tastaturi fizice  - Opțional - achiziționare separat
	

	Pentru o pornire cât mai rapidă și o stocare mai sigură – sistem dotat cu SSD
	

	· SDD minim 320 GB
	

	Putere consumată (cu tot cu periferice) max  750 VA
	

	Tip conexiuni
	

	LAN
	

	Ieșire video tip
	

	· HDMI
	

	Porturi USB minim 4
	

	Monitor
	

	Diagonală minim 21 inch
	

	Tehnologie LED sau superioară
	

	Rezoluție Full HD (1920 x 1080) sau superioară
	

	Monitorul trebuie să fie fixat pe un braț articulat care să permită :
	

	· Rotire pe orizontală 
	

	· Rotire pe verticală 
	

	· Reglarea înălțimii 
	

	Panou de control
	

	Minim 4 taste configurabile de către utilizator 
	

	Minim 4 suporturi pentru sonde
	

	Înălțime reglabilă
	

	Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful să dispună de ecran tactil
	

	Ecran tactil
	

	Tehnologie LCD
	

	Diagonală minim 10 inch
	

	Tastatura alfa-numerică disponibilă pe ecranul tactil
	

	Reglarea luminozității
	

	Transductori
	

	Echipamentul să fie compatibil cu :
	

	Sonde liniare, Sondă liniară matricial, Sondă Hokey
	

	Sonde convexe, Sondă convexă Single Cristial 
	

	Sonde micro-convexe 
	

	Sonde endocavitare 
	

	Sonde phased array 
	

	Sonde abdominale volumetrice  3D/4D
	

	Sonde endocavitare volumetrice  3D/4D
	

	Sondă creion 
	

	Caracteristici standard ale echipamentului
	

	Formator de unde digital
	

	Gama totală de frecvență acoperită minim 1-18 MHz
	

	Minim 570 000 canale digitale de procesare 
	

	Adâncime de scanare minim 0-40 cm
	

	Minim 8 nivele/puncte pentru focusare.
	

	Soft de îmbunătățire a imaginii 2D prin întărirea contururilor și reducerea artefactelor  
	

	· Frecvențe Harmonice (exemplu  THI sau CHI)
	

	· Soft specilizat pentru reducerea artefactelor/umbrelor.
	

	Minim 256 tonuri de gri
	

	Gama dinamică minim 272 dB
	

	Sistemul să poată atinge un frame rate de minim 661 fps
	

	Posibilitate de inversare a imaginii
	

	· Stânga/dreapta
	

	Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesară măsurătorilor pediatrice tip HIP
	

	Memorie CINE minim 44500 frame-uri sau 700 Mb
	

	Optimizare automată a imaginii în scală de gri prin apăsarea unui singur buton
	

	Crearea preseturi personalizabile de către utilizator
	

	Bază de date pacienți
	

	Posibilitatea salvării bazei de date 
	

	Posibilitatea reîncărcării bazei de date de pe un dispozitiv extern
	

	Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil
	

	Minim 4 butoane configurabile de către utilizator pe consola echipamentului
	

	Softuri si periferice disponibile opțional pe sistem cu achiziția la necesitatea utilizatorului
	

	4D
	

	3D
	

	Softuri de prelucrare a volumului 
	

	· Vizualizare a volumului în slice-uri 2D cu grosime reglabilă 
	

	· Vizualizare a unei secțiuni în volum definită după orice plan trasat de către utilizator
	

	Măsurare automată a intimei medii
	

	DICOM 3.0
	

	Elastografie tip compresivă cu analiza cantintaiv – activă minim pe sonda liniară, endocavitară.
	

	Elastografie tip shear wave – activă minim pe sonda convexă, liniară, endocavitară.
	

	Mod de lucru ce ușurează vizualizarea acului de biopsie și a traiectoriei acestuia
	

	Modul ce permite generarea sau utilizarea unui protocol predefinit și alocarea

protocoalelor pentru examinări care sunt executate frecvent în spital, pentru a reduce numărul pașilor care trebuie parcurși. – de la acelați echipament sau serie de la același producător.
	

	STIC (Spatio Temporal Image Correlation )
	

	Pachet pentru examinarea sânului
	

	Strain (cardiologie)
	

	Soft de ecografie de stres
	

	Pedala pentru funcții suplimentare
	

	Încălzitor de gel
	

	DVD-RW
	

	Doppler Continuu
	

	Modul ECG
	

	CONFIGURATIE DE LIVRARE:
	

	1.Unitatea de bază, incluzând minim  cerințele  tehnice de la punctul de mai sus.
	

	2. Transductor convex multifrecventa cu tehnologia Single Cristal sau Matrix
	

	- gama de frecvență în intervalul minim 1-5 MHz
	

	- minim 192 elemente
	

	- unghi de scanare minim 65°
	

	- aplicații: abdomen, obstetrică, ginecologie
	

	- Posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie
	

	3. Transductor endocavitar multifrecventa
	

	- gama de frecvență în intervalul minim 3-10 MHz
	

	- minim 128 elemente
	

	- unghi de scanare minim 160°
	

	- aplicații: urologie(transrectal), obstetrică, ginecologie (transvaginal)
	

	- Posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie
	

	4. Transductor liniar 
	

	- gama de frecvență în intervalul minim 2-11 MHz
	

	- minim 256 elemente
	

	- câmp de scanare minim 38 mm
	

	- aplicații: abdomen, părți moi, vascular, pediatrie, neonatologie
	

	5. Soft de reducere a artefactelor și întărire a contururilor pentru îmbunătățirea imaginii 2D
	

	6. Soft de compunere spațială pentru rezoluție superioară în modul 2D (exemplu THI)
	

	7. Baterie internă inclusă în unitatea de bază sau stație UPS externă cu timpul minim de lucru 30 minute
	

	8. Termoprinter alb negru integrat în unitatea de bază.
	



