| Anexa nr. 22 la Documentația standard OMF nr.115 din “__15__” _09__ 2021_ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot.1 Detergent și neutralizant pentru mașinile Sterilmed WD-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Detergent alcalin compatibil sau analog cu masina de spalat Sterilmed WD-10 |  |  |  | Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed Care Base, WD-10 - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Concentratia recomandata de utilizare sa nu fie mai mare de 0.2%. Curățarea și dezinfectarea instrumentelor la termorezistent la 93 de grade. Compatibil cu toate gradele de duritate a apei. Compoziția din: hidroxid de potasiu, agenți tensioactivi, polifosfați, silicați, agenți complexanți, inhibitori de coroziune. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrilor necesari pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrarii.Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. |  |  |  |
| 1.2 Neutralizant compatibil sau analog cu masina de spalat Sterilmed WD-10 |  |  |  | Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-10. Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Activarea neutralizantului la temperatura nu mai mare de 30 de grade conform recomandarilor producatorului. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrelor necesare pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrarii. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. |  |  |  |
| Lot.2 Detergent și dezinfectant pentru mașinile Medivators ISA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Detergent enzimatic pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISACLEAN™ Detergent) |  |  |  | Detergent enzimatic pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISACLEAN™ Detergent) NB: Mașina Medivators ISA (2024) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. • Activ și testat împotriva biofilmului microbian • 4 enzime active împotriva proteinelor, lipidelor/grăsimilor, carbohidraților, componentelor celulare • Formulă unică datorită prezenței activatorului ISAZONE™ (agent microbiologic nou patentat) • Compatibil cu toate mărcile de endoscoape datorită pH-ului neutru • Dezvoltat special pentru curățarea manuală sau utilizarea în MEDIVATORS™ Reproces™ Endoscopes |  |  |  |
| 2.2 Dezinfectant (set din 10 litri activator (sol.A) + 10 litri sol acid peracetic (Sol B) pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISASPOR™ Dezinfectant) |  |  |  | Dezinfectant (set din 10 litri activator (sol.A) + 10 litri sol acid peracetic (Sol B) pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISASPOR™ Dezinfectant) NB: Mașina Medivators ISA (2024) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției. Acțiunea sinergică a Activatorului ISAZONE™ și Acid Peracetic (PAA) • Revendicare de sterilizare conform UNI EN ISO 14937 la temperatura camerei • PAA de pornire scăzut și pH 6 garantat compatibilitate ridicată cu dispozitivele medicale • Timp de dezinfecție a contactului: 3 minute • Chimie de unică folosință; fără aldehide • Testat clinic, microbiologic și toxicologic • Proiectat special pentru utilizare în reprocesorul endoscopului MEDIVATORS™ ISA™ |  |  |  |
| Lot.3 Detergent și dezinfectant pentru mașinile Detrowash |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Detergent enzimatic (ambalaj 5 litri) pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Detrowasch (2025) (tip Detro Enzym Plus DW Detergent) |  |  |  | Reduce încărcătura microbiană a materialelor curățate de impuritățile organice. Reduce riscul de coroziune a materialelor purificate de impurități anorganice. Potrivit pentru utilizare manuală și cu ultrasunete și mașini de spălat endoscop. Eficient în 5 minute cu utilizare manuală și cu ultrasunete. Datorită conținutului de 4 enzime, oferă o curățare mai eficientă, dizolvând reziduurile de pe instrumente. Conține inhibitor de coroziune. Compoziție: 1% – 5% enzime (amilază, protează, lipază, celulază), glicol, surfactanți neionici, compuși de amoniu cuaternar, agenți anticorozivi Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. NB Mașina Detrowasch (2025) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției |  |  |  |
| 3.2 Dezinfectant 5 litri pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Detrowasch (2025) (tip DetroPlusPAA DW Dezinfectant) |  |  |  | Produs concentrat. Oferă un nivel ridicat de dezinfecție. Nu contine aldehide si fenol. Produs clasa II B, conform Directivei 93/42/CEE Compoziție: 15% acid peracetic, excipienti Activitate microbiologica: Activitate bactericida, fungicida, tuberculocida, virucida, sporicida in 5 minute. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. NB Mașina Detrowasch (2025) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției. |  |  |  |
| Lot.4 Detergent și neutralizant pentru mașinile Matachana |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS) |  |  |  | Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o. Compoziție: 5-30% surfactanți neionici. Volum: 3-5 litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la |  |  |  |
| 4.2 Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS) |  |  |  | Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale. Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termo-dezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea cu dispozitivul Ligasur |  |  |  |
| Lot.5 Detergent enzimatic pentru mașina Ligașur |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Detergent enzimatic pentru mașina ,,Ligașur” a blocului operator (tip PROTEAZONE™ Detergent). |  |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Curățarea și decontaminarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale. Testat și compatibil cu materialele a dispozitivelor medicale. Complet compatibil cu PAA (fără reacție pe bază de acid) Compoziție: Agenți tensioactivi și minim 4 enzime (grupa zaharide, proteica, lipidica, vegetala) , surfactanți, pH- neutru. (ambalaj ≤ 1L). Activ pe bacterii, viruși și ciuperci Clasa IIb. Activ pentru eliminarea biofilmului microbian din dispozitivele medicale invazive și neinvazive. Dozare: 0,25%, Expoziția: ≤ 5 min. Sigur pentru personal. Funcționează la temperatura camerei și cu spumă scăzută de lungă durată. Produs concentrat lichid. Termen de valabilitate min 2 ani. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea cu dispozitivul Ligasur. |  |  |  |
| Lot.6 Container pentru sterilizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (875x230x160 mm +/- 5mm) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (875x230x160 mm +/- 5mm) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiunea totală a containerului: (lungime/lățime/înălțime) 875x230x160 mm +/- 5mm Dimensiunea internă a paletului: (lungime/lățime/înălțime) 700x180x130 mm +/- 5mm Volum util al containerului: 10 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. Poză simbol atașată |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |