## Sheet2
Nr. lot | Categoria | Loturi bunuri licitate.Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | .UM | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448) |  | Cantitatea | Cantitatea pentru procedura | Suma estimată cu TVA | Suma estimată fără TVA
1 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr ( 004330 ) | Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr | Bucată | 0 | 23 | 26578.44 | 75 | 23 | 28476.9 | 7277.43
2 | Canula arteriala periferica femorala 19F ( 004333 ) | marimea interna (Fr ) - 19 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit | Bucată | 0 | 9 | 255528 | 32 | 9 | 272563.2 | 63882
3 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) ( 004335 ) | Diametrul 27 Fr., Lungimea nu mai mica de 75cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch( adapter anexat ). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit.Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. | Bucată |  | 10 | 83655 | 10 | 10 | 83655 | 69712.5
4 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 ( 004349 ) | Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | Bucată |  | 3 | 11255.52 | 20 | 3 | 11255.52 | 1406.94
5 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 ( 004369 ) | Mărimea internă (Fr) - 20 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | Bucată | 0 | 30 | 74833.2 | 70 | 30 | 87305.4 | 31180.5
6 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm ( 004370 ) | Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | Bucată | 80 |  | 32253.55 | 140 | 80 | 75258.29 | 35837.28
7 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm ( 004372 ) | Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat ( cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | Bucată |  | 350 | 188145.72 | 470 | 350 | 252652.82 | 156788.0926
8 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 ( 004382 ) | Stingă cu unghiul 45* - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 3,3- 3,5 | Bucată | 50 | 120 | 43254.86 | 170 | 170 | 61277.72 | 51064.76
9 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 ( 004383 ) | Dreaptă cu unghiul 90* - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | Bucată |  | 70 | 43254.86 | 120 | 70 | 43254.86 | 21026.6642
10 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei ( 004391 ) | compatibile cu masina de circulatie extracorporala Stochert SIII | Bucată | 20 |  |  | 20 | 20 | 10080 | 8400
11 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura ( 004394 ) | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - Luer lock | Bucată | 35 | 40 |  | 35 | 75 | 34933.72 | 69768.75
12 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat ( 004398 ) | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat sau anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | Bucată | 180 | 100 | 899640 | 280 | 280 | 2518992 | 2099160
13 | Sac pentru perfuzat ( 004409 ) | Volume in sac -2 litri .Steril- Da. Conector -female luer | Bucată | 25 | 10 | 144 | 35 | 35 | 504 | 420
14 | Canula aortica pentru copii, 10F ( 004426 ) | Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | Bucată |  | 30 | 19621.08 | 30 | 30 | 19621.08 | 35722.8
15 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti ( 004429 ) | marimea interna 14 Fr.. ,introducator - Da | Bucată | 2 | 10 | 15698.06 | 12 | 12 | 18837.68 | 15698.06
16 | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm ( 004431 ) | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | Bucată |  | 10 | 7464.96 | 10 | 10 | 7464.96 | 7111.7
17 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm ( 004432 ) | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | Bucată |  | 10 | 7464.96 | 10 | 10 | 7464.96 | 6220.8
18 | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) ( 004435 ) | Cateter linear 40 cc 7.5 Fr. lungimea balonului -258 mm (162-183 cm). Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300 | Bucată |  | 4 | 86304 | 4 | 4 | 86304 | 71920
19 | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura ( 004436 ) | Debit volum maxim (l/min ) -5 l durata lucrului 30 zile compatibile cu Cardiohelp. | Bucată |  | 5 | 620400 | 5 | 5 | 620400 | 517000
20 | Senzor de nivel (Maquet) ( 004440 ) | Compatibile pentru aparatul de CEC HL20 - Da | Bucată |  | 200 | 24960 | 200 | 200 | 24960 | 20800
21 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 ( 004447 ) | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | Bucată | 50 |  |  | 50 | 50 | 76320 | 63600
3353998.2767