## Propunerea tehnică
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1672306960054 din_________
Obiectul achiziției: “Achiziționarea computerelor tomograf (128, 256 slice), conform necesităților IMSP, pentru anul 2023”
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
| Lot 1. Computer tomograf ≥ 128 slice (standard) |  |  |  | Confrom caietului de sarcini, Anexa 1
| Lot 2. Computer tomograf ≥ 128 slice (cu soft și accesorii [hardware] specializat în biopsie) |  |  |  | Confrom caietului de sarcini, Anexa 2
| Lot 3. Computer tomograf ≥ 256 slice (cu soft suplimentar specializat în cardiologie) |  |  |  | Confrom caietului de sarcini, Anexa 3
TOTAL
Notă: | Ofertanții vor indica pagina din documentul confirmativ (manual, broșură, catalog al produselor, alte documente) pentru demonstrarea parametrilor ofertați completînd Anexa nr. 1, 2, 3
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa 1
Tomografie computerizata
COD EMDN | Z110306
Scopul utilizării | Scop clinic sau alt scop | Tehnologia tomografiei computerizate figurează primordial în algoritmii bazei de evidenta de îngrijire a pacientului pentru multe indicații clinice. Aplicațiile unei unități multi-slice variază de la imagistica complexă a manifestărilor de infecții precum COVID-19 și tuberculoza până la afecțiuni cardiovasculare, boli pulmonare cronice, traume, complicații ale diabetului, cele mai frecvente tipuri de cancer și alte patologii.
| Nivel de utilizare (dacă este relevant) | Sistemele CT sunt utilizate în deosebi în secțiile de imagistică ale spitalelor generale raionale și ale spitalelor specializate.
Parametri |  |  |  | Specificație minimă ceruta | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Caracteristică multisecțională | Număr de slice-uri generate/reconstruite |  |  | ≥256
| Numărul fizic de rânduri pe detector (slices) |  |  | ≥128
Detector | FOV - Câmp de vedere (standard), cm |  |  | ≥50
| Lățimea totală a detectorului, axa z, mm |  |  | ≥38
| Secțiune de imagine reconstruită cu valori cuprinse în diapazonul: |  |  | cel puțin 0.625 mm pînă la 10 mm
| Timp de rotație standard, uscat, 360 °, secunde |  |  | ≤ 0,4
Rezoluție spațială [mm] MTF (transfer de modulație funcţie) | 0% MTF, lp / cm |  |  | ≥18
| 50% MTF, lp / cm |  |  | ≥8
Rezoluție de contrast | Rezoluție cu contrast scăzut / Indicile rezoluției de contrast |  |  | 4 mm sau mai putin la 0.3% CTDI≤ 20 mGy
Gantry | Înclinație, grade |  |  | ± 30 (± 5)
| Diametru, cm |  |  | ≥70
| Localizator de scanare |  |  | Laser
Tub cu raze X | Stocarea de căldură, MHU |  |  | ≥7
| Disiparea termică, kHU / min |  |  | ≥1000
| Durata de viață estimată a tubului |  |  | ≥300.000 scan secunde sau cel puțin 18 luni
Generator de raze X | Ieșire kW |  |  | ≥100
| Interval kVp |  |  | 80 (±10) pana la ≥130
| Interval mA |  |  | 20 (±10) pana la ≥700
Masa pacientului | Interval de mișcare | Vertical, cm |  | 50 (±5) – 100 (±5)
|  | Longitudinal, cm |  | ≥190
| Raza de scanare, cm |  |  | ≥190
| Greutatea pacientului (fara restrictii), kg |  |  | ≥250
| Suport de mână |  |  | optional
| Suport cap pentru imagistică coronară |  |  | da
| Viteza |  |  | ≥ 170 mm/secundă
| Izocentrarea automată/semi-automată a pacientului |  |  | da
Doza de iradiere | Modularea tehnică a dozei |  |  | da
| Ging prospectiv ECG (Prospective ECG gating) |  |  | da
| Editare retrospectivă ECG (Retrospective ECG editing) |  |  | da
| Reconstituirea iterativă a imaginii |  |  | da
| Tehnica de modulare a dozei de organ (Organ dose-modulation technique) |  |  | da
| Controlul dozei pediatrice |  |  | da
| Corectarea aritmiei |  |  | da
| Doză mică cardiacă (achiziție axială) |  |  | da
Calcularea și afișarea dozei | DAP |  |  | da
| Display indice doza CT (CTDI) – volumetric (CTDIvol) și ponderat (CTDIw) – și produsul doză-lungime (DLP) și capacitatea de transfera aceste informații în fișa examenului |  |  | da
| Instrumente de optimizare a dozei ar trebui să fie disponibile |  |  | da
Reconstituirea imaginii | Reconstituirea FOV-urilor, cm |  |  | ≥ 50
| Reconstituirea imaginii cu dimensiuni |  |  | min. 512 x 512
| Rata maximă de reconstrucție, (min. 512x512), cadru / sec |  |  | ≥ 60
Software disponibil pe stația post-procesare | Pachet neuro CT, cu cel puțin următoarea funcție disponibilă: angiografie neuro digitală cu scădere [DSA], CT neuro perfuzie, hemoragie cerebrală, evaluare ASPECTE (Alberta Stroke Program Early CT Score) și angio dinamică. |  |  | da
| Pachet de analiză a structurii vaselor cu măsurare 2-D și 3-D, analiza fluxului sanguin cerebral (software angio-CT). |  |  | da
| Pachet cardiovascular CT, cu cel puțin următoarele funcții disponibile: calculul densității/cantității de calciu în coronare, analiză funcțională/anatomică și morfologică a sistemului cardiac (coronare și ventricul stâng), software de caracterizare a plăcilor coronare, analiză perfuzie, analiză vasculară pt. AAA și TAA și calculul diametrului efectiv al vasului. |  |  | da
| Pachet oncologic cu cel puțin următoarele funcții disponibile: Perfuzie corporală, Citirea osoasă, Colonoscopie, Examinare/analiza pulmonară, Bronhoscopie virtuală și AEF hepatică. |  |  | da
| Pachet de scădere automată a masei oasoase |  |  | da
| Protocoale pediatrice |  |  | da
| Tot software-ul ar trebui să fie furnizat pentru procedura de raportare cu disponibilitatea de export în format DICOM, pdf, rtf pentru a permite transferul imaginilor pentru teleradiologie către fișele medicale electronice, către alte unități medicale sau către alte persoane, după cum este garantat. |  |  | da
Sistem de integrare | Trebuie să fie interconectat cu sistemele HIS, RIS și PACS existente sau să se poată conecta în viitor fără costuri suplimentare |  |  | da
| Trebuie asigurat un sistem de comunicare bidirecțională verbală/audio între operator și pacient |  |  | da
| Hardware | Consolă de operare cu cel puțin următoarele caracteristici: |  | da
|  | Monitoare LCD de 19" sau mai mult |  | 2
|  | Cu tastatură și mouse |  | da
|  | Capacitate de scanare și reconstrucție simultană |  | da
|  | Capacitate de scanare și analiză de rutină simultană |  | da
|  | Matrice de afișare |  | nu mai putin de 1024 x 1024 pixel.
|  | Stocare |  | minim 200 000 imagini
|  | RAM |  | ≥ 4 Gb
Hardware de reconstrucție a datelor brute:
|  | RAM |  | 4G sau mai mult
|  | Stocare |  | 300 GB sau mai mult
|  | Stație de lucru post-procesare cu monitor dublu cu cel puțin următoarele caracteristici: |  | da
|  | Monitoare LCD de 21" sau mai mult |  | cel putin 2
|  | Cu tastatură și mouse |  | da
|  | Stocare |  | ≥ 1 TB
|  | Viteza procesorului |  | ≥ 2.5GHz
|  | RAM |  | ≥ 4 GB
|  | Matrice de afișare |  | nu mai putin de 1024 x 1024 pixel
| DICOM | Întregul sistem trebuie să fie compatibil și conectat la DICOM, inclusiv toate stațiile de lucru. |  | da
|  | Stocarea imaginilor SCU / SCP |  | da
|  | Stocare crescută CT SCU / SCP |  | da
|  | Lista de lucru modalitate SCU |  | da
|  | Interogați/preluați SCU și SCP |  | da
|  | Angajament de depozitare SCU (Storage commitment SCU) |  | da
|  | Capabil de a imprima, stoca, trimite/primi |  | da
Accesorii si piese de schimb | Fantome de asigurare a calității, necesare pentru verificarea calității imaginii și calibrarea scanerului CT |  |  | da
| Suport fantomă |  |  | da
| Echipament de protectie pentru personal/utilizatori | Mănuși | ≥ 0,5mm LE | minim 2
|  | Sorț protecție gonade | ≥ 0,75 LE | minim 2
|  | Guler tiroidian cu plumb | ≥ 0,5mm | minim 2
|  | Şorţ de plumb | ≥ 0,5 mm (cu suprapunere în piept de cel puțin 1 mm) | minim 2
|  | Mănuși de plumb | ≥ 0,5mm | minim 2
|  | Masca | ≥ 0,75 LE | minim 2
|  | Raft pentru stocare echipamente de protecție |  | da
Cerințe electrice | Sursa de alimentare să fie de aproximativ 380V, 50 Hz, 90 kVA, cu conectare la sursa electrică trifazată. |  |  | da
| Protecție împotriva supratensiunii (supratensiune și supracurent) în condiții de linie. |  |  | da
| Intrare |  | Voltaj | 3 x 400/230 V
|  |  | Frecventa | 50/60 Hz ± 5Hz
|  |  | Factor de putere (încărcare 100%) | ≥ 0,95
| Iesire |  | Voltaj | 3 x 400/230 V AC ± 10 %
|  |  | Frecventa | 50 Hz
| Baterii |  | Fără întreținere | da
| Timpul de alimentare pentru sistemul complet |  |  | ≥ 30 min.
| Formă de undă |  |  | Unde sinusoidală autentică
| Configurare |  |  | Online
| Alarme |  |  | Intrare/Scăzut/Eșuare/Suprasarcină de ieșire/Supra temperatură/Bateria descărcată
| Sistem de alarmă în spațiul operatorului |  |  | da
| Grad de protecție a carcasei |  |  | IP 20
| Compatibil cu IEC 62040 - 3 |  |  | da
Transportarea catre locatia beneficiarului |  |  |  | da
Cerințe de preinstalare | Conectarea electrică directă a echipamentului la rețeaua de alimentare trifazată. Conexiunea se va realiza direct la retea cu intrerupator termomagnetic. |  |  | da
| Conectați echipamentul la rețeaua DICOM de radiologie, atunci când este disponibil. Furnizorul ar trebui să revizuiască camera de amplasare a șantierului pentru a asigura conformitatea cu cerințele tehnice înainte de a furniza sistemul. |  |  | da
| Scheme de preinstalare care detaliază toate elementele electrice, structurale, de aer condiționat, date, gaze medicale, sau orice cerință suplimentară care trebuie îndeplinită de beneficiar pentru instalarea sistemului. |  |  | da
| Managementul proiectului și comunicarea cu utilizatorul pentru a verifica caracterul adecvat al zonei desemnate pentru instalarea sistemului. |  |  | da
| Vizitarea tehnică, inspecția și asigurarea faptului c toate condițiile necesare sunt îndeplinite la locul beneficiarului/utilizatorului înainte de începerea oricărei activități. Orice comentarii sau sugestii cu privire la condițiile locului de instalare trebuie făcute cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începerea activităților de instalare. |  |  | da
| Ecran de plumb de grosime adecvată sau echivalent pentru pereți, uși, podele, tavane și bariera operatorului, în conformitate cu cerințele (IAEA) ANSP și ANRANR privind barierele de radioprotecție |  |  | să fie efectuată de beneficiar pentru instalarea sistemului.
Testare și acceptare | Testul de acceptare din fabrică (FAT): sistemul, înainte de livrare, trebuie testat pentru conformitatea sistemului cu specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate. |  |  | da
| Efectuați: verificări de instalare, calibrare, siguranță și funcționare înainte de predare |  |  | da
| Test de acceptare la fața locului (SAT): sistemul, după livrare, va fi testat de către antreprenor împreună cu utilizatorul pentru a demonstra că performanța îndeplinește specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate așa cum sunt determinate de OMS, AIEA și utilizatori.Rezultatele SAT vor fi documentate într-un protocol de testare de acceptare care va fi semnat de utilizatorul final (după consultarea cu medicul fizician al spitalului) și producător. |  |  | da
| Rezultatele documentate ale tuturor testărilor sistemului ar trebui să fie fixate într-un protocol de acceptare. |  |  | da
Instruire și manuale | Instrucțiuni specifice de curățare și dezinfecție necesită a fi incluse pentru IPC (Prevenirea și controlul infecțiilor) |  |  | da
| Instruirea utilizatorilor în exploatare ar trebui să includă cel puțin următoarele subiecte (trebuie furnizat un program de instruire detaliat): |  | Tehnologia CT; | da
|  |  | Descrierea tuturor setărilor, parametrilor; | da
|  |  | Proceduri de optimizare a protocoalelor pe bază selectivă de pacient; | da
|  |  | Considerații privind doza pentru diferite dimensiuni ale pacienților, în special pentru pacienții pediatrici; | da
|  |  | Calitatea imaginii și tehnici de utilizat pentru diferite indicații clinice; | da
|  |  | Pași pentru adaptarea la diferite texturi de zgomot; | da
|  |  | Cantitatea de doză CT; | da
|  |  | Niveluri de referință în diagnostic pentru Tomografia Computerizată; | da
|  |  | Software și aplicație de reconstrucție; | da
| Instruire personal tehnic special desemnat pentru întreținerea de bază (furnizat și într-un format online, dacă este disponibil). |  |  | da
| Instruirea oferită utilizatorului va dura nu mai puțin de 40 de ore. Sesiunile de instruire vor fi organizate pentru nu mai puțin de patru persoane/personal. De asemenea, este necesară o etapă de formare ulterioară |  |  | da
| Instruirea personalului de întreținere va dura nu mai puțin de 30 de ore. Sesiunea de instruire va fi organizată pentru nu mai puțin de patru persoane/personal. Trebuie programată o etapă de formare ulterioară. |  |  | da
| Datele de contact ale producătorului, furnizorului și listele agenților de service locali vor fi furnizate împreună cu documentația. |  |  | da
Cerințe de întreținere | Furnizorul trebuie să includă servicii complete de întreținere în perioada de garanție (2 ani). Serviciile complete de întreținere în perioada de garanție ar trebui să includă: |  | Mentenață preventivă | da
|  |  | Intervenții de urgență în caz de defect | da
|  |  | Orice actualizare/upgrade de software pentru sistem care va deveni disponibil; | da
|  |  | Toate piesele de substituire/inlocuire și de schimb necesare. | da
| Ca parte a acceptării la fața locului, furnizorul trebuie să furnizeze inginerului local și fizicianului medical al spitalului un plan de întreținere preventivă, numele și contactele unui reprezentant de service/birou pentru în cazul unei solicitări de remediere defect. |  |  | da
| Timpul de intervenție trebuie să fie clar definit și trebuie să respecte cerințele de timp privind funcționarea dispozitivului în întregime |  | Furnizorul trebuie să garanteze că scanerul CT va avea un timp de funcționare de cel puțin 95% (excluzând întreruperile pentru întreținere sau cauzele externe sistemului). | da
|  |  | Timpul de funcționare este calculat pe baza a 250 de zile de funcționare pe an (zile lucrătoare săptămânale). | da
|  |  | În cazul în care timpul de nefuncționare depășește 2 zile lucrătoare cumulate pe o bază de 6 luni (adică însumând orele), atunci garanția și/sau întreținerea (după caz) vor fi prelungite pentru o perioadă corespunzătoare. | da
|  |  | Evidența intervalelor de nefuncționare a tomografului va fi ținută de un reprezentant al beneficiarilor/ utilizatorilor; contractantul ar trebui să aibă dreptul de a solicita copii ale acestor înregistrări. | da
| Furnizorul se va asigura că o persoană calificată adecvat poate fi la fața locului în termen de 48 de ore de la o defecțiune neașteptată pentru a rezolva orice problemă în termen de 5 zile lucrătoare, pe toată perioada de garanție. |  |  | da
Detalii de fabricație | CT trebuie să fie fabricat minim în anul 2022 |  |  | da
CERTIFICĂRI | Certificat de conformitate CE emis de către un organism de evaluare a conofmrității inclus în lista NANDO - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main |  |  | da
| Declarația de conformitate CE emisă în baza directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 care face trimitere la certificatul de conofmritate CE prin număr sau prin codul NOTIFY BODY. |  |  | da
| ISO 13485/9001 - Sistemul de management al Calității |  |  | da
| Raportul din documentația tehnică „ESSENTIAL REQUIEREMENT” |  |  | da
STANDARDE | EN 60601-1/ (IEC 60601-1) EN 60601-1/AC EN 60601-1/A1 (IEC 60601-1/A1) |  | Aparate electronice. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale | da
| EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2) |  | Aparate electronice. Partea 1-2: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale. Standard colateral: Perturbații electromagnetice. Cerințe și încercări | da
| EN 60601-1-3/EN 60601-1-3/AC EN 60601-1-3/A11 |  | Aparate electronice. Partea 1- 3: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale. Standard colateral: Protecția împotriva radiației la aparatele de diagnostic cu radiații X (IEC 60601-1-3:2008) | da
| EN 60601-1-6 |  | Aparate electronice. Partea 1-6: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale. Standard colateral: Aptitudini de utilizare (IEC 60601-1-6:2010) Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE. | da
| EN 60601-2-44/A1 |  | Aparate electronice. Partea 2-44: Cerințe particulare de securitate de bază și performanțe esențiale pentru aparate cu radiații X pentru tomografie computerizată (IEC 60601-2-44:2009) Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE. | da
| EN 62304/AC |  | Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viață ale software-ului (IEC 62304:2006) | da
| EN 62366 |  | Dispozitive medicale. Aplicații ale utilizării ingineriei tehnologice în aparatele medicale (IEC 62366:2007 Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE | da
ETICHETA/MANUAL DE UTILIZARE | ETICHETA se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 48. |  |  | da
| INSTRUCȚIUNEA DE UTILZARE/MANUAL DE UTILIZARE - se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 51. Ofertantul va prezenta manualul/ instrucțiunile de utilizare în copii tipărite și electronice. Furnizorul trebuie să descrie orice materiale conținute în dispozitiv care sunt clasificate ca periculoase conform reglementărilor locale. |  |  | da
Injector automat al mediului de contrast
EMDN CODE | Z11039014
Descriere | Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-un mic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, astfel încât scanare CT sau studiu RMN să contrasteze cu mediul înconjurător.
Parametri |  |  | Specificație minimă ceruta | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Injector automat al mediului de contrast | Tip |  | Cap dublu
| Capacitatea seringii |  | minim 200 mL - maxim 500 mL
| Gama de flux, mL/sec |  | 0.1-10
| Gama de presiune, psi |  | 0-300
| Întârziere injectare/scanare |  | minim 300s.
| Oprire reglabilă a volumului |  | da
| Încălzire |  | da
| Memorie - Nr de protocoale de injectare admise |  | > 100
| Comutare | CT | da
|  | Cardio | da
|  | Angio | da
|  | Injectare | da
|  | "Ship and Drip" | optional
| Tip control | Comutator de pornire manuală | da
|  | Controlat prin consola | da
|  | Interfata scaner | da
| Alerte operator | Înclinați capul de putere în sus și în jos | da
|  | Purjați seringa | da
|  | Limită presiune | da
|  | Volum insuficient | da
| Sursa de alimentare |  | 220-240, 50Hz

## Anexa 2
Tomografie computerizata
COD EMDN | Z110306
Scopul utilizării | Scop clinic sau alt scop | Tehnologia tomografiei computerizate figurează primordial în algoritmii bazei de evidenta de îngrijire a pacientului pentru multe indicații clinice. Aplicațiile unei unități multi-slice variază de la imagistica complexă a manifestărilor de infecții precum COVID-19 și tuberculoza până la afecțiuni cardiovasculare, boli pulmonare cronice, traume, complicații ale diabetului, cele mai frecvente tipuri de cancer și alte patologii.
| Nivel de utilizare (dacă este relevant) | Sistemele CT sunt utilizate în deosebi în secțiile de imagistică ale spitalelor generale raionale și ale spitalelor specializate.
Parametri |  |  |  | Specificație minimă ceruta | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Caracteristică multisecțională | Număr de slice-uri generate/reconstruite |  |  | ≥256
| Numărul fizic de rânduri pe detector (slices) |  |  | ≥128
Detector | FOV - Câmp de vedere (standard), cm |  |  | ≥50
| Lățimea totală a detectorului, axa z, mm |  |  | ≥38
| Secțiune de imagine reconstruită cu valori cuprinse în diapazonul: |  |  | cel puțin 0.625 mm pînă la 10 mm
| Timp de rotație standard, uscat, 360 °, secunde |  |  | ≤ 0,4
Rezoluție spațială [mm] MTF (transfer de modulație funcţie) | 0% MTF, lp / cm |  |  | ≥18
| 50% MTF, lp / cm |  |  | ≥8
Rezoluție de contrast | Rezoluție cu contrast scăzut / Indicile rezoluției de contrast |  |  | 4 mm sau mai putin la 0.3% CTDI≤ 20 mGy
Gantry | Înclinație, grade |  |  | ± 30 (± 5)
| Diametru, cm |  |  | ≥70
| Localizator de scanare |  |  | Laser
Tub cu raze X | Stocarea de căldură, MHU |  |  | ≥7
| Disiparea termică, kHU / min |  |  | ≥1000
| Durata de viață estimată a tubului |  |  | ≥300.000 scan secunde sau cel puțin 18 luni
Generator de raze X | Ieșire kW |  |  | ≥100
| Interval kVp |  |  | 80 (±10) pana la ≥130
| Interval mA |  |  | 20 (±10) pana la ≥700
Masa pacientului | Interval de mișcare | Vertical, cm |  | 50 (±5) – 100 (±5)
|  | Longitudinal, cm |  | ≥190
| Raza de scanare, cm |  |  | ≥190
| Greutatea pacientului (fara restrictii), kg |  |  | ≥250
| Suport de mână |  |  | optional
| Suport cap pentru imagistică coronară |  |  | da
| Viteza |  |  | ≥ 170 mm/secundă
| Izocentrarea automată/semi-automată a pacientului |  |  | da
Doza de iradiere | Modularea tehnică a dozei |  |  | da
| Ging prospectiv ECG (Prospective ECG gating) |  |  | da
| Editare retrospectivă ECG (Retrospective ECG editing) |  |  | da
| Reconstituirea iterativă a imaginii |  |  | da
| Tehnica de modulare a dozei de organ (Organ dose-modulation technique) |  |  | da
| Controlul dozei pediatrice |  |  | da
| Corectarea aritmiei |  |  | da
| Doză mică cardiacă (achiziție axială) |  |  | da
Calcularea și afișarea dozei | DAP |  |  | da
| Display indice doza CT (CTDI) – volumetric (CTDIvol) și ponderat (CTDIw) – și produsul doză-lungime (DLP) și capacitatea de transfera aceste informații în fișa examenului |  |  | da
| Instrumente de optimizare a dozei ar trebui să fie disponibile |  |  | da
Reconstituirea imaginii | Reconstituirea FOV-urilor, cm |  |  | ≥ 50
| Reconstituirea imaginii cu dimensiuni |  |  | min. 512 x 512
| Rata maximă de reconstrucție, (min. 512x512), cadru / sec |  |  | ≥ 60
Software disponibil pe stația post-procesare | Pachet neuro CT, cu cel puțin următoarea funcție disponibilă: angiografie neuro digitală cu scădere [DSA], CT neuro perfuzie, hemoragie cerebrală, evaluare ASPECTE (Alberta Stroke Program Early CT Score) și angio dinamică. |  |  | da
| Pachet de analiză a structurii vaselor cu măsurare 2-D și 3-D, analiza fluxului sanguin cerebral (software angio-CT). |  |  | da
| Pachet cardiovascular CT, cu cel puțin următoarele funcții disponibile: calculul densității/cantității de calciu în coronare, analiză funcțională/anatomică și morfologică a sistemului cardiac (coronare și ventricul stâng), software de caracterizare a plăcilor coronare, analiză perfuzie, analiză vasculară pt. AAA și TAA și calculul diametrului efectiv al vasului. |  |  | da
| Pachet oncologic cu cel puțin următoarele funcții disponibile: Perfuzie corporală, Citirea osoasă, Colonoscopie, Examinare/analiza pulmonară, Bronhoscopie virtuală și AEF hepatică. |  |  | da
| Pachet de scădere automată a masei oasoase |  |  | da
| Protocoale pediatrice |  |  | da
| Tot software-ul ar trebui să fie furnizat pentru procedura de raportare cu disponibilitatea de export în format DICOM, pdf, rtf pentru a permite transferul imaginilor pentru teleradiologie către fișele medicale electronice, către alte unități medicale sau către alte persoane, după cum este garantat. |  |  | da
Sistem de integrare | Trebuie să fie interconectat cu sistemele HIS, RIS și PACS existente sau să se poată conecta în viitor fără costuri suplimentare |  |  | da
| Trebuie asigurat un sistem de comunicare bidirecțională verbală/audio între operator și pacient |  |  | da
| Hardware | Consolă de operare cu cel puțin următoarele caracteristici: |  | da
|  | Monitoare LCD de 19" sau mai mult |  | 2
|  | Cu tastatură și mouse |  | da
|  | Capacitate de scanare și reconstrucție simultană |  | da
|  | Capacitate de scanare și analiză de rutină simultană |  | da
|  | Matrice de afișare |  | nu mai putin de 1024 x 1024 pixel.
|  | Stocare |  | minim 200 000 imagini
|  | RAM |  | ≥ 4 Gb
Hardware de reconstrucție a datelor brute:
|  | RAM |  | 4G sau mai mult
|  | Stocare |  | 300 GB sau mai mult
|  | Stație de lucru post-procesare cu monitor dublu cu cel puțin următoarele caracteristici: |  | da
|  | Monitoare LCD de 21" sau mai mult |  | cel putin 2
|  | Cu tastatură și mouse |  | da
|  | Stocare |  | ≥ 1 TB
|  | Viteza procesorului |  | ≥ 2.5GHz
|  | RAM |  | ≥ 4 GB
|  | Matrice de afișare |  | nu mai putin de 1024 x 1024 pixel
| DICOM | Întregul sistem trebuie să fie compatibil și conectat la DICOM, inclusiv toate stațiile de lucru. |  | da
|  | Stocarea imaginilor SCU / SCP |  | da
|  | Stocare crescută CT SCU / SCP |  | da
|  | Lista de lucru modalitate SCU |  | da
|  | Interogați/preluați SCU și SCP |  | da
|  | Angajament de depozitare SCU (Storage commitment SCU) |  | da
|  | Capabil de a imprima, stoca, trimite/primi |  | da
Accesorii si piese de schimb | Fantome de asigurare a calității, necesare pentru verificarea calității imaginii și calibrarea scanerului CT |  |  | da
| Fluoroscopie CT multislice | Reconstrucție de imagini în timp real pentru aplicații de biopsie |  | da
|  | Panoul de operare pentru fluoroscopie în camera de scanare |  | da
| DICOM Printer | Rezoluţie | ≥500 dpi | da
|  | Tavi de film | 2
| Suport fantomă |  |  | da
| Echipament de protectie pentru personal/utilizatori | Mănuși | ≥ 0,5mm LE | minim 2
|  | Sorț protecție gonade | ≥ 0,75 LE | minim 2
|  | Guler tiroidian cu plumb | ≥ 0,5mm | minim 2
|  | Şorţ de plumb | ≥ 0,5 mm (cu suprapunere în piept de cel puțin 1 mm) | minim 2
|  | Mănuși de plumb | ≥ 0,5mm | minim 2
|  | Masca | ≥ 0,75 LE | minim 2
|  | Raft pentru stocare echipamente de protecție |  | da
Cerințe electrice | Sursa de alimentare să fie de aproximativ 380V, 50 Hz, 90 kVA, cu conectare la sursa electrică trifazată. |  |  | da
| Protecție împotriva supratensiunii (supratensiune și supracurent) în condiții de linie. |  |  | da
| Intrare |  | Voltaj | 3 x 400/230 V
|  |  | Frecventa | 50/60 Hz ± 5Hz
|  |  | Factor de putere (încărcare 100%) | ≥ 0,95
| Iesire |  | Voltaj | 3 x 400/230 V AC ± 10 %
|  |  | Frecventa | 50 Hz
| Baterii |  | Fără întreținere | da
| Timpul de alimentare pentru sistemul complet |  |  | ≥ 30 min.
| Formă de undă |  |  | Unde sinusoidală autentică
| Configurare |  |  | Online
| Alarme |  |  | Intrare/Scăzut/Eșuare/Suprasarcină de ieșire/Supra temperatură/Bateria descărcată
| Sistem de alarmă în spațiul operatorului |  |  | da
| Grad de protecție a carcasei |  |  | IP 20
| Compatibil cu IEC 62040 - 3 |  |  | da
Transportarea catre locatia beneficiarului |  |  |  | da
Cerințe de preinstalare | Conectarea electrică directă a echipamentului la rețeaua de alimentare trifazată. Conexiunea se va realiza direct la retea cu intrerupator termomagnetic. |  |  | da
| Conectați echipamentul la rețeaua DICOM de radiologie, atunci când este disponibil. Furnizorul ar trebui să revizuiască camera de amplasare a șantierului pentru a asigura conformitatea cu cerințele tehnice înainte de a furniza sistemul. |  |  | da
| Scheme de preinstalare care detaliază toate elementele electrice, structurale, de aer condiționat, date, gaze medicale, sau orice cerință suplimentară care trebuie îndeplinită de beneficiar pentru instalarea sistemului. |  |  | da
| Managementul proiectului și comunicarea cu utilizatorul pentru a verifica caracterul adecvat al zonei desemnate pentru instalarea sistemului. |  |  | da
| Vizitarea tehnică, inspecția și asigurarea faptului c toate condițiile necesare sunt îndeplinite la locul beneficiarului/utilizatorului înainte de începerea oricărei activități. Orice comentarii sau sugestii cu privire la condițiile locului de instalare trebuie făcute cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începerea activităților de instalare. |  |  | da
| Ecran de plumb de grosime adecvată sau echivalent pentru pereți, uși, podele, tavane și bariera operatorului, în conformitate cu cerințele (IAEA) ANSP și ANRANR privind barierele de radioprotecție |  |  | să fie efectuată de beneficiar pentru instalarea sistemului.
Testare și acceptare | Testul de acceptare din fabrică (FAT): sistemul, înainte de livrare, trebuie testat pentru conformitatea sistemului cu specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate. |  |  | da
| Efectuați: verificări de instalare, calibrare, siguranță și funcționare înainte de predare |  |  | da
| Test de acceptare la fața locului (SAT): sistemul, după livrare, va fi testat de către antreprenor împreună cu utilizatorul pentru a demonstra că performanța îndeplinește specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate așa cum sunt determinate de OMS, AIEA și utilizatori.Rezultatele SAT vor fi documentate într-un protocol de testare de acceptare care va fi semnat de utilizatorul final (după consultarea cu medicul fizician al spitalului) și producător. |  |  | da
| Rezultatele documentate ale tuturor testărilor sistemului ar trebui să fie fixate într-un protocol de acceptare. |  |  | da
Instruire și manuale | Instrucțiuni specifice de curățare și dezinfecție necesită a fi incluse pentru IPC (Prevenirea și controlul infecțiilor) |  |  | da
| Instruirea utilizatorilor în exploatare ar trebui să includă cel puțin următoarele subiecte (trebuie furnizat un program de instruire detaliat): |  | Tehnologia CT; | da
|  |  | Descrierea tuturor setărilor, parametrilor; | da
|  |  | Proceduri de optimizare a protocoalelor pe bază selectivă de pacient; | da
|  |  | Considerații privind doza pentru diferite dimensiuni ale pacienților, în special pentru pacienții pediatrici; | da
|  |  | Calitatea imaginii și tehnici de utilizat pentru diferite indicații clinice; | da
|  |  | Pași pentru adaptarea la diferite texturi de zgomot; | da
|  |  | Cantitatea de doză CT; | da
|  |  | Niveluri de referință în diagnostic pentru Tomografia Computerizată; | da
|  |  | Software și aplicație de reconstrucție; | da
| Instruire personal tehnic special desemnat pentru întreținerea de bază (furnizat și într-un format online, dacă este disponibil). |  |  | da
| Instruirea oferită utilizatorului va dura nu mai puțin de 40 de ore. Sesiunile de instruire vor fi organizate pentru nu mai puțin de patru persoane/personal. De asemenea, este necesară o etapă de formare ulterioară |  |  | da
| Instruirea personalului de întreținere va dura nu mai puțin de 30 de ore. Sesiunea de instruire va fi organizată pentru nu mai puțin de patru persoane/personal. Trebuie programată o etapă de formare ulterioară. |  |  | da
| Datele de contact ale producătorului, furnizorului și listele agenților de service locali vor fi furnizate împreună cu documentația. |  |  | da
Cerințe de întreținere | Furnizorul trebuie să includă servicii complete de întreținere în perioada de garanție (2 ani). Serviciile complete de întreținere în perioada de garanție ar trebui să includă: |  | Mentenață preventivă | da
|  |  | Intervenții de urgență în caz de defect | da
|  |  | Orice actualizare/upgrade de software pentru sistem care va deveni disponibil; | da
|  |  | Toate piesele de substituire/inlocuire și de schimb necesare. | da
| Ca parte a acceptării la fața locului, furnizorul trebuie să furnizeze inginerului local și fizicianului medical al spitalului un plan de întreținere preventivă, numele și contactele unui reprezentant de service/birou pentru în cazul unei solicitări de remediere defect. |  |  | da
| Timpul de intervenție trebuie să fie clar definit și trebuie să respecte cerințele de timp privind funcționarea dispozitivului în întregime |  | Furnizorul trebuie să garanteze că scanerul CT va avea un timp de funcționare de cel puțin 95% (excluzând întreruperile pentru întreținere sau cauzele externe sistemului). | da
|  |  | Timpul de funcționare este calculat pe baza a 250 de zile de funcționare pe an (zile lucrătoare săptămânale). | da
|  |  | În cazul în care timpul de nefuncționare depășește 2 zile lucrătoare cumulate pe o bază de 6 luni (adică însumând orele), atunci garanția și/sau întreținerea (după caz) vor fi prelungite pentru o perioadă corespunzătoare. | da
|  |  | Evidența intervalelor de nefuncționare a tomografului va fi ținută de un reprezentant al beneficiarilor/ utilizatorilor; contractantul ar trebui să aibă dreptul de a solicita copii ale acestor înregistrări. | da
| Furnizorul se va asigura că o persoană calificată adecvat poate fi la fața locului în termen de 48 de ore de la o defecțiune neașteptată pentru a rezolva orice problemă în termen de 5 zile lucrătoare, pe toată perioada de garanție. |  |  | da
Detalii de fabricație | CT trebuie să fie fabricat minim în anul 2022 |  |  | da
CERTIFICĂRI | Certificat de conformitate CE emis de către un organism de evaluare a conofmrității inclus în lista NANDO - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main |  |  | da
| Declarația de conformitate CE emisă în baza directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 care face trimitere la certificatul de conofmritate CE prin număr sau prin codul NOTIFY BODY. |  |  | da
| ISO 13485/9001 - Sistemul de management al Calității |  |  | da
| Raportul din documentația tehnică „ESSENTIAL REQUIEREMENT” |  |  | da
STANDARDE | EN 60601-1/ (IEC 60601-1) EN 60601-1/AC EN 60601-1/A1 (IEC 60601-1/A1) |  | Aparate electronice. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale | da
| EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2) |  | Aparate electronice. Partea 1-2: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale. Standard colateral: Perturbații electromagnetice. Cerințe și încercări | da
| EN 60601-1-3/EN 60601-1-3/AC EN 60601-1-3/A11 |  | Aparate electronice. Partea 1- 3: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale. Standard colateral: Protecția împotriva radiației la aparatele de diagnostic cu radiații X (IEC 60601-1-3:2008) | da
| EN 60601-1-6 |  | Aparate electronice. Partea 1-6: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale. Standard colateral: Aptitudini de utilizare (IEC 60601-1-6:2010) Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE. | da
| EN 60601-2-44/A1 |  | Aparate electronice. Partea 2-44: Cerințe particulare de securitate de bază și performanțe esențiale pentru aparate cu radiații X pentru tomografie computerizată (IEC 60601-2-44:2009) Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE. | da
| EN 62304/AC |  | Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viață ale software-ului (IEC 62304:2006) | da
| EN 62366 |  | Dispozitive medicale. Aplicații ale utilizării ingineriei tehnologice în aparatele medicale (IEC 62366:2007 Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE | da
ETICHETA/MANUAL DE UTILIZARE | ETICHETA se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 48. |  |  | da
| INSTRUCȚIUNEA DE UTILZARE/MANUAL DE UTILIZARE - se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 51. Ofertantul va prezenta manualul/ instrucțiunile de utilizare în copii tipărite și electronice. Furnizorul trebuie să descrie orice materiale conținute în dispozitiv care sunt clasificate ca periculoase conform reglementărilor locale. |  |  | da
Injector automat al mediului de contrast
EMDN CODE | Z11039014
Descriere | Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-un mic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, astfel încât scanare CT sau studiu RMN să contrasteze cu mediul înconjurător.
Parametri |  |  | Specificație minimă ceruta | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Injector automat al mediului de contrast | Tip |  | Cap dublu
| Capacitatea seringii |  | minim 200 mL - maxim 500 mL
| Gama de flux, mL/sec |  | 0.1-10
| Gama de presiune, psi |  | 0-300
| Întârziere injectare/scanare |  | minim 300s.
| Oprire reglabilă a volumului |  | da
| Încălzire |  | da
| Memorie - Nr de protocoale de injectare admise |  | > 100
| Comutare | CT | da
|  | Cardio | da
|  | Angio | da
|  | Injectare | da
|  | "Ship and Drip" | optional
| Tip control | Comutator de pornire manuală | da
|  | Controlat prin consola | da
|  | Interfata scaner | da
| Alerte operator | Înclinați capul de putere în sus și în jos | da
|  | Purjați seringa | da
|  | Limită presiune | da
|  | Volum insuficient | da
| Sursa de alimentare |  | 220-240, 50Hz

## Anexa 3
Tomografie computerizata
COD EMDN | Z110306
Scopul utilizării | Scop clinic sau alt scop | Tehnologia tomografiei computerizate figurează primordial în algoritmii bazei de evidenta de îngrijire a pacientului pentru multe indicații clinice. Aplicațiile unei unități multi-slice variază de la imagistica complexă a manifestărilor de infecții precum COVID-19 și tuberculoza până la afecțiuni cardiovasculare, boli pulmonare cronice, traume, complicații ale diabetului, cele mai frecvente tipuri de cancer și alte patologii.
| Nivel de utilizare (dacă este relevant) | Sistemele CT sunt utilizate în deosebi în secțiile de imagistică ale spitalelor generale raionale și ale spitalelor specializate.
Parametri |  |  |  | Specificație minimă ceruta | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Caracteristică multisecțională | Număr de slice-uri generate/reconstruite |  |  | ≥512
| Numărul fizic de rânduri pe detector (slices) |  |  | ≥256
Detector | FOV - Câmp de vedere (standard), cm |  |  | ≥50
| Lățimea totală a detectorului, axa z, mm |  |  | ≥160
| Secțiune de imagine reconstruită cu valori cuprinse în diapazonul: |  |  | cel puțin 0.625 mm pînă la 10 mm
| Timp de rotație standard, uscat, 360 °, secunde |  |  | ≤ 0,3
Rezoluție spațială [mm] MTF (transfer de modulație funcţie) | 0% MTF, lp / cm |  |  | ≥21
| 50% MTF, lp / cm |  |  | ≥13
Rezoluție de contrast | Rezoluție cu contrast scăzut / Indicile rezoluției de contrast |  |  | 4 mm sau mai putin la 0.3% CTDI≤ 20 mGy
Gantry | Înclinație, grade |  |  | ± 30 (± 5)
| Diametru, cm |  |  | ≥70
| Localizator de scanare |  |  | Laser
Tub cu raze X | Stocarea de căldură, MHU |  |  | ≥7
| Disiparea termică, kHU / min |  |  | ≥1000
| Durata de viață estimată a tubului |  |  | ≥300.000 scan secunde sau cel puțin 18 luni
Generator de raze X | Ieșire kW |  |  | ≥100
| Interval kVp |  |  | 80 (±10) pana la ≥130
| Interval mA |  |  | 20 (±10) pana la ≥700
Masa pacientului | Interval de mișcare | Vertical, cm |  | 50 (±5) – 100 (±5)
|  | Longitudinal, cm |  | ≥190
| Raza de scanare, cm |  |  | ≥190
| Greutatea pacientului (fara restrictii), kg |  |  | ≥250
| Suport de mână |  |  | optional
| Suport cap pentru imagistică coronară |  |  | da
| Viteza |  |  | ≥ 200 mm/secundă
| Izocentrarea automată/semi-automată a pacientului |  |  | da
Doza de iradiere | Modularea tehnică a dozei |  |  | da
| Ging prospectiv ECG (Prospective ECG gating) |  |  | da
| Editare retrospectivă ECG (Retrospective ECG editing) |  |  | da
| Reconstituirea iterativă a imaginii |  |  | da
| Tehnica de modulare a dozei de organ (Organ dose-modulation technique) |  |  | da
| Controlul dozei pediatrice |  |  | da
| Corectarea aritmiei |  |  | da
| Doză mică cardiacă (achiziție axială) |  |  | da
Calcularea și afișarea dozei | DAP |  |  | da
| Display indice doza CT (CTDI) – volumetric (CTDIvol) și ponderat (CTDIw) – și produsul doză-lungime (DLP) și capacitatea de transfera aceste informații în fișa examenului |  |  | da
| Instrumente de optimizare a dozei ar trebui să fie disponibile |  |  | da
Reconstituirea imaginii | Reconstituirea FOV-urilor, cm |  |  | ≥ 50
| Reconstituirea imaginii cu dimensiuni |  |  | min. 512 x 512
| Rata maximă de reconstrucție, (min. 512x512), cadru / sec |  |  | ≥ 60
Software disponibil pe stația post-procesare | Pachet neuro CT, cu cel puțin următoarea funcție disponibilă: angiografie neuro digitală cu scădere [DSA], CT neuro perfuzie, hemoragie cerebrală, evaluare ASPECTE (Alberta Stroke Program Early CT Score) și angio dinamică. |  |  | da
| Pachet de analiză a structurii vaselor cu măsurare 2-D și 3-D, analiza fluxului sanguin cerebral (software angio-CT). |  |  | da
| Pachet cardiovascular CT, cu cel puțin următoarele funcții disponibile: calculul densității/cantității de calciu în coronare, analiză funcțională/anatomică și morfologică a sistemului cardiac (coronare și ventricul stâng), software de caracterizare a plăcilor coronare, analiză perfuzie, analiză vasculară pt. AAA și TAA și calculul diametrului efectiv al vasului. |  |  | da
| Pachet cardiovascular CT (suplimentar): Coronary CT Angiography (CCTA), Hemodynamically Significant Stenosis, Epicardial and Pericoronary Adipose Tissue (EAT) |  |  | da
| Pachet oncologic cu cel puțin următoarele funcții disponibile: Perfuzie corporală, Citirea osoasă, Colonoscopie, Examinare/analiza pulmonară, Bronhoscopie virtuală și AEF hepatică. |  |  | da
| Pachet de scădere automată a masei oasoase |  |  | da
| Protocoale pediatrice |  |  | da
| Tot software-ul ar trebui să fie furnizat pentru procedura de raportare cu disponibilitatea de export în format DICOM, pdf, rtf pentru a permite transferul imaginilor pentru teleradiologie către fișele medicale electronice, către alte unități medicale sau către alte persoane, după cum este garantat. |  |  | da
Sistem de integrare | Trebuie să fie interconectat cu sistemele HIS, RIS și PACS existente sau să se poată conecta în viitor fără costuri suplimentare |  |  | da
| Trebuie asigurat un sistem de comunicare bidirecțională verbală/audio între operator și pacient |  |  | da
| Hardware | Consolă de operare cu cel puțin următoarele caracteristici: |  | da
|  | Monitoare LCD de 19" sau mai mult |  | 2
|  | Cu tastatură și mouse |  | da
|  | Capacitate de scanare și reconstrucție simultană |  | da
|  | Capacitate de scanare și analiză de rutină simultană |  | da
|  | Matrice de afișare |  | nu mai putin de 1024 x 1024 pixel.
|  | Stocare |  | minim 200 000 imagini
|  | RAM |  | ≥ 4 Gb
Hardware de reconstrucție a datelor brute:
|  | RAM |  | 4G sau mai mult
|  | Stocare |  | 300 GB sau mai mult
|  | Stație de lucru post-procesare cu monitor dublu cu cel puțin următoarele caracteristici: |  | da
|  | Monitoare LCD de 21" sau mai mult |  | cel putin 2
|  | Cu tastatură și mouse |  | da
|  | Stocare |  | ≥ 1 TB
|  | Viteza procesorului |  | ≥ 2.5GHz
|  | RAM |  | ≥ 4 GB
|  | Matrice de afișare |  | nu mai putin de 1024 x 1024 pixel
| DICOM | Întregul sistem trebuie să fie compatibil și conectat la DICOM, inclusiv toate stațiile de lucru. |  | da
|  | Stocarea imaginilor SCU / SCP |  | da
|  | Stocare crescută CT SCU / SCP |  | da
|  | Lista de lucru modalitate SCU |  | da
|  | Interogați/preluați SCU și SCP |  | da
|  | Angajament de depozitare SCU (Storage commitment SCU) |  | da
|  | Capabil de a imprima, stoca, trimite/primi |  | da
Accesorii si piese de schimb | Fantome de asigurare a calității, necesare pentru verificarea calității imaginii și calibrarea scanerului CT |  |  | da
| Fluoroscopie CT multislice | Reconstrucție de imagini în timp real pentru aplicații de biopsie |  | da
|  | Panoul de operare pentru fluoroscopie în camera de scanare |  | da
| DICOM Printer | Rezoluţie | ≥500 dpi | da
|  | Tavi de film | 2
| Suport fantomă |  |  | da
| Echipament de protectie pentru personal/utilizatori | Mănuși | ≥ 0,5mm LE | minim 2
|  | Sorț protecție gonade | ≥ 0,75 LE | minim 2
|  | Guler tiroidian cu plumb | ≥ 0,5mm | minim 2
|  | Şorţ de plumb | ≥ 0,5 mm (cu suprapunere în piept de cel puțin 1 mm) | minim 2
|  | Mănuși de plumb | ≥ 0,5mm | minim 2
|  | Masca | ≥ 0,75 LE | minim 2
|  | Raft pentru stocare echipamente de protecție |  | da
Cerințe electrice | Sursa de alimentare să fie de aproximativ 380V, 50 Hz, 90 kVA, cu conectare la sursa electrică trifazată. |  |  | da
| Protecție împotriva supratensiunii (supratensiune și supracurent) în condiții de linie. |  |  | da
| Intrare |  | Voltaj | 3 x 400/230 V
|  |  | Frecventa | 50/60 Hz ± 5Hz
|  |  | Factor de putere (încărcare 100%) | ≥ 0,95
| Iesire |  | Voltaj | 3 x 400/230 V AC ± 10 %
|  |  | Frecventa | 50 Hz
| Baterii |  | Fără întreținere | da
| Timpul de alimentare pentru sistemul complet |  |  | ≥ 30 min.
| Formă de undă |  |  | Unde sinusoidală autentică
| Configurare |  |  | Online
| Alarme |  |  | Intrare/Scăzut/Eșuare/Suprasarcină de ieșire/Supra temperatură/Bateria descărcată
| Sistem de alarmă în spațiul operatorului |  |  | da
| Grad de protecție a carcasei |  |  | IP 20
| Compatibil cu IEC 62040 - 3 |  |  | da
Transportarea catre locatia beneficiarului |  |  |  | da
Cerințe de preinstalare | Conectarea electrică directă a echipamentului la rețeaua de alimentare trifazată. Conexiunea se va realiza direct la retea cu intrerupator termomagnetic. |  |  | da
| Conectați echipamentul la rețeaua DICOM de radiologie, atunci când este disponibil. Furnizorul ar trebui să revizuiască camera de amplasare a șantierului pentru a asigura conformitatea cu cerințele tehnice înainte de a furniza sistemul. |  |  | da
| Scheme de preinstalare care detaliază toate elementele electrice, structurale, de aer condiționat, date, gaze medicale, sau orice cerință suplimentară care trebuie îndeplinită de beneficiar pentru instalarea sistemului. |  |  | da
| Managementul proiectului și comunicarea cu utilizatorul pentru a verifica caracterul adecvat al zonei desemnate pentru instalarea sistemului. |  |  | da
| Vizitarea tehnică, inspecția și asigurarea faptului c toate condițiile necesare sunt îndeplinite la locul beneficiarului/utilizatorului înainte de începerea oricărei activități. Orice comentarii sau sugestii cu privire la condițiile locului de instalare trebuie făcute cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începerea activităților de instalare. |  |  | da
| Ecran de plumb de grosime adecvată sau echivalent pentru pereți, uși, podele, tavane și bariera operatorului, în conformitate cu cerințele (IAEA) ANSP și ANRANR privind barierele de radioprotecție |  |  | să fie efectuată de beneficiar pentru instalarea sistemului.
Testare și acceptare | Testul de acceptare din fabrică (FAT): sistemul, înainte de livrare, trebuie testat pentru conformitatea sistemului cu specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate. |  |  | da
| Efectuați: verificări de instalare, calibrare, siguranță și funcționare înainte de predare |  |  | da
| Test de acceptare la fața locului (SAT): sistemul, după livrare, va fi testat de către antreprenor împreună cu utilizatorul pentru a demonstra că performanța îndeplinește specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate așa cum sunt determinate de OMS, AIEA și utilizatori.Rezultatele SAT vor fi documentate într-un protocol de testare de acceptare care va fi semnat de utilizatorul final (după consultarea cu medicul fizician al spitalului) și producător. |  |  | da
| Rezultatele documentate ale tuturor testărilor sistemului ar trebui să fie fixate într-un protocol de acceptare. |  |  | da
Instruire și manuale | Instrucțiuni specifice de curățare și dezinfecție necesită a fi incluse pentru IPC (Prevenirea și controlul infecțiilor) |  |  | da
| Instruirea utilizatorilor în exploatare ar trebui să includă cel puțin următoarele subiecte (trebuie furnizat un program de instruire detaliat): |  | Tehnologia CT; | da
|  |  | Descrierea tuturor setărilor, parametrilor; | da
|  |  | Proceduri de optimizare a protocoalelor pe bază selectivă de pacient; | da
|  |  | Considerații privind doza pentru diferite dimensiuni ale pacienților, în special pentru pacienții pediatrici; | da
|  |  | Calitatea imaginii și tehnici de utilizat pentru diferite indicații clinice; | da
|  |  | Pași pentru adaptarea la diferite texturi de zgomot; | da
|  |  | Cantitatea de doză CT; | da
|  |  | Niveluri de referință în diagnostic pentru Tomografia Computerizată; | da
|  |  | Software și aplicație de reconstrucție; | da
| Instruire personal tehnic special desemnat pentru întreținerea de bază (furnizat și într-un format online, dacă este disponibil). |  |  | da
| Instruirea oferită utilizatorului va dura nu mai puțin de 40 de ore. Sesiunile de instruire vor fi organizate pentru nu mai puțin de patru persoane/personal. De asemenea, este necesară o etapă de formare ulterioară |  |  | da
| Instruirea personalului de întreținere va dura nu mai puțin de 30 de ore. Sesiunea de instruire va fi organizată pentru nu mai puțin de patru persoane/personal. Trebuie programată o etapă de formare ulterioară. |  |  | da
| Datele de contact ale producătorului, furnizorului și listele agenților de service locali vor fi furnizate împreună cu documentația. |  |  | da
Cerințe de întreținere | Furnizorul trebuie să includă servicii complete de întreținere în perioada de garanție (2 ani). Serviciile complete de întreținere în perioada de garanție ar trebui să includă: |  | Mentenață preventivă | da
|  |  | Intervenții de urgență în caz de defect | da
|  |  | Orice actualizare/upgrade de software pentru sistem care va deveni disponibil; | da
|  |  | Toate piesele de substituire/inlocuire și de schimb necesare. | da
| Ca parte a acceptării la fața locului, furnizorul trebuie să furnizeze inginerului local și fizicianului medical al spitalului un plan de întreținere preventivă, numele și contactele unui reprezentant de service/birou pentru în cazul unei solicitări de remediere defect. |  |  | da
| Timpul de intervenție trebuie să fie clar definit și trebuie să respecte cerințele de timp privind funcționarea dispozitivului în întregime |  | Furnizorul trebuie să garanteze că scanerul CT va avea un timp de funcționare de cel puțin 95% (excluzând întreruperile pentru întreținere sau cauzele externe sistemului). | da
|  |  | Timpul de funcționare este calculat pe baza a 250 de zile de funcționare pe an (zile lucrătoare săptămânale). | da
|  |  | În cazul în care timpul de nefuncționare depășește 2 zile lucrătoare cumulate pe o bază de 6 luni (adică însumând orele), atunci garanția și/sau întreținerea (după caz) vor fi prelungite pentru o perioadă corespunzătoare. | da
|  |  | Evidența intervalelor de nefuncționare a tomografului va fi ținută de un reprezentant al beneficiarilor/ utilizatorilor; contractantul ar trebui să aibă dreptul de a solicita copii ale acestor înregistrări. | da
| Furnizorul se va asigura că o persoană calificată adecvat poate fi la fața locului în termen de 48 de ore de la o defecțiune neașteptată pentru a rezolva orice problemă în termen de 5 zile lucrătoare, pe toată perioada de garanție. |  |  | da
Detalii de fabricație | CT trebuie să fie fabricat minim în anul 2022 |  |  | da
CERTIFICĂRI | Certificat de conformitate CE emis de către un organism de evaluare a conofmrității inclus în lista NANDO - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main |  |  | da
| Declarația de conformitate CE emisă în baza directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 care face trimitere la certificatul de conofmritate CE prin număr sau prin codul NOTIFY BODY. |  |  | da
| ISO 13485/9001 - Sistemul de management al Calității |  |  | da
| Raportul din documentația tehnică „ESSENTIAL REQUIEREMENT” |  |  | da
STANDARDE | EN 60601-1/ (IEC 60601-1) EN 60601-1/AC EN 60601-1/A1 (IEC 60601-1/A1) |  | Aparate electronice. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale | da
| EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2) |  | Aparate electronice. Partea 1-2: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale. Standard colateral: Perturbații electromagnetice. Cerințe și încercări | da
| EN 60601-1-3/EN 60601-1-3/AC EN 60601-1-3/A11 |  | Aparate electronice. Partea 1- 3: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale. Standard colateral: Protecția împotriva radiației la aparatele de diagnostic cu radiații X (IEC 60601-1-3:2008) | da
| EN 60601-1-6 |  | Aparate electronice. Partea 1-6: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale. Standard colateral: Aptitudini de utilizare (IEC 60601-1-6:2010) Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE. | da
| EN 60601-2-44/A1 |  | Aparate electronice. Partea 2-44: Cerințe particulare de securitate de bază și performanțe esențiale pentru aparate cu radiații X pentru tomografie computerizată (IEC 60601-2-44:2009) Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE. | da
| EN 62304/AC |  | Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viață ale software-ului (IEC 62304:2006) | da
| EN 62366 |  | Dispozitive medicale. Aplicații ale utilizării ingineriei tehnologice în aparatele medicale (IEC 62366:2007 Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE | da
ETICHETA/MANUAL DE UTILIZARE | ETICHETA se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 48. |  |  | da
| INSTRUCȚIUNEA DE UTILZARE/MANUAL DE UTILIZARE - se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 51. Ofertantul va prezenta manualul/ instrucțiunile de utilizare în copii tipărite și electronice. Furnizorul trebuie să descrie orice materiale conținute în dispozitiv care sunt clasificate ca periculoase conform reglementărilor locale. |  |  | da
Injector automat al mediului de contrast
EMDN CODE | Z11039014
Descriere | Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-un mic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, astfel încât scanare CT sau studiu RMN să contrasteze cu mediul înconjurător.
Parametri |  |  | Specificație minimă ceruta | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Injector automat al mediului de contrast | Tip |  | Cap dublu
| Capacitatea seringii |  | minim 200 mL - maxim 500 mL
| Gama de flux, mL/sec |  | 0.1-10
| Gama de presiune, psi |  | 0-300
| Întârziere injectare/scanare |  | minim 300s.
| Oprire reglabilă a volumului |  | da
| Încălzire |  | da
| Memorie - Nr de protocoale de injectare admise |  | > 100
| Comutare | CT | da
|  | Cardio | da
|  | Angio | da
|  | Injectare | da
|  | "Ship and Drip" | optional
| Tip control | Comutator de pornire manuală | da
|  | Controlat prin consola | da
|  | Interfata scaner | da
| Alerte operator | Înclinați capul de putere în sus și în jos | da
|  | Purjați seringa | da
|  | Limită presiune | da
|  | Volum insuficient | da
| Sursa de alimentare |  | 220-240, 50Hz
Note on B49: Pintea Constantin: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6814142/ https://www.terarecon.com/advanced-visualization/ct-cardiac?locale=en Cardiac Structure Segmentation & Functional Analysis; Automated Centerline Creation & Vessel Segmentation; Calcium Scoring with Multiple Database Option; Atrium & Pulmonary Vein Analysis for EP Planning; Pre-Operative Evaluation of Coronary Arteries for Plaque & Stenosis; Embedded Geometry for Pre-Operative Virtual Stent Evaluation;