|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor pentru laboratoarele întreprinderii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1. Biuretă manuală cu robinet PTFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Biuretă manuală cu robinet PTFE, clasa AS, 10 ml |  |  |  | Biuretă manuală cu robinet, clasa AS, capacitatea 10 ml, valoarea diviziunii 0,05ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, cu robinet din PTFE, gradații cu smalț albastru. |  |  |  |  |
| 1.2 | Biuretă manuală cu robinet PTFE, clasa AS, 25 ml |  |  |  | Biuretă manuală cu robinet, clasa AS, capacitatea 25 ml, valoarea diviziunii 0,05ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, cu robinet din PTFE, gradații cu smalț albastru. |  |  |  |  |
| 1.3 | Biuretă manuală cu robinet PTFE, 100 ml |  |  |  | Biureta cu robinet drept PTFE, clasa AS, capacitatea 100 ml, valoarea diviziunii 0,20 ml, din sticlă borosilicată, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, gradații cu smalț albastru. |  |  |  |  |
| LOTUL 2. Biuretă Schilling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Biuretă Schilling brună clasa AS, 10 ml |  |  |  | Biureta Schilling clasa AS 10 ml, brună, realizata din sticla borosilicată 3.3, include sticlă din polietilenă volum de 500 ml, cu baza solidă. |  |  |  |  |
| LOTUL 3. Cilindri gradate din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, 100 ml |  |  |  | Cilindru gradat transparent, baza hexagonală, realizat din sticlă borosilicată transparentă, capacitate 100 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb. Interval de gradație - 1 ml, toleranță ± 0,50 ml. |  |  |  |  |
| 3.2 | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, 250 ml |  |  |  | Cilindru gradat transparent, baza hexagonală, realizat din sticlă borosilicată transparentă, capacitate 250 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb. Interval de gradație - 2 ml, toleranță - ± 1 ml |  |  |  |  |
| LOTUL 4. Pahare Erlemneyer (baloane conice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, 250 ml |  |  |  | Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, realizat din sticlă borosilicată transparentă. Capacitatea 250 ml. Gradațiile și înscripțiile de pe vas imprimate cu smalț alb. |  |  |  |  |
| LOTUL 5. Pahare Berzelius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Pahar Berzelius, forma înaltă, 500 ml |  |  |  | Pahar Berzelius din sticla borosilicată, forma înaltă, gradat, cu cioc. Capacitate: 500 ml, diametru: 79 mm; înălțime: 140 mm. |  |  |  |  |
| LOTUL 6. Pipete gradate din sticlă clasa AS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pipetă gradată din sticlă, clasa AS, 5 ml |  |  |  | Pipetă gradată clasa AS cu volum nominal 5 ml, calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, gradații printate pe suprafață pipetei cu smalț maro. Rezoluție - 0,05 ml, toleranța ±0,05 ml. |  |  |  |  |
| LOTUL 7. Pâlnii din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Pâlnie de laborator, sticlă, diametru 75 mm |  |  |  | Pâlnie de filtrare cu tijă din sticla borosilicată. Diametrul la gura pâlniei: 75±5 mm Lungimea pâlniei: 110 mm Diametrul tijei: 11 ± 2,0 mm |  |  |  |  |
| 7.2 | Pâlnie de filtrare, porozitate 3, Ø 60 mm, 125 ml |  |  |  | Pâlnie de filtrare, realizată din sticlă borosilicată, cu disc de filtrare rezistent la acizi. Diametru disc filtrare 60 mm, porozitate 3; capacitatea pâlniei 125 ml |  |  |  |  |
| LOTUL 8. Cuve pentru spectrofotometre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Cuve pentru spectrofotometre, L=50 mm |  |  |  | Cuve din sticlă optică cu drum optic de 50 mm, dimensiuni exterioare LxÎ:12,5x45 mm. Setul format din două bucăți. |  |  |  |  |
| LOTUL 9. Veselă chimică din porțelan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Creuzet din porțelan 35x28 mm |  |  |  | Creuzet din porțelan cu rezistență chimică și termică ridicată, formă medie, diametru 35 mm, înălțimea 28 mm |  |  |  |  |
| 9.2 | Creuzet din porțelan 35x44 mm |  |  |  | Creuzet din porțelan cu rezistență chimică și termică ridicată, formă înaltă, diametru 35 mm, înălțimea 44 mm |  |  |  |  |
| 9.3 | Patentulă porțelan, 250 ml |  |  |  | Patentulă din porțelan smălțuit, rezistență termică până la 1000 grade C, cu mâner și fund rotunjit. Diametru 108 mm. Înălțime 60 mm |  |  |  |  |
| 9.4 | Pâlnie Buchner din porțelan, d=125 mm |  |  |  | Pâlnie Buchner cu placă perforată realizată din porțelan glazurat, cu rezistență chimică ridicată, pentru hârtie de filtru cu Ø 125 mm. Diametru interior 125 mm, înălțimea 170 mm; capacitatea – 600 ml. |  |  |  |  |
| 9.5 | Pâlnie Buchner din porțelan, d=135 mm |  |  |  | Pâlnie Buchner cu placă perforată realizată din porțelan glazurat, cu rezistență chimică ridicată, pentru hârtie de filtru cu Ø 135 mm. Diametru interior 135 mm, înălțimea 195 mm, capacitatea - 1000 ml |  |  |  |  |
| 9.6 | Vas de evaporare din porțelan, 150 ml |  |  |  | Vas de evaporare din porțelan, cu interior neted și cioc, fund rotund, capacitatea de 150 ml, cu rezistență chimică și termică ridicată. |  |  |  |  |
| LOTUL 10. Accesorii pentru distilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Cap de distilare cu gât lateral NS 14/23 |  |  |  | Cap de distilare cu un gât lateral poziționat în unghi de 105°, realizat din sticlă borosilicată. Șlif soclu NS 14/23 (pentru termometre); Șlif con NS 29/32; Șlif con gât lateral NS 14/23. |  |  |  |  |
| 10.2 | Cap de distilare cu gât lateral NS 29/32 |  |  |  | Cap de distilare cu un gât lateral poziționat în unghi de 75°, realizat din sticlă borosilicată. Șlif soclu NS 14/23 (pentru termometre); Șlif con NS 29/32; Șlif con gât lateral NS 29/32 |  |  |  |  |
| 10.3 | Condensator Liebig NS 29/32, lungime 250 mm |  |  |  | Condensator Liebig din sticlă borosilicată, șliful conului și soclului NS 29/32, lungime 250 mm |  |  |  |  |
| LOTUL 11. Veselă și accesorii chimice din PP și HDPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Pisetă din PP colorată, 500 ml |  |  |  | Sticlă de spălare, cu gât îngust, cu pereți rezistenți împotriva sfărâmării. Material: polietilenă colorată. Capacitate: 500 ml |  |  |  |  |
| 11.2 | Pisetă din PP transparentă, 500 ml |  |  |  | Sticlă de spălare din polietilenă transparentă, cu gât îngust, cu pereți rezistenți împotriva sfărâmării. Capacitate: 500 ml |  |  |  |  |
| 11.3 | Pisetă din PP transparentă, 1000 ml |  |  |  | Sticlă de spălare, cu gât îngust, cu pereți rezistenți împotriva sfărâmării. Material: polietilenă transparentă. Capacitate: 1000 ml |  |  |  |  |
| 11.4 | Cilindru din polipropilenă, 100 ml |  |  |  | Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 100 ml, forma înaltă, cu cioc și bază hexagonală, clasa B, valoarea diviziunii -1 ml, marcarea diviziunilor - culoare albastră |  |  |  |  |
| 11.5 | Sticlă rectangulară HDPE, gât larg, 250 ml |  |  |  | Sticlă gradată HDPE cu gură largă, cu capac, formă rectangulară. Capacitate: 250 ml Gradare: 55 ml; Diametru gât: 30 mm, Înălțime: 115 mm |  |  |  |  |
| 11.6 | Sticlă rectangulară HDPE, gât larg, 500 ml |  |  |  | Sticlă gradată HDPE cu gură largă, cu capac, formă rectangulară. Capacitate : 500 ml Gradare: 66 ml; Diametru gât: 80 mm, Înălțime: 136 mm |  |  |  |  |
| LOTUL 12. Veselă și accesorii pentru filtrare la vid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Flacon pentru filtrare, 500 ml |  |  |  | Pahar de filtrare forma Erlenmayer cu ștuț lateral din sticlă pentru furtunuri cu diametrul de 6 - 10 mm, conceput pentru filtrare la vid prin conectare la pompa de vacuum și pâlnie de filtrare. Fabricat din sticlă clară borosilicată termorezistentă, cu o conexiune laterală. Gradații și specificații imprimate în alb. Capacitate: 500 ml |  |  |  |  |
| 12.2 | Flacon pentru filtrare, 1000 ml |  |  |  | Pahar de filtrare forma Erlenmayer cu ștuț lateral din sticlă pentru furtunuri cu diametrul de 6 - 10 mm, conceput pentru filtrare la vid prin conectare la pompa de vacuum și pâlnie de filtrare. Fabricat din sticlă clară borosilicată termorezistentă, cu o conexiune laterală. Gradații și specificații imprimate în alb. Capacitate: 1000 ml |  |  |  |  |
| 12.3 | Manșon de protecție pentru flacoane de filtrare de 250 - 500 ml |  |  |  | Manșon de protecție, realizat din cauciuc natural, compatibil cu flacoane de filtrare de 250 - 500 ml |  |  |  |  |
| 12.4 | Set adaptoare pentru pâlnii, 7 buc. |  |  |  | Set de conuri din cauciuc natural, formă conică, compatibile cu pâlnii Buchner. Setul conține 7 conuri cu dimensiuni diferite |  |  |  |  |
| LOTUL 13. Pompă de vid pentru laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Pompă de vid pentru laborator |  |  |  | Pompă electrică de vid, nelubrifiată, cu filtru inclus pentru aer, pentru filtrarea sub vid, uscarea în vid sau extracția în faza solida. Rata de curgere maxim 15 litri/min; alimentare 220V, 50Hz; nivel de zgomot < 60 dB; filet tub: 6 mm; puterea motorului 75W; greutatea totală nu mai mult de 5 kg |  |  |  |  |
| LOTUL 14. Electrod combinat pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Electrod combinat de pH |  |  |  | Electrod combinat pH, pentru uz general, tip SP 10T, cu diapazon 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 0 pana la 800C, cu o singură jonctiune sigilată, livrat cu cablu de 1m cu mufă tip BNC, dimensiuni (mm): lungime- 110, diametrul – 12. |  |  |  |  |
| LOTUL 15. Electrodul ion selectiv de sodiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Electrodul ion selectiv de sodiu (0,7µg/l ÷ 23 mg/l Na+) |  |  |  | Electrod cu corp din sticlă, cu membrană selectivă de sticlă, pentru determinarea ionilor de sodiu. Domeniul de măsurare a Na+ într-un flux de la 3*10-8 până la 1 mol/l (0,7µg/l ÷ 23 mg/l Na+). Cablu de 80 mm cu mufa tip BCN, echivalent cu tipul ЭЛИС-212 Na/3.0 (К 80.7). |  |  |  |  |
| LOTUL 16. Creuzete din argint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Creuzet din argint |  |  |  | Creuzet cu fund sferic confecționat din argint 99,9%. Capacitatea creuzetului 32 ml; diametru superior 47 mm; înălțimea 24 mm; grosimea fundului 0,48 mm; grosimea pereților 0,32 mm. Greutatea cca 16,0 g |  |  |  |  |
| LOTUL 17. Accesorii pentru prelevarea probelor de gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Cameră pentru prelevarea probelor de gaz |  |  |  | Cameră pentru mingi de tip FB-5005 din cauciuc latex, culoarea portocaliu sau negru |  |  |  |  |
| 17.2 | Ac pentru pompă mingi |  |  |  | Ac metalic pentru pompa universală. Lungimea – 4 cm. Set de 3 bucăți |  |  |  |  |
| LOTUL 18. Perii curățat sticlărie de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Perie de curățare recipiente mici (L=380 mm; d=40 mm; l=110 mm) |  |  |  | Perie de curățare, realizata din perlon, cu mâner din polipropilena și coadă din sârma rezistentă la coroziune. Lungime totală: 380 mm, diametru perie: 40 mm; lungime perie: 110 mm |  |  |  |  |
| 18.2 | Perie uz general din păr natural (L=280 mm; d=40 mm; l=80 mm) |  |  |  | Perii uz general din păr natural răsucite pe sârma metalică galvanizată. Lungime totală: 280 mm, diametru perie: 40 mm; lungime perie: 80 mm |  |  |  |  |
| 18.3 | Perie uz general din păr natural (L=310 mm; d=50 mm; l=100 mm) |  |  |  | Perii uz general din păr natural răsucite pe sarma metalica galvanizata Lungime totală: 310 mm, diametru perie: 50 mm; lungime perie: 100 mm |  |  |  |  |
| 18.4 | Perie de curățare eprubete |  |  |  | Perie de curățare eprubete, fabricată din sârmă din oțel zincat și păr natural, cu mâner cu inel la capăt. Vârf cu pămătuf. Lungime totală perie eprubete 250 mm, diametru perie maxim 16 mm, lungime perie 70 mm |  |  |  |  |
| LOTUL 19. Ustensile pentru laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Inel cu mufă pentru stative cu tijă |  |  |  | Inel din oțel inoxidabil conceput pentru suport / stativ cu tijă, cu mufă de prindere. Diametru interior 85 mm; distanța între centru inel și mufă – 120 mm |  |  |  |  |
| 19.2 | Baza suport pentru laborator, 130*210 mm |  |  |  | Baza suport pentru laborator, rectangulară 130*210 mm, realizată din oțel, cu picioare din cauciuc siliconic antialunecare |  |  |  |  |
| 19.3 | Tijă de susținere din otel inoxidabil, 750 mm |  |  |  | Tijă de susținere, pentru baza suport, realizată din otel inoxidabil, filet M10, lungime 750 mm |  |  |  |  |
| 19.4 | Suport PP cu fantă, pentru pâlnie |  |  |  | Suport cu fantă pentru pâlnii de separare cu diametrul de 60-150 mm, realizat din polipropilena, compatibil cu tije cu diametrul de 10-13 mm |  |  |  |  |
| 19.5 | Clemă Stop-It cu blocare Easy-Click, 10 mm |  |  |  | Clemă pentru furtun flexibil cu diametru de 10 mm. Material rezistent împotriva căldurii, substanțelor chimice periculoase. Porțiune de otel a clemei - galvanizate |  |  |  |  |
| 19.6 | Clemă de fixare cu 2 degete |  |  |  | Clemă pentru laborator, cu 2 degete, cu mufă în vârf. Material: otel cromat rezistent Porțiunea pentru degete învelita cu PVC Diametru de prindere: 20 mm |  |  |  |  |
| 19.7 | Clemă PP pentru biuretă |  |  |  | Clemă pentru o biureta cu diametrul între 10 și 12 mm. Material: PP |  |  |  |  |
| 19.8 | Bară magnetică pentru agitare 10x6 mm |  |  |  | Bară magnetică pentru agitare, formă cilindrică cu suprafețe finisate, centru magnetic și înveliș din PTFE, rezistența chimică excelentă. Dimensiuni exterioare (L*Ø): 10*6 mm |  |  |  |  |
| LOTUL 20. Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Marker de laborator, negru |  |  |  | Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare negru. |  |  |  |  |
| 20.2 | Marker de laborator, roșu |  |  |  | Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare roșu |  |  |  |  |
| 20.3 | Marker de laborator, albastru |  |  |  | Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare albastru |  |  |  |  |
| LOTUL 21. Folii de etanșare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Folie parafilm M, 100 mm x 38 m |  |  |  | Folie de Parafilm M realizată dintr-un mix de parafină și poliolefină, flexibilă, rezistentă la temperaturi și la soluții alcaline și acizi anorganici. Lungime: 38 m; lățime: 100 mm |  |  |  |  |
| LOTUL 22. Suport pentru pipete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Suport rotativ pentru pipete 23 x 49 cm |  |  |  | Suport rotativ pentru 94 pipete, realizat din polipropilenă. Discul inferior pentru colectarea scurgerilor de lichid. Dimensiuni: 23 x 49 cm |  |  |  |  |
| LOTUL 23. Piese de rezervă pentru exsicatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Capac din sticlă pentru exsicator, d= 180 mm |  |  |  | Capac pentru exsicator fără robinet pentru vid, realizat din sticla borosilicată 3.3, diametru exterior 180 mm, diametru interior 140 mm |  |  |  |  |
| 23.2 | Capac din sticlă pentru exsicator, d= 230 mm |  |  |  | Capac pentru exsicator fără robinet pentru vid, realizat din sticla borosilicată 3.3, diametru exterior – 230 mm, diametru interior - 190 mm |  |  |  |  |
| LOTUL 24. Accesorii din PVC, cauciuc și silicon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Pară de cauciuc, 30 ml |  |  |  | Pară din cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 30 ml |  |  |  |  |
| 24.2 | Pară de cauciuc, 90 ml |  |  |  | Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 90 ml |  |  |  |  |
| 24.3 | Pară de cauciuc cu 3 căi, 100 ml |  |  |  | Pară de cauciuc cu 3 valve: umplere, golire si eliberare aer pentru pipete cu volum maxim de 100 ml |  |  |  |  |
| 24.4 | Furtun silicon 5x1,5 mm |  |  |  | Furtun din silicon, transparent, rezistent chimic, diametrul interior 5 mm, grosimea peretelui 1,5 mm |  |  |  |  |
| 24.5 | Furtun silicon 12x1,5 mm |  |  |  | Furtun din silicon, transparent, rezistent chimic, diametrul interior 12 mm, grosimea peretelui 1,5 mm |  |  |  |  |
| LOTUL 25. Strip-uri teste de pH și hârtie de filtru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Hârtie indicatoare de pH 0-14 |  |  |  | Hârtie indicatoare de testare pH-ului 0÷14 ambalată în cutie din plastic. Dimensiuni: 6 x 80 mm; 100 benzi/cutie |  |  |  |  |
| 25.2 | Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm |  |  |  | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, formă rotundă, d=9,0 cm. Ambalare: 100 buc/cutie. |  |  |  |  |
| 25.3 | Hârtie de filtru „banda albastră”, d=12,5 cm |  |  |  | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, formă rotundă, d=12,5 cm. Ambalare: 100 buc/cutie. |  |  |  |  |
| LOTUL 26. Silica gel pentru exsicator ca indicator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Silica gel portocaliu |  |  |  | Mărgele silica gel, de culoare portocalie, mărime variabilă de la 1 pana la 3 mm, realizate pentru a absorbi agenții de uscare. Mărgelele se pot regenera prin încălzire la temperatura de maxim 120 °C |  |  |  |  |
| LOTUL 27. Densimetru salimetru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Densimetru salimetru 0...9% |  |  |  | Dispozitiv specializat pentru măsurarea densității soluțiilor saline. Produs etanș din sticlă cu scale de hârtie în interior, lest din alice de sârma, ceară roșie. Scala de densitate se afla in interiorul tijei. Domeniul de măsura pentru partea densimetrică este 0-9% masa sare. Valoarea diviziuni pentru partea densimetrica 0,5% masa sare, eroarea maximă admisă ±20,5%. Temperatura de etalonare - 200C. |  |  |  |  |
| 27.2 | Densimetru salimetru 9...18% |  |  |  | Dispozitiv specializat pentru măsurarea densității soluțiilor saline. Produs etanș din sticlă cu scale de hârtie în interior, lest din alice de sârma, ceară roșie. Scala de densitate se afla in interiorul tijei. Domeniul de măsura pentru partea densimetrică este 9-18% masa sare. Valoarea diviziuni pentru partea densimetrica 0,5% masa sare, eroarea maximă admisă ±0,5%. Temperatura de etalonare - 200C. |  |  |  |  |
| 27.3 | Densimetru salimetru 18...26% |  |  |  | Dispozitiv specializat pentru măsurarea densității soluțiilor saline. Produs etanș din sticlă cu scale de hârtie în interior, lest din alice de sârma, ceară roșie. Scala de densitate se afla in interiorul tijei. Domeniul de măsura pentru partea densimetrică este 18-26% masa sare. Valoarea diviziuni pentru partea densimetrica 0,5% masa sare, eroarea maximă admisă ±0,5%. Temperatura de etalonare - 200C. |  |  |  |  |
| 27.4 | Densimetru salimetru, 0-26% |  |  |  | Dispozitiv specializat pentru măsurarea densității soluțiilor saline. Produs etanș din sticlă cu scale de hârtie în interior, lest din alice de sârma, ceară roșie. Scala de densitate se afla in interiorul tijei. Domeniul de măsura pentru partea densimetrică este 0-30% masa sare. Valoarea diviziuni pentru partea densimetrica 0,2% masa sare. Temperatura de etalonare - 200C. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________