## FINAL
|  | Отбор: | Categoria Равно "REAGENȚI BIOCHIMIE"
Nr Lot | Denumirea lotului | Specificația Tehnică | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR (0004) | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA MUN CHISINAU (0038) | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI (0040) | CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE PANFILI PAVEL (0054) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU (0162) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BAIMACLIA (0170) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR (0173) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA (0177) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA (0183) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI (0184) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAINARI (0193) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAINARI VECHI (0194) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA (0200) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI (0204) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI (0206) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULENI (0217) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COCIULIA (0220) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA (0228) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPCEAC (0229) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORLATENI (0231) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI (0234) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI (0241) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CROCMAZ (0242) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CUHURESTII DE SUS (0245) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI (0252) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FALESTI (0256) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FLAMINZENI COSCODENI (0259) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FLORENI (0260) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI (0262) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GAVANOASA (0263) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI (0269) | IMSP CENTRUL DE SANATATE GOTESTI (0270) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HASNASENII MARI (0278) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI (0279) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA (0281) | IMSP CENTRUL DE SANATATE IARGARA (0283) | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA (0290) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI GRIGORE BIVOL (0301) | IMSP CENTRUL DE SANATATE NATALIA MUNTEANU DIN CORNESTI (0313) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB (0317) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OLANESTI (0319) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI (0320) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2 (0322) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI (0323) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI (0326) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA (0328) | IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA (0330) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA (0337) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI (0338) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOPENI (0339) | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA (0342) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RUSESTII NOI (0346) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI (0351) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENI (0356) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI (0360) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI (0365) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA (0367) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA (0376) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TANATARI (0377) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA (0379) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI (0390) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TVARDITA (0391) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL LUI VODA (0394) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC (0399) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILEUTI (0404) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA (0412) | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI (0414) | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425) | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426) | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427) | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC (0428) | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI (0429) | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430) | IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2 (0431) | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438) | IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRIJIRI CRONICE (0435) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 (0441) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO (0442) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448) | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI (0450) | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI (0453) | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA (0454) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU (0459) | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL (0462) | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI (0463) | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI (0467) | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI (0468) | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI (0471) | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI (0473) | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI (0478) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI (0479) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI (0480) | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA (0481) | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI (0482) | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA (0483) | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI (0484) | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI (0485) | IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI (0486) | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (0570) | Unitatea de măsură | Cantitatea Totală | Suma estimată cu TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA
1 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml | 525 |  |  |  | 10000 | 2000 | [5 empty] | 525 | [8 empty] | 1400 | [5 empty] | 350 | [6 empty] | 500 |  |  |  | 1200 | [10 empty] | 525 | [5 empty] | 1500 | [13 empty] | 250 |  |  |  | 3000 |  |  | 500 |  |  |  | 1225 | [5 empty] | 4500 |  |  |  | 750 | 1800 |  |  | 4000 | [5 empty] | ml | 34550 | 28192.8 | 23494 | 23494
2 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml |  |  | 500 | 175 |  |  | 350 | 700 | 875 | 300 | 700 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 300 |  |  | 2000 | 700 | 2 | 3000 | 1000 |  | 1200 | 175 | 500 |  | 700 | 600 |  | 500 |  | 1500 |  | 1000 | 1000 | 3000 | 1200 | 400 | 300 | 1000 | 1800 |  | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | 1000 | 2000 | 1000 |  | 2000 |  | 1750 |  |  | 500 | 700 | 300 |  | 500 | 200 | [15 empty] | 300 | [7 empty] | 500 | 600 |  |  |  | ml | 42827 | 34946.83 | 29122.3583 | 29122.3583
3 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | [104 empty] | 48685
3.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | 850 | 350 |  |  | 17000 | [6 empty] | 525 |  |  | 600 | [5 empty] | 1750 | [5 empty] | 875 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 1000 | [10 empty] | 525 | [5 empty] | 1500 | [17 empty] | 11000 | 350 | [9 empty] | 1200 | [5 empty] | 5000 | 3750 | [8 empty] | ml | 47775 | 29811.6 | 24843
3.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | 500 |  |  |  | 18000 |  |  | 600 |  |  |  | 525 |  |  | 600 | [5 empty] | 1750 | [12 empty] | 1500 | 250 | [13 empty] | 525 | [5 empty] | 1500 | [17 empty] | 11000 | 350 | [15 empty] | 5000 | 3750 | [8 empty] | ml | 45850 | 28610.4 | 23842
4 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | [104 empty] | 28364.9667
4.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006384 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006384 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | [5 empty] | 2000 |  |  | 1000 | [29 empty] | 2000 | [29 empty] | 2500 | [6 empty] | 1250 |  |  |  | 7524 | [13 empty] | 10000 | [5 empty] | ml | 26274 | 16394.98 | 13662.4833
4.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1000 | [31 empty] | 3000 | [27 empty] | 2500 | [6 empty] | 1250 |  |  |  | 7524 | [13 empty] | 10000 | [5 empty] | ml | 28274 | 17642.98 | 14702.4833
5 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | [104 empty] | 78537.1583
5.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml |  |  | 500 | 175 |  |  | 350 | 600 |  | 625 | 1400 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 800 |  | 4000 | 600 |  | 1200 | 350 | 1000 |  | 1800 | 500 |  | 250 | 1600 | 625 |  |  | 800 |  | 1200 | 1875 | 2000 | 1500 | 1800 | 1000 |  |  | 1600 |  | 350 |  |  |  | 1750 | 2000 | 2000 | 3000 |  | 1600 | 1400 | 5000 | 550 | 700 | 500 | 525 |  |  | 1250 | 625 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 2275 |  |  |  | 4000 | 9000 | 500 | [7 empty] | 2250 | 2000 | 350 |  |  | ml | 72675 | 45349.2 | 37791
5.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml |  | 350 | 500 | 175 |  |  | 350 |  |  | 625 | 1400 |  |  | 2000 |  |  | 2508 |  | 600 |  |  |  | 800 |  | 4000 | 600 | 875 | 1200 | 350 | 1000 |  | 1800 | 500 |  |  | 1600 | 625 | 1000 | 2000 | 800 |  | 1200 | 1875 | 2000 | 1500 | 1800 | 1000 |  |  | 1600 |  | 350 |  |  |  | 1750 | 2000 | 2000 | 3000 |  | 1600 |  | 5000 | 550 | 700 | 500 | 525 |  |  | 1250 | 625 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 2275 |  |  | 1200 | 4000 | 9000 | 500 | [7 empty] | 2250 | 2000 | 350 |  |  | ml | 78358 | 48895.39 | 40746.1583
6 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | [104 empty] | 7960.1583
6.1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | [16 empty] | 2508 | 2000 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 3000 | [26 empty] | 1200 | [31 empty] | ml | 10708 | 6681.79 | 5568.1583
6.2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | [21 empty] | 2000 | [39 empty] | 1400 | [5 empty] | 1200 | [31 empty] | ml | 4600 | 2870.4 | 2392
7 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | 1000 | [19 empty] | 350 | [47 empty] | 2500 |  |  |  | 9000 |  |  | 500 |  |  |  | 3000 | [13 empty] | 1000 | [5 empty] | ml | 17350 | 5413.2 | 4511 | 4511
8 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | 175 |  |  |  | 2500 | [6 empty] | 175 | [77 empty] | 1500 | 750 | [8 empty] | ml | 5100 | 3672 | 3060 | 3060
9 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 600 | [31 empty] | 175 |  |  |  |  | 350 | [7 empty] | 500 | 500 | [12 empty] | 250 |  | 500 | 200 | [7 empty] | 400 | 250 |  |  |  | ml | 3825 | 2754 | 2295 | 2295
10 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale ., ml |  |  | 300 | 175 |  |  | 350 |  |  |  | 525 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 700 |  | 1600 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1900 |  | 1000 |  |  |  | 1200 |  |  | 500 |  |  | 875 | 800 | 1000 | 600 |  | 500 | [6 empty] | 2000 | 5000 |  | 100 | [5 empty] | 600 |  |  |  | 3500 |  |  |  | 4000 |  | 3000 | [5 empty] | 5000 |  | 2000 | 4000 | 2500 |  |  | ml | 46475 | 223080 | 185900 | 185900
11 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,, ml | [5 empty] | 2000 | [66 empty] | 10000 | [26 empty] | ml | 12000 | 57600 | 48000 | 48000
12 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,, ml | [17 empty] | 1000 |  |  |  | 300 | [6 empty] | 1000 | 700 |  | 700 | [5 empty] | 600 |  | 500 | [21 empty] | 240 | [7 empty] | 500 | [15 empty] | 4000 | [13 empty] | ml | 9540 | 45792 | 38160 | 38160
13 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ) | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,, ml | 850 |  |  |  | 8000 | [6 empty] | 350 |  |  | 200 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350 | [13 empty] | 1500 | [7 empty] | 525 | [5 empty] | 150 | [13 empty] | 3000 |  |  | 2000 |  |  |  | 700 |  |  |  | 1225 | [9 empty] | 2400 | 2400 |  |  | 6000 | [5 empty] | ml | 30000 | 144000 | 120000 | 120000
14 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,, ml |  |  |  |  | 800 | [6 empty] | 350 | [21 empty] | 700 | [38 empty] | 175 | [26 empty] | ml | 2025 | 25053.3 | 20877.75 | 20877.75
15 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,, ml |  | 175 | 300 | [5 empty] | 525 |  |  |  |  | 500 |  |  | 200 | [17 empty] | 100 |  | 150 |  |  |  |  | 250 | 350 |  | 200 | [20 empty] | 400 | [19 empty] | 500 | [13 empty] | ml | 3650 | 45157.8 | 37631.5 | 37631.5
16 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | [104 empty] | 23311.5
16.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | 850 | [13 empty] | 600 | [5 empty] | 1750 | [5 empty] | 875 | [18 empty] | 800 | [8 empty] | 1500 | [17 empty] | 10000 | 350 | [16 empty] | 2000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | ml | 24725 | 16021.8 | 13351.5
16.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml | 500 | [9 empty] | 1400 | 350 | [25 empty] | 1000 | [16 empty] | 1500 | [17 empty] | 10000 | [21 empty] | 6000 |  |  |  |  | ml | 20750 | 11952 | 9960
17 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | [104 empty] | 50988
17.1 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml |  |  |  | 175 |  |  | 350 | 800 | 525 | 500 |  |  |  | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 500 |  |  |  | 700 |  | 3700 | 800 |  | 500 | 525 | 2000 |  |  | 500 |  | 250 | 1000 | [5 empty] | 1500 | 1000 |  | 1500 |  | 1000 |  |  | 1800 |  | 350 |  |  |  |  | 500 |  | 2500 |  |  |  | 5000 | 250 | 525 | 300 |  | 200 |  | 1000 | [10 empty] | 2250 |  |  | 650 | 3000 | 9000 | 500 | [8 empty] | 2000 | 350 |  |  | ml | 52000 | 29952 | 24960
17.2 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | [6 empty] | 350 | 800 | 525 | 500 | 1400 | 350 |  | 2000 |  | 1000 |  |  | 500 |  |  | 2000 |  |  | 3700 | 500 |  |  | 525 | 2000 |  |  | 500 |  | 250 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  | 500 |  | 1000 |  |  | 1200 |  | 175 |  |  |  |  | 500 |  | 3000 |  |  | 2250 | 5000 | 250 | 525 | 300 |  | 200 |  | 1000 | [10 empty] | 250 |  |  |  |  | 9000 | 300 | [8 empty] | 2000 | 350 |  |  | ml | 48200 | 31233.6 | 26028
18 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | [104 empty] | 16635
18.1 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [62 empty] | 2000 | [6 empty] | 500 |  |  |  | 4000 | [13 empty] | 8000 | [5 empty] | ml | 17500 | 10080 | 8400
18.2 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | [5 empty] | 2000 | [62 empty] | 1000 | [6 empty] | 250 |  |  |  | 4000 | [13 empty] | 8000 | [5 empty] | ml | 15250 | 9882 | 8235
19 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | [104 empty] | 6006
19.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | [16 empty] | 700 | 2000 | [13 empty] | 600 | [67 empty] | ml | 3300 | 2138.4 | 1782
19.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml | [17 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 | [9 empty] | 1800 | [8 empty] | 3000 | [58 empty] | ml | 8800 | 5068.8 | 4224
20 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat) | [104 empty] | 13693.25
20.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml |  | 175 | [20 empty] | 250 | [10 empty] | 1500 |  |  | 600 | [6 empty] | 3700 | [11 empty] | 700 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 525 |  |  |  | 250 | [13 empty] | 3000 | [14 empty] | ml | 12200 | 8784 | 7320
20.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml |  | 175 | [34 empty] | 600 |  | 1000 | 500 |  |  |  | 3700 | [11 empty] | 1050 |  | 1000 |  |  | 1500 | 2250 | [8 empty] | 250 | [28 empty] | ml | 12025 | 7647.9 | 6373.25
21 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat) | [104 empty] | 31457.25
21.1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml |  |  |  |  | 18000 | [43 empty] | 350 | [17 empty] | 525 | [22 empty] | 5000 | [9 empty] | ml | 23875 | 17190 | 14325
21.2 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,, ml |  |  | 350 |  | 18000 | [9 empty] | 600 | [5 empty] | 1750 | [5 empty] | 875 | [6 empty] | 1500 | [11 empty] | 800 |  |  | 350 | [24 empty] | 350 | [15 empty] | 5000 | 2750 | [8 empty] | ml | 32325 | 20558.7 | 17132.25
22 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ), Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,, ml | [38 empty] | 1000 | 500 | 1500 | [58 empty] | ml | 3000 | 1980 | 1650 | 1650
23 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml |  | 350 | [6 empty] | 175 | [9 empty] | 250 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 175 |  | 175 | [12 empty] | 400 | [13 empty] | 700 |  | 200 |  |  | 400 | 350 | [7 empty] | 500 | [16 empty] | 2500 | [7 empty] | 400 | 250 |  |  |  | ml | 8825 | 6248.1 | 5206.75 | 5206.75
24 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml |  |  |  |  | 7000 | [43 empty] | 175 | [5 empty] | 100 | [17 empty] | 4000 | [26 empty] | ml | 11275 | 7982.7 | 6652.25 | 6652.25
25 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | 525 |  |  |  |  | 525 | [14 empty] | 700 | [12 empty] | 480 | [45 empty] | 875 | [10 empty] | 1750 |  |  | 1000 | [5 empty] | ml | 5855 | 4004.82 | 3337.35 | 3337.35
26 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l, ml | [29 empty] | 200 | [10 empty] | 500 |  |  |  | 175 | [25 empty] | 500 | [14 empty] | 4500 | [13 empty] | ml | 5875 | 4018.5 | 3348.75 | 3348.75
27 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [69 empty] | 500 |  |  |  | 1200 | [10 empty] | 3000 |  |  | 5000 | [5 empty] | ml | 12700 | 7620 | 6350 | 6350
28 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | [17 empty] | 1000 |  |  |  | 2000 |  | 2 | [7 empty] | 1800 | [8 empty] | 3500 |  | 1000 | [18 empty] | 1600 | [5 empty] | 500 | 250 |  |  | 1000 | [27 empty] | ml | 12652 | 7591.2 | 6326 | 6326
29 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml |  |  |  |  | 15000 |  |  | 2000 |  |  |  | 1400 |  |  | 3000 | [5 empty] | 2050 |  |  |  |  | 1800 | 1500 | [21 empty] | 525 | [5 empty] | 2000 | [17 empty] | 4000 | [16 empty] | 2000 | [9 empty] | ml | 35275 | 26244.6 | 21870.5 | 21870.5
30 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml |  |  | 500 | 175 |  |  | 1000 |  | 2275 | 1000 | 700 |  |  | 2500 |  | 1500 | 5000 |  |  | 350 |  |  | 1000 |  | 5000 |  |  | 1200 | 525 | 2000 |  |  | 500 | 1500 | 1000 | 2000 | 3700 | 2000 | 2500 | 1000 |  | 1500 |  | 2200 | 2000 | 2400 |  | 1500 |  | 1000 |  | 350 |  | 2000 |  | 1750 | 1000 | 3500 | 3000 |  | 1500 |  | 1750 | 1000 | 1050 | 800 | 1050 |  |  | 1000 | 250 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 9000 | 300 | [7 empty] | 1600 | 1000 |  |  |  | ml | 81625 | 60729 | 50607.5 | 50607.5
31 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml | 200 |  |  |  | 400 | [63 empty] | 1000 |  |  |  | 250 | [16 empty] | 1500 | [9 empty] | ml | 3350 | 29949 | 24957.5 | 24957.5
32 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml | [23 empty] | 2 | [42 empty] | 350 | 5000 |  |  | 125 | [9 empty] | 2100 |  |  |  | 250 |  | 2000 | [7 empty] | 250 | 100 |  |  |  | ml | 10177 | 90982.38 | 75818.65 | 75818.65
33 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml | [67 empty] | 2500 |  |  | 125 | [9 empty] | 2100 | [5 empty] | 2000 | [12 empty] | ml | 6725 | 31069.5 | 25891.25 | 25891.25
34 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml |  |  |  |  | 600 | [67 empty] | 500 | [16 empty] | 2000 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | ml | 8100 | 37422 | 31185 | 31185
35 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [62 empty] | 1000 |  |  |  | 14000 | [6 empty] | 3000 | [13 empty] | 10000 | [5 empty] | ml | 31000 | 9672 | 8060 | 8060
36 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 1800 | [8 empty] | 3000 | [26 empty] | 1200 | [28 empty] | 350 |  |  | ml | 6351 | 1981.51 | 1651.2583 | 1651.2583
37 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | 500 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 700 |  |  | 1050 |  |  | 800 | [5 empty] | 2050 | [5 empty] | 1050 | [10 empty] | 1200 | [7 empty] | 2000 |  |  | 525 | [5 empty] | 1500 | [13 empty] | 2000 |  |  |  |  | 350 |  | 1000 | [13 empty] | 8000 | 3000 | [8 empty] | ml | 43725 | 14166.9 | 11805.75 | 11805.75
38 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml |  | 175 | 500 | 175 |  |  | 350 | 1000 | 700 | 500 | 1400 |  |  | 2000 |  | 500 | 2500 |  | 250 |  |  | 2000 | 800 | 2 | 4500 | 1000 |  | 1200 | 350 | 1000 |  |  | 600 | 1200 | 500 | 1200 | 1800 |  | 1000 | 1000 |  | 1500 |  | 2000 | 1500 |  | 500 | 1000 |  | 1600 |  | 350 |  |  |  | 1050 | 1000 | 1500 | 1000 |  | 2000 | 1000 | 1750 | 350 | 1050 | 800 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 2100 |  |  | 500 | 4000 | 9000 | 500 | [7 empty] | 4500 | 3000 | 350 |  |  | ml | 74102 | 24009.05 | 20007.5417 | 20007.5417
39 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l., ml | [72 empty] | 3000 | [20 empty] | 1000 | [5 empty] | ml | 4000 | 11520 | 9600 | 9600
40 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l., ml | 350 |  |  |  | 7000 | 525 | [14 empty] | 350 | [27 empty] | 175 | [19 empty] | 250 | [6 empty] | 250 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 1000 | [8 empty] | ml | 10250 | 29520 | 24600 | 24600
41 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l., ml |  | 350 | [53 empty] | 700 |  | 100 | [9 empty] | 100 |  | 500 | 250 | [14 empty] | 1500 | 1000 | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | ml | 4700 | 13536 | 11280 | 11280
42 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l., ml | [93 empty] | 2000 | [5 empty] | ml | 2000 | 1032 | 860 | 860
43 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l., ml | 175 |  |  |  | 5000 | [15 empty] | 350 | [47 empty] | 500 |  |  |  | 7000 | [6 empty] | 350 | [9 empty] | 750 | 1250 | [8 empty] | ml | 15375 | 13099.5 | 10916.25 | 10916.25
44 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l., ml |  | 175 |  | 175 |  |  | 175 |  |  | 250 |  | 175 |  | 500 | [10 empty] | 500 |  | 875 | 300 | [10 empty] | 200 | [7 empty] | 500 | [9 empty] | 175 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 1000 |  | 250 | 250 | [14 empty] | 1500 | 2500 | [7 empty] | 350 | 500 |  |  |  | ml | 10750 | 9159 | 7632.5 | 7632.5
45 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | [6 empty] | 175 | [17 empty] | 500 |  | 175 | [6 empty] | 480 | [17 empty] | 175 |  |  |  |  | 175 | [10 empty] | 1000 |  | 500 | 250 | [23 empty] | 500 |  |  |  |  | ml | 3930 | 6130.8 | 5109 | 5109
46 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | 525 |  |  |  | 5000 | 525 | [14 empty] | 700 | [47 empty] | 500 |  |  |  | 1500 |  |  | 500 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 1000 |  |  | 2000 | [5 empty] | ml | 12600 | 19656 | 16380 | 16380
47 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | [72 empty] | 11000 | [20 empty] | 12000 |  |  |  |  | 3000 | ml | 26000 | 34320 | 28600 | 28600
48 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [62 empty] | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 6000 | [10 empty] | 5000 | [8 empty] | ml | 18000 | 4968 | 4140 | 4140
49 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | [17 empty] | 500 | [13 empty] | 1800 | [67 empty] | ml | 2300 | 3036 | 2530 | 2530
50 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1750 | [9 empty] | 2000 | [17 empty] | 1000 | 4000 |  | 500 | [5 empty] | 5000 | [15 empty] | 1000 |  |  | 1200 | 10000 | 2000 |  | 10000 | [27 empty] | ml | 39450 | 10888.2 | 9073.5 | 9073.5
51 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml | [14 empty] | 3000 | [5 empty] | 1750 | [12 empty] | 1800 | [20 empty] | 2000 | [18 empty] | 350 | [25 empty] | ml | 8900 | 11748 | 9790 | 9790
52 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml | 500 |  |  |  | 18000 | [21 empty] | 2500 | [14 empty] | 1500 |  |  |  | 2400 | [43 empty] | 13000 | [9 empty] | ml | 37900 | 12734.4 | 10612 | 10612
53 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., ml |  |  | 600 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 6000 |  |  | 350 | [7 empty] | 1200 | 175 | [5 empty] | 1000 |  |  | 2500 | [6 empty] | 2000 |  | 1000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 1750 |  |  |  |  | 1500 | 1600 |  | 1000 | [20 empty] | 10000 | 8000 | [13 empty] | ml | 45675 | 60291 | 50242.5 | 50242.5
54 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml |  | 525 |  | 175 |  |  |  | 2500 | 2275 |  | 1400 |  |  | 2500 |  | 1500 |  |  | 600 |  |  |  | 1000 | 2 | 6000 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 500 |  |  | 2000 | 4000 |  | 3000 |  |  |  |  | 2700 | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 2000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 5000 |  |  | 1000 | 1050 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 600 |  |  |  | 6125 |  |  | 1000 | [10 empty] | 6000 | 3000 | 4000 |  |  | ml | 69952 | 23503.87 | 19586.5583 | 19586.5583
55 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0, ml | 550 |  |  |  | 15000 | 1050 | [14 empty] | 1750 | [12 empty] | 1000 | [14 empty] | 525 | [19 empty] | 175 |  |  |  | 350 |  |  | 150 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 1440 |  |  | 2000 | [5 empty] | ml | 24340 | 169406.4 | 141172 | 141172
56 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0, ml | [10 empty] | 350 | [12 empty] | 1 | 3000 | [6 empty] | 1800 |  |  |  |  | 1550 |  | 500 | [5 empty] | 175 |  | 200 | [8 empty] | 525 | 175 | [7 empty] | 350 |  |  |  |  | 500 | 240 | [14 empty] | 4500 | [13 empty] | ml | 13866 | 96507.36 | 80422.8 | 80422.8
57 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ), Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. Cu material de control normal și patologic inclus, ml |  |  |  |  | 6000 | [28 empty] | 216 | [14 empty] | 350 | [5 empty] | 300 | [17 empty] | 175 | [17 empty] | 128 | [8 empty] | ml | 7169 | 387126 | 322605 | 322605
58 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ), Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml, ml | [7 empty] | 300 | [35 empty] | 700 | 175 | [40 empty] | 500 | [13 empty] | ml | 1675 | 90450 | 75375 | 75375
59 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml | 350 |  |  |  | 500 | [49 empty] | 300 | [13 empty] | 250 |  |  |  | 5000 | [26 empty] | ml | 6400 | 5836.8 | 4864 | 4864
60 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml | [10 empty] | 350 | [27 empty] | 500 | [16 empty] | 700 |  | 3000 | [6 empty] | 350 |  |  | 500 |  |  | 500 | [23 empty] | 500 |  |  |  |  | ml | 6400 | 5836.8 | 4864 | 4864
61 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l, ml | 200 |  |  |  | 15000 | 525 | [14 empty] | 1750 | [12 empty] | 1000 | [14 empty] | 350 | [5 empty] | 750 | [13 empty] | 175 |  |  |  | 350 |  |  | 150 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 1008 |  |  | 2000 | [5 empty] | ml | 23608 | 194057.76 | 161714.8 | 161714.8
62 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l, ml | [23 empty] | 1 | 3000 | [11 empty] | 1550 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 175 |  | 500 | [9 empty] | 175 | 300 | [11 empty] | 500 | 240 | [14 empty] | 4500 | [13 empty] | ml | 12941 | 106375.02 | 88645.85 | 88645.85
63 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l., ml |  |  |  |  | 1000 | [67 empty] | 175 | [17 empty] | 168 |  |  | 2000 | [5 empty] | ml | 3343 | 56884.49 | 47403.7417 | 47403.7417
64 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006444 ) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006444 ), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l., ml | [69 empty] | 500 | [29 empty] | ml | 500 | 8508 | 7090 | 7090
65 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ), Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | 175 |  |  |  | 5000 | 525 | [27 empty] | 500 | [38 empty] | 2000 |  |  | 125 |  |  |  | 350 | [13 empty] | 1000 | [5 empty] | ml | 9675 | 12887.1 | 10739.25 | 10739.25
66 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ), Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | [67 empty] | 200 |  | 500 | 500 | [14 empty] | 1500 | 200 | [12 empty] | ml | 2900 | 3862.8 | 3219 | 3219
67 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ), Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml., ml | [30 empty] | 170 | [68 empty] | ml | 170 | 697.68 | 581.4 | 581.4
68 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ), Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml., ml |  |  |  |  | 200 | [13 empty] | 6 | [29 empty] | 3000 |  |  |  | 44 |  |  |  | 33 |  |  | 44 | [8 empty] | 1500 |  | 60 |  |  |  | 66 | [12 empty] | 50 |  |  |  | 110 |  |  | 143 |  |  |  |  | ml | 5256 | 21570.62 | 17975.5167 | 17975.5167
69 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl., ml |  | 175 |  | 175 | [5 empty] | 33 | [24 empty] | 20 | [33 empty] | 1000 | [17 empty] | 100 |  |  | 1500 | [9 empty] | ml | 3003 | 756.76 | 630.6333 | 13363.35
70 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l., ml | 1000 | [67 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 |  |  | 500 |  |  |  | 4000 | [13 empty] | 2000 | [5 empty] | ml | 20000 | 6240 | 5200 | 5200
71 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l., ml | [21 empty] | 1000 | [77 empty] | ml | 1000 | 312 | 260 | 260
72 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l., ml | 500 |  |  |  | 4000 | 700 | [14 empty] | 350 | [5 empty] | 175 | [6 empty] | 400 | [14 empty] | 175 | [5 empty] | 175 | [18 empty] | 350 | [15 empty] | 1500 | 1500 | [8 empty] | ml | 9825 | 4244.4 | 3537 | 3537
73 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l., ml |  | 350 |  |  |  |  | 175 | 100 | 175 | 100 | 700 | 175 |  | 700 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 800 |  |  | 500 | 175 | [6 empty] | 500 |  |  | 300 |  |  | 200 |  |  | 175 |  | 200 |  |  | 500 | [5 empty] | 700 | 175 |  |  |  | 300 | 350 | [7 empty] | 1000 | 500 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 1050 |  |  | 250 |  | 7000 | 300 | [7 empty] | 500 | 1000 |  |  |  | ml | 19400 | 8380.8 | 6984 | 6984
74 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ) | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ), Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane de maxim 5ml, ml | 35 | 50 |  |  | 500 | [8 empty] | 50 |  |  |  | 20 |  |  | 50 | 20 | 5 |  | 60 |  |  |  | 5 | 30 | [5 empty] | 15 | 35 |  | 30 | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 100 | [6 empty] | 20 | 5 |  | 25 |  | 14 | 15 |  |  |  | 5 |  | 100 | 150 | 10 | 30 |  | 300 | 5 |  | 50 | 30 |  |  | 1000 | 180 |  |  |  | 30 | 75 | 15 |  |  | 100 |  |  |  |  | 130 | 50 | 10 |  |  | ml | 3374 | 113366.4 | 94472 | 94472
75 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ) | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ), Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml, ml | 35 | 50 |  |  | 500 | [8 empty] | 50 |  |  |  | 20 |  |  | 50 | 20 | 5 |  | 60 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | 35 |  | 30 | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 100 | [7 empty] | 5 |  | 25 |  | 14 | 10 |  |  |  | 5 |  | 100 | 150 | 10 | 30 |  | 300 | 5 |  | 50 | 30 |  |  | 1000 | 180 |  |  |  | 30 | 75 | 15 |  |  | 75 |  |  |  |  | 65 | 50 | 10 |  |  | ml | 3239 | 136038 | 113365 | 113365
76 | Strip-test la troponina I în ser ( 006479 ) | Strip-test la troponina I în ser ( 006479 ), Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%, Test | 10 | [11 empty] | 50 | [37 empty] | 100 | [16 empty] | 8000 | 1000 |  | 300 |  | 2000 |  |  | 200 |  | 100 | 200 |  | 2000 | 200 | 2500 | 300 | 500 | 380 |  | 150 | 300 | [5 empty] | 350 | 400 |  | 100 |  | Test | 19140 | 235422 | 196185 | 196185
77 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [25 empty] | 700 | [36 empty] | 250 | [6 empty] | 500 | [17 empty] | 4000 | [5 empty] | ml | 8450 | 8314.8 | 6929 | 6929
78 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml | [6 empty] | 1000 | [10 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | [17 empty] | 1000 | [11 empty] | 500 | [9 empty] | 1000 | [5 empty] | 500 | [31 empty] | ml | 6000 | 5904 | 4920 | 4920
79 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml | 175 |  |  |  | 12000 |  |  | 600 |  |  |  | 700 |  |  | 800 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350 | [6 empty] | 1500 | [11 empty] | 1600 |  |  | 525 | [5 empty] | 1500 | [17 empty] | 350 | [6 empty] | 1200 | [9 empty] | 1500 | 2400 | [8 empty] | ml | 25550 | 25141.2 | 20951 | 20951
80 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l., ml |  |  | 500 | [5 empty] | 1750 |  | 700 | [7 empty] | 200 | 175 |  |  | 800 | 2 | 2200 |  |  | 500 | 175 | 800 |  |  | 500 |  | 500 |  | 300 | 1200 | 500 |  | 2000 | 1200 |  |  | 500 |  | 500 | 1500 | [7 empty] | 1750 |  | 2000 | 700 |  | 1000 |  |  |  | 700 | 800 | 700 |  |  | 1000 | 200 | [12 empty] | 250 |  | 8000 | 500 | [7 empty] | 200 | 1000 |  |  |  | ml | 35302 | 34737.17 | 28947.6417 | 28947.6417
81 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. ., ml |  | 350 | 500 |  |  |  | 350 | 600 |  |  | 700 | 1050 |  | 2000 | 500 | 625 | 2508 |  | 600 |  |  | 1000 | 800 |  |  |  | 1050 | 1200 | 175 | 1000 |  |  | 600 |  |  | 1200 | [5 empty] | 1200 | 1000 | 2000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 1050 |  | 1500 |  |  | 2000 | 1000 |  |  | 1050 | 800 |  |  |  |  | 625 |  |  | 350 |  |  | 300 |  |  |  | 2250 | [5 empty] | 500 | [7 empty] | 5000 | 3000 |  |  |  | ml | 42783 | 31830.55 | 26525.4583 | 26525.4583
82 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | 500 |  |  |  | 17000 | [28 empty] | 1200 | [14 empty] | 525 | [5 empty] | 1500 | [17 empty] | 14000 | [16 empty] | 5000 | 3750 | [8 empty] | ml | 43475 | 32345.4 | 26954.5 | 26954.5
83 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [62 empty] | 2500 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 7524 | [13 empty] | 10000 | [5 empty] | ml | 24024 | 17873.86 | 14894.8833 | 14894.8833
84 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l., ml | [17 empty] | 1000 | [13 empty] | 1800 | [24 empty] | 1000 | [10 empty] | 1200 |  | 2000 | [29 empty] | ml | 7000 | 5208 | 4340 | 4340
85 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punctul final Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | [38 empty] | 1000 | [60 empty] | ml | 1000 | 780 | 650 | 650
86 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punctul final Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l., ml | [8 empty] | 700 | 625 | [9 empty] | 175 |  |  |  | 2 | 4000 | 1000 | [8 empty] | 200 |  | 300 | 600 |  | 1000 | 2000 |  |  |  | 1500 |  |  | 1000 |  | 1000 | [8 empty] | 1200 |  |  |  | 1750 | 350 |  |  | 525 | [16 empty] | 1200 | 4000 | 7000 |  |  |  | 7000 | [6 empty] | 350 |  |  | ml | 37477 | 27433.16 | 22860.9667 | 22860.9667
87 | Cloride cu standard ( 007955 ) | Cloride cu standard ( 007955 ), Cloride cu standard Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator., ml | [49 empty] | 100 | [19 empty] | 500 | 600 | [28 empty] | ml | 1200 | 964.8 | 804 | 804
88 | Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj ( 007956 ) | Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj ( 007956 ), Determinarea Microalbuminei în urină (U-albumina) la analizatorul semiautomat existent ,,Finecare FIA” test tip cartridj. Set ≈ 24 teste. Metoda cromatografică, cantitativă., Test |  |  |  |  | 2000 | [94 empty] | Test | 2000 | 126000 | 105000 | 105000
89 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l., ml | [86 empty] | 7000 | [12 empty] | ml | 7000 | 1932 | 1610 | 1610
|  | Итого | 18555 | 3775 | 5050 | 1750 | 247000 | 26375 | 6325 | 10700 | 13200 | 6058 | 13125 | 9450 | 50 | 20800 | 10700 | 6125 | 24924 | 10540 | 4956 | 1050 | 21350 | 21340 | 8360 | 17 | 50220 | 7300 | 12050 | 11400 | 4680 | 14245 | 170 | 17100 | 5550 | 18476 | 4820 | 12130 | 17370 | 13300 | 17560 | 9110 | 32000 | 14360 | 8000 | 23200 | 14585 | 17410 | 8400 | 8000 | 14850 | 14600 | 100 | 2950 | 1544 | 4000 | 17775 | 16820 | 12893 | 23100 | 22050 | 44 | 17828 | 14815 | 32000 | 4300 | 8000 | 6710 | 6475 | 28200 | 45900 | 18270 | 9125 | 13000 | 144425 | 2810 | 66 | 11925 | 2860 | 100 | 200 | 56397 | 28835 | 200 | 2500 | 6800 | 36810 | 112530 | 24730 | 200 | 300 | 68575 | 43594 | 110 | 5000 | 108000 | 40088 | 26200 | 8970 | 100 | 3000 |  | 1903685 |  |  | 3009794.4083