# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului medical pentru examinare 
prin procedura de achiziție valoare mică
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1

- IDNO: 1003600152673

- Adresa:mun.Chișinău, str.Melestiu, 20

- Numărul de telefon/fax: 022 809 405

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiiscm1@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituția publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot î n parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Cântar electronic pentru nou-născuți | buc | 12 | Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Greutatea maximă: 20 kg Precizie ≤ 5 gr Pornirea/Închiderea: automată Ecran LCD: ≥ 65 x 25 mm Alimentare: 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare: da Functia fixare greutate, (TARE): da Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca: da Servicii asociate incluse: transportul până la sediul beneficiarului. Instalarea și punerea în funcție la sediul beneficiarului de către furnizor | 20400,00 |
| 2 | 33100000-1 | Aspirator chirurgical | buc | 4 | Aspiratoarele chirurgicale trebiue să fie capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. Parametri: - Vacuum: - limite min/max: 0 - ≥ 670 mmHg - rata de flux: ≥60 l/min - indicator vacuum: da, eroarea ≥+10% - reglator aspirație: da - Vas colector: - În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector: da - Selector mecanic de vas: da - Numărul vaselor: 2 buc - Capacitatea: ≥ 4 L - Protecție la umplere pentru fiecare vas: da - Vas tip reutilizabil: da - Suport: - Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea: da - Suport cu rotile: ≥ 4 roți - Roti cu frina: da, ≥ 4 roți - Mîner pentru transportare: da - Accesorii: - Pedală de pornire/oprire a aspirației: da - Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz: da - Filtru de unică utilizare: +/- 15 buc - Nivelul de zgomot, ≤ 50 dBA - Tensiunea de alimentare: 220V, 50Hz Servicii asociate incluse: transportul până la sediul beneficiarului. Instalarea și punerea în funcție la sediul beneficiarului de către furnizor | 60000,00 |
| 3 | 33100000-1 | Lampă pentru examinare, braț articulat | buc | 11 | Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare: 220V, 50Hz Dimensiunea cîmpului luminos: focusabil, ≥ 180 mm Indexul de culoare, Ra: ≥ 95 Temperatura culorii: 4000-5500 K Ajustarea intensității luminii: da Cu înălțime reglabilă: diapazon 1500-1800 mm Distanța de lucru: 800-1400 mm Suport: cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza: cu acoperire anticorozivă, min. 5 roți Tehnologia: Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor: ≥ 50000 h Creșterea temperaturii în cîmpul luminos: ≤ 1 grad Braț articulat: da Nivelul de iluminare la distanță de 1 m: minim 45 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorul lămpii. Servicii asociate incluse: transportul până la sediul beneficiarului. Instalarea și punerea în funcție la sediul beneficiarului de către furnizor | 110000,00 |
|  |  | Valoarea estimată totală |  |  |  | 194000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în decurs de 5 zile după semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

_____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta (F3.1) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice F.4.1 | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț F.4.2 | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 4 | DUAE | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 5 | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de calitate de la producător (CE, ISO) sau echivalent | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a producătorului cu Directivele 93/42/EEC; 73/23/EEC | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Garanție: termen de garanție: min 24 de lunie de la data instalării și punerii în funcție a echipamentului. | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| Toate documentele aferente ofertei urmează să fie semnate în mod electronic |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică în 3 runde, pas minim de micșorare – 0,4%

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __________________Nu__________________________________

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):      Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un anunț de intenții

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru: ___________________Guzun Vasile           L.Ș.