## Brancarda
Brancarda multifunctionala (caracteristici avansate)
Descriere | Brancardă destinată pentru transportarea pacienților
Parametru |  | Specificație
Tip |  | hidraulic
Secțiuni |  | ≥ 2
A 5-cea roată retractabilă care utilizează un amortizor pentru a reduce șocul de la obstacole și denivelări suprafete (sau analogic cu tehnologie FlexiDrive) |  | da
Poziționare | Tredelinburg cu ajutorul unui amortizator | ≥ 17 grade
| Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizator | ≥ 17 grade
Spătarul reglabil |  | ≥ 70 grade
Transparență la razele x-ray (radiografie, braţ C) |  | da
Nișe pentru casete x-ray |  | da
Reglabilă pe înălțime |  | min. 45 - 75 cm sau un diapazon mai larg
Inaltimea barelor laterale |  | ≥ 30 cm
Bare laterale, pliabile |  | da
Roți | Diametru | ≥ 15 cm
| Posibilitatea de blocare a direcției roților | da, in 4 directii
Sarcina maximă |  | ≥ 250 kg
Dimensiuni pat |  | ≥ 210 x 75 cm
Mînere pentru transportarea brancardei |  | da
Saltea, rezistentă la prelucrare cu substanțe de dezinfectare și apă |  | da, detașabilă
Suport pentru balon de oxigen |  | da
Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete |  | da